## Sheet1
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Chủng loại/ Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Mã HS (HS Code) | Ghi chú | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | đèn mổ treo trần hai nhánh | I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO13485 hoặc tương đương - Điện áp 220-240 VAC, 50Hz. - Điều kiện môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%. | cái | 4
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Chóa đèn chính: 01 cái - Chóa đèn phụ: 01 cái - Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: 02 cái - Bảng điều khiển trung tâm gắn tường: 01 cái - Trụ đèn treo trần: 01 cái - Cánh tay treo trần hai nhánh: 01 cái - Tay nắm tiệt trùng: 06 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT -Bề mặt của đèn được sơn phủ nhằm giảm sự bám bẩn của vi khuẩn và dễ dàng vệ sinh - Đèn sử dụng công nghệ LED, hạn chế bóng mờ trong vùng chiếu sáng - Thiết kế của chóa đèn phù hợp để giảm thiểu sự cản trở của dòng khí sạch áp lực dương từ trần xuống phẫu trường (cho phép dòng khí sạch đi xuyên qua chóa đèn) - Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (Ambient Light) - Chóa đèn chính: - Đường kính chóa đèn: ≥ 600 mm - Thiết kế của chóa đèn chính phù hợp cho việc nâng cấp thêm thiết bị phục vụ ghi hình - Công suất tiêu thụ: ≤ 160 W - Công suất bức xạ: ≤ 600 W/m² - Cường độ chiếu sáng tối đa: ≥ 160.000 lux - Đường kính trường sáng tại khoảng cách 1m có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 200 mm đến ≥ 240 mm - Độ sâu trường sáng: • L1 + L2 (20%): ≥ 1000 mm • L1 + L2 (60%): ≥ 500 mm - Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 3700 K đến ≥ 5000 K - Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 95 - Chỉ số hoàn màu ánh sáng đỏ R9: ≥ 97 - Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ - Chóa đèn phụ: - Đường kính chóa đèn: ≥ 600 mm - Công suất tiêu thụ: ≤ 160 W - Công suất bức xạ: ≤ 600 W/m² - Cường độ chiếu sáng tối đa: ≥ 160.000 lux - Đường kính trường sáng tại khoảng cách 1m có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 200 mm đến ≥ 240 mm - Độ sâu trường sáng: • L1 + L2 (20%): ≥ 1000 mm • L1 + L2 (60%): ≥ 500 mm - Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 3700 K đến ≥ 5000 K - Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 95 - Chỉ số hoàn màu ánh sáng đỏ R9: ≥ 97 - Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ - Bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn: - Bộ điều khiển độc lập tích hợp trên chóa đèn chính và chóa đèn phụ - Các chức năng tối thiểu trên bộ điều khiển: • Bật/tắt đèn • Điều chỉnh cường độ chiếu sáng • Điều chỉnh nhiệt độ màu • Bật/tắt chế độ ánh sáng cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu - Mức điều chỉnh cường độ chiếu sáng: ≥ 04 mức - Mức điều chỉnh nhiệt độ màu: ≥ 03 mức - Các mức điều chỉnh của cường độ chiếu sáng và nhiệt độ màu hiển thị bằng đèn báo chỉ thị hoặc cơ chế khác tương đương - Điều chỉnh đường kính trường sáng bằng bộ điều khiển tích hợp trên chóa đèn hoặc cơ chế xoay tay nắm đầu đèn - Cánh tay treo trần hai nhánh - Góc xoay của cánh tay chóa đèn: 360 ° - Khuỷu chính quay quanh trục:360 ° - Góc nâng/hạ của khuỷu: ≥ ± 45 ° - Khuỷu phụ quay quanh trục: ≥ 180 ° - Chóa đèn quay quanh trục: ≥ 180 °
IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Nhà thầu thực hiện và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ toàn bộ thiết bị hiện có của bệnh viện, lắp đặt thiết bị mới và hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu. - Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng. - Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn. - Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. - Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành. - Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng. - Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan (nếu là hàng hóa nhập khẩu), đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng. - Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng. - Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. - Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2).