## Sheet1
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Chủng loại/ Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Mã HS (HS Code) | Ghi chú | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Máy gây mê kèm thở chức năng cơ bản | I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO13485/FDA/CFS, hoặc tương đương - Điện áp 220-240 VAC, 50Hz. - Điều kiện môi trường hoạt động: • Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C • Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%. | Máy | 3
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính với màn hình hiển thị có chức năng cảm ứng: 01 cái - Cảm biến đo lưu lượng thở vào và thở ra: 02 cái - Cảm biến đo nồng độ oxy: 01 cái - Dây dẫn khí Oxy: 01 cái - Dây dẫn khí nén (Air): 01 cái - Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda, được tích hợp với máy chính: 01 cái - Bộ thải khí mê chủ động, được tích hợp với máy chính: 01 cái - Bình bốc hơi (Sevo): 01 cái - Bộ cung cấp khí Oxy phụ trợ được tích hợp với máy chính: 01 cái - Bộ theo dõi khí mê, được tích hợp với máy chính: 01 cái - Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 bộ - Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ - Mặt nạ thở dùng cho người lớn: 01 cái - Mặt nạ thở dùng cho trẻ em: 01 cái - Bóng bóp sử dụng nhiều lần: 01 cái - Phổi giả: 01 cái - Xe đẩy máy tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái - Tay đỡ dây thở tích hợp đồng bộ với xe dẩy máy: 01 cái - Dây trích mẫu khí kèm bẫy nước sử dụng một lần hoặc tương đương: 10 bộ - Vôi soda ≥ 04 kg - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Hệ thống gây mê: • Máy gây mê tích hợp đồng bộ sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh • Lưu lượng gây mê thấp tối thiểu ≤ 200 mL/phút • Hoạt động bằng cơ chế bóng xếp hướng lên hoặc cơ chế khác có chức năng tương đương Màn hình hiển thị màu: • Chức năng điều khiển đồng thời bằng cảm ứng và núm xoay • Kích thước ≥ 15 inch • Hiển thị bằng dạng số của thông số theo dõi: ≥ 03 thông số • Hiển thị dạng sóng của thông số theo dõi theo thời gian thực: ≥ 02 dạng sóng đồng thời • Hiển thị được vòng lặp theo thời gian thực thông số: áp lực - thể tích, lưu lượng - thể tích • Hiển thị tình trạng nguồn khí, lưu lượng khí cung cấp cho bệnh nhân • Hiển thị được tổng lượng Oxy, khí nén đã sử dụng  Bình bốc hơi: • Số vị trí gắn bình bốc hơi: ≥ 2 vị trí • Hoạt động bằng cơ chế chỉ sử dụng được một bình bốc hơi tại một thời diểm  Lượng vôi soda chứa trong bình hấp thụ CO2 ≥ 800 g hoặc ≥ 1 L  Cổng cung cấp khí oxy phụ trợ: • Lưu lượng điều chỉnh từ ≤ 2 L/phút đến ≥ 10 L/phút • Cột lưu lượng hiển thị lưu lượng khí oxy phụ trợ đang sử dụng hoặc hiển thị trên màn hình  Cụm điều chỉnh khí Oxy, khí nén bằng núm vặn hoặc tương đương và hiển thị trên màn hình với lưu lượng từ ≤ 0,2 L/phút đến ≥ 10 L/phút  Van giới hạn áp lực an toàn điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 5 cmH2O đến ≥ 70 cmH2O  Bộ theo dõi khí mê: • Tự động nhận diện được các loại khí mê và đo nồng độ khí mê (N2O, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane,…) • Đo được các nồng độ hít vào và thở ra của O2, CO2 • Đo được thông số MAC (Minium Alveolar Concentration) • Thông số theo dõi nồng độ % O2 thở vào: 21 % đến 100 % thể tích • Sai số thông số theo dõi nồng độ % O2: ± ≤ 2,5 % thể tích • Dạng sóng nồng độ CO2: 0 % đến ≥ 13,5 % thể tích • Sai số thông số theo dõi nồng độ CO2: ± ≤ 0,2 % thể tích  Có cổng xả khí gây mê thừa  Chương trình tự động kiểm tra máy, van điều khiển và hiệu chuẩn các cảm biến  Hệ thống thở: • Chế độ cấp O2 nhanh trong khoảng ≤ 25 L/phút đến ≥ 75 L/phút bằng nút nhấn • Cơ chế chuyển sang chế độ chờ (Standby) bằng nút nhấn hoặc công tắc • Cho phép chuyển đổi nhanh sử dụng bóng bóp bằng nút nhấn hoặc công tắc  Các chế độ thở tối thiểu: • Chế đô thông khí thủ công bằng bóng bóp tay (Manual) hoặc bệnh nhân tự thở (Spon) • Chế độ gây mê hở • Chế độ kiểm soát thể tích • Chế độ kiểm soát áp lực • Chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích hoặc tương đương • Chế độ thở bắt buộc ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực • Chế độ thở bắt buộc ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích  Thông số cài đặt: • Thể tích khí lưu thông (VT): ≤ 20 mL đến ≥ 1500 mL • Tần số thở: ≤ 5 lần/phút đến ≥ 60 lần/phút • Thời gian thở vào: ≤ 0,2 giây đến ≥ 5 giây • Tỷ lệ I:E: ≤ 1:8 đến ≥ 2:1 • Độ nhạy trigger: ≤ 0,3 L/phút đến ≥ 10 L/phút • Áp lực dương cuối kỳ thở ra: tắt, ≤ 4 cmH20 đến 30 ≥ cmH2O • Áp lực thở vào (P insp): ≤ 5 cmH2O đến ≥ 60 cmH2O • Áp lực tối đa (P max): ≤ 12 cmH2O đến ≥ 60 cmH2O • Ngưỡng ngắt kỳ thở vào: ≤ 5% đến ≥ 75%  Thông số theo dõi áp lực • Áp lực đường thở (Paw) • Áp lực bình nguyên (P plat) • Áp lực đỉnh (P peak) • Áp lực trung bình (P mean) • Áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP) • Sai số áp lực ± ≤ 5%  Thông số theo dõi thể tích khí lưu thông: ≤ 20 mL đến ≥ 1500 mL, sai số ± ≤ 10%  Chức năng phát hiện ngưng thở  Cài đặt báo động: • Thông khí phút: Giới hạn cao/ Giới hạn thấp • Áp lực đường thở thấp: ≤ 4 cmH2O + PEEP • Áp lực đường thở cao: ≤ 12 cmH2O đến ≥ 60 cmH2O • Nồng độ % Oxy thở vào: Giới hạn cao/ Giới hạn thấp  Chức năng báo động: • Báo động bằng hình ảnh trên màn hình hiển thị, âm thanh • Điều chỉnh được âm thanh của báo động • Nút tắt tạm thời báo động trong thời gian ngắn ≥ 90 giây  Pin dự phòng tích hợp đồng bộ với máy chính: • Tự động chuyển sang chế độ sử dụng pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp trực tiếp bị gián đoạn mà không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động • Thời gian sử dụng ≥ 30 phút  Xe đẩy đồng bộ với máy chính: • 04 bánh xe kèm chức năng cố định vị trí ≥ 02 bánh xe • Vị trí lắp đặt riêng cho máy theo dõi bệnh nhân trong gây mê • Bàn làm việc đồng bộ với xe đẩy máy
IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng. - Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. - Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành. - Thời gian cung cấp hàng ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. - Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn. - Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng. - Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng. - Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. - Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 2).  Hàng hóa phải được lưu hành hợp pháp trên thị trường: Cung cấp hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế loại A,B/ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương  Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế: cung cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (nếu hàng hóa được mua bán là trang thiết bị y tế loại B,C,D)  Uy tín nhà thầu thông qua việc dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó tại Bệnh viện (trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm đóng thầu) • Tiến hành thương thảo hợp đồng đối với tất cả gói thầu được mời vào thương thảo; • Tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng đối với tất cả các gói thầu đã có thông báo trúng thầu.