## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Board nguồn | - Tương thích với hệ thống lưu điện (UPS) của hệ thống DSA hãng Siemens đang sử dụng tại bệnh viện, hãng UPS: Riello, model: UPS-MPT 120; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
2 | 2 | Ắc quy | - Ắc quy loại kín khí; - Dung lượng tối thiểu 80Ah; - Điện áp 12VDC; - Tương thích với hệ thống lưu điện (UPS) của hệ thống DSA hãng Siemens đang sử dụng tại bệnh viện, hãng UPS: Riello, model: UPS-MPT 120; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 33
3 | 3 | Ắc quy | - Ắc quy loại kín khí; - Dung lượng tối thiểu 120Ah; - Điện áp 12VDC; - Tương thích với hệ thống lưu điện (UPS) của hệ thống MRI 3.0T hãng Siemens đang sử dụng tại bệnh viện, hãng UPS: Riello, model: UPS-MPT 160; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 33
4 | 4 | Board mạch cao áp | - Tương thích với máy cắt đố u xơ, hãng: Olympus, model: EGS-400, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
5 | 5 | Board tạo dao động | - Tương thích với máy cắt đố u xơ, hãng: Olympus, model: EGS-400, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
6 | 6 | Dây quang | - Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật. hãng: Carl Zeiss, model: Opmi Pico, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
7 | 7 | Board mạch cảm biến nồng độ H2O2 | - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, hãng: Sterrad, model: 100NX, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
8 | 8 | Board mạch máy tính | - Tương thích với máy chụp cắt lớp võng mạc, hãng: Carl Zeiss, model: Cirrus HD-OCT 5000, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
9 | 9 | Ổ cứng bao gồm windows 10 và phần mềm SD-OCT | - Tương thích với máy chụp cắt lớp võng mạc, hãng: Carl Zeiss, model: Cirrus HD-OCT 5000, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
10 | 10 | Bộ nâng cấp cho SD-OCT | - Tương thích với máy chụp cắt lớp võng mạc, hãng: Carl Zeiss, model: Cirrus HD-OCT 5000, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
11 | 11 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 35mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
12 | 12 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 45mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
13 | 13 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 55mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
14 | 14 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 65mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
15 | 15 | Điện cực sốc dùng trong phẫu thuật tim hở, đường kính bản sốc 75mm | - Có nút bấm đánh sốc trên bản sốc; - Có thể hấp tiệt trùng bằng EO, autoclave, hoặc kế hợp hydroperoxid và nhiệt độ thấp; - Tương thích với máy sốc tim, hãng: Nihon Kohden, model: TEC-5631K, đang sử dụng tại bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 2
16 | 16 | Dịch vụ sửa chữa chiller của hệ thống MRI 1.5T, hãng: Siemens, model: Avanto | Thay thế các linh kiện sau: - Dây inox chống rung máy nén: 01 cái; - Lọc gas: 01 cục; - Dầu đông lạnh SL68: 02 bình; - Gas lạnh R134a: 12kg; - Vật tư kết nối máy nén: 01 lô; Thời gian bảo hành: tối thiều 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Gói | 1
17 | 17 | Board chính | - Tương thích với máy đo điện tim 6 kênh, hãng: Nihon Kohden, model: ECG-1250K; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
18 | 18 | Board F70 PCB | - Tương thích với máy nén F70 của hệ thống MRI 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
19 | 19 | Bộ lọc khí (adsorber) | - Tương thích với máy nén F70 của hệ thống MRI 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
20 | 20 | Bộ đầu làm lạnh | - Tương thích với hệ thống MRI 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
21 | 21 | Cáp kết nối theo dõi nhiệt độ đầu làm lạnh | - Tương thích với hệ thống MRI 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
22 | 22 | Dịch vụ nạp bổ sung khí Heli lỏng | - Nạp bổ sung 250 lít khí Heli lỏng; - Quy trình nạp bổ sung khí Heli lỏng tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Siemens; - Tương thích với hệ thống MRI 3.0T, hãng Siemens, model: Verio. | Gói | 1
23 | 23 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run: - Bộ phận chuyển đổi gia tốc với dây dẫn dài khoảng 200cm, (±5%); - Tương thích với máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit đang sử dụng tại bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
24 | 24 | Điện cực kích thích điện cơ sử dụng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit | Điện cực kích thích: - Dùng trong đo điện cơ, có nút đổi cực (+, -); - Kiểu kết nối: 5 pole Din; - Kích thước dây dài 150cm, (±5%); - Khoảng cách điện cực: 25mm; - Đạt tiêu chuẩn REACH & RoHS, không Latex, Phthalates; - Tương thích với máy đo điện cơ hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
25 | 25 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Dây điện cực đĩa đo điện não: - Chiều dài: 150 cm, đường kính: 10 mm, (±5%). - Chất liệu: Đầu điện cực mạ vàng. - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
26 | 26 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 | Dây cáp nối điện cực cầu: - Dùng đo điện não, đầu kẹp cá sấu - Chiều dài: khoảng 120cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
27 | 27 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Dây cáp nối điện cực cầu đầu ghim: - Chiều dài: 1.2m, (±5%). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO; - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
28 | 28 | Nút nhấn sự kiện bệnh nhân dùng cho máy điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Nút nhấn sự kiện bệnh nhân - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
29 | 29 | Cáp nối từ bộ khuếch đại đến hộp điều khiển có dây dùng cho máy điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Cáp nối: - Chiều dài: 750cm, (±5%); - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
30 | 30 | Bộ mũ và điện cực dùng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Bộ mũ và điện cực: - Bao gồm: 01 mũ, 20 điện cực cầu, 20 dây nối, 2 điện cực kẹp tai, 4 điện cực tim kẹp chi và dây nối; - Tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 2