## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
I | 1 | Phần 1: Linh kiện theo máy của giường hồi sức cấp cứu, hãng: Hill-Rom
1.1 | 2 | Mô tơ nâng hạ giường dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Mô tơ nâng hạ giường: - Công suất tiêu thụ: ≤ 100VA - Điện áp hoạt động: 24VDC - Chế độ hoạt động: 10% (2 phút ON / 18 phút OFF) - Khoảng cách tâm vào ra: từ 420mm đến 570mm. - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
1.2 | 3 | Bộ nguồn điều khiển dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Bộ nguồn điều khiển: - Điện áp vào: 240 VAC - Tần số: 50 Hz - Công suất tải tối đa: 500VA - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
1.3 | 4 | Nệm dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Nệm: - Kích thước: + Dài: 198cm - 203cm + Rộng: 85cm - 90cm + Dày: 14cm -15cm - Nệm có chức năng chống loét - Nệm được bọc kín và chống thấm nước. - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
1.4 | 5 | Bánh xe dùng cho giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro | Bánh xe: - Đường kính bánh xe: 150mm - Tương thích với giường hồi sức cấp cứu hãng Hill-rom, model: Hill-rom 900, Centuris Pro đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2756
II | 6 | Phần 2: Đầu dò của máy siêu âm, hãng: GE
2.1 | 7 | Đầu dò Convex định vị sử dụng cho máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S | Đầu dò Convex định vị: - Băng Thông: 1 - 6 MHz - Số chấn tử: ≥ 192 - FOV: ≥ 80° - Tần số hình ảnh B-Mode: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 MHz, ≥ 4 tần số - Tần số hình ảnh Harmonic: 1.5, 2.5, 3.0, 4.5, 6.0, 6.5 MHz, ≥ 6 tần số - Tần số Doppler PW: 1.7, 2.1, 2.5, 3.6 MHz, ≥ 4 tần số - Tần số Doppler màu: 1.8, 2.1, 2.5, 2.8, 3.0 MHz, ≥ 5 tần số - Ứng dụng khám: Bụng, Sản/Phụ khoa, Nhi, Mạch máu ngoại biên, Cơ xương khớp tổng quát - Tương thích với máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2.2 | 8 | Đầu dò Linear định vị sử dụng cho máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S | Đầu dò Linear định vị: - Băng Thông: 2 - 10 MHz - Số chấn tử: ≥ 192 - FOV: ≥ 44mm - Tần số hình ảnh B-Mode: 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 MHz, ≥ 5 tần số - Tần số hình ảnh Harmonic: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.4 MHz, ≥ 6 tần số - Tần số Doppler PW: 2.5, 2.8, 3.1, 3.6, 4.2, 5.0 MHz, ≥ 6 tần số - Tần số Doppler màu: 3.1, 4.0, 4.6, 5.3 MHz, ≥ 4 tần số - Ứng dụng: Khám Mạch máu ngoại biên, Nhi, Bụng, Sản/Phụ khoa, Cơ xương khớp thông thường, Cơ xương khớp phần nông, Sơ sinh, Xuyên thóp sơ sinh và Bộ phận nhỏ bao gồm Vú, Giáp và Bìu - Tương thích với máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2.3 | 9 | Đầu dò Matrix linear sử dụng cho máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S | Đầu dò Matrix linear: - Băng Thông: 4 - 16.0 MHz - Số chấn tử: ≥ 1008 - FOV: ≥ 50 mm - Tần số hình ảnh B-Mode: 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 15.0 MHz, ≥ 6 tần số - Tần số hình ảnh Harmonic: 10.0, 12.0, 14.0, 15.0 MHz , ≥ 4 tần số - Tần số Doppler PW: 5.0, 6.3, 8.3 MHz, ≥ 3 tần số - Tần số Doppler màu: 5.1, 6.1, 7.3, 8.2, 9.2, 10.3, 11.4, 12.4 MHz, ≥ 8 tần số - Ứng dụng: Bụng, mạch máu ngoại biên, sơ sinh, nhi, xuyên sọ sơ sinh, cơ xương khớp tổng quát, cơ xương khớp nông và bộ phận nhỏ bao gồm vú, tuyến giáp, bìu - Tương thích với máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2.4 | 10 | Board điều khiển con trỏ sử dụng cho máy siêu âm chuyên dụng dùng trong phẫu thuật hãng Analogic, model: BK5000 | Board điều khiển con trỏ: - Tương thích với máy siêu âm doppler màu hãng GE, model: LOGIQ E10S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2.5 | 11 | Module đo độ co giãn cơ dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 | Module đo độ giãn cơ gồm: + 1 máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn + 1 giá đỡ + 1 Hand adapter + 1 đầu dò gia tốc cho ngón cái + 1 adaptor cho cơ vòng mi mắt - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
III | 12 | Phần 3: Linh kiện theo máy của máy laser pico, hãng: Quanta System
3.1 | 13 | Pico seeder | Pico seeder: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.2 | 14 | Pockell cell | Pockell cell: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.3 | 15 | Lọc Đ-Ion | Lọc Đ-Ion: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.4 | 16 | Gương trục khuỷu 1 | Gương trục khuỷu 1: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.5 | 17 | Gương trục khuỷu 2 | Gương trục khuỷu 2: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.6 | 18 | Gương trục khuỷu 3 | Gương trục khuỷu 3: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.7 | 19 | Gương trục khuỷu 5 | Gương trục khuỷu 5: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3.8 | 20 | Gương trục khuỷu 7 | Gương trục khuỷu 7: - Tương thích với máy laser pico, hãng: Quanta System, model: Discovery Pico, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
IV | 21 | Phần 4: Linh kiện theo máy, công cụ dụng cụ khác
4 | 22 | Board điều khiển con trỏ sử dụng cho máy siêu âm chuyên dụng dùng trong phẫu thuật, hãng Analogic, model: BK5000 | Board điều khiển con trỏ: - Tương thích với máy siêu âm doppler màu hãng: Analogic, model: BK5000 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
5 | 23 | Module đo độ co giãn cơ dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 | Module đo độ giãn cơ gồm: + 1 máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn + 1 giá đỡ + 1 Hand adapter + 1 đầu dò gia tốc cho ngón cái + 1 adaptor cho cơ vòng mi mắt - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
6 | 24 | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần | Súng sinh thiết, dùng nhiều lần - Khả năng đẩy 20 - 22 mm, - Có khoá bảo vệ an toàn, lấy mẫu không cần tháo kim ra khỏi súng - Hấp tiệt khuẩn được | Cái | 2
7 | 25 | Tay khoan khuỷu tốc độ chậm | Tay khoan khủyu tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại khuỷu, đầu làm việc cong 25 -30 độ. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại bấm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
8 | 26 | Tay khoan thẳng tốc độ chậm | Tay khoan thẳng tốc độ chậm: - Chất liệu: thép không gỉ - Loại thẳng, đầu làm việc thẳng. - Có tia phun nước bên ngoài. - Kích thước: đường kính vỏ ngoài 18 mm - 19mm - Tốc độ chậm: 40.000 vòng/phút - Độ ồn ≤ 65db - Hệ thống khóa giữ mũi khoan loại xoay - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
9 | 27 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, không đèn dùng để gắn mũi khoan các loại trong các thủ thuật, phẫu thuật nha khoa - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có một tia phun sương - Loại không đèn. - Có bộ phận chống hút ngược được tích hợp. - Tốc độ nhanh tối đa 330.000 vòng/phút - Chiều dài làm việc tối đa 25mm - Công suất: tối đa 18W - Có lọc nước đầu vào tay khoan - Độ ồn: ≤ 62dB - Tương thích với mũi khoan kim cương dùng trong mài cùi răng, trám răng nội nha, các cỡ - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 44
10 | 28 | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn | Tay khoan tốc độ nhanh 4 lỗ, có đèn: - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước đường kính đầu tay khoan 12mm - 13mm - Cấu tạo: Cán thẳng. Đầu tiếp xúc với dây hơi của máy nha khoa cấu tạo 04 lỗ. - Có 03 tia phun sương. - Loại có đèn - Tốc độ: tối đa 330.000 vòng/phút - Công suất: tối đa 18W - Độ ồn: ≤ 62dB - Có màn lọc nước. - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 56
11 | 29 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa, thẳng, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời được từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài. - Tốc độ motor tối đa: 50.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
12 | 30 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng có đèn, mũi khoan 45mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Có đèn gắn ở đầu tay khoan - Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 45mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
13 | 31 | Tay khoan phẫu thuật nha khoa thẳng, mũi khoan 70mm | Tay khoan phẫu thuật: - Chất liệu: Thép không gỉ - Tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh, có vòi phun nước làm mát bên ngoài - Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút. - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích mũi khoan và cắt có đường kính 2.3mm, chiều dài mũi khoan 70mm - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
14 | 32 | Dao cắt kim có phủ lớp cách điện | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao cắt có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dây dẫn 0.025-0.035'' và kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính ≥ 5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao kim ≥ 5 mm - Chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện ≥ 3 mm - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 20
15 | 33 | Đầu dao 36khz cỡ chuẩn | Dùng trong mổ mở phẫu thuật tổng quát - Chất liệu hợp kim titanium - Đầu dao đường kính 1.98mm dài 7.89cm. Biên độ dao động 287 đến 355 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng 3,54g. - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt trùng - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 100
16 | 34 | Mũi khoan mài kim cương mổ u tuyến yên, hình tròn, đường kính 3mm | Mũi khoan mài kim cương, có đường dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi u tuyến yên - Đường kính: 3mm - Đầu mũi khoan hình kim cương, có đường dẫn nước tưới hốc mổ trên mũi khoan, đuôi mũi khoan bằng nhựa - Tiệt khuẩn - Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật hãng Medtronic, model IPC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 42
17 | 35 | Đầu dao 36kHz cỡ nhỏ cong kéo dài | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao micro cong kéo dài, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 12.1 - 12.2cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 195μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao, kèm 6 đầu phun dịch - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
18 | 36 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở, đường kính 2.64mm, dài 7.95cm | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 2.6 - 2.7 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 254 - 307 μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.8 - 4.0 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tương thích với tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 20
19 | 37 | Đầu dao 23kHz cỡ chuẩn | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 1.9 - 2 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 287 - 355 μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.5 - 3.6 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tương thích với tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 100
20 | 38 | Đầu dao 23kHz mổ nội soi | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ nội soi - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 1.9 - 2 mm - Chiều dài khoảng 30 - 31 cm - Biên độ dao động khoảng 178 - 229 µm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 32 - 33 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Kèm 6 đầu phun dịch - Tương thích với tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 65
21 | 39 | Đầu dao 36kHz, đường kính 1.14mm, dài 11.49cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô canxi hoá, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.1 - 1.2mm, dài trong khoảng 11.4 - 11.5cm. Biên độ dao động trong khoảng 117 - 135μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 9 - 10g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
22 | 40 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.9 - 2.0mm, dài khoảng 11 - 12cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.9 - 2.0mm, dài trong khoảng 11 - 12cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
23 | 41 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 2mm, dài khoảng 19 - 20cm | Đầu dao 36kHz dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 2mm, dài trong khoảng 19 - 20cm. Biên độ dao động trong khoảng 135 - 155μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7 - 8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
24 | 42 | Đầu dao 36kHz, đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài khoảng 11.7 - 11.8cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô xơ, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao bằng Titanium - Đường kính: trong khoảng 1.5 - 1.6mm, dài trong khoảng 11.7 - 11.8cm. Biên độ dao động trong khoảng 165 - 203μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng trong khoảng 7.5 - 7.8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 4
25 | 43 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 36kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz, dùng 1 lần - Chất liệu: Silicone - Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ bơm từ 1 đến 10ml - Tốc độ tưới nhanh trong khoảng 25 - 30ml. - Tiệt khuẩn - Tương thích với tay dao 36kHz của dao mổ siêu âm hãng Integra, model: Cusa Excel 9 tại bệnh viện - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái | 60