## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: Thiết bị hỗ trợ tư thế trong mổ chấn thương chỉnh hình |  |  | 0
2 | 2 | Hệ thống định vị bệnh nhân tư thế ngồi ghế | Hệ thống định vị bệnh nhân tư thế ngồi ghế: - Hệ thống bao gồm: + Thiết bị cố định bệnh nhân ở tư thế nửa ngồi: 01 bộ + Bộ phận đỡ cánh tay có ốc vít cỡ nhỏ: 01 cái + Dây kéo đàn hồi: 01 cái + Khung cố định đầu đa năng: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: + Góc điều chỉnh lưng ghế: từ 0° đến 90° + Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg + Tựa đầu: điều chỉnh đa hướng, có khóa cố định + Cơ chế cố định: kẹp cơ khí an toàn với bàn mổ + Hệ thống khóa: cần gạt một chạm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3 | 3 | Hệ thống định vị và kéo khớp vai ngang | Hệ thống định vị và kéo khớp vai ngang - Bao gồm: + Tháp treo vai: 01 cái + Đầu nối bao tay: 01 cái + Đầu nối dây treo kéo ngang: 01 cái + Móc treo đối trọng: 01 cái + Đối trọng: 05 cái + Kẹp bàn mổ: 01 cái + Xe đẩy lưu trữ thiết bị: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: + Chiều cao tháp mở: 150-160 cm + Hành trình cáp: ngang 65-70 cm, dọc 100-105 cm + Chiều dài cánh tay tối đa: ≥ 85 cm + Trọng lượng bệnh nhân tối đa: ≥ 180 kg + Lực kéo tối đa: ≥ 13 kg + Trọng lượng móc treo đối trọng: ≥ 4 kg + Trọng lượng mỗi đối trọng: ≥ 1kg + Giới hạn an toàn lực kéo: 13kg - 14 kg - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
4 | 4 | Hệ thống giữ chân trong phẫu thuật thay khớp gối | Hệ thống giữ chân trong phẫu thuật thay khớp gối: - Bao gồm: + Tấm đế: 01 cái + Bộ tiếp hợp kẹp tấm đế: 01 bộ + Giày cố định: 01 cái + Khối trượt kèm khớp cầu chuyển động: 01 bộ + Kẹp thanh ray bàn mổ: 01 cái + Hộp đựng các phụ kiện: 01 hộp - Cấu hình kỹ thuật: + Kích thước: Dài 60-65 cm x Rộng 15-20 cm x Cao 15-20 cm + Trọng lượng bộ phụ kiện: 5 - 6 kg + Tải trọng tối đa: ≥ 220 kg + Kích thước hộp đựng: Dài 65-70 cm x Rộng 25-30 cm x Cao 15-20 cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
5 | 5 | Bộ cánh tay hỗ trợ tư thế phẫu thuật | Bộ cánh tay hỗ trợ tư thế phẫu thuật: - Bao gồm: + Cánh tay: 01 cái + Bộ tiếp hợp cho cánh tay : 01 cái + Tấm đỡ tay: 01 cái + Trụ kháng lực: 01 cái + Bộ cố định bàn tay cho nội soi ống cổ tay: 01 cái - Cấu hình kỹ thuật: Cánh tay + Kích thước: Dài 90-100cm × Rộng 35-40cm × Cao 10-15cm + Trọng lượng: ≤ 7 kg + Tải trọng tối đa: ≥ 250kg Bộ tiếp hợp cho cánh tay Trimano Fortis + Kích thước: Dài 6-7cm × Đường kính 8-9cm + Có thể tiệt trùng Tấm đỡ tay + Vật liệu: Thép không gỉ, tiệt trùng được + Độ dài: 25-30cm Trụ kháng lực + Vật liệu: sợi carbon + Tháo lắp nhanh + Độ dài trụ: 20-25 cm Bộ cố định bàn tay cho nội soi ống cổ tay + Vật liệu: nhựa, tiệt trùng được + Tháo lắp nhanh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485/FDA - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
6 | 6 | Phần 2: Thùng đựng tạng 50-60 lít |  |  | 0
7 | 7 | Thùng đựng tạng 50-60 lít | Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 800mm x 500mm x 500mm (DxRxC), (±5%) - Chất liệu: nhựa chống sốc, chịu được tải trọng. - Các góc bên trong thùng được bo tròn để dễ vệ sinh. - Có màn hình điều khiển đèn nền Led - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -24 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 50 lít đến 60 lít - Độ dày thùng ≥ 70mm - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ ≥ 40 Kg/m³ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. - Có chức năng báo lỗi đầu dò nhiệt độ. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
8 | 8 | Phần 3: Thùng đựng tạng 20-30 lít |  |  | 0
9 | 9 | Thùng đựng tạng 20-30 lít | Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 660mm x 290mm x 430mm (DxRxC), (±5%) - Chất liệu: nhựa chống sốc, phủ nhôm bên trong. - Có màn hình LCD hiển thị nhiệt độ bên trong - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -18 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 20 lít đến 30 lít - Độ dày thùng ≥ 35mm - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ ≥ 40 Kg/m³ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
10 | 10 | Phần 4: Linh kiện theo máy cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T |  |  | 0
11 | 11 | Cuộn chênh từ | Cuộn chênh từ: - Điện áp tối đa: 2250V - Dòng điện tối đa: 900A Độ mạnh gradient: 45 mT/m - Tốc độ thay đổi gradient: 200 T/m/s - Trường nhìn tối đa: 50 cm - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
12 | 12 | Cuộn phát tín hiệu sóng RF | Cuộn phát tín hiệu sóng RF: - Điện áp/Dòng điện đầu vào: -31V/5A và -450V/5A - Đường kính khoang chụp: 70cm - Chiều dài khoang chụp: 173cm - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
13 | 13 | Cáp tín hiệu | Cáp tín hiệu: - Độ dài: ≥ 0.5m. - Gồm 03 dây, tiết diện mỗi dây: 1.5 mm2 - Điện áp: -450VDC - Dòng: 5A. - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio 3.0T, đang sử dụng tại Bệnh viện. - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1