## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn: - Kích thước : + Dài: 160mm đến 170mm + Rộng: 170mm đến 180mm + Cao: 12mm đến 13mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Thời gian bảo hành: 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
2 | 2 | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân: - Kích thước: + Dài 300mm đến 400mm + Rộng: 70mm đến 80mm + Cao: 70mm đến 80mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 25
3 | 3 | Miếng đệm tuyến giáp | Miếng đệm tuyến giáp: - Kích thước: + Dài: 500mm đến 600mm + Rộng: 300mm đến 400mm + Cao 140mm đến 150mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện. - Chịu được nhiệt độ từ -20 độ C đến 50 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
4 | 4 | Gối kê đầu tròn | Gối kê tròn: - Kích thước: + Đường kính ngoài: 150mm đến 200mm + Đường kính trong: 70mm đến 80mm + Cao: 40mm đến 50mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
5 | 5 | Gối kê hình chữ C không hở mặt đáy | Gối kê hình chữ C không hở mặt đáy: - Kích thước: + Đường kính ngoài: 150mm đến 200mm + Đường kính trong: 70mm đến 80mm + Cao: 40mm đến 50mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
6 | 6 | Bộ gối kê đầu tròn | Bộ gối kê hình tròn: - Kích thước: + Đường kính ngoài: 90mm đến 100mm + Đường kính trong: 40mm đến 50mm + Chiều cao: 20mm đến 30mm - Kích thước: + Đường kính ngoài: 140mm đến 150mm + Đường kính trong: 50mm đến 60mm + Cao: 30mm đến 40mm - Kích thước: + Đường kính ngoài: 150mm đến 200mm + Đường kính trong: 70mm đến 80mm - Chiều cao: 40mm đến 50mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
7 | 7 | Bộ gối kê hình chữ C không hở mặt đáy | Bộ gối kê hình chữ C không hở mặt đáy: - Kích thước: + Đường kính ngoài: 90mm đến 100mm + Đường kính trong: 40mm đến 50mm + Chiều cao: 20mm đến 30mm - Kích thước: + Đường kính ngoài: 140mm đến 150mm + Đường kính trong: 50mm đến 60mm + Cao: 30mm đến 40mm - Kích thước: + Đường kính ngoài: 150mm đến 200mm + Đường kính trong: 70mm đến 80mm - Chiều cao: 40mm đến 50mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
8 | 8 | Gối trụ tròn | Gối trụ tròn: - Kích thước: + Dài: 500mm đến 600mm + Rộng: 180mm đến 190mm + Cao: 150mm đến 160mm - Chất liệu: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
9 | 9 | Bộ khung kê nằm sấp | Bộ khung kê nằm sấp: - Bao gồm bộ khung và miếng đệm - Kích thước bộ khung: + Dài: 600mm đến 700mm + Rộng: 400mm đến 500mm + Cao: 130mm đến 140mm - Miếng đệm gồm 04 miếng: Kích thước 1 (02 miếng): + Dài: 700mm đến 800mm + Rộng: 150mm đến 200mm + Cao: 10mm đến 20mm Kích thước 2 (01 miếng): + Dài: 100mm đến 150mm + Rộng: 150m đến 200mm + Cao: 10mm đến 20mm Kích thước 3 (01 miếng) + Dài: 150mm đến 200mm + Rộng: 150mm đến 200mm + Cao: 10mm đến 20mm - Chất liệu miếng đệm: Silicone hoặc Gel polyurethane, không gây dị ứng - Sử dụng được trong môi trường X-quang, CT scan, MRI | Bộ | 5
10 | 10 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0: - Sử dụng bó sợi quang. - Kích thước: + Chiều dài tổng thể: 80 đến 90mm + Chiều dài lưỡi: 50mm đến 60mm + Độ rộng ở đầu ngoại biên: 10mm đến 11mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp tiệt trùng được: ≥ 2000 lần - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 - Thời gian bảo hành: 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
11 | 11 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 00 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 00: - Sử dụng bó sợi quang. - Kích thước: + Chiều dài tổng thể: 70 đến 80mm + Chiều dài lưỡi: 50mm đến 60mm + Độ rộng ở đầu ngoại biên: 10mm đến 11mm - Chất liệu: thép không gỉ - Hấp tiệt trùng được: ≥ 2000 lần - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 - Thời gian bảo hành: 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
12 | 12 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1: - Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. - Kích thước: + Chiều dài lưỡi a: 100mm đến 110mm + Chiều dài lưỡi b: 80mm đến 90mm + Độ rộng ở đầu ngoại biên: 100mm đến 110mm - Chất liệu: thép không rỉ - Hấp tiệt trùng được: ≥ 2000 lần - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 4
13 | 13 | Lưỡi đặt nội khí quản Rintergral Miller F.O Blade số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng F.O số 0 - Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang, với số lượng > 6.000 sợi - Bề ngang của lưỡi đèn ≥ 12mm - Lưỡi đèn được thiết kế thép nguyên khối - Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm - Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
14 | 14 | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản: - Nguồn sáng nằm trên tay cầm - Sử dụng nguồn sáng led. - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Theo tiêu chuẩn ISO 7376. - Tương thích với đèn đặt nội khí quản hãng Riester/ Heine đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
15 | 15 | Bộ áo, váy, giáp cổ che chắn tia X chất liệu không chì | Bộ áo, váy, giáp cổ, mũ che chắn tia X chất liệu không chứa chì. - Chất liệu: atimony và bismuth ( không chứa chì), 2 lớp riêng biệt - Che chắn tương đương Pb 0.5mm, che chắn từ 50 đến 150 kV - Vải kháng khuẩn - Dán cố định bằng nam châm. - Kích cỡ từ XXXS đến XXXL - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 20
16 | 16 | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân (Nệm chống loét) | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân: - Gồm máy bơm và nệm bóng khí - Máy bơm: + Có nút điều chỉnh áp lực phù hợp với từng loại bệnh nhân, có móc treo phù hợp với mọi giường bệnh. + Điện năng cung cấp: 230VAC, 50/60Hz + Chu kỳ thời gian: ≤ 10 phút - Nệm: + Không mùi. + Nệm bóng khí được trang bị chống trượt cả 2 đầu + Kích thước nệm: dài 196cm x rộng 90cm x dày 6.4 cm, (±5%) + Vật liệu: PVC dùng cho y tế - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
17 | 17 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 600 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 600 x 200 x 50mm, (±5%). - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) | Cái | 20
18 | 18 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 594 mm x 381 mm x 141 mm chứa 19,8lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước: chiều dài 594 mm, chiều rộng 381 mm, cao 141mm, sai số kích thước (±5%) - Có nắp đậy và khay ngâm - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt độ ≥ 134 độ C | Cái | 10
19 | 19 | Bình hút dịch dung tích 1 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 1 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polycacbonate hoặc polysulfone. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
20 | 20 | Bình hút dịch dung tích 2 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 2 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polycacbonate hoặc polysulfone. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
21 | 21 | Bình hút dịch dung tích 4 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 4 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polycacbonate hoặc polysulfone. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
22 | 22 | Bình tạo ẩm CCO | Bình tạo ẩm CCO: - Thể tích: 250ml,(±5%). - Chất liệu: polyamide hoặc polycacbonate - Kích thước: cao 190mm, đường kính 45mm, (±5%). - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với lưu lượng kế oxy loại 15l/phút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
23 | 23 | Điều áp hút gắn tường | Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar, (+/- 0.5 bar). - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate. - Đầu cắm vancum chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
24 | 24 | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0.1 lít/phút đến 1.5 lít/phút - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
25 | 25 | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0 lít/phút đến 15 lít/phút. - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
26 | 26 | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi loại đơn, không có ống đối chống tràn | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi: - Sử dụng để đo và điều chỉnh mức hút thấp. - Đơn vị đo lường: centimet nước (cm H2O). - Khoảng điều chỉnh của manometer: từ 0cmH2O đến 55cm H2O. - Đầu cắm nhanh chuẩn Afnor tương thích với hệ thống khí đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
27 | 27 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động - Áp suất đầu ra: 4.5 bar, (+/- 0.5 bar). - Áp suất đầu vào: 200 bar, (+/- 0.5 bar). - Lưu lượng khí : 1 đến 15l/phút - Đồng hồ đo áp suất chống được va đập. - Thân bộ điều áp được làm bằng đồng thau mạ niken - Tích hợp van giảm áp để bảo vệ an toàn. - Có đầu nối tương thích với bình oxy di động đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
28 | 28 | Bộ soi đặt nội khí quản có camera | Bộ soi đặt nội khí quản có camera: - Nguồn sáng: Led - Màn hình hiển thị: ≥ 2,5 inch - Lưỡi đèn các size dành cho người lớn, trẻ em, sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chống nước: ≥ IPX8 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 10
29 | 29 | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ (huyết áp cơ và ống nghe) | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ: - Phạm vi đo: ≥ 300 mmHg - Ống nghe huyết áp 2 mặt - Có van xả khí sau khi đo - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bàn giao - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
30 | 30 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử: - Thời gian có kết quả đo ≤ 8 giây - Bộ nhớ lưu lần đo cuối - Có âm báo khi có kết quả đo. - Có chức năng báo pin yếu - Tự động tắt nguồn khi không sử dụng - Sai số: ± 0,1 độ C - Tầm đo: + Vật thể: từ 5 độ C đến 50 độ C + Môi trường: từ -10 độ C đến 50 độ C - Chống thấm nước - Đo được: thân nhiệt, nước tắm và môi trường - Không chứa Niken, không gây dị ứng. - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bàn giao - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
31 | 31 | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm | Ống soi mũi xoang: - Góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm, (±5%). - Tích hợp truyền ánh sáng sợi quang - Có lớp mạ chống phản quang - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với camera nội soi Telecam Dx và dây dẫn sáng hãng Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
32 | 32 | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm | Ống soi mũi xoang: - Góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 180mm, (±5%). - Tích hợp truyền ánh sáng sợi quang - Có lớp mạ chống phản quang - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với camera nội soi Telecam Dx và dây dẫn sáng hãng Storz đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
33 | 33 | Bàn Mayo | Bàn Mayo: - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: dài 450mm x rộng 450mm, (±5%) - Chiều cao thay đổi từ 950 mm đến 1300mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
34 | 34 | Thùng rác cỡ lớn | Thùng rác lớn: - Vật liệu: Inox 304. - Kích thước xô: đường kính đáy 400mm x đường kính miệng 600mm x cao 700 mm, (±5%). - Tấm mặt dày 1.5mm - Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
35 | 35 | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường : - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Chiều dài tay treo khoảng: 33cm,(±5%). - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Mindray, GE đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
36 | 36 | Giá đỡ dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân cố định | Giá đỡ: - Chức năng: Cố định monitor trên bệ đá và trên máy gây mê giúp thở tại bệnh viện. - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, Mindray, GE đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
37 | 37 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: từ 30mm đến 80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Trọng lượng ≤ 300 gram - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
38 | 38 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 300
39 | 39 | Lưỡi đèn dùng cho bộ đèn đặt nội khí quản khó có màn hình Camera hãng Medtronic, model: MCGRATH®MAC VIDEO LARYNGOSCOPE A03 | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera: - Có 4 kích cỡ: 1, 2, 3, 4. - Chất liệu Polymer quang học có lớp chống mù. - Lưỡi số 1: dài 93mm, dọc thân lưỡi 102mm, góc θ = 25.1°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 2: dài 102mm, dọc thân lưỡi 111mm, góc θ = 21.6°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 3: dài 114mm, dọc thân lưỡi 122mm, góc θ = 20.1°, trường nhìn FOV = 47° - Lưỡi số 4: dài 126mm, dọc thân lưỡi 138mm, góc θ = 22.2°, trường nhìn FOV = 47° - Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath bộ đèn đặt nội khí quản khó có màn hình Camera hãng Medtronic, model: MCGRATH®MAC VIDEO LARYNGOSCOPE A03 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 300
40 | 40 | Bộ làm ấm, làm ẩm dây cho máy thở | Bộ làm ấm, làm ẩm dây cho máy thở: - Gồm: 01 đế làm ẩm và 01 bình làm ẩm dung tích 400ml - Đế làm ẩm có màn hình led hiển thị nhiệt độ - Nhiệt độ điều chỉnh được, cao nhất tối thiểu: 65 độ C - Đế làm ẩm có bảo vệ quá nhiệt - Bình làm ẩm sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
41 | 41 | Bánh xe đường kính 50 -70mm sử dụng cho các bàn dụng cụ inox | Bánh xe: - Đường kính bánh xe: 50-70mm - Chất liệu bánh xe: cao su - Đường kính trục bánh xe: 8mm - Tải trọng: ≥ 50kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
42 | 42 | Bánh xe đường kính 100-120mm sử dụng cho các bàn dụng cụ inox | Bánh xe: - Đường kính bánh xe: 100-120mm - Chất liệu bánh xe: cao su - Đường kính trục bánh xe: 12mm - Tải trọng: ≥ 80kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 200
43 | 43 | Mực để kiểm tra độ kín của mối hàn | Mực để kiểm tra độ kín của mối hàn - Thành phần: Toluidine blue < 0.05%, nước < 99.45% và hỗn hợp chất làm ướt (Ecosurf EH-6, Ecosurf EH-9, Tergitol 15-s-9, Tergitol 15-s-12): 0.50% - Sử dụng để kiểm tra sau khi hàn xong, các mép túi ép loại giấy/ film đã kín hay chưa, có bị rò rỉ không - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1110
44 | 44 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm x175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 150-200 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 750
45 | 45 | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Giấy kiểm tra mối hàn cho túi tiệt khuẩn nhiệt độ cao - Kích thước: 75 mm x 175 mm - Sử dụng để kiểm tra xem chất lượng hàn của máy hàn túi có đảm bảo hay không - Nhiệt độ hàn: 90-150 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 500
46 | 46 | Chỉ thị đánh giá chất lượng làm sạch | Chỉ thị đánh giá chất lượng làm sạch - Sử dụng để đánh giá protein còn lại trên dụng cụ, vật tư tiêu hao sau khi tái xử lý - Giới hạn định lượng: ≤ 1.0 ug BSA - Độ nhạy: ≤ 0.3 ug BSA - Thời gian đọc kết quả định lượng: ≤ 4 phút - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 1900
47 | 47 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 10mm, chiều dài 55cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Kích thước: chiều dài chổi từ 54cm - 56cm, đường kính lông chổi từ 0.8cm đến 1cm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) - Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính lớn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 450
48 | 48 | Chụp tai qua đầu | Chụp tai qua đầu - Tỉ lệ giảm tiếng ồn NRR là 25 dB theo tiêu chuẩn CSA class A - Sản phẩm đạt chuẩn ANSI S3.19-1974 - Quai mang thép không gỉ phân phối áp lực đều và độ kín khít ổn định - Chất liệu: ABS | Cái | 10
49 | 49 | Dầu bảo dưỡng, dùng cho tay cưa, tay khoan | - Thành phần: dầu Paraffin trắng 5%, butane 85% và petane 10%, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: 300ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 20
50 | 50 | Khóa cài niêm phong | Khóa cái niêm phong - Có chỉ thị kèm theo để nhận biết trước và sau tiệt khuẩn - Tương thích hộp hấp hãng Aygun, Aesculap | Cái | 1000
51 | 51 | Pin sạc dùng cho máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 | Pin sạc dùng cho máy cưa xương ức - Vật liệu pin: NiMH (Nickel Metal Hydride) hoặc Lithium-ion - Dung lượng pin: ≥ 1900 mAh - Trọng lượng pin: ≤ 500 g - Tương thích với máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
52 | 52 | Đầu bảo vệ tạng dùng cho máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 | Đầu bảo vệ tạng - Tương thích với máy cưa xương hãng Deosoutter, model: DBC - 470 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
53 | 53 | Chổi rửa dụng cụ, đường kính 2-40 mm | Chổi rửa trocar các loại, dụng cụ có lòng ống - Đường kính: 2-40 mm - Chiều dài lông chổi: 10-200 mm - Chiều dài chổi: 100-800 mm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) | Cái | 100
54 | 54 | Chổi rửa ống soi mềm, chiều dài 230mm | Chổi rửa ống soi mềm - Tương thích lòng kênh 2.0 - 3.5 mm - Đường kính: 1.5 - 1.7 mm - Chiều dài chổi: 200 - 230 mm - Chất liệu: sợi tổng hợp bền (Nylon) | Cái | 100
55 | 55 | Kẹp lưỡng cực không dính, chiều dài 19 cm, đường kính đầu tip 2 mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài 18 - 20 cm - Chiều dài đầu tip: 8 mm - Đường kính đầu tip 1 - 3 mm - Đầu tip dạng vi cấu trúc, đốt không dính, giúp kẹp giữ mô chắc, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Cán cong, có mã màu ở phần đuôi kẹp giúp nhận biết kích thước đầu típ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại bệnh viện - Sử dụng được nhiều lần | Cái | 10
56 | 56 | Màng lọc vi khuẩn dùng 1000 lần, đường kính 190 mm, hình tròn dùng cho hộp hấp dụng cụ | Màng lọc vi khuẩn: - Thời gian sử dụng: ≥ 1000 lần hấp tiệt khuẩn. - Chất liệu: polytetrafluoroethylene - Đường kính 190mm, (±5%) - Hình tròn | Cái | 20
57 | 57 | Bánh xe sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 | Bánh xe băng ca: - Loại khóa trung tâm - Đường kính bánh xe: 150mm - Bánh xe: đạt tiêu chuẩn EN 12531, độ cứng của gai lốp: D40. Khả năng chịu tải động: 150kg/1 bánh, khả năng chịu tải tĩnh: 450 kg/1 bánh. - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 400
58 | 58 | Ben nâng đầu sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Ben nâng đầu: - Piston dầu nâng băng ca chịu lực: ≥ 30N - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
59 | 59 | Nệm cao su tự nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm: - Chất liệu: cao su tự nhiên và simili dày ≥ 1mm. - Kích thước: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm, (±5%). - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn cạnh - Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B và hãng Vietnew99, model: VN-XC07 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 100
60 | 60 | Lồng nôi trẻ sơ sinh | Lồng nôi trẻ sơ sinh: - Thùng nôi bằng nhựa acrylic trong suốt - Kích thước: dài 810mm x rộng 510mm x cao 920mm, (±5%). - Nệm nôi dày 50mm, bọc simili dày ≥ 1mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 25
61 | 61 | Xe nôi trẻ sơ sinh | Xe nôi trẻ sơ sinh gồm: - Xe đựng lồng nôi: + Chất liệu: inox 304 + Kích thước: dài 810mm x rộng 510mm x cao 920mm, (±5%). - Lồng nôi trẻ sơ sinh: + Chất liệu: nhựa acrylic trong suốt + Kích thước: dài 810mm x rộng 510mm x cao 920mm, (±5%). - Nệm nôi dày 50mm, bọc simili dày ≥ 1mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
62 | 62 | Xe vận chuyển dụng cụ | Xe vận chuyển dụng cụ: - Kích thước: - Chất liệu: inox 304 - Mặt dày: 1.2mm - Chân ống inox đường kính 27mm, dày 1.2mm - Thanh chắn xung quanh đường kính 8mm - Bánh xe đường kính: 100mm - Tải trọng ≥ 100kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 18