**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ** | | | | | **DỊCH VỤ CHÀO GIÁ** | | | | | |
| **TT** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Yêu cầu về cung cấp dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)** |
| 1. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163025 | -      Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10 và ≤ 69 cNm). | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. |
| -      Bộ phận điều khiển: |
| + Bộ phận điều khiển nút điều khiển số 3 bị vỡ |
| + Hộp công tắc bị trầy xước nặng. |
| + Thanh chặn dây cáp điều khiển bị gãy. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: Bộ phận kết nối ống soi bị ngấm chất lỏng vào. |
| 2. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163164 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước. |
| + Kính dây dẫn sáng bị ngấm chất lỏng. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm). |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. |
| -      Bộ phận điều khiển: hộp công tắc bị trầy xước nặng. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 3. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2163153 | -      Đầu ống soi: Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: ≤ 69 cNm). |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. |
| -      Bộ phận điều khiển: |
| + Hộp công tắc bị trầy xước nặng. |
| + Vòng chỉnh độ cứng bị rò rỉ. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: |
| + Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc. |
| + Nắp che bộ phận kết nối ống soi có chất lỏng ngấm vào và bị rỉ sét. |
| 4. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2463618 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước. |
| + Thấu kính dây dẫn sáng bị bể. |
| + Nắp đậy đầu ống soi bị bể. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng xuống không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10 và ≤ 69 cNm). |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi bị nhăn. |
| -      Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước và nhăn ở nhiều vị trí. |
| 5. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, serial: 2862177 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình bị bể. |
| + Kính dây dẫn sáng bị bể và có chất lỏng ngấm vào. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi rách và rò rỉ nặng. |
| -      Bộ phận điều khiển: Hộp công tắc bị trầy xước nặng, nút điều khiển số 5 không hoạt động. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: Chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước, bong tróc. |
| 6. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858915 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước và mẻ. |
| + Thấu kính dây dẫn sáng bị bể. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15 và ≤ 59 cNm). |
| -      Bộ phận điều khiển: xylanh hút bị hao mòn. |
| -      Hình ảnh nhiễu do bộ phận kết nối điện hư hỏng. |
| 7. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858926 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình trầy xước. |
| + Thấu kính dây dẫn sáng nứt. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi nhăn và dập. |
| Bộ phận điều khiển: |
| + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. |
| + Núm xoay điều khiển bị lão hóa. |
| -      Không có hình ảnh do bộ phận kết nối điện hư hỏng. |
| 8. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2858917 | -      Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng nứt. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Dây cáp điểu khiển hướng lên bị đứt. |
| + Bộ phận điều khiển rỉ sét. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc xước và dập. |
| 9. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2961587 | -      Đầu ống soi: keo dán thấu kính chíp thu hình bong tróc. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Cáp điểu khiển hướng lên đứt. |
| + Núm khóa điều khiển có tiếng kêu bất thường. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và mòn. |
| 10. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2963804 | -      Bộ phận uốn cong: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15). |
| + Keo dán cao su di động bong tróc. |
| -      Bộ phận kết nối: có chất lỏng ngấm vào. |
| -      Không có hình ảnh do hỏng chíp thu hình (lỗi B30). |
| 11. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2963796 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình trầy xước. |
| + Thấu kính dây dẫn sáng bể. |
| + Nắp đậy đầu ống trầy xước. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 180 độ ± 10). |
| + Keo dán cao su di động bong tróc. |
| -      Bộ phận điều khiển: |
| + Dây cáp điều khiển hướng lên đứt. |
| + Núm khóa điều khiển trái/phải có tiếng kêu bất thường. |
| + Hộp công tắc điều khiển trầy xước. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung trầy xước. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 12. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374941 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình trầy xước. |
| + Kính dây dẫn sáng xước và bể. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Dây cáp điểu khiển hướng lên đứt. |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 13. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374955 | -      Đầu ống soi: Kính dây dẫn sáng bể. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15 và ≤ 59 cNm). |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi mòn. |
| -      Bộ phận điều khiển: nút điều khiển số 1 có vết cắt. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 14. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2372999 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Rò rỉ tại đầu ống soi. |
| + Thấu kính dây dẫn sáng ngấm chất lỏng. |
| -        Bộ phận uốn cong: Hướng lên không đạt tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn: 210 độ +5/-15). |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi nhăn, gập và rò rỉ. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung nhăn ở nhiều vị trí. |
| 15. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375129 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình trầy xước. |
| + Kính dây dẫn sáng bị bể và trầy xước. |
| + Nắp đậy đầu ống soi dập. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước và đập. |
| 16. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2374977 | -      Đầu ống soi: | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước. |
| + Kính dây dẫn sáng bị bể. |
| -      Bộ phận uốn cong: |
| + Dây cáp điều khiển hướng lên bị đứt. |
| + Keo dán cao su di động bị bong tróc. |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi có vết cắt và rỏ rỉ. |
| -      Bộ phận điều khiển: công tắc điều khiển trầy xước nặng. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 17. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF- HQ190, serial: 2375052 | -      Đầu ống soi: Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận điều khiển: |
| + Dây cáp điều khiển hướng lên đứt. |
| + Hộp công tắc điều khiển trầy xước nặng. |
| -      Dây dẫn chung: Dây dẫn chung bị mòn và nhăn ở nhiều vị trí. |
| -      Bộ phận kết nối: chân tiếp xúc bộ phận kết nối điện bị trầy xước. |
| 18. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: BF-P190, serial: 2114397 | -      Đầu ống soi: Dây dẫn sáng bị gãy. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Bộ phận uốn cong: Cao su di động bị rách và rò rỉ |
| -      Thân ống soi: Thân ống soi bị dập nhiều vị trí. |
| 19. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415 | -      Không có hình ảnh hiển thị do hư hỏng bộ phận kết nối ống soi. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Mặt điều khiển: bị ố và rỉ sét. |
| 20. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, serial: 7103415 | -      Không có hình ảnh do cổng kết nối bị lỗi và gỉ sét. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Mặt điều khiển: bị vỡ và rỉ sét. |
| -      Đèn dự phòng halogen không hoạt động. |
| 21. | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội của hãng Olympus Model: WA2UR21A, serial: 800202 | -      Hình ảnh nội soi có nhiều viết màu đen. | Gói | 1 |  |  |  |  |  |  |
| -      Đầu ống soi bị bể và ngấm chất lỏng. |
| -      Thân ống soi bị cong. |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)