## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Máy đo suất liều phóng xạ tia X và Gamma | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian giao hàng trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Cấu hình gồm: + Máy chính; + Túi đựng; + Bộ sạc; + Chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà sản xuất; - Dùng đo an toàn phóng xạ những nơi có nguồn Gamma và máy phát X-quang thường quy, X-quang số và máy CT... - Loại đầu đo: Scintillation Plastic - Kích thước đầu dò tối thiểu:  30x15 cm - Giải đo suất liều: ≤ 50 nSv/h – ≥ 10 Sv/h - Thời gian đo xung bức xạ: ≤ 10 ns - Dải đo năng lượng: ≤ 15 keV- ≥10 MeV - Nhiệt độ hoạt động: -30 đến 50 độ C - Hoạt động bằng pin NiMh 6V - Kích thước tổng thể ≤ 250 x 10 x 10 mm. - Khối lượng tối đa nặng 1 kg | Cái | 1