## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili: - Chất liệu: cao su thiên nhiên và simili. - Kích thước: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm, (±5%). - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn cạnh - Tương thích với băng ca đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 83
2 | 2 | Tay nắm vô trùng sử dụng cho đèn mổ hãng Merivaara | Tay nắm vô trùng: - Chất liệu: Polysulfone - Hấp tiệt khuẩn được. - Tương thích với đèn mổ hãng Merivaara đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
3 | 3 | Van thở ra (không kèm cảm biến lưu lượng) sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Van thở ra: - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 18
4 | 4 | Cảm biến lưu lượng thở ra sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Cảm biến lưu lượng thở ra: - Dải đo: 0 đến 200 L/phút - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
5 | 5 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy gây mê DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA /MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2; AISYS CS2 | Cảm biến đo lưu lượng dòng mê Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, Tương thích máy gây mê giúp thở DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2, AISYS CS2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
6 | 6 | Bẫy nước D-fend Pro | Bẫy nước D-fend Pro: Gồm 1 đầu vào và 02 đầu ra, đầu vào dạng luer lock. Tương thích với máy gây mê hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 190
7 | 7 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy gây mê giúp thở hãng GE | Tương thích với máy gây mê giúp thở hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
8 | 8 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ Maquet, model: Alpha classic pro | Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
9 | 9 | Bộ chống lây nhiễm | Bộ chống lây nhiễm: - Áp lực hút tối đa 660mm H2O (so với mực nước biển). - Tương thích với hệ thống hút chân không kín của dao siêu âm Cusa Excel đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 8
10 | 10 | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 33
11 | 11 | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
12 | 12 | Dây ràng cố định người bệnh | Dây ràng cố định người bệnh: Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 120
13 | 13 | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng: Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
14 | 14 | Giá kê tư thế | Giá kê tư thế: Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
15 | 15 | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa: Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
16 | 16 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy bơm CO2 | Bộ lọc khí: Tương thích với máy bơm Co2 hãng Storz đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 75
17 | 17 | Ben nâng sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Ben nâng: - Piston dầu nâng băng ca chịu lực: ≥ 30N Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 81
18 | 18 | Bánh xe sử dụng cho băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Bánh xe băng ca: - Có khóa trung tâm - Đường kính bánh xe: 125mm, Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 368
19 | 19 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số: Dải tần số: 4-9 MHz Bán kính cong: 10.073mm Trường nhìn: 148.092° Số chấn tử: 128 Hướng dẫn sinh thiết: có Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa Mức an toàn: BF Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
20 | 20 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
21 | 21 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 3
22 | 22 | Bóng đèn sử dụng cho đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 | Bóng đèn: Tương thích với đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
23 | 23 | Đầu dò đo cơn gò sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Đầu dò đo cơn gò: Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
24 | 24 | Đầu dò đo tim thai sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Đầu dò đo tim thai: Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
25 | 25 | Đèn halogen đuôi vặn 24V-50W sử dụng cho đèn mổ hãng Choongwwae | Đèn halogen có chuôi kiểu đuôi vặn: Nguồn điện hoạt động: 24 VDC, công suất: 50W. Tương thích với đèn mổ hãng Choongwwae đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 200
26 | 26 | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt: - Thành phần: Nước 70-100%, Propylene Glycol 1- 5 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả ≤ 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3438
27 | 27 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống: - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 580
28 | 28 | Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 người lớn: - Kích thước dài: 1.6m, (±5%). - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: ≥ IPX4. - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 276
29 | 29 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò cơn gò: - Chịu được độ cao rơi ≥1m - Chịu được độ sâu ≥1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp: 250cm, (±5%) - Phương thức đo: Cảm biến áp lực - Độ nhạy: 1 đơn vị = 2.5g - Độ phân giải: 1 đơn vị - Dải đo: 400 đơn vị Dãi tín hiệu: 0-127 đơn vị - Cài đặt Baseline tại: 20 đơn vị - Bù trừ tự động: 3 giây sau khi kết nối đầu dò sẽ thiết lập gía trị 20 đơn vị - Nhịp đo từ đầu dò: 40-240 nhịp/ phút với độ phân dải 1, độ chính xác ±2% hoặc 1 nhịp. - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
30 | 30 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò tim thai: - Chịu được độ cao rơi ≥1m - Chịu được độ sâu ≥1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp : 250cm, (±5%) -Phương thức đo: Siêu âm doppler - Dải đo: 50-240 Nhịp/ phút - Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Công suất ra trung bình: (7.4 ± 0.4) mW - Tần số siêu âm: 1 MHz ± 100 Hz - Dải tín hiệu siêu âm: 3.5 μVpp – 350 μVpp tại 200 Hz - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 19
31 | 31 | Micropipette dung tích 0.5-10ul | Micropipette: - Dung tích: 0,5-10ul - Trọng lượng ≤ 90gram, lực đẩy đầu tip ≤ 3,6N - Nhận dạng được các pipet có thể tích khác nhau bằng màu sắc - Trên thân pipet có màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số và có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt. - Phần dưới tháo lắp được để vệ sinh - Hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo. - Micropipette phải được hiệu chuẩn. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
32 | 32 | Micropipette dung tích: 10-100ul | Micropipette: - Dung tích: 10-100ul - Nhận dạng được các pipet có thể tích khác nhau bằng màu sắc - Trên thân pipet có màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số và có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt. - Phần dưới tháo lắp được để vệ sinh - Hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo. - Micropipette phải được hiệu chuẩn. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
33 | 33 | Dầu xịt bảo dưỡng dụng cụ y tế | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ y tế: - Thành phần: dầu trắng, butane/ propane, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: ≥ 200ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Chai | 198
34 | 34 | Dây cáp nối dùng cho máy cưa xương | Dây cáp nối dùng cho máy cưa xương: - Chiều dài: 300cm, (±5%). - Tương thích với máy điện nguồn model: GA877, hãng Aesculap đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
35 | 35 | Cáp điện tim dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray | Cáp điện tim: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray, model: uMec12 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
36 | 36 | Cảm biến SpO2 người lớn dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray | Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray, model: uMec12 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
37 | 37 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray | Bao đo huyết áp người lớn: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Mindray, model: uMec12 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
38 | 38 | Pin sạc dùng cho bơm tiêm điện hãng Mindray | Pin sạc: - Tương thích với bơm tiêm điện hãng Mindray, model: BeneFusion SP1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 22
39 | 39 | Bộ khóa đuôi xy lanh dùng cho bơm tiêm điện hãng Mindray | Bộ khóa đuôi xy lanh: - Tương thích với bơm tiêm điện hãng Mindray, model: BeneFusion SP1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 22
40 | 40 | Bộ lọc khuẩn hepa sử dụng cho máy sưởi ấm bệnh nhân hãng Covidien, model: Warm Touch 6000 | Bộ lọc khuẩn hepa: - Tương thích với máy sưởi ấm bệnh nhân hãng Covidien, model: Warm Touch 6000 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 44
41 | 41 | Bộ ống thổi và dây khóa máy sưởi ấm bệnh nhân hãng Covidien, model: Warm Touch 6000 | Bộ ống thổi và dây khóa: - Tương thích với máy sưởi ấm bệnh nhân hãng Covidien, model: Warm Touch 6000 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 13
42 | 42 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 594 mm x 381 mm x 141 mm chứa 19,8lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước: chiều dài 594 mm, chiều rộng 381 mm, cao 141mm, sai số kích thước (±5%) - Có nắp đậy và khay ngâm - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt độ ≥ 134 độ C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Thùng | 7
43 | 43 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ, - Đồng hồ hiển thị áp lực - Thông số đo áp lực Kpa từ 0 đến 40 - Bóng bóp bằng cao su - Tương thích với ống soi mềm mã hiệu CHF, URF của hãng Olympus có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
44 | 44 | Bộ nong niệu quản (silicon size 8->14F), chiều dài 70cm | Bộ nong niệu quản - Vật liệu: Silicon - Kích thước: dài 70cm (±5%) - 1 Bộ gồm các size từ 8Fr đến 14Fr - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
45 | 45 | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 6 nhánh | Bộ kim xuyên thích dùng cho mesk 6 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ (phần thân), polyamide (tay cầm) - Chiều dài kim: 212-284mm, (±5%) - Chiều dài tay cầm: 109mm, (±5%) - Đường kính kim: 3mm - 1 Bộ gồm 03 cái - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 1
46 | 46 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
47 | 47 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Mask thở không xâm lấn: - Chất liệu: silicon, tái sử dụng nhiều lần - Hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp ( Sterrad ) - Các size S , M , L - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 34
48 | 48 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0: + Sử dụng bó sợi quang.. +Kích thước: Chiều dài tổng thể: 80mm, chiều dài lưỡi: 55mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 11mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ mạ Crom + Hấp tiệt trùng ≥ 4000 lần ở nhiệt độ 134 độ C. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 1
49 | 49 | Miếng đệm đầu tư thế nằm sấp | Miếng đệm đầu tư thế nằm sấp: - Kích thước khoảng : dài 23cm x rộng 20cm x cao 11cm, (± 5%). - Chất liệu sản phẩm: Gel polymer và màng. - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện, chống vi khuẩn, không gây dị ứng. - Chịu được nhiệt độ từ -18 độ C đến 55 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
50 | 50 | Miếng đệm tuyến giáp | Miếng đệm tuyến giáp: - Kích thước khoảng : dài 48cm x rộng 39cm x cao 9cm (± 3%). - Chất liệu sản phẩm: Gel polymer và màng. - Miếng đệm cho tia X-quang xuyên qua, không thấm nước, cách điện, chống vi khuẩn, không gây dị ứng. - Chịu được nhiệt độ từ -18 độ C đến 55 độ C. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
51 | 51 | Bộ nguồn sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model:Compact/Compact S | Bộ nguồn: - Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact/Compact S đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
52 | 52 | Bo cảm biến áp lực (sensor board PCP) sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus | Bo cảm biến áp lực: - Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
53 | 53 | Màn hình sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus | Màn hình: - Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact Plus đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
54 | 54 | Cần giữ xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact Plus | Cần giữ xy lanh: - Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact Plus đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
55 | 55 | Ống nghe tim phổi trẻ em | Ống nghe tim phổi trẻ em: Chất liệu: 2 mặt áp ngực bằng thép không gỉ Ống nghe có 2 mặt: mặt màng đường kính 3.2cm, mặt chuông đường kính 2.3cm, chiều dài 69cm, (±5%) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
56 | 56 | Bộ kit đo CO2 qua mũi sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bộ kit đo CO2 qua mũi: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
57 | 57 | Adapter mũi sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Adapter mũi: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 20
58 | 58 | Bao đo huyết áp (gồm bao vải và túi hơi) dùng nhiều lần sử dụng cho máy đo huyết áp điện tử | Bao đo của máy đo huyết áp điện tử: - Loại có 1 dây dẫn khí - Phù hợp với chu vi từ 22 - 42cm - Không có latex - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 402
59 | 59 | Bàn rửa da phẫu thuật, kích thước khoảng: dài 600mm x rộng 600mm x cao 900mm | Bàn rửa da phẫu thuật: - Kích thước khoảng: dài 600mm x rộng 600mm x cao 900mm, (±5%). - Bánh xe đường kính: 125 mm, (±5%), có khóa - Chân ống : đường kính 32mm, dày 1.5mm - Inox tấm mặt dày 2mm - Số lượng tầng: 02 tầng. - Vật liệu: Inox 304 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
60 | 60 | Bàn dụng cụ 2 ngăn, kích thước khoảng : dài 1000mm x rộng 700mm x cao 900mm | Bàn dụng cụ 2 ngăn: - Kích thước khoảng : dài 1000mm x rộng 700mm x cao 900mm, (±5%). - Bánh xe đường kính: 125 mm, (±5%), có khóa. - Chân ống : đường kính 32mm, dày 1.5mm - Inox tấm mặt dày 2mm - Số lượng tầng: 02 tầng. - Vật liệu: Inox 304 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
61 | 61 | Bàn Mayo | Bàn Mayo: - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước khoảng: dài 450mm x rộng 450mm, (±5%) - Chiều cao thay đổi từ 950 mm đến 1300mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
62 | 62 | Thùng rác cỡ lớn | Thùng rác lớn: - Vật liệu Inox 304. - Kích thước xô: đường kính đáy 400mm x đường kính miệng 600mm x cao 700 mm, (±5%). - Tấm mặt dày 1.5mm - Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
63 | 63 | Thùng rác cỡ nhỏ | Thùng rác cỡ nhỏ: - Vật liệu: Inox 304. - Kích thước xô: đường kính đáy 300mm x đường kính miệng 400mm x cao 400 mm, (±5%). - Tấm dày 1.5mm - Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 50mm có khoá - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
64 | 64 | Bàn thủ thuật gây mê | Bàn thủ thuật gây mê: - Kích thước: 450mm x cao 650mm x 800mm, (±5%). - Vật liệu: Inox 304 - Tấm dày 2 mm, khung: Inox tròn phi 32, dày 1.5mm - Lan can: Inox tròn phi 16 dày 1mm - Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 125 mm (2 có khóa) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
65 | 65 | Cây treo dịch truyền phẫu thuật | Cây treo dịch truyền phẫu thuật: - Kích thước khoảng: dài 500mm x rộng 500mm x 2200mm, (±5%). - Chiều cao thay đổi từ 1200 đến 2200 mm. - Chân inox vuông: 30x39mm, dày 0.8mm. - Vật liệu: inox 304 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
66 | 66 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động - Áp suất đầu ra: 4.5 bar, (+/- 0.5 bar). - Áp suất đầu vào: 200 bar, (+/- 0.5 bar). - Lưu lượng khí : 1 đến 15l/phút - Đồng hồ đo áp suất chống được va đập. - Thân bộ điều áp được làm bằng đồng thau mạ niken or chất liệu tương đương mạ niken. - Tích hợp van giảm áp để bảo vệ an toàn. - Có đầu nối tương thích với bình oxy di động đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 113
67 | 67 | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động có cổng kết nối với dây oxy chuẩn Afnor | Bộ điều áp oxy sử dụng cho bình oxy di động có cổng kết nối với dây oxy chuẩn khí Afnor: - Áp suất đầu ra: 4.5 bar (+/- 0.5 bar) - Áp suất đầu vào: 200 bar (+/- 0.5 bar). - Lưu lượng khí : 1 đến 15l/phút - Đồng hồ đo áp suất chống được va đập. - Thân bộ điều áp được làm bằng đồng thau mạ niken or chất liệu tương đương mạ niken. - Tích hợp van giảm áp để bảo vệ an toàn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
68 | 68 | Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 3 điện cực: - Gồm 3 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%).. - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 155
69 | 69 | Cáp điện tim 6 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 6 điện cực: - Gồm 6 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%). - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
70 | 70 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm. - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng niken bạc - Vệ sinh được bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc vải mềm làm ẩm với cồn (15 độ C, 76,9 đến 81,4% ) - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 34
71 | 71 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực: - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone - Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc hoặc chất tẩy rửa trung tính - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 26
72 | 72 | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh: - Sử dụng cho nhi, sơ sinh kẹp ngón tay, ngón chân hoặc mu bàn chân - Dài: 160 cm, (±5%). - Vệ sinh được bằng nước trước và sau khi tiệt trùng, khử trùng bằng dung dịch Glutaraldehyde với nồng độ 2.0% - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX7. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
73 | 73 | Dây nối cho đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cho đầu dò SpO2: - Dài: 250cm, (±5%). - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 61
74 | 74 | Bảo vệ xương cùng, kích thước khoảng dài 400mm x rộng 380mm x dày 25mm | Đệm bảo vệ xương cùng: - Kích thước: dài 400mm x rộng 380mm x dày 25mm, (±5%). - Chất liệu: 100% silicone định hình, đàn hồi, có màn phủ và không gây kích ứng da - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
75 | 75 | Bình hút dịch dung tích 2 lít | Bình hút dịch: - Chức năng: sử dụng để thu lại tất cả các chất lỏng và chất nhầy từ trong quá trình dịch thải ra từ việc hút y tế. - Dung tích: 2 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone, không vỡ, hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bình | 155
76 | 76 | Điều áp hút gắn tường | Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar, (+/- 0.5 bar). - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate, tiệt trùng được ở 134 độ C - Đầu cắm nhanh vancum tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 131
77 | 77 | Đầu dò SpO2 loại kẹp ngón người lớn dùng nhiều lần tương thích máy đo SpO2 hãng Nonin | Đầu dò SpO2 loại kẹp ngón người lớn dùng nhiều lần: - Sử dụng đèn LED Purelight - Kích thước: dài 100cm, (±5%). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: sử dụng ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại bước sóng lần lượt là: 660nm, 910nm - Tương thích với máy đo SpO2 hãng Nonin đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 86
78 | 78 | Máy đo huyết áp điện tử | Máy đo huyết áp điện tử: - Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 210 lần đo. - Hiển thị: màn hình LCD. - Dãi đo: + Huyết áp tâm thu: từ 60mmHg đến 255mmHg. + Huyết áp tâm trương: từ 40mmHg đến 200mmHg. + Nhịp xung: từ 40nhịp/phút đến 199 nhịp/phút - Thời gian đọc kết quả: ≤ 40 giây. - Độ chính xác tĩnh: ±3mmHg. - Độ chính xác nhịp xung: ±5% - Kích thước bao đo: size M (22-32cm), size L-XL (32-52cm). - Ống đo mở rộng: 250cm, (±5%) - Áp suất bao đo: ≥ 310mmHg. - Chất liệu bao đo: không chứa latex. - Nguồn điện: nguồn adapter AC/DC: 7.5V/1.5A hoặc pin sạc NiMH AA 4.8v/2400mAh - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | bộ | 168
79 | 79 | Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Ống hơi đo huyết áp: - Kích thước: dài 350cm, (±5%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 51
80 | 80 | Cáp đo điện tim cho máy điện tim hãng Fukuda Denshi | Cáp đo điện tim: - Gồm 10 điện cực. - Loại điện cực: kim 3mm - Tương thích với máy điện tim hãng Fukuda Denshi đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 26
81 | 81 | Cây dịch truyền di động | Cây dịch truyền di động: - Phần thân: được mạ điện chống oxy hóa, kích thước phần thân: ngoài 25mm, trong 19mm, (±5%). - Chiều cao có thể thay đổi khoảng: từ 1225mm đến 2150mm, (±5%). - Móc treo dịch truyền: 2 móc cố định và 2 móc tháo nhanh được. - Bánh xe: 05 bánh kích thước 2 inch, (±5%), không có khoá. - Chân đế: đường kính 480mm, (±5%), chất liệu PP và sợi thủy tinh hoặc tương đương . - Có rổ inox đi kèm đựng bình dịch. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 48
82 | 82 | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn | Đệm đỡ gót chân dùng cho người lớn: Kích thước khoảng: 180 x 100 x 70mm, (±5%) Chất liệu: 100% silicone, đàn hồi, có màn phủ độ dày 0.1-0.3mm và không có latex, không dẫn điện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cặp | 20
83 | 83 | Khóa treo cây dịch truyền sử dụng cho máy bơm tiên điện và máy đếm giọt hãng B.Braun | Khóa treo cây dịch truyền: - Tương thích với máy bơm tiêm điện và máy đếm giọt hãng B.Braun - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 23
84 | 84 | Cáp điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 10 điện cực: - Đường kính đầu cắm: 3mm. - Trở kháng cách điện: 1500VAC - Trở kháng dây dẫn: 29,7kΩ đến 36,3kΩ - Tiêu chuẩn an toàn EC. - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 29
85 | 85 | Pin sạc sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact/Compact S | Pin sạc: - Điện áp: 3,6v DC - Dung lượng: ≥ 600mah - Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact/CompactS đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 45
86 | 86 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ 8cm dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 8cm. - Tương thích với máy khoan model IPC đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
87 | 87 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ dài 9cm, thẳng. | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 9cm - Tương thích với máy khoan model IPC đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
88 | 88 | Đầu chụp mũi khoan mài dài 14cm, thẳng | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 14cm - Tương thích với máy khoan model IPC đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
89 | 89 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ dài 10 cm, thẳng | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 10cm - Tương thích với máy khoan model IPC đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
90 | 90 | Đầu chụp mũi khoan mài dài 10cm, cong | Đầu chụp mũi khoa nmài cong dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp cong, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 10cm - Tương thích với máy khoan model IPC đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
91 | 91 | Bình Gas dùng cho máy SteriVac | Bình khí Gas dùng cho máy SteriVac - Thành phần: 100% Ethylene Oxide (EO) - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp SteriVac đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 434
92 | 92 | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường : - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Chiều dài tay treo khoảng: 33cm,(±5%). - Thanh trượt gắn tường dài khoảng: 48cm, (±5%). - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại bệnh viện. - Chứng chỉ chất lượng: FDA, ISO hoặc tương đương. | Cái | 31
93 | 93 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ nhỏ dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn cỡ nhỏ : - Kích thước bao đo: đường kính 18 cm và bề rộng bao đo 9 cm, (±5%). - Phạm vi chu vi cổ tay: từ 18 cm đến 25cm - Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL, model: ABPM đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
94 | 94 | Micropipette dung tích: 20-200ul | Micropipette dung tích: 20-200ul: - Hệ piston làm bằng vật liệu Fortron - Nhận dạng được các pipet có thể tích khác nhau bằng màu sắc - Trên thân pipet có màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số và có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt. - Phần dưới tháo lắp được để vệ sinh - Hấp khử trùng: ≥ 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo. - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bàn giao. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
95 | 95 | Micropipette dung tích: 100-1000ul | Micropipette dung tích: 100-1000ul: - Hệ piston làm bằng vật liệu Fortron - Nhận dạng được các pipet có thể tích khác nhau bằng màu sắc - Trên thân pipet có màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số và có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt. - Phần dưới tháo lắp được để vệ sinh - Hấp khử trùng: ≥ 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo. - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bàn giao. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
96 | 96 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm tách khí: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
97 | 97 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm dòng: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
98 | 98 | Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Đầu bơm : - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
99 | 99 | Bình hút dịch dung tích 1 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 1 lít - Kích thước: cao 250mm, đường kính 110mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone hoặc tương đương. - Hấp tiệt trùng: ≥ 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 87
100 | 100 | Bình hút dịch dung tích 4 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 4 lít - Kích thước: cao 340mm, đường kính 170mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng: ≥ 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 23
101 | 101 | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi loại đơn, không có ống đối chống tràn | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi: - Sử dụng để đo và điều chỉnh mức hút thấp. - Đơn vị đo lường: centimet nước (cm H2O). - Khoảng điều chỉnh của manometer: từ 0cmH2O đến 55cm H2O. - Khử trùng lạnh hoặc hấp tiệt trùng nhiệt độ tối đa 121 độ C. - Đầu cắm nhanh chuẩn Afnor tương thích với hệ thống khí đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
102 | 102 | Bình tạo ẩm CCO | Bình tạo ẩm CCO: - Thể tích: 250ml,(±5%). - Chất liệu: polyamide hoặc tương đương - Kích thước: cao 190mm, đường kính 45mm, (±5%). - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với lưu lượng kế oxy loại 15l/phút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 220
103 | 103 | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0.1 lít/phút đến 1.5 lít/phút - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate chống vỡ hoặc tương đương. - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
104 | 104 | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: từ 0 lít/phút đến 15 lít/phút. - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken hoặc chất liệu tốt hơn. - Sử dụng được trong môi trường MRI - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 77
105 | 105 | Cáp đo huyết áp xâm lấn sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo huyết áp xâm lấn: - Kích thước: dài 350 cm, (±5%). - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 22
106 | 106 | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) : - Phạm vi đo: từ 6cm đến1cm; bề rộng bao đo: 4cm ,(±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
107 | 107 | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần: - Phạm vi đo: từ 8cm đến 13cm, bề rộng bao đo: 5cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
108 | 108 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 23cm đến 33cm, bề rộng bao đo: 13cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 430
109 | 109 | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
110 | 110 | Pin sạc sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Pin sạc: - Điện áp: 12V - Dung lượng pin: ≥ 2.800 mAh - Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
111 | 111 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực hút ngực: - Núm hình tròn, lòng chuông phủ bạc chống trầy hoặc chất liệu trở kháng thấp, kháng nhiễu nội, đường kính 2cm - Bóp bóng bằng cao su hoặc tương đương - Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi, model: FX-8222 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 10
112 | 112 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực chi: Dạng kẹp Chiều dài điện cực kẹp tay: 11.5 cm, ngàm 8cm, (±5%). Chất liệu: nhựa cứng, các điểm tiếp xúc phủ bạc hoặc chất liệu trở kháng thấp Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi, model: FX-8222 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 6
113 | 113 | Van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Van thở ra: - Van điều khiển bằng điện áp tối đa là 6V - Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. - Được điều khiển điện tử trong suốt chu kỳ thở - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
114 | 114 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien) model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Đường kính 11,7cm, dài 12,7cm, (±5%). - Thể tích chứa khí 400ml, (±5%) - Dung tích chứa khoảng 200 ml, (±5%) - Có thể hấp tiệt trùng ≥ 132 độ C - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 65
115 | 115 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: từ 9mV đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 33
116 | 116 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra: - Đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân - Bộ điều khiển sử dụng nguồn điện +12V và + 5V - Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
117 | 117 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
118 | 118 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | - Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 8
119 | 119 | Lọc thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
120 | 120 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
121 | 121 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed. | Mask thở không xâm lấn : - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
122 | 122 | Dây máy thở dùng cho người lớn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed | Dây máy thở dùng cho người lớn : - Chất liệu: Flexible plastic - Kích thước: dài 200 cm, (±5%). - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
123 | 123 | Dây đeo mặt nạ | Dây đeo mặt nạ: - Chất liệu: vải cuộn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
124 | 124 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử: - Thời gian có kết quả đo ≤ 8 giây - Bộ nhớ lưu lần đo cuối - Có âm báo khi có kết quả đo. - Có chức năng báo pin yếu - Tự động tắt nguồn khi không sử dụng - Sai số: ± 0,1 độ C - Tầm đo: + Vật thể: 5 độ C ≤ - ≥ 50 độ C + Môi trường: -10 độ C ≤ - ≥ 50 độ C - Chống thấm nước - Đo được: thân nhiệt, nước tắm và môi trường - Không chứa Niken, không gây dị ứng. - Kèm giấy hiệu chuẩn khi bản giao - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 214
125 | 125 | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân (Nệm chống loét) | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân: - Gồm máy bơm và nệm bóng khí - Máy bơm: + Có nút điều chỉnh áp lực phù hợp với từng loại bệnh nhân, có móc treo phù hợp với mọi giường bệnh. + Điện năng cung cấp: 230VAC, 50/60Hz + Chu kỳ thời gian: ≤ 9.6 phút - Nệm: + Không mùi. Nệm bóng khí được trang bị chống trượt cả 2 đầu + Kích thước nệm:dài 196cm x rộng 90cm x dày 6.4 cm, (±5%) + Vật liệu: PVC dùng cho y tế - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 70
126 | 126 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led, bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 95mm, chiều dài lưỡi b: 72mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 9mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
127 | 127 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 116mm, chiều dài lưỡi b: 93mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 13mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
128 | 128 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 135mm, chiều dài lưỡi b: 114mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 26
129 | 129 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 132mm, chiều dài lưỡi b: 110mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 2
130 | 130 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 154mm, chiều dài lưỡi b: 133mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
131 | 131 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 155mm, chiều dài lưỡi b: 132mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
132 | 132 | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản: - Nguồn sáng nằm trên tay cầm - Sử dụng nguồn sáng led. - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Theo tiêu chuẩn ISO 7376. - Tương thích với đèn đặt nội khí quản hãng Riester/ Heine đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 17
133 | 133 | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động: - Chức năng: đo thông số nồng độ Oxy bão hòa trong máu và nhịp mạch. - Đo nhịp tim từ 18 nhịp/phút đến 321 nhịp/phút - Dải đo SpO2 từ 0 đến 100% - Độ chính xác của chỉ số SpO2 từ 70% đến 100% trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh sử dụng sensor dán là ± 4 số - Độ chính xác của nhịp tim từ 40 nhịp/phút đến 240 nhịp/phút trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh dùng sensor dán là ± 3 số. - Thời gian sử dụng liên tục của máy với 4 pin AA ≥ 60 giờ - Tiêu chuẩn kỹ thuật: chịu được áp suất ≥ 4 atm. - Kèm cảm biến đo SpO2. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 41
134 | 134 | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ ( huyết áp cơ và ống nghe) | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ: - Kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. - Phạm vi đo: ≥ 300 mmHg - Ống nghe huyết áp 2 mặt - Có van xả khí sau khi đo - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 118
135 | 135 | Pin sử dụng cho bộ soi đặt nội khí quản có camera Mc Grath | Pin: Loại pin Lithium 3,6V Tương thích với bộ đèn soi có camera hãng MC Grath đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 53
136 | 136 | Bộ soi đặt nội khí quản có camera | Bộ soi đặt nội khí quản có camera: Nguồn sáng: Led Màn hình hiển thị: ≥ 2,5 inch Lưỡi đèn các size dành cho người lớn, trẻ em, sử dụng 1 lần. Chất liệu: hợp kim hoặc tương đương Tiêu chuẩn chống nước: ≥ IPX8 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
137 | 137 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics | Dây cáp nối điện cực cầu: - Dùng đo điện não, đầu kẹp cá sấu - Chiều dài: khoảng 120cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
138 | 138 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run: - Bộ phận chuyển đổi gia tốc với dây dẫn dài khoảng 200cm, (±5%). - Sử dụng tương thích với máy điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
139 | 139 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Dây cáp nối điện cực cầu đầu ghim: - Chiều dài: 1.2m, (±5%). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell, model: Easy III đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 50
140 | 140 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Dây điện cực đĩa đo điện não: - Chiều dài: 1.5m, đường kính: 10 mm, (±5%). - Chất liệu: Đầu điện cực mạ vàng. - Theo tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO. - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell, model: model: Easy III và Arc Essentia đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 300
141 | 141 | Máy hút dịch điện tử | Máy hút dịch: - Nguồn điện sử dụng: AC 220 ≤ - ≥ 240V, 50Hz, công suất: ≥ 180VA - Áp lực âm lớn nhất: ≥ 90kPa - Độ ồn: ≤65dB(A) - Tần suất bơm: ≥26L/phút - Dung tích bình chứa dịch 2500ml/ bình (±5%), 2 bình - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
142 | 142 | Bộ nối dẫn khí CO2 sử dụng cho máy bơm Co2 hãng Medivators | Bộ nối dẫn khí CO2: Có lens clean kết nối với ống soi Chất liệu DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Tương thích máy bơm hãng Medivators, model: EGA-501E đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 100
143 | 143 | Bộ nối chuyển sử dụng cho máy bơm Co2 hãng Medivators | Bộ nối chuyển: Chất liệu:DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp Tương thích máy bơm hãng Medivators, model: EGA-501E đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 100
144 | 144 | Dây dẫn khí CO2 sử dụng cho máy bơm Co2 hãng Medivators | Dây dẫn khí CO2: Chất liệu DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Chiều dài: 210cm, (±5%). Tương thích máy bơm hãng Medivators, model: EGA-501E đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 100
145 | 145 | Nắp dẫn nước sử dụng cho máy tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators | Nắp dẫn nước: Nắp dẫn nước luer-lock có ngõ sinh thiết Chất liệu cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Sử dụng 1 lần. Tương thích với máy tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 300
146 | 146 | Dụng cụ gắn kim sinh thiết Magnum | Dụng cụ lấy sinh thiết dùng nhiều lần có độ dài 12cm, (±5%). (chưa bao gồm kim). Hấp tiệt trùng 250 độ F trong 30 phút hoặc hấp nhanh hoặc ETO (500mg/L ethylene oxide, độ ẩm 50-70%, nhiệt độ 120-1300F) hoặc Cydex Có thể điều chỉnh độ sâu 15mm hoặc 22mm tùy ứng dụng Độ dài mẫu mô lấy được là 19mm, (±5%). - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
147 | 147 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ máy MRI Siemens | Máy nén: - Công suất: 15Hp + Môi chất: R134a + Điện áp: 380V/3Pha/50hz - Bao gồm: + Bộ lọc gas ống dịch + Phụ kiện kết nối máy nén gồm đường ống đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp Tương thích với hệ thống giải nhiệt hãng Kraus đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
148 | 148 | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt: Ánh sáng xenon 2.5V Điều chỉnh được cường độ chiếu sáng Khu vực võng mạc được chiếu sáng rõ - kể cả trường hợp đồng tử co lại - tạo điều kiện tối ưu cho thăm khám mắt. Vòng chỉnh diopter với 29 thấu kính hiệu chỉnh: Cộng 1 – 10, 12, 15, 20, 40 và Trừ 1 – 10, 15, 20, 25, 30, 35 Dễ dàng điều khiển vòng khẩu độ bằng tay với hình bán nguyệt, vòng tròn nhỏ/trung/lớn, cố định hình sao, khe. Bao gồm bộ lọc có thể cài đặt mọi khẩu độ với biểu tượng hiển thị, bộ lọc không màu đỏ, bộ lọc màu xanh và bộ lọc phân cực. Hệ thống quang học hiệu suất tối ưu với thấu kính bộ tụ quang phi cầu. Đường dẫn chùm tia sáng song song. Chống bụi. Kích thước tay cầm đường kính khoảng 28mm Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
149 | 149 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: 30 ≤ - ≥ 80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Trọng lượng ≤ 300 gram - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
150 | 150 | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivator | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa Tương thích máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
151 | 151 | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 6
152 | 152 | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
153 | 153 | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
154 | 154 | Bộ lọc đầu vào bước đầu | Bộ lọc đầu vào bước đầu Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T đang sử dụng tại bệnh viện | Bộ | 2
155 | 155 | Bộ dây nối cho máy bơm hút lòng kênh ống soi | Bộ dây nối cho máy bơm hút lòng kênh ống soi: Tương thích với máy bơm hút lòng kênh ống soi hãng Medivators, model: EFA-IN-G đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 12
156 | 156 | Bơm nhu động cho máy bơm nước tưới rửa nội soi tiêu hóa | Bơm nhu động cho máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa: Nguồn điện: 220V ≤ - ≥ 240V/50Hz Tương thích với máy bơm nước tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
157 | 157 | Bộ lọc đầu vào SAB | Bộ lọc đầu vào SAB Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 3
158 | 158 | Chổi vệ sinh ống soi 2 đầu | Chổi vệ sinh kênh làm việc ống soi 2 đầu chổi: Đường kính chổi 5mm, chiều dài: 230cm , (±5%) Đường kính kênh làm việc 2,2mm, chiều dài chổi 20mm, (±5%) | Cái | 60
159 | 159 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi từ 0.3 đến 0.4cm, chiều dài chổi từ 54cm đến 56cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Vật liệu: lông chổi bằng Nylon - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài chổi từ 54cm đến 56cm, chiều dài vùng làm việc của lông chổi từ 4 cm đến 6cm (tính từ đầu chổi), đường kính lông chổi từ 0.3cm đến 0.4cm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
160 | 160 | Đầu dò SpO2 sơ sinh sử dụng cho máy đo SpO2 hãng Nonin | Đầu dò SpO2 sơ sinh: Chất liệu không chứa cao su thiên nhiên Đạt tiêu chuẩn ISO 10993-1 Độ chính xác bão hoà oxy tiêu chuẩn - SpO2 khoảng 80%-90% độ chính xác ±2 số - SpO2 khoảng 90%-100% độ chính xác ±2 số Độ chính xác bão hoà oxy trong tình trạng tưới máu thấp - SpO2 khoảng 70%-100% độ chính xác ±2 số Khoảng đo nhịp mạch từ 40 đến 240 nhịp/phút trong tình trạng tiêu chuẩn và tưới máu thấp, độ chính xác ± 3 số Đầu dò SpO2 sơ sinh gồm 01 đầu dò SpO2 và 24 dây quấn. Tương thích với máy đo Spo2 hãng Nonin, Model 2500A đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
161 | 161 | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
162 | 162 | Cảm biến kiểm soát giọt sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Cảm biến kiểm soát giọt: Chức năng: dùng để kiểm soát giọt Tương thích với máy truyền dịch hãng B/Braun, model: Infusomat P đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
163 | 163 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn Xenon 175W: Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl storz đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 8
164 | 164 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn xenon 300W: Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 29
165 | 165 | Dây nối tấm điện cực sử dụng cho máy đốt hãng Covidien/Medtronic | Dây nối tấm điện cực: Tương thích với máy đốt hãng Covidien/Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
166 | 166 | Áo chắn tia X không chì, dày 0.5mm, dạng mặc ngược | Áo chắn tia X dạng 1 mảnh Trọng lượng < 6kg/m2. Chất liệu không chứa chì. Vải chống thủy phân, không chứa halogen. Độ dày bảo vệ ≥ 0.5mm Khóa dán ngược sau lưng Màu sắc: > 400 màu. Kích cỡ: S, M, L, XL Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO,FDA. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
167 | 167 | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản: - Có mã hóa màu ở phạm vi áp suất an toàn 20cmH2O ≤ - ≥ 30cmH2O. - Có van chân không để giảm áp. - Thang đo từ 0cmH2O ≤ - ≥ 120cmH2O - Kèm dây nối với khóa Luer ở đầu dây. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
168 | 168 | Tay khoan cắt tốc độ cao cho phẫu thuật sàn sọ | Tay cắt nạo có thể sử dụng được với đa dạng các lưỡi và khoan mũi sau: + Các lưỡi cắt có phần đầu quay 360 độ + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật mũi xoang loại cong 60 độ, 90 độ + Mũi khoan loại thẳng dùng trong phẫu thuật mũi xoang + Mũi khoan loại cong 12, 15, 40, 55, 70 độ dùng trong phẫu thuật mũi xoang (Curved sinus burs) + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thanh quản loại thẳng và loại cong 15 độ + Mũi khoan và lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ • Có nút xoay trên thân tay cắt nạo giúp điều chỉnh mặt cắt của lưỡi cắt • Tốc độ tối đa: ≥ 7500 vòng/phút ở chế độ cắt dao động • Tốc độ tối đa: ≥ 30.000vòng/phút ở chế độ quay tròn liên tục • Kích thước tay cắt nạo : dài 12.5 cm x rộng 2 cm, (±5%). • Trọng lượng: ≤ 203g Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật Tai mũi họng hãng Medtronic, model: IPC sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
169 | 169 | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt, ngoại thần kinh | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại thần kinh tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. - Tốc độ: ≥75.000 vòng/phút - Kích thước: Dài 7.77 cm, đường kính 1.65cm, (±5%). - Trọng lượng: ≤ 90g - Hấp tiệt trùng được. Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật Tai mũi họng hãng Medtronic, model: IPC sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
170 | 170 | Đầu nối tay khoan loại cong. | Đầu nối tay khoan loại cong: Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật Tai mũi họng hãng Medtronic, model: IPC sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
171 | 171 | Đầu nối tay khoan loại thẳng | Đầu nối tay khoan loại thẳng: Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật Tai mũi họng hãng Medtronic, model: IPC sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
172 | 172 | Tay cưa tịnh tiến cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt | Tay cưa tịnh tiến: - Tốc độ: ≥14.000 chu kỳ/phút - Kích thước: Dài 20.3 cm, đường kính 2.3cm, (±5%). - Trọng lượng: ≤ 300g - Mô tơ tay khoan và dây cáp: Hấp tiệt trùng được. Tương thích với hệ thống khoan cắt nạo phẫu thuật Tai mũi họng hãng Medtronic, model: IPC sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
173 | 173 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
174 | 174 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
175 | 175 | Tấm trượt chuyển bệnh | Tấm trượt chuyển bệnh: - Chất liệu: silicon bao quanh, lõi bằng polyethylene, vỏ bọc bằng polyester, cán bằng nhựa PE - Kích thước chưa gấp lại: dài 180 cm x rộng 50cm, (±5%). - Kích thước gấp lại: dài 89cm x rộng 50cm, (±5%). - Tải trọng: ≥160kg - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 34
176 | 176 | Cáp nối Monitor theo dõi bệnh nhân với bộ xử lý Bis | Cáp nối Monitor theo dõi bệnh nhân với bộ xử lý Bis: Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: BSM-3562/3763 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Sợi | 1
177 | 177 | Cáp điện tim loại 5 điện cực sử dụng cho máy Holter điện tim hãng BTL | Cáp điện tim: Gồm 5 điện cực Kích thước: từ 40cm đến 90cm tuỳ vào loại điện cực Tương thích với máy Holter điện tim hãng BTL, model: BTL-08 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
178 | 178 | Cáp điện tim loại 10 điện cực sử dụng cho máy Holter điện tim hãng BTL | Cáp điện tim: Gồm 10 điện cực Kích thước: từ 40cm đến 90cm tuỳ vào loại điện cực Tương thích với máy Holter điện tim hãng BTL, model: BTL-08 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 34
179 | 179 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn : Kích thước bao đo: đường kính 33 cm và bề rộng bao đo 15cm (±5%). Phạm vi chu vi cổ tay: từ 33cm đến 44cm Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL, model: ABPM đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
180 | 180 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy holter huyết áp hãng BTL | Bao đo huyết áp người lớn : Kích thước bao đo: đường kính 25 cm và bề rộng bao đo 12 cm (±5%) Phạm vi chu vi cổ tay: từ 25cm đến 34cm Tương thích với máy holter huyết áp hãng BTL, model: ABPM đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 6
181 | 181 | Kim truyền tĩnh mạch qua xương các cỡ | Kim truyền tĩnh mạch qua xương: - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: + Đường kính kim 15gauge, dài 15mm, (±5%). + Đường kính kim 15gauge, dài 25mm, (±5%). + Đường kính kim 15gauge, dài 45mm,(±5%). - 01 dây nối, có góc 90 độ, không pyrogenic, không DEHP, không latex - 01 vòng đeo tay ghi thời gian và ngày thực hiện - 01 đồ hủy vật sắc nhọn - Kim tiệt trùng và đóng gói theo bộ. - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
182 | 182 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 576 x 270 x 100mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng (Liquid Crystal polymer) - Kích thước: 576 x 270 x 100mm (±5%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
183 | 183 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 596 x 321 x 100mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 596 x 321 x 100mm, (±5%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
184 | 184 | Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 503 x 186 x 132mm | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Kích thước: 503 x 186 x 132mm, (±5%) - Chịu được nhiệt độ: ≥ 134 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | cái | 5
185 | 185 | Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 740 x 220 x 132mm | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Kích thước: 740 x 220 x 132mm, (±5%) - Chịu được nhiệt: ≥ 134 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | cái | 2
186 | 186 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 600 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 600 x 200 x 50mm, (±5%). - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
187 | 187 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 300 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 300 x 200 x 50mm, (±5%). - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
188 | 188 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 450 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 450 x 200 x 50mm, (±5%). - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
189 | 189 | Tấm lót khay, các cỡ | Tấm lót khay bảo vệ dụng cụ phẫu thuật nội soi - Chất liệu: silicone - Kích thước: 270 x 190mm, 430 x 190mm, 580 x 190mm, 546 x 254mm, (± 5%). - Phù hợp với phương pháp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 (Sterrad), hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 10
190 | 190 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9210
191 | 191 | Khung tập đi có bánh xe | Khung tập đi có bánh xe: - Khung tập đi có 02 bánh xe trước, 2 chân sau bịt đầu cao su chống trượt. - Chất liệu: Khung ống inox hoặc nhôm sơn tĩnh điện. - Độ dày ống: ≥ 1,2 ly - Tay cầm: PVC hoặc bọc mouse - Kích thước: dài 43cm x rộng 50cm, (± 5%). Chiều cao thay đổi từ ≤ 73cm đến ≥ 83cm. - Gấp gọn được. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
192 | 192 | Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cản quang | Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cản quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: + Dây truyền thuốc ở phía bệnh nhân: ống truyền thuốc với nắp bảo vệ và kết nối Luer lock đực, bộ lọc cặn với van 1 chiều và 1 bộ cảm biến áp suất. + Dây truyền thuốc ở phía thiết bị: có 3 kim lấy thuốc và bộ lọc không khí tích hợp. - Tương thích với máy bơm cản quang hãng Ulrich, model: Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn được. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | Cái | 650
193 | 193 | Dây nối dùng với dây lấy thuốc, dài 2.5m | Dây nối dùng với dây lấy thuốc cho máy bơm tiêm cản quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chiều dài dây: 2.5m, (± 5%). - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: Dây nối gồm ống với 2 nắp bảo vệ và có 1 đầu kết nối Luer lock đực với van 1 chiều tích hợp ở phía đầu bệnh nhân. - Tương thích với máy bơm cản quang hãng Ulrich, model: Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn được. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | Cái | 650
194 | 194 | Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật đường kính 8mm, dài khoảng 3.5m | Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt, đầu nối bằng nhựa PVC - Chiều dài dây: 3.5m, đầu nối dài 40mm, (± 5%) - Đường kính ngoài: 10 mm - Đường kính trong: 8 mm - Đường kính đầu nối miệng trong: 9mm. - Đường kính đầu nối miệng ngoài: 14 mm - Đóng gói tiệt khuẩn | Cái | 9030
195 | 195 | Dây hút dịch, đường kính 6mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt - Đường kính 6mm, dài 40 m, (± 5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Mét | 2760
196 | 196 | Dây hút dịch, đường kính 8mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt - Đường kính 8mm, dài 40 m, (± 5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Mét | 4850
197 | 197 | Giấy in kích thước 63mmx30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC | Giấy in: - Kích cỡ: 63mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 1546
198 | 198 | Giấy in kích thước 110mm x 20m, sử dùng cho máy in nhiệt trắng đen hãng Sony | Giấy in: - Kích thước: 110mm x 20m, (± 5%). - Tương thích với máy in nhiệt trắng đen hãng Sony đang sử dụng tại bệnh viện. | Cuộn | 371
199 | 199 | Giấy in kích thước 110mm x 140mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Giấy in nhiệt : - Kích thước: 110mm x 140mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 200 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Xấp | 2685
200 | 200 | Giấy in kích thước 144mm x 30m sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi, model: FX-822 | Giấy đo điện tim: - Kích cỡ: 144mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy đo điện hãng Fukuda Denshi, model: FX-822. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 2900
201 | 201 | Giấy in kích thước 150mm x 100mm, sử dụng cho máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Giấy in nhiệt ghi biểu đồ tim thai và cơn gò - Kích thước: 150mm x100 mm, (± 5%). - Có vạch chia đơn vị nhịp tim thai (từ 60 - 200) và thang đo áp lực cơn co tử cung (từ 0-100 mmHg/0-12 kPa), - Dạng xấp: ≥ 150 tờ - Tương thích với máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Xấp | 240
202 | 202 | Giấy in kích thước 80mm x 70mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 | Giấy in: - Kích thước: 80mm x 70mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Xấp | 1650
203 | 203 | Giấy in kích thước 57mm x 20m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao hãng Getinge. | Giấy in: - Kích thước 57mm x 20m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 350
204 | 204 | Giấy in kích thước 100mm x 50mm, sử dụng cho Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: BSM, PVM | Giấy in: - Kích thước: 100mm x 50mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: PVM, BSM đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Xấp | 132
205 | 205 | Giấy in kích thước 50mm x 30m, sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631 | Giấy in: - Kích thước: 50mm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631 đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 57
206 | 206 | Giấy in kích thước 142mm x 150mm, sử dụng cho máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 | Giấy in: - Kích cỡ 142mm x 150mm, (± 5%). - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Xấp | 504
207 | 207 | Giấy in kích thước 7.6cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S | Giấy in: - Kích thước: 7,6 cm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 37
208 | 208 | Giấy in kích thước 8cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100 NX | Giấy in: - Kích thước: 8cm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100NX đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 24
209 | 209 | Giấy in kích thước 7.9cm x 30m sử dụng cho máy tiệt khuẩn Sterivac | Giấy in: - Kích thước: 7.9cm x 30m, (± 5%). - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng SteriVac đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 18
210 | 210 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh, đường kính vòng 5cm | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính vòng: 5cm - 1 Bộ gồm 2 cái: Cong trái, cong phải - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
211 | 211 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh, đường kính vòng 7cm | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho mesk 4 nhánh - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính vòng: 7cm - 1 Bộ gồm 2 cái: Cong trái, cong phải - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
212 | 212 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu dùng cho kỷ thuật TVT | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu - Vật liệu: Thép không gỉ - Móc đơn - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
213 | 213 | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu | Dụng cụ đặt mảnh ghép sa sàn chậu - Vật liệu: Thép không gỉ - Móc đơn chữ C - Tiêu chuẩn ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
214 | 214 | Xe lăn | Xe lăn: - Khung nhôm , kích thước bánh xe sau 22 inch , kích thước bánh trước 6 inch. - Kích thước ghế ngồi: Chiều rộng ghế ngồi 45cm, sâu 40cm - Chiều cao từ đất đến ghế ngồi khoảng: 40 cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Lưng xe gấp lại được, thắng đùm, dây an toàn, có thiết bị gắn cây chuyền dịch. - Vải phần ngồi loại không thấm dịch, hãm phanh cơ học trên bánh (dùng cho người bệnh) và trên tay cầm (dùng cho người đẩy). - Thiết bị gắn cây truyền dịch được thiết kế theo nhu cầu Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/ CE (MDR) (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Chiếc | 36
215 | 215 | Bộ kit đo CO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bộ kit đo CO2 : - Bao gồm: cáp kết nối với máy và sensor đo CO2 - Đầu kết nối máy bằng nhựa có màu phân biệt, dạng hình thang chống cắm lộn cực, đầu sensor dạng cài. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
216 | 216 | Cáp đo nhiệt độ thực quảnsử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo nhiệt độ thực quản: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
217 | 217 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 33cm đến 45cm, bề rộng bao đo: 15cm (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
218 | 218 | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera Mc Grath | Có 4 kích cỡ: 1, 2, 3, 4. Chất liệu Polymer quang học có lớp chống mù. Đóng gói tiệt trùng 1 cái/ túi. Lưỡi số 1: dài 93mm, dọc thân lưỡi 102mm, góc θ = 25.1°, trường nhìn FOV = 47° Lưỡi số 2: dài 102mm, dọc thân lưỡi 111mm, góc θ = 21.6°, trường nhìn FOV = 47° Lưỡi số 3: dài 114mm, dọc thân lưỡi 122mm, góc θ = 20.1°, trường nhìn FOV = 47° Lưỡi số 4: dài 126mm, dọc thân lưỡi 138mm, góc θ = 22.2°, trường nhìn FOV = 47° Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath | Cái | 200
219 | 219 | Thùng rác cỡ trung | Thùng rác cỡ trung: Vật liệu: inox 304 Kích thước xô: đường kính đáy 300mm x đường kính miệng 400mm x cao 500mm, (±5%). Tấm dày 1,5mm Bánh xe: 04 bánh xe đường kính 50mm, có khóa Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
220 | 220 | Xe đếm gạc | Xe đếm gạc: Kích thước: dài 400mm x rộng 400mm x cao 600mm, (±5%). Vật liệu: inox 304 Tấm dày 1mm Khung inox tròn đường kính 32mm, dày 1mm Lan can inox tròn đường kính 19mm, dày 1mm Rổ lưới đan bằng LAP 5 Bánh xe : 04 báng xe đường kính 75mm, 02 bánh có khóa Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
221 | 221 | Xe để bàn chải sau sử dụng | Xe để bàn chải sau sử dụng: Kích thước khoảng: 400mm x 400mm x 750 mm, (±5%). Vật liệu: Inox 304 Tấm dày 1 mm Khung inox tròn đường kính 32mm, dày 1mm Lan can inox tròn đường kính 19mm, dày 1mm Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 75 mm (2 có khóa) Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
222 | 222 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 3000 chu kỳ - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100NX đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 3
223 | 223 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 1500 chu kỳ - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100NX đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 6
224 | 224 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 2250 chu kỳ - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100S đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 1
225 | 225 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 750 chu kỳ - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100S đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 2
226 | 226 | Màng lọc vi khuẩn hình tròn, đường kính 190mm, | Màng lọc vi khuẩn: Chất liệu: PTFE Đường kính 190mm Hình tròn Số lần sử dụng: 2000 lần | Cái | 20
227 | 227 | Băng mực in dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S | Băng mực in: - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Hộp | 15
228 | 228 | Đồng hồ bấm giây | Đồng hồ bấm giây - Đếm tiến hoặc lùi công suất đếm 99 phút 99giây. - Đơn vị tính: Giây - Báo chuông khi hết thời gian đếm lùi. - Pin 1 pin 3A | Cái | 30
229 | 229 | Kính che mặt | Kính che mặt: Chất liệu cao su Mặt nạ trong Chống giọt bắn, sương mù | Cái | 4000
230 | 230 | Chổi rửa dụng cụ 2 đầu, chiều dài chổi 35cm, đường kính 2 đầu 5mm và 6mm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: lông chổi bằng sợi Polyamide - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài từ 34cm đến 36cm, chiều dài lông chổi từ 40mm đến 60mm, đường kính lông chổi đầu 1 từ 4mm đến 6mm và đầu 2 từ 5mm đến 7mm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ đường kính nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
231 | 231 | Chổi rửa dụng cụ 2 đầu, chiều dài chổi 35cm, đường kính 2 đầu 10mm và 12,5mm | Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: lông chổi bằng sợi Polyamide - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài từ 34cm đến 36cm, chiều dài lông chổi từ 40mm đến 60mm, đường kính lông chổi đầu 1 từ 9mm đến 11mm và đầu 2 từ 12mm đến 13mm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ đường kính lớn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 200
232 | 232 | Bộ kit bảo dưỡng máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Bộ Kit bảo dưỡng máy rửa: Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 1
233 | 233 | Ống đệm cánh tay phun ở đáy buồng của máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Ống đệm cánh tay phun ở đáy buồng - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
234 | 234 | Van 1 chiều ống hóa chất làm sạch của máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Van 1 chiều ống hóa chất làm sạch - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
235 | 235 | Van 1 chiều ống hóa chất bôi trơn của máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Van 1 chiều ống hóa chất bôi trơn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
236 | 236 | Cảm biến mức hóa chất thấp của máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Cảm biến mức hóa chất thấp - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
237 | 237 | Ron cửa máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Ron cửa - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
238 | 238 | Van sấy máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Van sấy - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
239 | 239 | Vòng đệm máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Vòng đệm - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
240 | 240 | Ron cao su máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Ron cao su - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
241 | 241 | Hộp mực in sử dụng theo dõi chu trình rửa của máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 | Hộp mực in sử dụng theo dõi chu trình rửa - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Steris, model: Amsco 3052 đang sử dụng tại bệnh viện. | Hộp | 18
242 | 242 | Bộ lọc khí đầu vào | Bộ lọc khí đầu vào - Tương thích máy tiệt khuẩn EO hãng 3M, model: GS8 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 2
243 | 243 | Bộ Kit bảo dưỡng cho van Solenoid | Bộ Kit bảo dưỡng cho van Solenoid (Đóng, mở) - Tương thích máy tiệt khuẩn EO hãng 3M, model: GS8 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 1
244 | 244 | Bộ lọc xử lý khí thải | Bộ lọc xử lý khí thải - Tương thích máy tiệt khuẩn EO hãng 3M, model: GS8 đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 1
245 | 245 | Đầu dò cắt Amidan và nạo VA | Đầu dò cắt Amidan và nạo VA - Chất liệu: tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15 - 16 cm, đầu gập góc, kèm một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực 3 chấu được tách biệt bằng Vonfram - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 110
246 | 246 | Đầu dò cắt, đốt và nạo VA | Đầu dò cắt, đốt và nạo VA - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15 - 16 cm, đầu gập góc, kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực dạng mạng lưới thẳng được tách biệt bằng Ceramic - Hệ thống phân phối đường nước muối riêng, có 3 lỗ bơm và thoát nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 10
247 | 247 | Đầu dò cắt cuống mũi | Đầu dò cắt cuống mũi - Chất liệu bằng nhựa tổng hợp, với phần hoạt động là thép không gỉ - Dụng cụ thẳng, phần hoạt động là trục đường kính 2.9 - 3 mm; có 3 điểm đánh dấu độ sâu của đầu dò; có đường dọc cho phép định hướng đầu dò; kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút; điện cực hoạt động dạng lưới - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 10
248 | 248 | Đầu dò đốt cuống mũi | Đầu dò đốt cuống mũi - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động bằng thép không gỉ; đường kính 2.9 - 3 mm, dài là 42 - 43 mm - Đầu đốt mỏng, nhọn, dài 10-11mm, đường kính là 1.3 - 1.4 mm, có 2 vạch chia màu để đo độ sâu; không có kênh dẫn nước, không có kênh hút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 5
249 | 249 | Đầu dò đốt màn hầu | Đầu dò đốt màn hầu - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động làm bằng thép không gỉ, gập góc 55 độ, đầu ngoài cùng nhỏ, gọn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 2
250 | 250 | Đầu dò phẫu thuật xoang cắt, đốt | Đầu dò phẫu thuật xoang: - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ, có thể uốn cong dài khoảng 15 - 16 cm, đầu gập góc, có một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực 3 chấu được cách nhiệt bằng Ceramic - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 3
251 | 251 | Đầu phẫu thuật thanh quản | Đầu phẫu thuật thanh quản : - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần làm việc có trục làm việc bằng thép không gỉ, chiều dài 16 - 17 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model: RF 8000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 3
252 | 252 | Bảng điều khiển dùng cho máy tập khớp gối hãng BTL, model: BTL-CP Motion K Elite | Bảng điều khiển: Tương thích với máy tập khớp gối hãng BTL, model: BTL-CP Motion K Elite đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 4
253 | 253 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số: Dải tần số: 2-8 MHz Bán kính cong: 60.365 mm Trường nhìn: 58° Số chấn tử: 192 Hướng dẫn sinh thiết: có Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa Mức an toàn: BF Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
254 | 254 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số: Dải tần số: 3-16 MHz Bán kính cong: đầu dò phẳng Trường nhìn: 38.4 mm Số chấn tử: 192 Hướng dẫn sinh thiết: có Ứng dụng: Ổ bụng, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi Mức an toàn: BF Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
255 | 255 | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân | Gối silicon mềm hỗ trợ định hình bệnh nhân: Chất liệu: silicon định hình Không chứa chất gây dị ứng cho da Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
256 | 256 | Hộp đựng bàn chải phẫu thuật | Hộp đựng bàn chải phẫu thuật: Vật liệu: inox Kích thước: 120x492x52mm, (±5%). Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
257 | 257 | Ron dùng cho nồi hấp tiệt trùng hãng SciCan, model: Statim 2000E | Ron dùng cho nồi hấp tiệt trùng: Tương thích với nồi hấp tiệt trùng hãng SciCan, model: Statim 2000E đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 2
258 | 258 | Đầu hút mỡ đường kính 3mm, chiều dài 30cm | Đầu hút mỡ: Đường kính 3mm Chiều dài 30cm, (±5%). Chiều dài lổ: 10mm Tương thích với máy hút mỡ hãng Microaire, model: 1025 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
259 | 259 | Đầu hút mỡ đường kính 4mm, chiều dài 30cm | Đầu hút mỡ: Đường kính 4mm Chiều dài 30cm, (±5%). Chiều dài lổ: 10mm Tương thích với máy hút mỡ hãng Microaire, model: 1025 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
260 | 260 | Đầu hút mỡ đường kính 4mm, chiều dài 22cm | Đầu hút mỡ: Đường kính 4mm Chiều dài 22cm, (±5%). Chiều dài lổ: 10mm Tương thích với máy hút mỡ hãng Microaire, model: 1025 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
261 | 261 | Đầu hút mỡ đường kính 4mm, chiều dài 30cm, chiều dài lổ 6mm | Đầu hút mỡ: Đường kính 4mm Chiều dài 30cm, (±5%). Chiều dài lổ: 6mm Tương thích với máy hút mỡ hãng Microaire, model: 1025 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
262 | 262 | Tay cầm điều khiển kết nối với đầu hút mỡ | Tay cầm điều khiển: Tương thích với máy hút mỡ hãng Microaire, model: 1025 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
263 | 263 | Tấm simili bọc nệm băng ca | Tấm simili bọc nệm băng ca: - Chất liệu: simili chống thấm - Kích thước: rộng 58cm x dài 187 cm, (±5%). - Tương thích với nệm băng ca đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 20
264 | 264 | Bộ kit đo CO2 sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bộ kit đo CO2: Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
265 | 265 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở vào: Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
266 | 266 | Đầu phun khí dung dùng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Đầu phun khí dung: Tương thích với máy phun khí dung hãng Aerogen đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
267 | 267 | Cáp nối đầu phun khí dung sử dụng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Cáp nối đầu phun khí dung: Tương thích với máy phun khí dung hãng Aerogen đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
268 | 268 | Cần giữ xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Cần giữ xy lanh: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
269 | 269 | Khóa đuôi xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Khóa đuôi xy lanh: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
270 | 270 | Nắp đậy pin sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model: Compact/Compact S | Nắp đậy pin: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
271 | 271 | Bàn phím – nắp vỏ máy sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Bàn phím – nắp vỏ máy: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
272 | 272 | Cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: 100/ Stellar 150 | Cảm biến lưu lượng: Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: 100/ Stellar 150 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
273 | 273 | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera hãng Insighters | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera: Chất liệu: nhựa polymer quang học có lớp chống mù Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn: CE Tương thích với bộ đèn đặt nội khí quản có camera hãng Insighters đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 30
274 | 274 | Tai nghe AC-HF | Tai nghe AC-HF: Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Cái | 1
275 | 275 | Tai nghe đường xương | Tai nghe đường xương: Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Cái | 1
276 | 276 | Dây insert masking | Dây insert masking: Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Cái | 11
277 | 277 | Đầu dò nhĩ lượng | Đầu dò nhĩ lượng: Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Cái | 1
278 | 278 | Núm tai đo nhĩ lượng | Núm tai đo nhĩ lượng: Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Hộp | 1
279 | 279 | Ống soi tai, màng nhĩ góc 0 độ, đường kính 2.7mm | Ống soi tai, màng nhĩ góc 0 độ: Góc soi thẳng: 0 độ Đường kính: 2.7 mm Chiều dài làm việc: 108 mm Được tạo ra từ các thấu kính dạng thanh nối tiếp nhau. Dây quang học truyền ánh sáng được thiết kế bên trong ống. Tương thích với nguồn sáng của hãng Storz, Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
280 | 280 | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 2.7mm | Ống soi mũi xoang góc 30 độ: Góc soi nghiêng: 30 độ Đường kính: 2.7 mm Chiều dài làm việc: 174 mm Được tạo ra từ các thấu kính dạng thanh nối tiếp nhau. Dây quang học truyền ánh sáng được thiết kế bên trong ống. Tương thích với nguồn sáng của hãng Storz, Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
281 | 281 | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 4mm | Ống soi mũi xoang góc 30 độ: Góc soi nghiêng: 30 độ Đường kính: 4.0 mm Chiều dài làm việc: 174 mm Được tạo ra từ các thấu kính dạng thanh nối tiếp nhau. Dây quang học truyền ánh sáng được thiết kế bên trong ống. Tương thích với nguồn sáng của hãng Storz, Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
282 | 282 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần tương thích với đế làm ẩm của hãng Galemed (dùng cho máy thở không xâm lấn Astral 150) | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Dung tích bình: 400 ml - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ: 134 độ C - Thiết kế chống bắn nước lên dây thở - Có vòng bảo vệ quanh đĩa nhiệt tránh bỏng vô ý - Thanh đo mức nước rõ ràng, dễ đọc ở mọi hướng - Nắp bình cao hơn mực nước tránh rò nước khi đậy không kín - Tương thích với đế làm ẩm của hãng Galemed đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
283 | 283 | Chổi rửa kênh 2 đầu, dùng cho ống soi mềm khí phế quản | Chổi rửa kênh 2 đầu, dùng cho ống soi mềm khí phế quản - Cấu tạo: + Chiều dài: 950 (±5%) + Đường kính chổi đấu nhỏ: 6 mm + Đường kính chổi đấu lớn: 11 mm + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
284 | 284 | Gắp dị vật khí phế quản, 3 chấu , sử dụng nhiều lần | Gắp dị vật khí phế quản: - Độ mở: 20mm - Đường kính dụng cụ: 1,8mm - Chiều dài: 120cm, (±5%) - Tiêu chuẩn CE, ISO,sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. | Cái | 1
285 | 285 | Gắp dị vật khí phế quản, răng chuột, sử dụng nhiều lần | Gắp dị vật khí phế quản: - Ngàm cá sấu mở 7,8mm - Đường kính dụng cụ 1,8mm - Chiều dài 120cm, (±5%) - Tiêu chuẩn CE, ISO , sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. | Cái | 3
286 | 286 | Rọ lấy dị vật | Rọ lấy dị vật: - Rọ mở 4 nhánh, chất liệu Nitinol. - Độ mở rọ: 15/25mm - Đường kính dụng cụ 1.8mm - Dài 120cm, (±5%). - Tiêu chuẩn CE, ISO | Cái | 1
287 | 287 | Lọc bụi dùng cho máy thở Astral 150 | Lọc bụi dùng cho máy thở không xâm lấn - Chất liệu: Hypoallergenic - Bộ lọc tương thích máy thở không xâm lấn Astral 150 | Cái | 60