## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thùng bảo quản và vận chuyển (Dung tích từ 50 lít đến 60 lít) | Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 800mm x 500mm x 500mm (DxRxC), (±5%) - Chất liệu: nhựa chống sốc, chịu được tải trọng. - Các góc bên trong thùng được bo tròn để dễ vệ sinh. - Có màn hình điều khiển đèn nền Led - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -24 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 50 lít đến 60 lít - Độ dày thùng ≥ 70mm - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ ≥ 40 Kg/m³ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. - Có chức năng báo lỗi đầu dò nhiệt độ. | Cái | 1
2 | 2 | Thùng bảo quản và vận chuyển (Dung tích từ 20 lít đến 30 lít) | Thùng bảo quản và vận chuyển: - Kích thước: 660mm x 290mm x 430mm (DxRxC), (±5%) - Chất liệu: nhựa chống sốc, phủ nhôm bên trong. - Có màn hình LCD hiển thị nhiệt độ bên trong - Có chức năng làm mát không khí bằng quạt. - Dải nhiệt độ: -18 độ C đến 10 độ C - Dung tích từ 20 lít đến 30 lít - Độ dày thùng ≥ 35mm - Độ dày cách nhiệt bằng polyurethane tạo bọt tại chỗ mật độ ≥ 40 Kg/m³ - Thùng có 02 tay cầm - Cho phép sử dụng 2 nguồn điện: 220Vac và 12/24Vdc - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh - Cho phép cài đặt được nhiệt độ của thùng. | Cái | 2