## Sheet1
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ
PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm theo Thư mời chào giá số 967/BVĐHYD-VTTB ngày 23 tháng 05 năm 2022)
Stt/ phần | Mã vật tư y tế theo Thông tư 04 | Phân nhóm theo Thông tư 14 | Tên danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Tổng số lượng của Khoa/ Đơn vị 2022 | Danh mục | Sản phẩm | Giải trình | Tên thương mại tham khảo năm 2022 | Mã sản phẩm | Hãng SX | Nước SX | Khám bệnh | Chẩn đoán hình ảnh | Chấn thương chỉnh hình | Cơ sở 2 | Hô hấp | Hóa trị ung thư | Khám sức khỏe | Nội tiết | PT HM - RHM | Tai mũi họng | Thăm dò chức năng | Thần kinh | Da liễu - thẩm mỹ da | Vật lý trị liệu | HSTC | HS ngoại thần kinh | Tiêu hóa | Tim mạch can thiệp | Lão giảm nhẹ | DV Siêu âm tim | Xét nghiệm | Y học hạt nhân | Cơ sở 3 | Nội tim mạch | DSA | PT tim TE | Cấp cứu - Tiểu phẫu | Gan mật tụy | PK Mắt | GMHS - phòng mổ | Tạo hình thẩm mỹ | Lồng ngực mạch máu | Ngoại thần kinh | Tiết niệu | Hậu môn trực tràng | KSNK | Ngoại tiêu hóa | Nội soi | Phụ sản - ĐV CĐTS | Dinh dưỡng tiêt chế | Nội thận- thận nhân tạo | Nội cơ xương khớp | VI SINH | GIẢI PHẪU BỆNH | PT tim mạch NL | GMHS PTTM | Sơ sinh | Gói thầu | Ghi chú
1 | N02.03.090 | 3 | Gạc tẩm chlorhexidine 2% | Gạc tẩm chlorhexidine 2% dùng sát khuẩn ngoài da - Chất liệu: vải không dệt Polypropylen, tẩm Chlorhexidine gluconate 2%, Isopropyl alcohol 70% - Kích thước miếng gấp: 4 x 3 cm (±0.5) - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Hộp/100 miếng | Miếng | 90000 | 89600 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | SOFTA CLOTH CHX 2% | 19581 | B.Braun | Anh |  |  |  |  | 200 | 6500 | [6 empty] | 1000 |  | 16000 | 10000 | 1200 | 3000 | 200 | [8 empty] | 1500 | [8 empty] | 50000 | [10 empty] | Gói dùng chung
2 | N03.01.080 | 3 | Bơm tiêm cản quang, cỡ 200ml | Bơm tiêm cản quang dùng cho máy bơm tiêm điện, bao gồm: - 2 Bơm tiêm, mỗi ống bơm thể tích 200ml: chất liệu bằng cao su tổng hợp PVC, polypropylene, polycarbonate, không latex, không chất DEHP - Kết nối đặc biệt Linden luer - 1 dây nối chữ Y: + Chất liệu bằng polypropylene, polycarbonate, không latex, không chất DEHP + Chiều dài: khoảng 150cm, có van 1 chiều kép + Kết nối gồm 2 đầu female và 1 đầu luer lock - 2 ống lấy thuốc nhanh, hình chữ J + Chất liệu: polypropylene, polycarbonate, không latex, không chất DEHP - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA/ISO/CE - Tương thích với máy bơm tiêm điện Mallinckrodt Optivantage | Hộp / 1 bộ | Bộ | 360 | 360 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bơm tiêm cản quang 200ml | 0 | Liebel-Flarsheim | Mỹ |  | 360 | [45 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
3 | N03.02.060 | 3 | Kim lấy thuốc nhiều lần | Kim lấy thuốc dùng pha thuốc, rút thuốc nhiều lần, - Thân kim bằng ABS/ SAN; nắp đậy bằng PP; nắp bảo vệ và tem van: PE; tấm lọc acrylic copolymer trên thân làm bằng nylon; đĩa van bằng silicone, - Có 2 màng lọc 0.45μm lọc không khí và 5μm lọc tiểu phân - Có van một chiều giúp tránh rò rỉ thuốc khi chai bị dốc ngược, - Tiệt khuẩn, - Tiêu chuẩn ISO/CE | Hộp/ 50 cái | Cái | 6700 | 6700 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Dùng lấy thuốc, tránh rò rỉ thuốc, phù hợp với các khoa Hồi sức | MINI-SPIKE FILTER V | 4550579 | B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Germany | 0 | [45 empty] | 6700 |  | Gói dùng chung
4 | N03.03.010 | 6 | Kim chọc dò ối, cỡ 21G | Kim chọc dò ối để lấy mẫu nước ối - Kim 21G dài 90 - 150 mm - Mỗi cm trên thân có khắc xoắn ốc giúp nhìn rõ ràng dưới hướng dẫn siêu âm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 200 | 200 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Kim chọc dò ối và phát hiện dị tật của thai nhi Wallace Amniocentesis Needle 120mm 21G | 0 | Cooper Surgical | nhật bản | [38 empty] | 200 | [8 empty] | Gói dùng chung
5 | N03.03.050 | 3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường, bằng polyurethane, 24G dài 20cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường dùng cho sơ sinh - Catheter bằng Polyurethane, dây dẫn bằng nitinol - Kích thước: Catheter 24G, dài 20cm, dây dẫn 0.018''(0.45mm) dài 60cm, kim dẫn đường 20G dài 4cm - Đặc điểm: Catheter thiết kế đầu típ hình học, dây dẫn đầu J nitinol linh hoạt chống xoắn, - Bộ đi kèm: kim dẫn đường, dao rạch và bơm tiêm 5cc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA/ ISO/ CE - Tương đương CentraLine | Hộp/10 bộ | Bộ | 20 | 20 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Dự phòng trong trường hợp cần sử dụng cho sơ sinh | Bộ catheter TMTW 1 nòng 24G dài 20cm CentraLine cho sơ sinh | HO-7020 | Biometrix | Israel | [45 empty] | 20 |  | Gói dùng chung
6 | N03.03.050 | 3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường bằng polyurethane, cỡ 9Fr, dài 10cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Catheter bằng polyurethane cản quang, dây dẫn bẳng thép không gỉ phủ Polytetrafloetylen (PTFE) - Cỡ 9Fr, dài 10cm - Dây dẫn lò xo 0.035'', dài 45cm có đầu thẳng, đầu cong chữ J - Đi kèm: 1 kim dẫn 18G, dài 6.35cm, 1 đầu do áp lực, 1 bơm tiêm 5ml, 1 cây nong, 1 catheter bảo vệ chống nhiễm khuẩn dài 80cm có đầu nối Tuohy-Borst, băng dán tiệt khuẩn, 1 nòng trong 8Fr, 1 nắp đậy không lỗ; 1 nắp có lỗ, 1 nắp đựng kim, 1 khóa 4 ngã tốc độ cao, 3 miếng gạc 4x4''. Có đường dẫn để đặt catheter đo cung lượng tim liên tục CCO. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | Gói/1 cái | Cái | 20 | 20 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Sử dụng trong ghép gan.(Có đường dẫn để đặt catheter đo cung lượng tim liên tục CCO. Và sử dụng cho máy truyền dịch nhanh. | Bộ dẫn đường vào mạch máu MAC 2 nòng 9Fr 10cm (gồm catheter Cath-Gard dài 80cm đầu nối Tuohy-Borst) | SI-11142 | Arrow (Teleflex) | Mỹ | [29 empty] | 20 | [17 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
7 | N03.03.050 | 3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm luồn từ ngoại vi, cỡ từ 1->2Fr, dài từ 8->20 cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm luồn từ ngoại vi dùng để truyền thuốc, dịch và thức ăn cho trẻ sơ sinh - 01 catheter chất liệu PUR, cỡ từ 1->2Fr, dài từ 8->20 cm - Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút -> 1.6ml/phút - Thể tích mồi dịch ban đầu từ 0.07 -> 0.09ml - 01 kim dẫn đường cỡ 24G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 10 Cái /hộp | Cái | 25 | 25 | Danh mục mới, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Catheter tĩnh mạch trung tâm luồn từ ngoại vi dùng để truyền thuốc, dịch và thức ăn cho trẻ sơ sinh | PREMICATH | 12612x | VYGON Gmbh & Co.KG/Đức | 0 | [45 empty] | 10 | 15 | Gói dùng chung
8 | N03.03.050 | 4 | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 5F, 6F | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng - Chất liệu: Polyurethance - Catheter cỡ 5F, 6F, 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, thể tích đuổi khí mỗi nòng 0.57 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực mỗi nòng 578 ml/giờ, - Thiết kế hình nón ngược tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70cm, 135cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao, nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Tiêu chuẩn FDA/ISO/CE | Hộp/ 1 bộ | Cái | 10 | 10 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Catheter tĩnh mạch trung tâm luồn từ ngoại vi dùng để truyền thuốc, dịch và thức ăn cho trẻ nhỏ | PowerPICC™ Catheter | 3275155 3275135 3276155 3276135 | Bard Access Systems, Inc./ Mỹ | Bard Reynosa S.A. de C.V./ Mexico | [18 empty] | 10 | [28 empty] | Gói dùng chung
9 | N03.04.010 | 6 | Kim châm cứu nhĩ hoàn, cỡ 0.22 x 1.5 mm | Kim châm cứu nhĩ hoàn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: 0.22 x 1.5mm - Cấu tạo: + Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06Cr19Ni10 (SUS 304), có độ cứng 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2 , khả năng chống ăn mòn tốt. Bề mặt thân kim nhẵn bóng, giá trị Ra(tham số độ thô ráp) ≤ 0.63 um. + Mũi kim: tròn, cân , không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo.…Lực ép đầu mũi kim 0.5 N, lực châm 0.8 N - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE. - Tiêu chuẩn đóng gói: tiệt khuẩn từng cây | Hộp / 10 vỉ/ 10 cái | Cái | 2400 | 2400 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Kỹ thuật nhĩ hoàn thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013- Y học cổ truyền | Kim châm cứu nhĩ hoàn, kim vô trùng dùng một lần | 0 | Tianxie | Trung Quốc | [22 empty] | 2400 | [24 empty] | Gói dùng chung
10 | N03.04.010 | 6 | Kim châm cứu, cỡ 0.18x15mm | Kim châm cứu - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ - Kích thước: 0.18 x 15mm - Cấu tạo: + Cán kim (đốc kim): được cuốn bằng sợi thép không gỉ, các vòng quấn tròn đều và khít nhau, không có khoảng cách. + Thân kim châm cứu được chế tạo bằng sợi thép không gỉ, độ cứng thân kim 460 HV 0.2 kg. Bề mặt thân kim nhẵn bóng không có những khuyết điểm như xước, vạch và đường vân rõ ràng, giá trị Ra (tham số độ thô ráp) ≤ 0.63 um. + Mũi kim: tròn, cân, không dẹt, không có gờ ráp, và các khuyết điểm như cong vẹo ...đáp ứng quy định về lực và sức ép độ cứng tiếp xúc với đầu mũi kim của lực ép đầu mũi kim 0.4 N, lực châm 0.7 N + Tính dẻo: thân kim phải có tính dẻo thích hợp, sau khi thử nghiệm quấn quanh không được có khe hở, đứt gãy hoặc phân tầng. Sự liên kết giữa thân kim và đốc kim phải cố định chắc chắn, lực kéo: 7N - Tiêu chuẩn đóng gói: tiệt khuẩn từng cây, đóng gói trong vỉ giấy, vỉ nhựa PE/PP bao phim từng cây một. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Hộp / 20 vỉ/ 5 cái | Cái | 18000 | 18000 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Kỹ thuật nhĩ châm Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013- Y học cổ truyền | Kim châm cứu 0,18x15mm đã tiệt trùng, dùng một lần, Khánh Phong |  | Dongbang | Trung Quốc | [22 empty] | 18000 | [24 empty] | Gói dùng chung
11 | N03.07.060 | 3 | Túi chứa dịch xả, cỡ 15 lít | Túi đựng dịch xả dùng trong lọc máu - Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích 15 lít - Tương thích với máy Homchoice - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/30 cái | Cái | 800 | 800 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Túi đựng dịch xả 15L (15L cycler drainage bag) | 5C4145P | Baxter Healthcare Corporation | Mỹ | [40 empty] | 800 | [6 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
12 | N03.07.070 | 5 | Túi đựng mẫu bệnh phẩm | Túi đựng mẫu bệnh phẩm bằng Polyetylen màu trắng, có đáy nhọn và miệng túi có dây cột, - Cỡ 9cm x 17cm, 12cm x 17cm, 17cm x 27cm, - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS | Gói/1 cái | Cái | 4300 | 4960 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Túi đựng bệnh phẩm vô trùng các cỡ | TBP007-TBP009-TBP012 | Tương Lai | Việt Nam |  |  |  | 360 | [25 empty] | 4200 | [8 empty] | 400 | [8 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
13 | N04.01.080 | 5 | Ống thở ô-xy 1 nhánh cỡ 8-> 16Fr | Ống thở ô-xy 1 nhánh - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu xanh lá trong, không chứa latex, không chứa DEHP - Kích cỡ từ 8Fr -> 16Fr, dài khoảng 40 - 42cm, đầu xa có 8 mắt nhỏ - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói/10 cái | Cái | 2000 | 2014.4 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dây oxy 1 nhánh từ số 8-> 16 | HS-OXY01 | Hoàng Sơn | Việt Nam |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 30 |  | 14.4 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 100 | 10 |  | 1200 |  |  |  | 30 |  |  |  | 600 | [9 empty] | Gói dùng chung
14 | N04.02.030 | 3 | Bộ dẫn lưu đường mật qua da có khoá, kích thước 6.5F, 7.5F, 8.5F, 10F, 12F, 14F | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa, - Kích thước: 6.5F, 7.5F 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài catheter 15, 25 và 40 cm. - Đầu tip cong hình đuôi lợn (pigtail), đầu nhọn và lớp phủ ái nước. - Thiết kế với cơ chế khóa bằng một tay. - Điểm đánh dấu cản quang được gắn trên thân ống, có 8 đến 9 lỗ thoát dịch. - Tiêu chuẩn: FDA/ISO | Hộp 5 cái | Cái | 20 | 20 | Danh mục cũ, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Khoa CĐHA dùng ồng dẫn lưu đường mật qua da có khóa, | Ống dẫn lưu qua da có khóa Resolve | RLC-x-038, RLC-x-038MB, RLCxx-xx-038MB, RLCxx-x-038MB, RLC-xx-038; RLC-xx-038MB; RLC-NV-x; RLC-NV-xx; RLCMB-NV-x; RLCMB-NV-xx | Merit Medical Systems. Inc | Mỹ |  | 20 | [45 empty] | Gói dùng chung
15 | N04.02.030 | 5 | Ống dẫn lưu bằng cao su, đường kính 0.6-> 2.5cm | Ống dẫn lưu mủ, huyết thanh, máu hoặc các chất dịch trong các khoang cơ thể, - Chất liệu bằng cao su tự nhiên, mềm, mỏng dai, độ đàn hồi cao, không có tính độc hại, - Đường kính 0.6 –> 2.5cm - Tiệt khuẩn | Gói/1 cái | Cái | 800 | 805 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dẫn lưu penrose | 0 | Merufa | Việt Nam | [29 empty] | 800 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | Gói dùng chung
16 | N04.02.060 | 5 | Dây hút dịch, đường kính 10mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, trắng trong - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch, có khả năng chịu được nhiệt độ cao (Nhiệt độ khoảng 134 độ ở điều kiện áp suất khoảng 1.2 pa), - Đường kính 10mm, dài 40 m - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn/ 40 mét | Mét | 320 | 45 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dây nhựa 10mm | 0 | Thời Thanh Bình | Việt Nam | [32 empty] | 40 | 5 | [13 empty] | Gói dùng chung
17 | N04.02.060 | 6 | Dây hút dịch, đường kính 6mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, trắng trong - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Đường kính 6mm, dài 40 m - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn/ 40 mét | Mét | 2400 | 3020.8 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dây nhựa 6mm | 0 | Thời Thanh Bình | Việt Nam | 40 |  |  | 240 | [11 empty] | 240 | [13 empty] | 600 | [5 empty] | 1900.8 | [11 empty] | Gói dùng chung
18 | N04.02.070 | 4 | Dây rửa hút dịch, tương thích máy Phaco Whitestar Signature | Dây rửa hút dịch dùng trong phẫu thuật mắt - Chất liệu: bằng silicone - Thiết kế: bơm kép, phối hợp bơm nhu động và bơm Venturi, dùng 1 lần. - Tương thích máy Phaco Whitestar Signature - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 20 | 20 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bộ dây tưới hút | OPO71 | Johnson & Johnson/ Abbott | Mỹ | [28 empty] | 20 | [18 empty] | Gói dùng chung
19 | N04.03.040 | 3 | Bộ phận chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng kết nối giữa catheter và túi dịch lọc | Bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng kết nối giữa Catheter và túi dịch lọc - Chất liệu bằng polythylene - Thiết kế: đầu nối khóa, kẹp bật tắt, ống và đầu nối khóa Luer - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/6 cái | Cái | 220 | 230 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bộ chuyển tiếp (Minicap Extended Life PD Transfer Set with Twist Clamp) | 5C4482 | Baxter Healthcare Corporation | Mỹ | [29 empty] | 50 | [10 empty] | 180 | [6 empty] | Gói dùng chung
20 | N04.04.010 | 3 | Catheter dùng thẩm phân phúc mạc, đầu cong, bằng silicone, cỡ 15Fr | Catheter dùng thẩm phân phúc mạc - Chất liệu bằng silicone mờ - Kích thước: 15Fr x 63cm - Thiết kế: đầu cong, 2 nút chặn để vô dịch ổ bụng, trong lòng ống có chứa dải cản quang. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/FDA | Hộp/5 cái | Cái | 50 | 50 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Catheter lọc màng bụng người lớn (Peritoneal Dialysis Catheter set 15F x 63cm coiled) | MDC63C | Medical Components - Mỹ (Chủ sở hữu). Martech Medical Products - | Mexico | [29 empty] | 50 | [17 empty] | Gói dùng chung
21 | N04.04.040 | 3 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng | Nắp đóng bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp - Chất liệu bằng nhựa chứa povidon-iod - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/60 cái | Cái | 6000 | 6050 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Tờ trình số 04/TTr-NTTNT ngày 22/10/2021 về việc xin mở rộng khoa thêm khu Outdoor lầu 10, block B để lắp đặt hệ thống R.O tiệt trùng bằng nhiệt, lắp đặt thêm 06 máy (tổng 16 máy) | Nắp đóng bộ chuyển tiếp (Minicap with povidone - iodine) | SPC4466 | Baxter Healthcare S.A | Ireland | [29 empty] | 50 | [10 empty] | 6000 | [6 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
22 | N07.01.500 | 3 | Phim X-quang tương thích máy Drypro, cỡ 35x43cm | Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Thành phần chính: Polyethylene terephthalate 90%-99%, additives <1%, binding agents <1% - Sử dụng được trong ánh sáng ban ngày. - Kích thước: 35×43cm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE - Sử dụng tương thích với máy in phim khô laser Drypro | Hộp/ 125 cái | Cái | 7200 | 7200 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Phim khô laser Konica 35cm x 43cm | SD-Q | Konica Minolta - Nhật Bản | Mỹ |  |  |  | 7200 | [43 empty] | Gói dùng chung
23 | N07.02.080 | 3 | Quả lọc thận nhân tạo siêu tinh khiết | Quả lọc thận nhân tạo siêu tinh khiết, ngăn chặn nội độc tố (endotoxin); - Chất liệu Polysulfone, vật liệu phủ Polyurethane, vật liệu vỏ màng polypropylene, chất kết dính bằng silicone; - Thông số kỹ thuật: * Diện tích màng 2.2 m2; - Tác dụng tạo dịch lọc máu siêu sạch (nội độc tố <0.03 EU/mL, các vi sinh vật ô nhiễm ,0.1 CFU/mL). ONLINE tạo dịch bù cho phương pháp HF và HDF - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Gói/1 quả | Quả | 120 | 120 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Tờ trình số 04/TTr-NTTNT ngày 22/10/2021 về việc xin mở rộng khoa thêm khu Outdoor lầu 10, block B để lắp đặt hệ thống R.O tiệt trùng bằng nhiệt, lắp đặt thêm 06 máy (tổng 16 máy) | Quả lọc Diasafe plus | 5008201 | Fresenius Medical Care | Đức | [40 empty] | 120 | [6 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
24 | N07.07.010 | 5 | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu - Bộ Kit gồm: 02 ống Plasma, 03 ống lấy máu chứa sẵn chất chống đông, 01 ống bóp 3ml, 01 ống giữ kim, 01 kim tiêm cánh bướm, 14 tuýp nhựa 1.5ml, 2 bông tẩm cồn, 01 băng keo cá nhân 19 x16 x 4cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | hộp/ cái | hộp | 20 | 20 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Trẻ hóa da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu Quyết định số 3651/QĐ-BVĐHYD ngày 24/12/2019 | Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (New-PRP Pro kit) | CK 1002 | Geneword | Việt Nam | [12 empty] | 20 | [34 empty] | Gói dùng chung
25 | N08.00.250 | Không phân nhóm | Miếng dán điện cực tương thích trong môi trường MRI | Miếng dán điện cực theo dõi tín hiệu ECG tương thích trong môi trường MRI, sử dụng 1 lần, dùng cho người lớn và trẻ em - Không làm bằng cao su tự nhiên, dán trực tiếp lên da thông qua dung dịch keo đặc biệt để dẫn truyền. - Quy cách: có 4 điện cực gắn liền trong 01 miếng - Tiêu chuẩn chất lượng CE. | Gói/4 cái | Cái | 1200 | 1200 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Miếng dán điện cực theo dõi tín hiệu ECG tương thích trong môi trường MRI, sử dụng 1 lần, dùng cho người lớn và trẻ em | Quadtrode MRI ECG Electrode Pad INVIVO | 0 | Invivo | Úc |  | 1200 | [45 empty] | Gói dùng chung
26 | N08.00.260 | 3 | Kẹp khóa ống thông khi thay bộ chuyển | Kẹp khóa ống thông khi thay bộ chuyển - Chất liệu bằng Polyethylene - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/12 cái | Cái | 180 | 180 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Kẹp Catheter (PD Catheter Clamp) | RPC4171 | Baxter Healthcare S.A | Ireland | [40 empty] | 180 | [6 empty] | Gói dùng chung
27 | N08.00.260 | 6 | Kẹp dây túi lọc màng bụng | Kẹp dây túi lọc màng bụng màu xanh - Chất liệu Polyethylene - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/12 cái | Cái | 120 | 50 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Kẹp xanh (Short nose clamp for outlet port of plastic container) | 5C4527 | Baxter Healthcare S.A | Ireland | [40 empty] | 120 | [6 empty] | Gói dùng chung
28 | N00.00.000 | 3 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex, không chứa chất gây dị ứng, đàn hồi tốt. - Kích thước: rộng khoảng 2.5cm, dài khoảng 40 - 50cm - Chất liệu: Cao su không chứa latex - Tiêu chuẩn: ISO/ CE | Cuộn/ 25 cái | Cái | 5000 | 8018 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | BD Vacutainer Stretch Tourniquet | 367203 | Hygenic Corporation | Mỹ |  | 10 | 100 |  | 50 | 55 |  | 300 | 20 | 5 |  | 72 |  |  | 50 | 50 | 100 | 50 | 10 |  | 3600 | 20 | 10 | 50 | 50 | 25 | 1200 | 250 |  | 400 | 6 | 50 | 100 | 50 | 50 |  | 600 | 150 | 50 |  | 100 | 60 |  |  | 25 | 300 |  | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
29 | N00.00.000 | 6 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, 1,5 lit | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 1.5 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 10 x 10 x 20cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. Nắp bình kín và đậy lại rất khít khi sử dụng xong, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. Có tay xách hoặc hệ thống cố định tiện dụng. | Bao/50 cái | Cái | 30000 | 26069 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế loại 1,5 lit | 0 | Tương Lai | Việt Nam | 120 | 508 | 500 | 800 | 800 | 520 |  | 600 | 10 | 500 |  | 576 | 150 |  | 3500 | 400 |  | 800 | 800 |  | 2040 | 100 | 24 | 550 | 200 | 80 | 2000 | 1300 | 12 | 3500 | 50 | 300 | 650 | 300 | 180 | 15 | 1000 |  | 1000 |  |  | 344 | 40 | 60 | 100 | 1700 | 150 | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
30 | N00.00.000 | 5 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, 6,8 lit | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 6.8 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng. - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5cm - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. Nắp bình kín và đậy lại rất khít khi sử dụng xong, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. Có tay xách hoặc hệ thống cố định tiện dụng. | Bao/25 cái | Cái | 10000 | 12629 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 Khoa Xét nghiệm sử dụng phù hợp với đốc kim lấy máu chân không | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế loại 6,8 lit | 0 | Tương Lai | Việt Nam | 144 | 15 |  | 400 |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | 10200 | 10 | 52 |  | 200 |  | 100 | 13 |  | 150 |  | 5 | [5 empty] | 250 | 100 | 700 | 400 |  | 20 |  |  |  |  | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
31 | N00.00.000 | 6 | Kính bảo hộ mắt sử dụng một lần | Kính bảo hộ mắt dùng một lần - Gọng kính bằng nhựa ABS, mắt kính Polycarbonate - Màu trong suốt, gọng đen - Kích thước: viền kính bám sát khuôn mặt-vùng mắt - Đặc tính: khó bám nước, chống va đập, chống trầy xước, chống bụi, chống tĩnh điện, hạn chế tối đa giọt bắn, không gây hoa mắt chóng mặt khi sử dụng trong thời gian dài - Đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc ANSI Z87 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/ 12 cái | Cái | 1800 | 1859 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Kính bảo hộ mắt | 0 | Kint's | Đài Loan / Việt Nam |  |  |  | 80 |  | 260 |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  | 10 | 12 | [6 empty] | 70 |  | 300 | 5 | 550 | 320 |  | 6 | [5 empty] | 36 | 50 |  | 100 | [5 empty] | 12 | Gói dùng chung
32 | N00.00.000 | 6 | Túi chườm | Túi chườm dùng chườm nóng hoặc chườm lạnh - Chất liệu: lớp lót bên trong bằng nhựa TPU, bên ngoài là lớp vải cao su cao cấp, mềm mại, không gây độc hại - Chiều dài: khoảng 20 -25cm - Đường kính miệng: khoảng 5cm, đường kính nắp khoảng 6.5cm - Đặc tính: thiết kế bên trong rộng rãi để chứa nước hoặc đá, nắp đóng kín đảm bảo không rò rỉ nước ra ngoài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói/1 cái | Cái | 324 | 324 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Túi chườm đa năng | 0 | Greetmed | Trung Quốc |  |  |  | 300 | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 4 |  | 5 | 2 | 1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | Gói dùng chung
33 | N00.00.000 | 5 | Vớ bao chân | Vớ bao chân - Chất liệu: nhựa HDPE, màu trắng đục, cổ của bao giày đàn hồi và co giãn - Chiều dài 38cm, chiều cao 20cm - Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS | Bao/500 đôi | Đôi | 25000 | 23900 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bao Giày nylon | 0 | Tương Lai | Việt Nam |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 1700 | [7 empty] | 9000 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 200 | [6 empty] | 5000 |  | Gói dùng chung
34 | N00.00.000 | 3 | Vòng thắt trĩ | Vòng thắt trĩ - Chất liệu bằng cao su - Đường kính ngoài 4.5mm, đường kính trong 1.7 mm, dày 2mm - Đặc điểm: bền dai, chắc, đẹp, siết chặt. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA. | Hộp /100 cái | Cái | 2000 | 2000 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Vòng thắt trĩ bằng cao su, hộp 100 chiếc. | EA993 | Bbraun / Aesculap | Đức | 2000 | [46 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
35 | N00.00.000 | 5 | Dụng cụ khám âm đạo tiệt khuẩn | Dụng cụ khám âm đạo - Chất liệu: nhựa PS trong suốt - Kích cỡ: M, L - Đặc tính: trong suốt, trơn láng, cạnh không bén - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Gói/1 cái | Cái | 2250 | 2250 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Mỏ vịt nhựa | 0 | Lạc Việt | Việt Nam |  |  |  | 1000 |  |  | 1250 | [40 empty] | Gói dùng chung
36 | N00.00.000 | 3 | Nút đậy catheter | Nút đậy catheter, sử dụng 2 đầu để kết nối - Đầu nối Luer Lock và Luer Slip - Đầu phù hợp với các loại dây truyền dịch và xy lanh - Vật liệu PE ( Polyethylene) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE | Hộp/100cái | Cái | 15000 | 15000 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Nút đậy catheter | 4495101 | Braun | Đức | [40 empty] | 15000 | [6 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
37 | N00.00.000 | 5 | Bao kính hiển vi, chất liệu nhựa PE 150x200cm | Bao kính hiển vi, - Chất liệu nhựa PE màu trắng, - Cỡ 150 x 200cm, - Tiệt khuẩn | Gói/1 cái | Cái | 1000 | 1040 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bao kính hiển vi, tiệt trùng 150cm x 200 cm | 0 | Tương Lai | Việt Nam | [29 empty] | 1000 | [15 empty] | 40 |  | Gói dùng chung
38 | N00.00.000 | 3 | Que thử dùng trong chẩn đoán sinh non | Que thử dùng trong chẩn đoán sinh non nhằm đánh giá nguy cơ sinh non của phụ nữ mang thai - Bao gồm: * Que thử có chứa alpha microglobulin-1 nhau thai (PAMG-1) trong túi với chất làm khô, * Tăm bông 2mm để lấy mẫu âm đạo, * Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN3, 0.01% Trixon X100 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA | Gói/1 bộ | Bộ | 5 | 5 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | PARTOSURE TEST - Bộ kít doạ sinh non Partosure | TTDT-1-20-OUS | QIAGEN Sciences LLC | Mỹ |  |  |  | 5 | [43 empty] | Gói dùng chung
39 | N00.00.000 | Không phân nhóm | Màng đo và hiệu chỉnh Bilirubin qua da | Màng đo và hiệu chỉnh dùng đo nồng độ Bilirubin qua da. - Bằng nhựa cứng Polyethylene, sử dụng 1 lần. - Tương thích máy Bilichek | Gói/50 cái | Cái | 1000 | 1120 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2021, 2022 | Màng Bilical | B800-50 | Philip | Mỹ |  |  |  | 120 | [42 empty] | 1000 | Gói dùng chung
40 | N00.00.000 | 5 | Bao cao su | Bao cao su - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Độ dày khoảng: 0.04 - 0.08mm, chiều dài > 170mm, đường kính khoảng 52 ± 2mm - Đặc tính: không gân gai, không mùi, không gây kích ứng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp/ 3 cái | Cái | 120000 | 123500 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bao cao su VIP Plus | 0 | Medevice 3S | Việt Nam | 8500 | 37152 |  | 17000 |  |  | 27000 | [19 empty] | 100 | [11 empty] | 7000 | [8 empty] | Gói dùng chung
41 | N00.00.000 | Không phân nhóm | Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng 300ml | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật. - Thành phần: dầu Paraffinic trắng khoảng 2%, tổng nồng độ butane và propane khoảng 70%, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh. - Thể tích: 300ml dạng xịt. - Tương thích các dụng cụ được tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao (Nhiệt độ khoảng 134 độ ở điều kiện áp suất khoảng 1.2 pa) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Hộp/1 chai | Chai | 126 | 264 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng, dạng xịt, dung tích 300ml | JG600 | Bbraun / Aesculap | Đức | [35 empty] | 264 | [11 empty] | Gói dùng chung
42 | N00.00.000 | Không phân nhóm | Dầu bôi trơn dụng cụ, dạng nhỏ giọt, dung tích 50ml | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật. - Thành phần: 40-45% propane, 40-45% butane, 10% pentane, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh. - Thể tích: 50ml dạng nhỏ giọt. - Tương thích các dụng cụ được tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao (Nhiệt độ khoảng 134 độ ở điều kiện áp suất khoảng 1.2 pa). - Tiêu chuẩn ISO/ CE/FDA | Chai / 50ml | Chai | 12 | 66 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng, dạng nhỏ giọt, dung tích 50ml | JG598 | Bbraun / Aesculap | Đức | [35 empty] | 66 | [11 empty] | Gói dùng chung
43 | N00.00.000 | 6 | Giấy in nhiệt dùng ghi tín hiện điện tâm đồ, cỡ 90 x 90mm | Giấy in nhiệt dùng ghi tín hiệu điện tâm đồ - Giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 90mm x 90mm x 400 tờ - Tương thích với máy Schiller AT-1 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Xấp/400 tờ | Xấp | 100 | 100 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Giấy đo điện tim 90mmx90mmx400 tờ | 0 | Telapaper | Mã lai |  |  |  | 100 | [43 empty] | Gói dùng chung
44 | K06.00.000 | 3 | Miếng ghép tạo hình mũi dạng lưới | Miếng ghép tạo hình mũi dạng lưới - Chất liệu Polyethylenne tỉ trọng cao (HDPE), có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần, - Kích cỡ 40 x 9 x 1.1mm - Tiêu chuẩn FDA | Túi/ 1 cái | Cái | 10 | 10 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2021, 2022 | Miếng ghép tạo hình mũi dạng lưới | OP-9536 | Mỹ | Matrix Surgical | [30 empty] | 10 | [16 empty] | Gói dùng chung
45 | N00.00.000 | 3 | Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn, vỏ mỏng, các cỡ | Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn. - Chất liệu silicon dạng gel, gồm 3 lớp: lớp Methyl (bên trong) mang lại cấu trúc toàn vẹn, lớp Phenyl ở giữa kỵ nước cản trở sự khuếch tán Gel, lớp Methyl (bên ngoài) củng cố cấu trúc toàn vẹn. - Gel Silicone kết dính nằm trong một lớp vỏ siêu mỏng - Thể tích: 130cc, 160cc, 190cc, 215cc, 240cc, 270cc, 295cc, 325cc, 350cc, 370cc, 405cc, 150cc, 180cc, 200cc, 235cc, 260cc, 285cc, 335cc, 355c, 380cc, 415cc - Độ nhô cao và trung bình cao. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | Hộp/1 cái | Cái | 6 | 6 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Túi nâng ngực Smooth Round Xtra Moderate Plus Profile Gel-Filled Breast Implant / Smooth Round Xtra High Profile Gel-Filled Breast Implant | SMPX-130, SMPX-160, SMPX-190, SMPX-215, SMPX-240, SMPX-270, SMPX-295, SMPX-325, SMPX-350, SMPX-370, SMPX-405, SHPX-150, SHPX-180, SHPX-200, SHPX-235, SHPX-260, SHPX-285, SHPX-335, SHPX-355, SHPX-380, SHPX-415 | Mentor | Mỹ | [30 empty] | 6 | [16 empty] | Gói dùng chung
46 | N00.00.000 | 3 | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn các cỡ | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn, - Chất liệu bằng silicon, dạng gel - Thể tích 205cc, 225cc, 245cc, 265cc, 285cc, 305cc, 335cc, 365cc, 395cc, 200cc, 240cc, 220cc, 260cc, 280cc, 300cc, 330cc, 360cc, 390cc - Độ nhô 34mm - 57mm - Mặt đáy 93mm - 128mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 cái | Cái | 40 | 40 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Túi độn ngực hình tròn, nhẵn, cô đặc | LS 51 205; LS 51 225; LS 51 245; LS 51 265; LS 51 285; LS 51 305; LS 51 335; LS 51 365; LS 51 395; LS 50 200; LS 50 220; LS 50 240; LS 50 260; LS 50 280; LS 50 300; LS 50 330; LS 50 360; LS 50 390 | Sebbin | Pháp | [30 empty] | 40 | [16 empty] | Gói dùng chung
47 | N00.00.000 | 6 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn - Chất liệu Acrylic và Polyvinyl Chloride - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/30 cái | Cái | 800 | 800 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc người lớn (Homechoice Automated PD set with Cassette) | R5C4479 | Baxter Healthcare S.A | Singapore | [40 empty] | 800 | [6 empty] | Gói dùng chung
48 | N00.00.000 | 3 | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt cho người lớn và trẻ em - Buồng đệm bằng nhựa ABS chống tĩnh điện - Đệm mặt nạ: Silicone Polycarbonate - Van: Sillicone - Dung tích: 140 ml - Chiều dài: 14.2 cm - Đường kính đầu nối miếng đệm mặt nạ: 22 mm - Đặc tính: thiết kế có chức năng phân phối thuốc hiệu quả, hệ thống van linh hoạt tự động đóng mở, ngay cả dưới áp suất thấp và lưu lượng của trẻ em, cho phép người dùng dễ dàng thở thông qua buồng đệm. - Đệm mặt nạ có thể tháo rời, phần đệm mặt nạ mềm mại, tạo độ khít trên khuôn mặt một cách nhẹ nhàng. - Các bộ phận dễ tháo rời để vệ sinh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/1 cái | cái | 50 | 50 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2021, 2022 | Buồng đệm | Size S: 1079822 Size M: 1079825 Size L: 1079828 | Respironics/ Pari | Mỹ |  |  |  |  | 50 | [42 empty] | Gói dùng chung
49 | N00.00.000 | 3 | Dụng cụ nâng cổ tử cung | Dụng cụ nâng cổ tử cung, giảm áp lực mở cổ tử cung ngừa sinh non - Chất liệu: silicon, đàn hồi có thể gấp lại. - Đường kính ngoài 65 - 70mm, đường kính trong 32 - 35 mm, chiều cao 21 - 25 mm - Có lỗ thoát dịch. - Tiêu chuẩn ISO/FDA/CE | Gói/1 cái | Cái | 10 | 10 | Danh mục mới, | sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2021, 2022 | ARABIN® Cerclage Pessar perforiert | 0 | Novomed | Đức |  |  |  | 10 | [43 empty] | Gói dùng chung
50 | N00.00.000 | 6 | Giấy in nhiệt, cỡ 57mm x 20m | Giấy in nhiệt, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn hơi nước, - Kích thước 57mm x 20m, - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, độ nhạy cao, mực in không lem, - Thích hợp với tiệt khuẩn nhiệt độ cao ở 121°C hay 132 - 134°C | Gói/1 cuộn | Cuộn | 382 | 381.6 | Danh mục cũ, | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu dùng chung 2022 | Giấy in nhiệt 57mm x 20m | 0 | Tianjin Grand Paper | Trung Quốc | [28 empty] | 12 | [6 empty] | 369.6 | [11 empty] | Gói dùng chung | Nhu cầu rất cấp thiết
51 | N07.01.160 | 3 | Bộ dụng cụ kẹp van 2 lá can thiệp qua da | Bộ dụng cụ kẹp van 2 lá can thiệp qua da - Chất liệu: làm bằng Cobalt Chromium, được bao bọc bằng sợi polyester tổng hợp - Bao gồm kẹp gắn trên hệ thống thả và thẻ thông tin. - Gồm 4 loại kích cỡ. Chiều rộng tối đa cánh kẹp: 4mm và 6mm, chiều dài cố định cánh kẹp: 9mm và 12mm, chiều rộng kẹp ở 180 độ: 20mm và 25mm. - Ống thông dẫn đường có thể bẻ hướng được gồm: 01 Ống thông dẫn đường có thể bẻ hướng ddipcjw 80cm và đường kính ngoài của đầu tip 23Fr (7.7mm) 01 Dụng cụ nong dài 122cm và đường kính ngoài của đầu tip 4Fr 01 miếng đệm silicon và 03 chốt khóa - Hoặc tương đương loại MitraClip G4 - Tiêu chuẩn ISO/CE | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | MitraClip NT System | CDS0502; SGC0302 (Các cỡ) | Abbott | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
52 | N07.01.110 | 3 | Bộ dụng cụ hỗ trợ can thiệp thông nối tĩnh mạch cửa chủ | Bộ dụng cụ hỗ trợ can thiệp thông nối tĩnh mạch cửa chủ, dùng trong điều trị biến chứng chảy máu tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản - dạ dày ở người bệnh bị xơ gan, và hỗ trợ kĩ thuật TIPS. - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 16G, 18G, dài 50.5, 55.0cm - Sheath 9.0Fr, dài 38.5cm. - Vật tư kèm keo: ống thông nòng, ống thông MPB, ống thông có van loại Andel. - Có 2 loại dây dẫn: đầu thẳng và đầu cong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA - Hoặc tương đương loại Ring Transjugular Intrahepatic Access Set | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cook-Bộ dụng cụ hỗ trợ can thiệp thông nối tĩnh mạch cửa chủ (TIPS)-Ring Transjugular Intrahepatic Access Set | RTPS | COOK | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
53 | N07.01.120 | 3 | Bộ dụng cụ nong van tim hai lá, đường kính 12Fr. | Bộ dụng cụ nong van tim hai lá - Chất liệu: Polyvinyl Chloride - Bóng được gắn ở đầu xa - Thời gian bơm bóng và xì bóng nhanh:5 giây - Khẩu kính của bóng chính xác tương ứng với số ml thuốc cản quang bơm vào - Catheter mang bóng có đường kính 12Fr và chiều dài 75cm - Đường kính từ 20 -> 30 mm. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại Inoue | Hộp/1 bộ | Bộ | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Inoue | PTMC-24 PTMC-26 (các cỡ) | Toray | Nhật | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
54 | N07.01.212 | 3 | Bộ dây dẫn phủ Bioline gồm 2 đường động mạch và tĩnh mạch (ECMO) | Bộ dây dẫn phủ Bioline gồm 2 đường động mạch và tĩnh mạch - Chiều dài: 2.2 m/ dây - Chất liệu: DEHP – free polyvinyl chloride (PVC) - Đường kính ống: 1/4 inch - Đầu bơm ly tâm Rotaflow - Thể tích mồi: 32 ml - Diện tích bề mặt: 190 cm2 | Hộp/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ dây dẫn tuần hoàn dùng người bệnh ECMO dưới 20 kg phù hợp với máy ECMO | BE-HMOD 30000 + BE-H100200 | Maquet | Đức – Thổ Nhĩ Kỳ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
55 | N07.01.240 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính 1.5-> 4.5mm, dài 8-> 30mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu: Polyamide resin - Đường kính từ 1.5 -> 4.5mm, dài 8-> 30mm - Định vị cản quang - Áp lực vỡ bóng 20 - 22 bar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại Raiden 3 | Hộp/ 1 Bộ | Bộ | 50 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bóng nong mạch vành non-compliance RAIDEN 3, các kích cỡ | - RD3-8-150, 175 - RD3-10-200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450 - RD3-15-200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450 - RD3-20-250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450 | Kaneka | Nhật | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
56 | N07.01.240 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính 2.0 -> 5.0mm, dài 8-> 30mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao -Vật liệu: polyamide -Tương thích ống thông dẫn đường (min): 5Fr. Độ dài hữu dụng ống thông: 140cm. Đánh dấu: Platinum và Iridium. Kích thước thân - distal: 2.4 -> 2.9 Fr -Kích thước thân Hypotube: 2.0Fr. Kích thước dây dẫn đường: tối đa 0.014‘‘. -Áp lực chuẩn: 10 bar với bóng cứng. Áp lực đỉnh (rated): 18-20 bar với bóng cứng. 28 bar với bóng cứng -Có đủ đường kính: 2.0-> 5.0 mm và dài 8-> 30 mm. Khẩu kính đầu vào cực nhỏ 0.016”. Hoặc tương đương loại Europa Ultra NC - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 Bộ | Bộ | 30 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bóng nong mạch vành Europa Ultra NC | 0 | Rontis | Thuỵ Sĩ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
57 | N07.01.240 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực thấp, đường kính 1.5-> 5.0mm, dài 8-> 45mm | Bóng nong mạch vành áp lực thấp - Chất liệu Polyamide - Đường kính 1.5 -> 5.0mm dài 8->45mm - Đánh dấu cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 Bộ | Bộ | 80 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Blizzard balloon |  | Arthesys | Pháp | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
58 | N07.01.211 | 3 | Cannula động mạch truyền dung dịch liệt tim qua lỗ vành ở trẻ em, các cỡ | Cannula động mạch truyền dung dịch liệt tim qua lỗ vành ở trẻ em, - Gồm 1 ống polyurethan nối với đầu nối hình bóng có hai cánh. - Chất liệu: chất liệu chính: PVC và Silicon. - Kích thước: cỡ 2.3 in (5.8cm), đầu bóng từ 2 - 6mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/ 20 cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannula động mạch vành DLP Arteriotomy Cannulae cỡ 2-5mm. | 311xx | Medtronic | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
59 | N07.01.310 | 3 | Dụng cụ cắt vòng xoắn kim loại bằng cơ | Dụng cụ cắt vòng xoắn kim loại, cắt bằng cơ học. - Chất liệu: có vỏ bằng nhựa dẻo, dạng hình trụ - Không dùng pin, cắt khoảng 20 coils liên tục - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA - Hoặc tương đương loại phụ kiện cắt coils ID | Hộp/1 cái | Cái | 30 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Phụ kiện cắt coils ID | ID | Ev3 | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
60 | N00.00.000 | 3 | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chổ | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chổ - Chất phản ứng: silica, kaolin, phospholipid Mức heparin đáp ứng: 1-6đv/ml máu, Số kênh thử: 1 Lượng máu cần thiết: 1-2 giọt, dùng xilanh 1ml Đồng bộ cho máy Hemochron Signature Elite của Bệnh Viện - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/45 kit | hộp | 5 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy Hemochron Signature Elite | 0 | ACCRIVA | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
61 | N06.02.030 | 3 | Stent động mạch thận bung bằng bóng, đường kính 4.5 -> 7 mm, dài 12->19 mm | Stent động mạch thận bung bằng bóng. - Chất liệu Cobalt Chromium (L605), phủ Silicon Carbide - Độ dày stent 120µm - 140µm - Tương thích dây dẫn 0.014" - Đường kính: 4.5->7.0 mm; dài 12->19 mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA Hoặc tương đương loại Dynamic Renal | Hộp/1 cái | Cái | 5 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Dynamic Renal | 358574…368714 | Biotronik AG | Thụy Sĩ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
62 | N06.02.100 | 6 | Stent kim loại xuyên tĩnh mạch gan, 3 lớp phủ PTFE | Stent kim loại xuyên tĩnh mạch gan - Chất liệu Nitinol. Đan kiểu Comvi, gồm 3 lớp: lớp màng PTFE ở giữa 2 lớp kim loại kiểu D, tương thích với nhau tạo thành cấu trúc đơn nhất dựa trên kiểu D. -Duy trì được hình dạng của stent theo hình dạng cơ thể, chống xâm lấn của các tế bào ung thư, chống dịch chuyển. Đoạn bare không phủ dài 2cm. Điểm cản quang: 3 điểm ở cuối đoạn không phủ, 2 điểm ở đoạn bắt đầu phủ, đầu phần được phủ. -Đường kính bộ đặt 9 Fr, chiều dài bộ đặt 80cm, Bộ đặt được phủ lớp Teflon nhằm giảm tối đa ma sát. Stent có đường kính từ 6mm-8mm-10mm, có chiều dài từ 4-5-6-7-8-9-10-12cm. Hoặc tương đương loại Comvi - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 cái | Cái | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Stent kim loại cho kỹ thuật TIPS 3 lớp, phủ PTFE đủ kích cỡ | 0 | TaeWoong Medical Co., Ltd | Hàn Quốc | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
63 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng cho chế độ đốt xung tương thích với điện cực RCE 66cm | Cannula dùng cho chế độ đốt xung điều biến thần kinh (Pulsed RF) - Chất liệu thép không gỉ - Tương thích điện cực RCE 66cm cùng hãng - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ cannula RCE dùng cho chế độ đốt xung Pulsed RF | RCE-C916S-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
64 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng với điện cực RF, cong, dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, cỡ 20G | Cannula dùng với điện cực RF, cong, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt - Chất liệu: thép không gỉ - Dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G - Tương thích máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannula dùng với điện cực RF, loại Sidekick, chuôi màu xanh dương, cong, chiều dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt | RFK-C101020S-ZK-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
65 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, cỡ 20G | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng, dùng cho cột sống lưng và cổ - Chất liệu: thép không gỉ - Dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 40 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannula dùng với điện cực RF, chuôi màu xanh dương, thẳng, chiều dài 10cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G, dùng cho cột sống lưng và cổ | CC101020-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
66 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng dài 10cm, ngàm hoạt động dài 5mm, cỡ 20G | Cannula dùng với điện cực RF thẳng, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt - Chất liệu: thép không gỉ - Dài 10cm, ngàm hoạt động dài 5mm, 20G - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannula dùng với điện cực RF, loại Echo, chuôi màu xanh dương, thẳng, chiều dài 10cm, ngàm hoạt động dài 5mm, 20G, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt | CC10520U-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
67 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng dài 15cm, ngàm hoạt động dài 10mm, cỡ 20G | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt - Chất liệu: thép không gỉ - Dài 15cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannula dùng với điện cực RF, loại Echo, chuôi màu vàng, thẳng, chiều dài 15cm, ngàm hoạt động dài 10mm, 20G, dùng cho cột sống cổ, cột sống lưng, xương cùng cụt | CC151020U-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
68 | N04.01.010 | 4 | Cannula dùng với điện cực RF, thẳng sắc dài 15cm, ngàm hoạt động dài 10mm, cỡ 20G | Cannula dùng với điện cực RF dùng cho cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt, đầu tip thẳng, sắc, màu vàng - Chất liệu: thép không gỉ - Dài 15cm, ngàm làm việc dài 10mm, 20G - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 40 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cannulla RF dùng cho cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt, đầu tip thẳng sắc dài 15cm, ngàm làm việc dài 10mm, 20G, màu vàng, dùng cho máy đốt RF G4 | CC151020-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
69 | N04.03.090 | 3 | Dây nối điện cực định vị tương thích với máy Cosman G4, dài 8ft | Dây nối điện cực định vị, sử dụng 1 lần - Chất liệu: Nhựa dẻo cách nhiệt - Kích cỡ: dài 8ft - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Dây nối điện cực định vị stereostatic sử dụng 1 lần vào máy Cosman, chiều dài 8ft | CB114-TC | Boston Scientific Neuromodulation | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
70 | N05.02.070 | 3 | Chỉ thép hai thân khâu sụn chêm | Chỉ thép hai thân khâu sụn chêm - Thiết kế: 1 chỉ gắn liền 2 kim bằng thép không gỉ dài, mềm, uốn theo chiều của định vị khâu được dễ dàng. Khâu sụn chêm từ trong ra ngoài. Được sử dụng với bộ dụng cụ gồm có dẫn hướng, kim và dũa. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 tép | Tép | 9 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Chỉ hai thân dùng khâu sụn chêm | 8535, 8536 | Conmed | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
71 | N05.02.070 | 3 | Chỉ thép khâu bánh chè | Chỉ thép khâu xương bánh chè - Chất liệu: Thép không gỉ 316L - Kích thước: Chiều dài kim 120mm, chiều dài chỉ 60cm - Thiết kế: Vòng kim dạng nửa vòng tròn, mũi tam giác - Tiệt khuẩn - Tiệt khuẩn ISO/CE | cái/ gói | cái | 350 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Chỉ thép khâu xương bánh chè - Patella set | 0 | SMI | Bỉ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
72 | N05.03.060 | 3 | Lưỡi bào da | Lưỡi bào da - Bằng thép không gỉ, sắc mảnh - Kích thước dài 158mm, rộng 18mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương thích cán dao watson | Cái/hộp | Cái | 130 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Lưỡi dao bào da dùng với cán Watson | 0 | BBraun / Aesculap | Đức |  |  | 50 | 80 | [43 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
73 | N05.03.060 | 3 | Lưỡi mài xương dùng cho nội soi khớp, thiết kế cho kỹ thuật cắt khối | Lưỡi mài xương trong phẫu thuật nội soi khớp vai & gối - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Đường kính khoảng từ 3.0mm đến 5.5mm - Thiết kế: Rãnh cắt ngang với đường kính ngoài giúp mài xương dễ dàng phù hợp với kỹ thuật khối cắt - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương thích với máy mài nội soi Arthrex | Hộp/1 cái | Cái | 15 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Lưỡi mài xương dùng cho nội soi khớp, thiết kế cho kỹ thuật cắt khối | AR-8400OBE | Arthrex | Mỹ/Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
74 | N06.04.020 | 3 | Đĩa đệm cột sống lưng thẳng, đầu hình viên đạn | Đĩa đệm cột sống lưng đầu hình viên đạn dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu: polymer polyether ether ketone (PEEK) - Dài 20/25/28mm, cao từ 8-> 14mm, góc nghiêng 0/6/10 độ - Thiết kế: Dạng thẳng, có đầu hình viên đạn. Bề mặt đĩa có răng cưa, kèm khung nhồi xương. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương đĩa đệm thẳng PLIFBOX | Gói/1 cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Đĩa đệm Thẳng PLIFBOX các cỡ | PLB-09-20-08-00-S đến PLB-11-32-14-00-S;… | Innov'Spine | Pháp | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
75 | N06.04.050 | 3 | Chuôi nối dài xương chày | Chuôi nối dài xương chày, đùi - Chất liệu: Hợp kim Titan - Kích thước: gồm khoảng 20 cỡ, đường kính từ khoảng 10 đến 15mm; bước tăng từng 1mm, dài khoảng từ 50mm đến 150mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA Tương đương Cuống xương chày, xương đùi K-MOD REV Sử dụng với khớp gối thay lại cùng hãng | Hộp/1 bộ | bộ | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Cuống xương chày, xương đùi K-MOD REV | 1207017xx | Gruppo Bioimpianti | Ý | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
76 | N06.04.051 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, ổ cối chống trật có cơ chế khóa miếng đệm kép, ổ cối và lớp lót có chống trật 10 độ, miếng đệm có Vitamin E | 1. Chuôi: - Chất liệu: Titanium(Ti-6Al-4v), toàn bộ bề mặt được phủ nhám titanium và phủ HA - Kích thước: khoảng 10-11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ khoảng 25 đến 40mm; Chiều dài thân khoảng 95- 125mm. - Thiết kế chuôi: Tiết diện hình thang, kích thích mọc xương, tiết diện vuông ở cuối chuôi với rảnh dọc nhằm chống xoay và không tiếp xúc với vỏ xương 2. Chỏm: - Chất liệu: Ceramic - Đường kính: khoảng từ 22 đến 36mm, cỡ cổ từ -3.5 đến +8 3. Ổ cối: - Chất liệu: Titanium(Ti-6Al-4v), bề mặt nhám tổ ong phủ lớp titanium + HA tinh khiết - Kích thước: đủ cỡ từ khoảng 44 đến 60mm - Thiết kế: thiết kế dạng bán cầu tỷ lệ tối ưu . Bờ sau ổ cối được thiết kế cao lên 10°, bờ chống trật trên ổ cối, cơ chế khóa kép lớp đệm ngăn chặn các vi chuyển động giữa lớp đệm và ổ cối. 4. Miếng lót ổ cối: - Chất liệu: Polyethylen (UHMWPE) có Vitamin E - Thiết kế: có 2 dạng chống trật 0º và 10º 5. Vít: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: tự tạo ren, đường kính 6.5mm và chiều dài khoảng 15 đến 60mm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/ 1 bộ | Bộ | 3 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Khớp háng toàn phần không xi măng Junveno Porous Plasma Spray + HA, COP | 881311xxxx 881201xxxx 88110xxxxx 88100032xx 88140065xx | B-ONE | Mỹ/Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
77 | N06.04.051 | 3 | Khớp háng toàn phần thay lại, ổ cối phủ nhám titanium chống trật 20độ, chuôi Hợp kim Titanium (Ti6Al4V, TiAl6Nb7 và TiAl6V4) thiết kế rời 3 thành phần, đuôi chuôi dài từ 140- 230mm | 1. Chuôi: -Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V, TiAl6Nb7 và TiAl6V4), phủ Titanium -Chiều dài : đuôi chuôi dài từ 140->230mm -Thiết kế: Chuôi rời gồm đầu chuôi, miếng nối và đuôi chuôi. Thiết kế cong theo xương đùi, không dùng xi măng. Đầu chuôi có cạnh hoặc không cạnh-tuỳ chỉnh hướng 360 độ -Góc cổ thân:130độ -Số cỡ: 3 cỡ miếng nối đuôi chuôi và đầu chuôi, 3 cỡ đầu chuôi dài từ 50-70mm 2. Chỏm: -Chất liệu:Ceramic thế hệ 4( Biolox Delta ) -Đường kính: 28, 32 mm, mỗi đường kính có 2-3 cỡ 3. Ổ cối: -Chất liệu: Titanium(Ti6Al4V) phủ nhám Titannium -Kích thước: 44 - 70 mm với bước tăng 2mm. -Thiết kế: Ổ cối dạng bắt vít -Chống trật: 0-20 độ 4. Miếng lót ổ cối: -Chất liệu: Polyethylene cao phân tử (UHMWPE)) 5. Vít: - Chất liệu: Titanium - Kích thước: 20-80mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/ 1 bộ | Bộ | 1 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ khớp háng thay lại toàn phần REVISION MRP- Phoenix không xi măng loại chuôi 140/200/230mm. | 564xx-00 5903x-0x 554xx-xx 6090x-0x 6091x-0x 60901-0x | Peter-Brehm | CHLB Đức | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
78 | N06.04.053 | 3 | Khớp gối toàn phần cố định, lồi cầu và mâm chày phủ Zirconium nitride, mâm chày có chuôi nối dài, góc gập tối đa 160 độ, xi măng có kháng sinh | 1. Lồi cầu: - Chất liệu: Cobalt-Chrome Molybdenum, bên ngoài phủ chromium nitride, chromium carbon nitride, ngoài cùng phủ zirconium nitride nhằm hạn chế tối thiểu mẫn cảm với Cobalt và Chrome - Kích thước: + Số cỡ: 8 cỡ, mỗi cỡ lồi cầu phù hợp với 3 -> 5 cỡ mâm chày. - Thiết kế: lồi cầu đùi đa trục dạng J, thiết kế dạng chêm mặt cắt trước làm giảm mất xương và tăng diện tích tiếp xúc lên bề mặt xương + Góc gập tối đa: 160 độ + Độ xoay trong/ngoài: +-20 độ 2. Mâm chày - Chất liệu: Cobalt-Chrome Molybdenum , bên ngoài phủ hợp kim chromium nitride, chromium carbon nitride , ngoài cùng phủ zirconium nitride - Kích thước: 6 cỡ - Thiết kế: Đối xứng mâm chày trong, ngoài. Loại cố định. Có chuôi nối dài lòng tủy xương chày. 3. Miếng đệm: - Chất liệu: Polyethylent ( UHMWPE ) - Thiết kế: Hi sinh dây chằng chéo sau 4. Xi măng: - Chất liệu: Bột polyme và chất lỏng đơn phân có chứa chất kháng sinh Gentamicin phổ rộng. thời gian làm việc >6 phút, sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30) độ C - Thời gian thao tác: 8 phút 5. Kết nối hệ thống định vị hoặc robot: định vị - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/ 1 bộ | Bộ | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Khớp gối toàn phần có lớp phủ Zirconium nitride, gập gối tối đa 160 độ, các cỡ Vega FB | NX004K->NX036Z NX049K->NX058Z NX100->NX146 NX041->NX043 | Aesculap - B.Braun | Đức | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
79 | N07.03.240 | 3 | Bộ điện cực nhiệt đông qua 2 điểm mở đầu tip và kim cột sống, đầu tip 0.25x1.8mm tương thích với máy Cosman G4 | Bộ điện cực nhiệt đông qua 2 điểm mở đầu tip và kim cột sống cho phẫu thuật hủy bó dẫn truyền cảm giác đau, sử dụng 1 lần - Chất liệu: thép không gỉ - Đầu tip 0.25x1.8mm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ điện cực TC và kim cột sống cho phẫu thuật Cordotomy, đầu tip kích thước 0.25x1.8mm, được đóng gói vô trùng, sử dụng 1 lần | LCED | Boston Scientific Neuromodulation | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
80 | N07.03.240 | 4 | Điện cực định vị, đầu đốt 1.6mm, dài 10mm | Điện cực định vị cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng 1 lần - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính đầu đốt 1.6mm, chiều dài đầu đốt 10mm, chiều dài thân 250mm - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực định vị stereostatic cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng 1 lần, đường kính đầu đốt 1.6mm, chiều dài đầu đốt 10mm, chiều dài thân 250mm | TC-16-10-250-D | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
81 | N07.03.240 | 4 | Điện cực định vị, đầu đốt 1.6mm, dài 2mm | Điện cực định vị cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng 1 lần - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính đầu đốt 1.6mm, chiều dài đầu đốt 2mm, chiều dài thân 250mm - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực định vị stereostatic cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng 1 lần, đường kính đầu đốt 1.6mm, chiều dài đầu đốt 2mm, chiều dài thân 250mm | TC-16-2-250-D | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
82 | N07.03.240 | 4 | Điện cực RCE 66 cm dùng cho chế độ đốt xung Pulsed RF | Điện cực RCE, dùng cho chế độ đốt xung Pulsed RF, dùng 1 lần - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: dài 66 cm - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 10 Cái | Cái | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực RCE, 66 cm dùng cho chế độ đốt xung Pulsed RF, dùng 1 lần | RCE-E661519-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
83 | N07.03.240 | 4 | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật vùng cột sống lưng và cổ, dài 10cm | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh vùng cột sống lưng và cổ - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: dài 10cm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 40 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh vùng cột sống lưng và cổ, dài 10cm | CSK-TC10 | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
84 | N07.03.240 | 4 | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật vùng cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt, dài 15 cm | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh vùng cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: dài 15cm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 40 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực TC CSK dẫn sóng RF đốt dây thần kinh vùng cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt, dài 15 cm | CSK-TC15 | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
85 | N07.03.240 | 4 | Điện cực TC CSK dùng để dẫn sóng RF đốt dây thần kinh trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba, dài 5cm | Điện cực TC CSK, dùng để dẫn sóng RF đốt dây thần kinh, trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: dài 5cm - Tương thích với: Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Điện cực TC CSK, dài 5 cm, dùng để dẫn sóng RF đốt dây thần kinh, trong phẫu thuật dây thần kinh sinh ba | CSK-TC5 | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
86 | N07.06.040 | 3 | Bộ ghép sụn xương | Bộ ghép sụn xương cho phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu: Nhựa, thép không gỉ - Kích thước: 6mm, 8mm, 10mm - Thiết kế: Thiết kế đầu nhọn phía trước dùng để ghép sụn. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/1 bộ | bộ | 7 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ ghép sụn xương | AR-1981-xxS | Arthrex | Mỹ/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
87 | N07.06.040 | 3 | Nẹp cột sống lưng ngực lối bên dạng hình chữ C | Nẹp cột sống ngực dạng hình chữ C dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu hợp kim titanium. - Dài 45-> 130mm, rộng 26mm. - Thiết kế đầu nẹp được bo tròn. Trên nẹp có 4 lỗ bắt vít, khoảng cách giữa trung tâm 2 lỗ ngang là 13.5mm. - Nẹp hình chữ C có hai loại: * Loại A Vị trí bắt vít dịch chuyển được ở phía trên * Loại B: Vị trí bắt vít dịch chuyển được ở phía dưới. - Tương thích với vit đa trục cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương loại Golden Gate | Gói/1 cái | Cái | 5 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Nẹp cột sống lưng ngực lối bên golden gate dạng hình chữ C | CS 3601-xxx-A/B | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
88 | N07.06.040 | 3 | Nẹp cột sống lưng ngực lối bên dạng thẳng | Nẹp cột sống ngực dạng thẳng dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu hợp kim titanium. - Dài 45-> 130mm. - Tương thích với vit đa trục cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương loại Golden Gate | Gói/1 cái | Cái | 5 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Nẹp cột sống lưng ngực lối bên golden gate dạng thẳng | CS 3603-xxx | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
89 | N07.06.040 | 3 | Nẹp đầu dưới xương chày, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp đầu dưới xương chày - Chức năng: Cố định mặt ngoài đầu dưới xương chày - Chất liệu:Titanium TiAl6V4 99,6% - Kích thước: Độ dày nẹp: 2.8 -> 4.0 mm, bề rộng đầu nẹp: 22 -> 26.5 mm, bề rộng thân nẹp: 15.0 -> 15.5mm - Thiết kế: Lỗ vít khóa hình tròn, phù hợp với chiều cong sinh lý của xương. Đủ cỡ từ 5 -> 13 lỗ. - Tương thích với vít khóa từ hợp kim TiAl6V4, đường kính từ 3.5; 4.5; 5.5 mm cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 8 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, phải, trái, các cỡ, titan | 750.597xxx | Intercus | CHLB Đức | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
90 | N07.06.040 | 4 | Nẹp xương chậu, lỗ khóa đơn | Nẹp xương chậu cố định xương chậu - Chất liệu: Titanium, anodization type II - Kích thước: rộng 10mm, dày 3mm, độ cong 88 độ hoặc 108 độ ,đủ cỡ từ 4 ->12 lỗ, dài 60mm ->180mm - Thiết kế: Nẹp xương chậu cong. có lỗ khóa đơn, nẹp có độ cong uốn sẵn tương thích cấu tạo xương chậu 88độ hoặc 108độ. Đồng bộ vít và tương thích trợ cụ cùng hãng. - Loại vít sử dụng: vít khóa 3.5mm, vít vỏ 3.5mm, vít xốp 4.0mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA Tương đương Nẹp khóa kiểu Phantera Pelvít | Gói/1 cái | Cái | 4 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Nẹp xương chậu cong 7s Phantera Pelvis Locking Plate | NSA2-B611-004 --> NSA2-B611-011 | 7s Medical | Thụy Sỹ/ Trung Quốc | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
91 | N07.06.040 | 3 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, đường kính 5.5mm, bằng PLLA, thiết kế răng liên tục toàn thân vít, đầu tù | Vít chỉ neo khâu chóp xoay dùng cho phẫu thuật nội soi - Chất liệu: Poly (l-lactic acid)( PLLA ) - Kích thước: đường kính 5.5 mm dài 14.7 mm - Thiết kế: 2 sợi chỉ siêu bền số 2 khác màu dễ nhận biết. Răng liên tục trên toàn bộ thân vít. Đầu cắt tù tránh cắt vào chỉ khâu - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA Tương đương Vít neo khớp vai, bằng PLLA | Gói/1 cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Vít neo khớp vai, bằng PLLA | AR-1927BF | Arthrex | Mỹ/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
92 | N07.06.040 | 3 | Vít chỉ neo khâu gân cỡ nhỏ | Vít chỉ neo khâu gân cỡ nhỏ - Chất liệu: Biocomposite (β - TCP) - Đường kính 3.0mm, chiều dài 14.5 mm - Thiết kế: cơ chế khoá neo không nút kèm 2 sợi chỉ màu trắng / xanh lam băng khâu 1.3 mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 20 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Vít chỉ neo băng ca tự tiêu thế hệ mới | AR-1934BCT | Arthrex | Mỹ/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
93 | N07.06.040 | 3 | Vít chỉ neo khâu sụn viền, bằng Poly Lactic Acid, 2 sợi siêu bền. | Vít chỉ neo dùng trong khâu sụn viền & trật khớp vai - Chất liệu: Poly Lactic Acid (PLDLA) - Kích thước: Đường kính 3.0 mm, chiều dài 14mm - Thiết kế: Hai sợi chỉ bằng chất liệu Fiber wire - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Vít chỉ neo khâu sụn viền | AR-1324BF | Arthrex | Mỹ/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
94 | N07.06.040 | 3 | Vít cố định nẹp lối bên, đường kính 7mm, dài 20-> 50mm | Vít cố định nẹp lối bên dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu hợp kim titanium. - Đường kính 7mm, dài 20-> 50mm. - Thiết kế: Trên thân vít có hai kiểu bước ren. Vít có góc ổn định. - Tương thích với nẹp cột sống ngực lối bên cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương loại Golden gate | Gói/1 cái | Cái | 40 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Vít cố định nẹp lối bên golden gate | CS 3608 -xxx | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
95 | N07.06.040 | 3 | Vít cột sống ngực đa trục gắn với nẹp lối bên, đường kính 7mm, dài 25-> 55mm | Vit cột sống ngực đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu: Titanium - Kích thước: đường kính vít 7mm, chiều dài từ 25 -> 55mm. - Thiết kế: Vít đa trục, được mã hóa các màu khác nhau trên thân để xác định chiều sâu khi vít vào thân sống. Trên thân vít có hai kiểu ren. Góc xoay 7 độ - Tương đương loại Golden gate - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 20 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Vít đa trục gắn với nẹp lối bên golden gate | CS 3607-xxx | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
96 | N07.06.040 | 3 | Vít khóa dạng lục giác dùng cho nẹp lối bên | Vít khóa dạng lục giác dùng cho nẹp lối bên trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu hợp kim titanium. - Thiết kế dạng lục giác, - Tương thích với vít cột sống ngực cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương loại golden gate | Gói/1 cái | Cái | 40 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Ốc khóa dạng lục giác dùng cho nẹp lối bên golden gate | CS 3609-02 | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
97 | N07.06.040 | 3 | Vít khóa dùng cho nẹp lối bên | Vít khóa cho nẹp lối bên dùng trong phẫu thuật cột sống ngực lối bên - Chất liệu hợp kim titanium. - Tương thích với vit đa trục gặp nẹp lối bên cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Tương đương loại Golden gate | Gói/1 cái | Cái | 20 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Ốc khóa dùng cho nẹp lối bên golden gate | CS 3609-01 | ulrich | Đức/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
98 | N07.06.050 | 3 | Thanh luồn cố định vít đa trục rỗng nòng 6 lỗ bơm xi măng cột sống lưng | Thanh luồn cố định vit dùng trong phẫu thuật cột sống ở người bệnh loãng xương - Tương thích vit đa trục rỗng nòng cùng hãng. - Tương đương FNS - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 20 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | FNS - Thanh luồn cố định vít rỗng nòng | 7480523 | Medtronic | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
99 | N07.07.020 | 3 | Bộ tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ tự thân | Bộ tách tế bào mô mỡ loại nhỏ dùng để phân tách kích hoạt mô mỡ tự thân sử dụng cho 100ml mỡ và công nghệ tách mô mỡ tế bào gốc sử dụng bộ trên (đã bao gồm dụng cụ và lưu trữ đông đạt tiêu chuẩn quốc tế, hồi phục cho người bệnh trong vòng 3 tháng) - Chất liệu: enzyme sinh học - Kích thước: 100ml mỡ Các bộ phận khác đi kèm: ống ly tâm 50ml, ống ly tâm 15ml, túi máu 250ml, kim lấy máu, màng lọc tế bào, kim chọc tủy, pipette pasteur 3ml - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA Tương đương Bộ kít tách chiết tế bào gốc mô mỡ tự thân Adistem | Hộp/1 bộ | Bộ | 15 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Bộ kít tách chiết tế bào gốc mô mỡ tự thân Adistem | SMALL | Adistem | Úc/ Hongkong | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
100 | N08.00.330 | 3 | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật chỉnh hình, đường kính 2.5->4.5mm | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật chỉnh hình - Chất liệu: Thép không gỉ. - Kích thước: đường kính 2.5->4.5mm, dài 90->300mm. -Cấu tạo: Phần đầu có rãnh xoắn. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 cái | Cái | 10 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Mũi khoan đường kính các loại | 0 | Mikromed | Ba Lan | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
101 | N05.03.060 | 3 | Lưỡi bào xương sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo tất cả bên trong, thay đổi từ mũi khoan thẳng sang mũi khoan lùi ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm | Lưỡi bào xương nội soi kỹ thuật tất cả bên trong, dùng cho phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: đường kính đủ cỡ từ 6 -> 13mm với bước tăng 0.5mm. - Thiết kế: thay đổi từ mũi khoan thẳng sang mũi khoan lùi ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Hộp/ 1 cái | Cái | 80 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Lưỡi bào xương nội soi kỹ thuật all inside | AR-1204AF-xx | Arthrex | Mỹ/ Châu Âu | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT | Nhu cầu rất cấp thiết
102 | N00.00.000 | 4 | Dụng cụ đo độ sâu cho điện cực định vị 1.6mm, Tương thích với máy Cosman G4 | Dụng cụ đo độ sâu cho điện cực định vị 1.6mm, dùng 1 lần - Chất liệu polyme - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Dụng cụ đo độ sâu dùng 1 lần, cho điện cực định vị stereostatic 1.6mm, 10 cái/túi | DS-16-D-P | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
103 | N00.00.000 | 3 | Miếng đệm nền có dây cho máy Cosman G4 | Miếng đệm nền có dây nối - Chất liệu: Hydrogel - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA Hỗ trợ lắp đặt | Gói/ 5 Cái | Cái | 10 |  |  | Sản phẩm mới | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Miếng đệm nền có dây (5 cái/gói) | 4777-5 | Nikomed U.S.A, INC | Mỹ | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
104 | N00.00.000 | 4 | Ống dẫn cho điện cực định vị 1.6mm, kích thước 1.6 x 76mm, Tương thích với máy Cosman G4 | Ống dẫn cho điện cực định vị 1.6mm cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng 1 lần - Chất liệu thép không gỉ - Kích cỡ 1.6 x 76mm - Tương thích với máy Cosman G4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Gói/1 cái | Cái | 2 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư không có nhà thầu tham dự Gói thầu CTCH - NgTK- TMCT năm 2022 | Ống dẫn cho điện cực định vị stereostatic 1.6mm, kích thước 1.6 x 76mm cho phẫu thuật xâm lấn tối thiểu | GTRT-16-76 | Boston Scientific Neuromodulation | Costa Rica | [47 empty] | Gói CTCH - NGTK - TMCT
105 | N00.00.000 | 6 | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV,các cỡ | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV hỗ trợ chiếu đèn trong điều trị vàng da - Chất liệu: vải không dệt, không latex, giúp ngăn ngừa viêm da tiếp xúc kích ứng mang đến sự thoải mái và bảo vệ tối đa trong quá trình điều trị. - Với thiết kế 1 mảnh, có 2 điểm gắn kết có thể điều chỉnh độc lập , điều này ngăn ngừa chuyển động không mong muốn của trẻ - 2 miếng đệm bảo vệ mắt được thiết kế đặc biệt để tránh ánh sáng rò rỉ . - Kích cỡ : 20- 25cm, 26-31cm, 33-38cm. - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Cái/1 cái | Cái | 800 |  |  | sản phẩm mới | Vật tư không trúng thầu, do không đạt phân nhóm Sử dụng bảo vệ mắt trẻ tránh tia UV trong điều trị vàng da | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV Eyemax 2 các cỡ | R300P01 R300P02 R300P03 | Maxtec LLC / M&C Specialities | Mỹ / Mexico | [47 empty] | Gói bổ sung
106 | N07.01.212 | 6 | Dây chạy máy dùng cho bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho hạng cân ≤ 30 kg | Bộ dây tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong phẫu thuật tim - Chất liệu nhựa PVC và silicone - Bao gồm Table pack, pump pack, priming pack và connector pack được đóng gói riêng biệt. - Dành cho hạng cân dưới 10kg và 10-20kg, kèm bản vẽ thiết kế theo yêu cầu của bệnh viện. (Đính kèm bản vẽ) - Tiệt khuẩn bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO/CE | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 130 |  |  | sản phẩm cũ | Công ty gửi công văn ngưng cung cấp mặt hàng này (Công văn đến số 120422 CV/ATT-BV-ĐHYD ngày 13/04/2022 của công ty ATT) Số lượng tồn không còn đủ sử dụng | Bộ dây dẫn máu tim phổi nhân tạo, thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện (<10kg và 10-20kg) | 35-000938-00 35-000939-00 | CSS | Singapore | [47 empty] | Bổ sung
107 | N00.00.000 | Không phân nhóm | Giấy in cho máy sốc tim có tạo nhịp Nihon Kohden TEC-5631 | Giấy in cho máy sốc tim có tạo nhịp Nihon Kohden TEC-5631 Kích thước: 50mm x 30m | Hộp/ 10 cuộn | Cuộn | 40 | _ | _ | sản phẩm cũ | Danh mục thuộc vật tư theo máy, mới chuyển qua VTYTTH Số lượng tồn không đủ sử dụng | Giấy in cho máy sốc tim có tạo nhịp Nihon Kohden TEC-5631 | RQS50-3 (A128) | Nihon Kohden | Nhật Bản | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | Bổ sung
108 | N00.00.000 | Không phân nhóm | Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 | Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 Kích thước: 50mm x 20m | Hộp/ 10 cuộn | Cuộn | 160 |  |  | sản phẩm cũ | Danh mục thuộc vật tư theo máy, mới chuyển qua VTYTTH Số lượng tồn không đủ sử dụng | Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 | FQW50-2-100 (A721) | Nihon Kohden | Nhật Bản | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 40 | 2 | [5 empty] | 9 | 2 | 60 | 12 |  | 24 |  | 3 | 2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 2 |  |  | Bổ sung
109 | N06.02.090 | 6 | Khung giá đỡ đường niệu quản | Khung giá đỡ đường niệu quản - Đường kính stent: 8mm (24Fr), 10mm (30Fr) - Chiều dài stent: 80mm, 100mm, 120mm - Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn, thời gian lưu stent lên đến 3 năm - Lớp phủ độc đáo - được bao phủ hoàn toàn bởi một polyme lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Dễ dàng đặt với marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Loại bỏ dễ dàng và an toàn bằng cách kéo stent ra ngoài giống như 1 sợi chỉ - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Cho phép đặt qua nội soi (ngược dòng), qua da (xuôi dòng) hoặc kết hợp | 1 Cái/ Hộp | Cái | 2 |  |  | Sản phẩm mới | Kỹ thuật mới "Nội soi đặt stent niệu quản" trong điều trị người bệnh bị hẹp niệu quản do: ung thư, xơ hóa, tái phát, | Antegrade Ureteral Stent (URS) System with anchor/ Retrograde Ureteral Stent (URS) System with anchor/ Retrograde Ureteral Stent (URS) System without anchor | URS-x-x-xxxxx | Allium | Israel | [47 empty] | Bổ sung
110 | N00.00.000 | 3 | Dung dịch dùng điều trị viêm bàng quang | Dung dịch điều trị viêm bàng quang - Bao gồm: ống tiêm có khóa Luerlock, chứa 50ml dung dịch có thành phần: Hyaluronic acid (1.6% - 800 mg/50 ml) Sodium chondroitin sulphate (2% - 1g/50 ml) Calcium chloride dihydrate (0.87% - 440 mg/50ml) Nước tinh khiết 100% - Tiệt khuẩn | Hộp/ 1 ống | Ống | 140 | _ | _ | sản phẩm mới | Sử dụng điều trị Bệnh nhân viêm bàng quang mạn, viêm bàng quang do xạ trị, viêm bàng quang sau bơm hóa chất | Ialuril Prefill 50ml |  | Ibsa Farmaceutici Italia S.R.L. | Italia | [47 empty] | Bổ sung
111 | N05.02.030 | 3 | Chỉ khâu không tiêu, bằng polyester phủ polybutylate, 2 kim tròn 1/2C, 48mm | Chỉ khâu không tan khâu eo tử cung - Chất liệu bằng polyester bao phủ bằng polybutylate - Chỉ dài 40cm - 2 kim tròn 1/2C dài 48mm, thân dày 5mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | Hộp/6 tép | Tép | 24 |  |  | sản phẩm cũ | Dùng khâu eo tử cung | Chỉ MERSILENE dài 40cm,thân dầy 5mm, 2 kim tròn dài 48mm , 1/2 C | RS22 | Ethicon, LLC | Mỹ | [47 empty] | Bổ sung
112 | N05.02.050 | 4 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Polyglactin 910, số 0, dài 90cm, 1 kim tròn đầu tròn, thân lớn, dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm - Chất liệu bằng Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat, chỉ số 0, dài 90cm - 1 kim tròn đầu tròn, thân lớn, dài 40mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Hộp/ 12tép | Tép | 360 |  |  | sản phẩm cũ | Số lượng tồn không còn đủ sử dụng | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C |  | Johnson & Johnson Medical GmbH | Đức | [47 empty] | Bổ sung
113 | N07.04.020 | 3 | Bộ mở dạ dày qua da kèm thuốc tê bằng silicon, cỡ 24Fr, đường kính 5.5mm, dài 150cm | Bộ mở dạ dày qua da kèm thuốc tê - Chất liệu bằng silicon - Cỡ 24Fr, đường kính 5,5mm, dài 150cm - Bao gồm: 1 bộ drape; 1 thòng lọng; 5 cái gạc 4x4; 1 kéo; 1 dụng cụ cầm máu; 1 trục đỡ; 1 kẹp ống; 1 bộ chuyển; 2 khóa xoáy; 1 dây cáp; 1 bộ nối male; 1 bolster; 2 túi gel bôi trơn hòa tan trong nước; 1 kim 22G; 1 kim 25G; 1 gạc vệ sinh; 1 thuốc mỡ povidone; 1 thuốc tê Xylocaine 1%; 1 ống bơm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/ 1 bộ | Bộ | 20 |  |  | sản phẩm cũ | Công ty không cung cấp được số lượng còn lại (công văn số 05.11/TD-YD.HCM/2022 Ngày 11/05/2022) Đã đề xuất trong gói thầu rộng rãi thường niên năm 2022. | Bộ mở dạ dày qua da kèm thuốc tê bằng silicon, cỡ 24Fr, đường kính 5.5mm, dài 150cm | PEG-… | Cook Medical | Mỹ | [47 empty] | Bổ sung | Nhu cầu rất cấp thiết
114 | N06.05.020 | 3 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride, định hình 3D | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: ngang 10-12cm, dọc 13-15cm - Lỗ hiệu quả: 69*/63% - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm, - Độ đàn hồi: 25% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan - Định hình lưới 3D - Đường kẽ định hình không gian: có - Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Hộp/ 3 miếng | Miếng | 30 |  |  | sản phẩm cũ | Hết số lượng sử dụng Đã đề xuất trong gói thầu rộng rãi thường niên năm 2022 | DynaMesh ENDOLAP 3D, PVDF, 10cm x 15cm | PV131015F1 | FEG Textiltechnik | PV131015F1 | [47 empty] | Bổ sung
115 | N08.00.150 | 3 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 8.5Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Bằng titanium, phủ silicone - Catherter 8.5Fr, đường kính trong 1.6mm - Chịu được truyền áp lực cao 22.4 bar - Tiệt khuẩn - Tương thích với môi trường MRI - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE | Hộp/1 bộ | Bộ | 10 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư y tế không có nhà thầu tham dự trong gói thầu bổ sung năm 2022 lần 1 | Celsite® PSU 8,5F PUR ST305H | 4433556 | B. Braun Medical | 4433556 | [47 empty] | Gói bổ sung
116 | N07.01.270 | 3 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.035" dài 150cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi nitinol đàn hồi, kháng xoắn, phủ hydrophilic - Đường kính 0.035", dài 150cm - Đầu tip linh hoạt, thân cứng, hình dạng tip thẳng - Tiêu chuẩn: ISO/EC/FDA | Hộp/ 1 cái | Cái | 100 |  |  | sản phẩm cũ | Vật tư y tế không có nhà thầu tham dự trong gói thầu bổ sung năm 2022 lần 1 | Titanium Super Guidewires - Dây dẫn đường niệu quản thẳng mềm bằng nitinol phủ Hydrophilic, dài 150cm, đường kính 0.035" | GTHS 150-35 | Marflow AG | GTHS 150-35 | [47 empty] | Gói bổ sung | Nhu cầu rất cấp thiết
117 | N05.02.090 | 3 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, số 1, dài 90cm, 1 Kim tròn đầu tròn dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, cỡ chỉ số 1 dài 90cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn Irgacare MP - 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40 mm 1/2C - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn ISO/ FDA | Hộp/ 36 tép | Tép | 1800 |  |  | sản phẩm cũ | Số lượng tồn trong gói thầu MSTT 2065/QĐ-BVĐHYD không đủ sử dụng trong thời gian chờ gói thầu GMHS rộng rãi thường niên năm 2022 | Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Irgacare MP số 1, dài 90cm, kim tròn CT 40mm, 1/2C | VCP359H | Ethicon, Inc. | USA | [47 empty] | Bổ sung
118 | N06.06.030 | 1 | Keo sinh học, 5ml | Keo sinh học bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm trong phẫu thuật tại tim, mạch máu, phổi, sinh dục, màng cứng, tiêu hóa... - Thành phần Là protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%), chịu được áp lực > 450mgHg - Thể tích: 5ml - Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn - Tiệt khuẩn, kèm 4 đầu bơm keo - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | ống/5ml | ống | 70 |  |  | sản phẩm cũ | Số lượng tồn trong gói thầu MSTT 2065/QĐ-BVĐHYD không đủ sử dụng trong thời gian chờ gói thầu GMHS rộng rãi thường niên năm 2022 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não BioGlue 5ml | BG3515-5-G | Cryolife Inc | Mỹ | [47 empty] | Bổ sung | Nhu cầu rất cấp thiết
119 | N05.02.030 | 3 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 22mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicone. - 2 Kim tròn, bằng thép AISI 300 (304), 22mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, đóng gọi tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/06tép | Tép | 48 |  |  | sản phẩm cũ | Số lượng tồn không đủ sử dụng trong thời gian chờ gói thầu tim mạch | PREMICRON G/W 2/0(3)8X75CM 2XHR22B CVMLP | M0027181 | B.Braun | Tây Ban Nha | [47 empty] | Bổ sung | Nhu cầu rất cấp thiết
120 | N05.02.030 | 3 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 17mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicone. - 2 Kim tròn, bằng thép AISI 300 (304), 17mm, 1/2 C, - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | Hộp/06tép | Tép | 30 |  |  | sản phẩm cũ | Số lượng tồn không đủ sử dụng trong thời gian chờ gói thầu tim mạch | PREMICRON G/W 2/0, 8x75 2xHR17 | M0027775 | B.Braun | Tây Ban Nha | [47 empty] | Bổ sung | Nhu cầu rất cấp thiết