## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Hệ thống Robot hỗ trợ phẫu thuật nội soi | 1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ 13485 hoặc tương đương. - Điện áp sử dụng: 220 – 240 V/ 50 Hz - Thời gian bảo hành toàn bộ hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Cấu hình cung cấp - Bộ điều khiển trung tâm dành cho phẫu thuật viên: 01 bộ - Hệ thống cánh tay robot: 01 hệ thống - Hệ thống xử lý hình ảnh: 01 hệ thống - Các phụ kiện tiêu chuẩn của hệ thống: 01 bộ + Bộ ống kính nội soi 0 độ, 30 độ: 01 bộ + Dao mổ điện và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ + Bộ thực hành giả lập và bộ kit dụng cụ phục vụ đào tạo: 01 bộ + Bộ dụng cụ phẫu thuật ( Cung cấp theo từng ca phẫu thuật trên người bệnh được chỉ định theo khuyến cáo của Nhà sản xuất trong quá trình hướng dẫn, đào tạo): 01 bộ 3. Tính năng kỹ thuật - Hệ thống bao gồm các cụm thiết bị kết nối với nhau một cách linh hoạt để đảm bảo thực hiện được các yêu cầu phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu khác nhau của nhiều chuyên khoa: + Phẫu thuật ngoại Tiêu hóa – Gan mật: cắt thực quản, cắt dạ dày, cắt đại tràng, tạo hình môn vị, cắt bỏ gan, khối tá tụy, cắt lách… Ngoài ra, hệ thống hoàn toàn thực hiện được các phẫu thuật ngoại tổng quát khác như cắt tuyến giáp, cắt u sau phúc mạc, các phẫu thuật thoát vị… + Phẫu thuật tiết niệu: tạo hình bể thận, cắt bỏ thận, cắt tuyến thượng thận, u tuyến tiền liệt, tái tạo niệu quản, tạo hình bàng quang, niệu đạo… + Phẫu thuật phụ khoa: cắt tử cung, cắt buồng trứng và phần phụ, phẫu thuật lạc nội mạc tử cung, bóc u xơ tử cung, phẫu thuật sa sàn chậu…. + Phẫu thuật lồng ngực: phẫu thuật cắt u phổi, cắt thùy phổi, cắt tuyến ức, cắt u trung thất… + Phẫu thuật tim mạch: Phẫu thuật bắc cầu mạch vành, phẫu thuật thay van, tạo hình lá van… + Phẫu thuật tai mũi họng: phẫu thuật cắt u thành sau họng… - Bộ điều khiển trung tâm cho phép bác sĩ phẫu thuật vừa quan sát hình ảnh 3D của phẫu trường vừa điều khiển thực hiện phẫu thuật: + Buồng quan sát có khả năng điều chỉnh tư thế tạo sự thoải mái cho phẫu thuật viên: chiều cao của buồng quan sát có thể thay đổi được để phù hợp với chiều cao của phẫu thuật viên, góc nghiêng của buồng quan sát có thể xoay trở để tạo sự thoải mái cho cổ và góc nhìn của phẫu thuật viên. + Hệ thống đàm thoại 2 chiều gồm micro và loa giúp phẫu thuật viên giao tiếp với ê kíp phụ mổ ở phía cánh tay robot. + Bộ điều khiển để phẫu thuật viên thao tác tạo ra các lệnh chuyển động cho các cánh tay robot. Qua đó, phẫu thuật viên có thể điều khiển được vị trí của ống soi và dụng cụ trong người bệnh nhân thông qua các khớp cử động của cần điều khiển. Phạm vi chuyển động của các trục đảm bảo linh hoạt để thực hiện các động tác phẫu tích ở khu vực hẹp và sâu: xoay trục 360 độ, gập góc ≥ 75 độ, chuyển động quay trong không gian 4D… + Có khả năng lọc rung nhiễu giúp ngăn chặn những rung động bàn tay ngoài ý muốn của phẫu thuật viên. Độ nhạy của điều khiển tay so với dụng cụ có thể điều chỉnh được. + Ống soi của hệ thống có chức năng phóng đại kỹ thuật số mà không thay đổi vị trí của đầu ống. - Bộ xử lý và hiển thị dữ liệu: bao gồm hệ thống máy tính lưu trữ, xử lý dữ liệu có đầy đủ các cổng đầu vào và đầu ra video, đầu ra âm thanh và màn hình để hiển thị chức năng, hình ảnh phẫu trường. - Hệ thống cánh tay Robot: là cụm tách rời với bộ điều khiển trung tâm và bộ xử lý dữ liệu. Hệ thống cần có ít nhất 04 cánh tay Robot sử dụng như sau: 03 cánh tay gắn dụng cụ có thể điều khiển độc lập với bộ điều khiển trung tâm để điều chỉnh vị trí và 01 cánh tay gắn camera. Các cánh tay có khả năng thay đổi linh hoạt chức năng giữ camera hoặc dụng cụ tùy vào tình huống của cuộc mổ. | Hệ thống | 1