## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động trọng lượng 31 → 32g kèm dây điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó trái kích thước ≤ 4.1F | Máy tạo nhịp tim 2 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Chất liệu: Titanium, Polyurethane, Silicone - Thể tích trong khoảng 13 - 14cm³, trọng lượng trong khoảng 31 - 32g - Tuổi thọ pin trung bình lên đến > 14 năm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Kèm dây điện cực HIS/ bó trái ≤ 4.1F Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 30
2 | 2 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng theo vận động, dùng dây thượng tâm mạc, trọng lượng khoảng 20 - 25g | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng theo vận động, dùng dây thượng tâm mạc - Pin máy hoạt động ≥ 10 năm, tần số tạo nhịp cơ bản lên tới 200 lần/phút, trọng lượng khoảng 20 - 25g, dày 6 - 8mm - Hai dây dẫn tạo nhịp lưỡng cực dài ≥ 35cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 3
3 | 3 | Dây dẫn máy tạo nhịp thượng tâm mạc lưỡng cực | Dây dẫn máy tạo nhịp thượng tâm mạc lưỡng cực, đặt vào cơ tim nhĩ hoặc thất phải - Chất liệu làm bằng Platinum/iridium, dẫn làm bằng MP35N - Kích thước: từ 7 - 8Fr, chiều dài ≥ 35cm - Tiệt khuẩn - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 2
4 | 4 | Dụng cụ đóng mạch máu với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép, bằng collagen bên ngoài | Dụng cụ đóng mạch máu với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép - Chất liệu collagen bên ngoài, chỉ tự tiêu, được hấp thụ trong vòng từ 60 - 90 ngày - Kích cỡ có tối thiểu các cỡ 6Fr, 8Fr - 01 dây dẫn cỡ 0.035'' hoặc 0.038'', dài 70-75cm - 01 que nong - 01 dụng cụ mở đường Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 420
5 | 5 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu động mạch vành và các động mạch khác | Dù bảo vệ mạch sử dụng trong can thiệp động mạch cảnh, động mạch vành và động mạch ngoại biên. - Chất liệu lưới lọc: Nitinol - Dây dẫn gắn lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi. - Đường kính lưới lọc (filter) có tối thiểu các cỡ 3mm, 4mm, 5mm, độ dài dây đẩy ≥ 190cm - Hệ thống phù hợp với cả dây dẫn 0.014'' và 0.018'' Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 25
6 | 6 | Dù đóng lỗ còn ống động mạch và thông liên thất | Dù đóng lỗ còn ống động mạch và thông liên thất - Dù bằng hợp kim nhớ hình Nitinol dạng lưới - Có hình nón hoặc dạng hai đĩa - Có tối thiểu các cỡ 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
7 | 7 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên siêu cứng, đường kính 4.0 → 12mm, dài 2 → 10cm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên siêu cứng - Chất liệu composite với thiết kế dạng sợi bền hơn. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 10mm, 12mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm - Chiều dài ống thông 50cm hoặc 75cm. -Tương thích với dụng cụ mở đường 6F / 7F / 8F. - Tương thích dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
8 | 8 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính 12 → 26mm, dài 2 → 6cm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên dùng cho các tĩnh mạch chậu - đùi - Đường kính có tối thiểu các cỡ 12mm, 14mm, 20mm, 26mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 2cm, 4cm, 6cm - Chiều dài Catheter: 80 hoặc 120cm - Áp suất ≤ 18atm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
9 | 9 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, đường kính bóng 2.0 → 4.0mm, dài 10 → 30mm | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu: Semi Crystalline Polymer - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 10mm, 25mm, 30mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 12 atm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 80
10 | 10 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, đường kính bóng 2.0 → 4.0mm, dài 10 → 40mm | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Nylon hoặc Pebax - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 10mm, 25mm, 30mm, 40mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 14 atm - Có nghiên cứu lâm sàng ≥ 25000 Bệnh nhân Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 50
11 | 11 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus, đường kính 1.5 → 5mm, dài 10 → 40mm | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus - Chất liệu bóng: Nylon 12 (Polyamid 12) - Đường kính bóng tối thiểu các cỡ: 1.50, 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75, 4.00, 4.5, 5.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu đủ các cỡ: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 12atm - Tương thích dây dẫn: 0.014" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100
12 | 12 | Bóng nong động mạch vành dùng trong vôi hóa nặng hoặc tái hẹp trong stent | Bóng nong động mạch vành dạng cắt dùng trong vôi hóa nặng hoặc tái hẹp trong stent - Chất liệu Nylon - 12, phủ lớp siêu ái nước, gắn 3 thành tố nylon dọc theo bên ngoài bóng với khoảng cách 120º - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm - Dài ≥ 13mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 14 atm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 190
13 | 13 | Bóng chẹn cổ túi phình mạch máu não | Bóng chẹn cổ túi phình mạch máu não, hỗ trợ thả coils - Chất liệu Pebax, Polyurethane - Đường kính trong khoảng 3 - 5mm - Chiều dài có tối thiếu cỡ 10mm, 30mm - Kèm vi dây dẫn 0.010" - Catheter mang bóng: dài trong khoảng 140 - 150cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 15
14 | 14 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 22 điện cực, 5 nhánh, cỡ 7Fr, dài ≥ 115cm | Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 22 điện cực, 5 nhánh - Cỡ 7Fr, dài ≥ 115cm - Catheter thăm dò 22 điện cực, 05 nhánh, khoảng cách điện cực 2 - 6 - 2mm - Tương thích với "Cáp nối Catheter thăm dò điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D " hoặc "Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim loại cáp nối cho ≥ 20 điện cực" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 50
15 | 15 | Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực, cỡ 7Fr, dài ≥ 115cm | Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực - Cỡ 7Fr, dài ≥ 115cm - Catheter thăm dò 10 điện cực, độ cong D; F, đầu điện cực dài 2mm, khoảng cách điện cực 2 - 8 - 2mm - Tương thích với "Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, kết nối catheter 34pin" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 30
16 | 16 | Cáp nối catheter chẩn đoán điện sinh lý 4 điện cực, độ cong cố định | Cáp nối catheter chẩn đoán điện sinh lý 4 điện cực, độ cong cố định - Dài ≥ 150cm - Tương thích với "Catheter chẩn đoán điện sinh lý tim loại 4 điện cực, độ cong cố định, cỡ 4Fr, 5Fr" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 4
17 | 17 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, cỡ 5 → 7Fr, dài ≥ 25cm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu bằng ETFE - Đường kính có tối thiểu các cỡ 5Fr, 6Fr, 7Fr - Chiều dài ≥ 25cm 2. Dây dẫn nhỏ ≥ 0.035", dài ≥ 60cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 60
18 | 18 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu, cỡ 4 → 9Fr, dài 11 → 70cm | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu 1. Chất liệu dụng cụ bằng nhựa mềm - Kích cỡ trong khoảng 4 - 9Fr - Dài trong khoảng 11 - 70cm 2. Kim luồn 3. Dây dẫn nhỏ Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 400
19 | 19 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, độ cong 2 chiều, cỡ 8Fr, đầu điện cực 3.5mm | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim điều khiển độ cong 2 chiều - Cỡ 8 Fr, dài ≥ 115 cm - Đầu điện cực 3.5 mm, khoảng cách điện cực 1 - 6 - 2 mm - Ống dẫn ≥ 8.5 Fr - 2 độ cong có thể điều khiển (64 - 76 mm)/ (76 - 102 mm) - Tương thích với "Cáp nối catheter cắt đốt rối loạn điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, kết nối catheter 34pin" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 95
20 | 20 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, độ cong 1 chiều, cỡ 7Fr | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim điều khiển độ cong 1 chiều - Cỡ 7 Fr, dài ≥ 115 cm - Đầu điện cực 4 mm, khoảng cách điện cực 1 - 7 - 4 mm - Tương thích với "Cáp nối catheter cắt đốt rối loạn điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, kết nối catheter 25pin" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 70
21 | 21 | Ống thông hỗ trợ cấy điện cực tạo nhịp hệ thống dẫn truyền 3D | Ống thông hỗ trợ cấy điện cực tạo nhịp hệ thống dẫn truyền 3D tạo điều kiện để đưa đây điện cực tạo nhịp thất phải qua da. - Đường kính trong 7.0Fr - Đường kính ngoài 9.0Fr - Chiều dài > 40cm - Dụng cụ nong tương thích dây dẫn 0.035” Gồm: + Van cầm máu + Đầu nòng gần chống bức xạ + Dụng cụ rạch |  | Cái | 10
22 | 22 | Đầu dò siêu âm mạch vành, tần số 60MHz, chiều dài ≥ 135cm | Đầu dò siêu âm mạch vành tần số 60MHz - Chất liệu dây cáp bằng thép không gỉ, phủ lớp ái nước - Có tối thiểu các cỡ 5Fr - Chiều dài ≥ 135cm - Tần số hoạt động 60MHz - Độ phân giải trục là 22 µm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 300
23 | 23 | Miếng vá tim bằng màng ngoài tim bò, cỡ 4 x 6cm (± 05%) | Miếng vá tim nhân tạo sinh học dùng tạo hình mạch máu - Chất liệu màng ngoài tim bò - Kích cỡ: 4 x 6cm (± 05%), dày 0.55mm ± 0.2mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 42
24 | 24 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, đường kính 6.0 → 7.0mm, dài 40 → 150mm | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên tự bung, phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Nitinol - Đường kính có thiểu cỡ 6mm, 7mm - Chiều dài trong khoảng 40 - 150mm - Chiều dài ống thông có tối thiểu cỡ 75cm; 130cm - Tương thích dụng cụ mở đường 6F - Tương thích dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
25 | 25 | Van tim sinh học kèm ống ghép động mạch phổi, dài 100 → 120mm | Van tim sinh học kèm ống ghép động mạch phổi cho phẫu thuật tim - Chất liệu: được làm từ tĩnh mạch cảnh của bò, có đánh dấu xác định vị trí van trong đoạn mạch máu - Kích cỡ: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm. Chiều dài trong khoảng 100 - 120mm. Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 7
26 | 26 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da bằng màng tim heo | Bộ van tim động mạch chủ thay qua da, khung van loại tự bung - Chất liệu khung van bằng Nitinol, lá van làm bằng màng tim heo - Kích cỡ van có tối thiểu các cỡ 23mm, 26mm, 29mm, 34mm - Chiều cao van từ 45mm đến 55mm Dụng cụ đi kèm gồm: - Dụng cụ nạp van - Catheter chuyển van trong khoảng 14Fr - 18Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 6
27 | 27 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da, khung van: cobalt chromium, lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da - Khung van: cobalt-chromium, lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò và lớp áo bên ngoài chất liệu polyetylene terephthalate (PET) - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20, 23, 26, 29mm - Chiều cao van có tối thiểu các cỡ 15.5, 18, 20, 22.5mm Dụng cụ đi kèm gồm: - Dụng cụ chuyển van - Dụng cụ nạp van - Dụng cụ mở đường vào động mạch - Bóng nong: Thể tích bóng có tối thiểu cỡ 11, 17, 23, 33 ml - Dụng cụ bơm bóng Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 15
28 | 28 | Van tim động mạch chủ sinh học thay qua da bằng màng tim bò | Van tim động mạch chủ sinh học thay qua da - Chất liệu khung van bằng hợp kim Cobalt, lá van làm bằng màng tim bò. lớp áo bên ngoài chất liệu polyetylene terephthalate (PET) - Đường kính van có tối thiểu các cỡ 20mm, 23mm, 26mm, 29mm, 32mm - Thể tích bóng nong từ 12 ml đến 40 ml, tương ứng với kích cỡ van - Chiều cao khung van trong khoảng 15 - 25mm - Đường kính dụng cụ 14Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
29 | 29 | Van tim hai lá nhân tạo sinh học, màng ngoài tim bò, vòng van bằng hợp kim Coban chrom được phủ lớp Polyester | Van tim hai lá nhân tạo sinh học: - Chất liệu lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung van bằng Nitinol, vòng van bằng hợp kim Coban-chrome được phủ lớp Polyester - Có tối thiểu các cỡ 25mm, 27mm, 29mm, 31mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
30 | 30 | Mạch máu nhân tạo 3 → 4 nhánh, tẩm Gelatin | Mạch máu nhân tạo 3 - 4 nhánh dùng trong phẫu thuật tim mạch - Chất liệu sợi Polyester ngâm tẩm gelatin - Nhánh chính: đường kính có tối thiểu các cỡ 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, chiều dài ≥ 40cm - Nhánh phụ: ba nhánh có tối thiểu các cỡ 8mm, 10mm, chiều dài ≥ 15cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
31 | 31 | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van, dài 100 - 120mm | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van dùng trong phẫu thuật tim - Mạch máu làm từ màng ngoài tim bò, và có dạng xếp nếp. Van gắn trong đoạn mạch, các lá van được làm từ van tim của heo - Đường kính có tối thiểu các cỡ 13mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm, chiều dài trong khoảng 100 - 120mm - Đặc điểm: loe 2 đầu trên dưới Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 5
32 | 32 | Bộ dụng cụ cắt đốt lạnh điện sinh lý tim | Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng triệt đốt lạnh - Catheter định vị dạng vòng (15cm hoặc 20 cm) có 8 điện cực, kích thước thân chỉ ≤ 3.3Fr. - Catheter đốt lạnh với bóng bằng Polyurethane - đường kính khi phồng ≥ 23cm hoặc ≥ 28cm, lái chuyển hướng 2 chiều 45 độ, đỉnh và thân bằng vật liệu tương thích sinh học Pebax, kích thước ≤ 10.5Fr, dài ≥ 140cm Đạt chứng nhận: + Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 2
33 | 33 | Ống thông hỗ trợ xuyên vách liên nhĩ, dài > 60cm | Ống thông hỗ trợ xuyên vách liên nhĩ - Có tối thiểu các cỡ 8Fr, 8.5Fr - Chiều dài > 60cm - Lỗ bên có đường kính < 0.025" - Vỏ bện - Có van cầm máu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 40
34 | 34 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi (Long sheath), cỡ 4Fr → 8Fr | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi - Kích cỡ có tối thiểu các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài ≥ 45cm. tối thiểu có 2 cỡ - Tương thích với dây dẫn 0.035" Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 30
35 | 35 | Ống thông dẫn đường hỗ trợ xuyên vách, dài 70 → 72cm | Ống thông dẫn đường hỗ trợ xuyên vách điều khiển độ cong 2 chiều - Chiều dài trong khoảng 70 - 72cm - Đầu ống dẫn có cản bức xạ - Có van cầm máu - Tự động khóa - Thân kim dạng bện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 30
36 | 36 | Túi bọc kháng khuẩn tự tiêu dùng cho các thiết bị điện tử cấy ghép tim mạch | Túi bọc kháng khuẩn máy tạo nhịp - Làm từ lưới dệt kim đa sợi bao gồm Glycolide, Caprolactone và Triethylene Cacbonat - Chứa các kháng sinh Rifampicin và Minocycline Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: + Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 26
37 | 37 | Đầu nối Y có đồng thời van cầm máu tự động và van khóa vặn, dài tối đa 10cm | Đầu nối Y có đồng thời van cầm máu tự động và van khóa vặn - Chất liệu nhựa Polycarbonate - Dài tối đa 10cm, lòng trong tối thiểu 9F - Có nút thông gió để đuổi khí không cần mở van Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 200
38 | 38 | Đầu nối Y loại ngắn có đồng thời van cầm máu tự động và van khóa vặn, dài 54 → 80mm | Đầu nối Y loại ngắn có đồng thời van cầm máu tự động và van khóa vặn - Chất liệu nhựa Polycarbonate - Dài có tối thiểu các cỡ 54mm, 78mm, 80mm, lòng trong tối thiểu 9F - Góc cổng kết nối có loại ≤ 30 độ Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 600
39 | 39 | Kim chọc vách liên nhĩ, tương thích nòng kim dẫn đường 8 → 8.5Fr | Kim chọc vách liên nhĩ - Chất liệu thép không gỉ - Góc vát đầu kim trong khoảng 30⁰ - 50⁰ - Chiều dài trong khoảng 70 - 100cm - Tương thích với nòng kim dẫn đường trong khoảng 8 - 8.5Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 35
40 | 40 | Bơm tiêm cản quang 150ml tương thích với máy bơm thuốc cản quang Medrad Mark 7 | Bơm tiêm cản quang: - Chất liệu ống tiêm Polycarbonate - Thể tích 150ml - Áp suất 1200psi - Bao gồm 01 xi lanh và 01 ống nạp nhanh - Tương thích với máy bơm thuốc cản quang Medrad Mark 7 Arterion Injection System tại Bệnh viện Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 700
41 | 41 | Dây tạo nhịp bó His hoặc bó trái phủ thuốc Beclomethason tương thích MRI 1.5T và 3T | Dây tạo nhịp bó His hoặc bó trái phủ thuốc Beclomethason tương thích MRI 1.5T và 3T - Chất liệu đầu xoắn: Titanium Nitride phủ Platinum Alloy - Chất liệu cách điện: bên ngoài Polyurethane, bên trong Silicon và ETFE - Đường kính dây ≤ 4.1F - Chiều dài ≥ 69cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
42 | 42 | Dây tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực, dây điện cực dài ≥ 110cm | Dây tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực loại 5F - Chất liệu thép không gỉ - Dây điện cực dài ≥ 110cm - Đầu điện cực 5mm. Khoảng cách giữa 2 điện cực 10mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 65
43 | 43 | Dụng cụ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới qua da, loại 3 vòng | Dụng cụ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới qua da, loại 3 vòng - Chất liệu: Ống bao ngoài được gia cố bằng sợi dây thép không gỉ. Dây bên trong bằng Nitinol. Lưới bẫy 3 vòng chất liệu Platinum - Kích thước + Ống bao ngoài 11F x 60cm + Ống bao trong 9F x 64cm + Ống nong 8F x 75cm + Ống thu lưới 7F x 76cm + Lưới bẫy 3 vòng 30mm x 93cm - Bao gồm: bộ chuyển đổi cổng chữ Y, tay cầm mô-men xoắn, van cầm máu có cổng bên phụ, Van khoá áp suất cao Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 10
44 | 44 | Ống hút nước bọt, dịch trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa, dài 18 - 20cm | Ống hút nước bọt, dịch trong thủ thuật, phẫu thuật nha khoa - Chất liệu: inox, thép không gỉ - Cấu tạo: Một đầu hút cong, có dây thông tắc bằng thép không gỉ đi kèm. Một đầu có nhiều nấc giúp lưu giữ chắc chắn với dây hút nha khoa. Trên tay cầm có lỗ thông giúp điều khiển tắt, mở hút khi cần - Chiều dài: ≥ 175mm (có tối thiểu cỡ 175mm) - Đường kính trong: trong khoảng 1.5 - 5mm (có tối thiểu 4 cỡ: 1.5; 3.0; 4.0; 5.0mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 65
45 | 45 | Bơm tiêm nha | Bơm tiêm nha dùng để lắp ống thuốc tê nha và kim tê nha trong gây tê vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ mạ Crôm - Kích thước: chiều dài trong khoảng 11 - 12cm - Dung tích: trong khoảng 1.8ml - 2.2ml (tối thiểu 2 cỡ: 1.8ml, 2.2ml) - Cấu tạo: Gồm ống bơm và cần đẩy trong lòng ống, cán tay cầm có thể xoay, đầu tiếp nối kim có rãnh xoắn thích hợp với kim gây tê nha khoa các loại. Có 2 loại: hút ngược và không hút ngược. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 14
46 | 46 | Nhám kẽ | Nhám kẽ dùng để đánh bóng vị trí tiếp xúc mặt bên của răng sau khi trám - Chất liệu: inox, thép không gỉ - Kích thước: + Chiều ngang có tối thiểu các cỡ 2.6, 3.3, 4.0mm + Độ dày có tối thiểu các cỡ 50, 70, 90, 140μmm - Có 4 màu sắc (đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá) tương ứng với độ nhám mịn khác nhau (200, 300, 600, 1000 mesh) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 50
47 | 47 | Đai kim loại hỗ trợ tạo hình miếng trám răng | Đai kim loại hỗ trợ tạo hình miếng trám răng - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: dẹp, mỏng, dẻo, dễ uốn cong. Có 2 loại: trơn và đục lỗ. - Độ dày: ≥ 0.04mm - Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 720
48 | 48 | Chêm gỗ | Chêm gỗ dùng chèn chặt các dụng cụ hỗ trợ trám, phục hình răng, chỉnh nha - Chất liệu: gỗ - Kích thước: Size XS (màu xanh dương), size S (màu xanh lá), size M (màu vàng), size L (màu tím). - Cấu tạo: hình tam giác, trơn, một đầu nhọn dẹp - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 70
49 | 49 | Cây trám Composite | Cây trám Composite là công cụ làm láng, mịn bề mặt chất phủ trám răng bằng vật liệu composite, tạo hình thể răng như mong muốn - Chất liệu: thép không gỉ - Tay cầm dài trong khoảng 15 - 20cm (có tối thiểu 2 cỡ: 15, 20cm), bề mặt nhám, có mã hóa màu theo các size (có tối thiểu 5 màu: đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng, vàng) - Đầu trám: dày trong khoảng 0.1 - 0.2mm (có tối thiểu 2 cỡ: 0.1 và 0.2mm), đường kính: trong khoảng 0.9 - 3.2mm (có tối thiểu 4 cỡ: 0.9, 1.5, 1.6, 3.2mm) - Hai đầu được phủ lớp chống dính, hình dạng: tam giác, tròn, lưỡi liềm, dẹp, xoay hai hướng đối chiều nhau - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 73
50 | 50 | Cây trám răng các loại | Cây trám các loại dùng để đưa vật liệu trám răng vào các vùng răng sâu trong trám răng - Tay cầm dài trong khoảng 10 - 20cm (có tối thiểu 3 cỡ: 10, 15, 20cm), đường kính: trong khoảng 6 - 8mm (có tối thiểu 3 cỡ: 6, 7, 8mm), bề mặt nhám - Đầu trám nhiều hình dạng: tròn, dẹp, trụ, nhám. Đầu cứng, láng, nhiều kích cỡ, đường kính: trong khoảng 1.0 - 3.5mm (có tối thiểu 5 cỡ: 1.0, 1.5, 2.2, 2.5, 3.5mm) Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 55
51 | 51 | Cây nạo ngà răng | Cây nạo ngà răng lấy mô ngà mủn, ngà hư trong thủ thuật trám răng - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài trong khoảng 15 - 20cm, bề mặt nhám - Đầu nạo hình lòng máng, đường kính: trong khoảng 1.5 - 2 mm, cứng, bén, hai đầu nạo đối chiều nhau, nhiều hình dạng - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
52 | 52 | Dao làm sáp, các cỡ | Dao làm sáp, các cỡ dùng trong phục hình nha khoa - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài: ≥ 145mm - Đầu dao nhiều kích cỡ, 1 đầu hoặc 2 đầu, thẳng, cong, lòng máng, nhọn, tù. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 70
53 | 53 | Cây móc phẫu thuật nha khoa | Cây móc phẫu thuật nha khoa là công cụ giữ, kéo mô cơ niêm mạc dùng trong thủ thuật, phẫu thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Tay cầm: dài trong khoảng 10 - 20cm (có tối thiểu 3 cỡ: 10, 15, 20cm), đường kính trong khoảng 6 - 8mm (có tối thiểu 3 cỡ: 6, 7, 8mm), bề mặt nhám - Đầu móc đơn hoặc đôi có hai đầu đối chiều nhau - Đầu móc cong hình lưỡi liềm, bén cứng, nhọn, tiết diện nhỏ, thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
54 | 54 | Mẫu hàm 3D trong phục hình có sử dụng lấy dấu bằng máy kỹ thuật số 3D | Mẫu hàm 3D trong phục hình (lấy dấu bằng máy kỹ thuật số 3D) được lấy trên miệng người bệnh nhờ phương pháp kỹ thuật số bằng máy scan trên miệng người bệnh. Lấy dấu chính xác, tránh kích ứng với chất lấy dấu theo kiểu lấy dấu bằng chất lấy dấu, hoặc cho các chỉ định chỉnh nha, phục hồi các răng mất - Cấu tạo: 01 hoặc 02 hàm - Chất liệu: Nhựa Acrylic - Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của người bệnh được in ra từ phim chụp cắt lớp và khuôn dấu hàm. - Hỗ trợ máy móc, kỹ thuật viên khi Bệnh viện có yêu cầu. - Yêu cầu khi sử dụng: Chính xác, dễ dàng chỉnh sửa theo nhu cầu điều trị. - Quy cách đóng gói: 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 140
55 | 55 | Nhíp phẫu thuật có mấu/không mấu | Nhíp phẫu thuật có mấu/không mấu giúp kẹp và giữ chặt mô, cơ trong suốt quá trình phẫu thuật thủ thuật - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: trong khoảng 120 - 150mm (có tối thiểu 2 cỡ: 120, 150mm) - Đầu nhíp không mấu: ≤ 1.0mm (có tối thiểu cỡ 1.0mm) - Đầu nhíp có mấu: ≤ 1.2mm (có tối thiểu cỡ 1.2mm) - Cấu tạo: Mặt trong đầu nhíp nhám giúp giữ chặt mô cơ. Tay cầm có khía, vạch tạo độ nhám - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 50
56 | 56 | Kéo cắt phẫu thuật cong, thẳng các cỡ | Kéo cắt phẫu thuật cong, thẳng các cỡ dùng phẫu thuật thủ thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: trong khoảng 80 - 150mm (có tối thiểu 5 cỡ: 80, 100, 110, 120, 150mm) - Đầu nhọn, mảnh - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 30
57 | 57 | Giấy kiểm tra khớp cắn | Giấy cắn ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng - Chất liệu: giấy, nhiều màu: xanh, đỏ - Độ dày: > 100µm (tối thiểu có cỡ 101µm) - Yêu cầu: Các dấu cắn được ghi lại chính xác nhờ các chất chuyển màu trong giấy cắn được lưu giữ lại trên răng khi thử khớp - Quy cách: xấp tối thiểu 12 tờ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Xấp | 1840
58 | 58 | Dụng cụ giúp kẹp giữ kim khâu trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật vùng hàm mặt | Dụng cụ giúp kẹp giữ kim khâu trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: ≥ 134mm (có tối thiểu cỡ 134mm) - Cấu tạo: đầu kẹp thẳng, đầu bo tròn, có rãnh khía giúp giữ chắc kim khâu không trơn trượt - Tương thích với kim khâu có đường kính trong khoảng 0.38 - 0.63mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 40
59 | 59 | Dụng cụ banh môi má dùng trong chỉnh nha | Dụng cụ banh môi, má dùng trong chỉnh nha sử dụng banh, giữ môi má, mở rộng miệng trong quá trình chỉnh nha. - Chất liệu: Nhựa - Kích thước: size S, M, L - Quy cách đóng gói: ≥ 40 cái/hộp - Cấu tạo: Tay cầm hình phễu có khoảng mở co giãn tùy theo khuôn miệng, đầu banh miệng cong hình lòng máng, ôm trọn viền môi má, tránh trơn trượt và tổn thương môi má, niêm mạc |  | Cái | 24
60 | 60 | Dụng cụ banh dùng trong phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt | Dụng cụ banh dùng trong phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt sử dụng banh, giữ môi má mở rộng trong quá trình phẫu thuật thủ thuật vùng hàm mặt - Chất liệu: Thép không gỉ và silicone - Kích thước: trong khoảng 15 - 20cm (có tối thiểu 2 cỡ: 15cm, 20cm) - Cấu tạo: Tay cầm gắn trục có răng cưa hoặc không, tạo trong khoảng mở cố định, đầu banh miệng cong hình phễu - Lực cắn: ≤ 1400N (có tối thiểu cỡ 1400N) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 14
61 | 61 | Dầu xịt tay khoan | Dầu xịt tay khoan dùng để bôi trơn tay khoan giúp gia tăng tuổi thọ của vòng bi và tay khoan trong các thủ thuật, phẫu thuật nha khoa - Dầu có độ tinh khiết tối đa - Chịu được nhiệt cao khi hấp tiệt trùng - Không chứa các thành phần độc hại, không gây hại cho cơ thể người và thân hiện vời môi trường - Tương hợp vật liệu cao, bảo vệ an toàn cho độ bền của các bộ phận nhựa, ron cao su, thủy tinh... - Thể tích: ≥ 400ml - Chai dạng xịt kèm nắp xịt tương thích cho tất cả các tay khoan nha khoa chậm, nhanh, thẳng, khuỷu. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Chai | 10
62 | 62 | Cán dao dùng cho lưỡi dao mổ 11, 15 | Cán dao dùng cho lưỡi dao mổ số 11, 15 - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài các cỡ trong khoảng 10 - 15cm (có tối thiểu cỡ 12.5cm) Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 65
63 | 63 | Dụng cụ nội nha dùng để tạo hình và vệ sinh ống tủy nhỏ, hẹp, tắc, mặt cắt tam giác | Dụng cụ nội nha dùng để tạo hình và vệ sinh ống tủy nhỏ, hẹp, tắc dùng nong bằng tay - Chất liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Mặt cắt hình tam giác, nhiều gai sắc bén + Cạnh cắt sắc và bề mặt phẳng mịn + Lưỡi cắt mỏng kết hợp với động tác xoay và giũa theo hướng chóp ống tủy - Kích cỡ + Độ thuôn: ≥ 2% + Chiều dài: trong khoảng 18 - 31mm (có các cỡ 18, 21, 25, 28, 31mm). + Nút chặn silicon - Các cỡ: từ số 45 đến số 140 - Góc xoay khi làm việc 90 độ - Quy cách đóng gói: 6 cái/vỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 702
64 | 64 | Dụng cụ nội nha tạo hình và vệ sinh ống tủy lớn mặt cắt hình vuông, hình tam giác | Dụng cụ nội nha giúp tạo hình và vệ sinh ống tủy lớn - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo: + Mặt cắt hình vuông, hình tam giác, nhiều gai sắc bén + Cạnh cắt sắc và bề mặt phẳng mịn + Lưỡi cắt mỏng kết hợp với động tác xoay và giũa theo hướng chóp ống tủy - Kích cỡ: + Mặt cắt hình vuông: từ số 6 đến số 40 + Mặt cắt hình tam giác: từ số 45 đến số 140 - Chiều dài: + Trong khoảng 18 - 31mm (có tối thiểu 5 cỡ: 18, 21, 25, 28, 31mm) + Nút chặn silicon - Độ thuôn: ≥ 2% - Gốc xoay khi làm việc 120 độ - Quy cách đóng gói: ≥ 6 cái/hộp - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 930
65 | 65 | Chốt đặt cố định trong ống tủy | Chốt đặt cố định trong ống tủy dùng trong điều trị tủy răng, phục hình thân răng có chốt - Thành phần: Titanium - Có tối thiểu 4 cỡ: 6.25mm x 2mm, 7.5mm x 2mm, 9.25mm x 2.25mm, 11mm x 2.5mm - Đường kính: trong khoảng 0.8mm - 1.0mm (có tối thiểu cỡ 0.8mm) - Cấu tạo: gồm nhiều rãnh hình xoắn ốc, thuôn dần đều phù hợp với độ thuôn của ống tủy, dễ bẻ cong theo hình dạng ống tủy - Đóng gói: ≥ 25 cái/vỉ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 180
66 | 66 | Cây lèn dọc hoặc ngang | Cây lèn dọc hoặc ngang dùng để lèn và chèn vật liệu trám răng vào buồng tủy và ống tủy trong điều trị nội nha - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm: chiều dài: trong khoảng 15 - 20cm (có tối thiểu 2 cỡ: 15cm, 20cm), đường kính: trong khoảng 6 - 8mm (có tối thiểu 2 cỡ: 6mm, 8mm), bề mặt nhám - Một đầu hoặc hai đầu lèn dài: trong khoảng 23 - 28mm (có tối thiểu 2 cỡ: 23mm, 28mm), đường kính: trong khoảng 0.25mm - 0.6mm (có tối thiểu 3 cỡ: 0.25, 0.4, 0.6mm), độ thuôn ≤ 3% (có tối thiểu 1 cỡ 3%) nhọn, gập góc trong khoảng 90 độ - 120 độ (có tối thiểu 2 cỡ: 90 độ và 120 độ) - Đầu cây lèn cứng, láng, nhiều kích cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
67 | 67 | Dụng cụ lấy vôi răng trên và dưới nướu dùng trong điều trị nha chu viêm | Dụng cụ lấy vôi răng trên và dưới nướu dùng trong điều trị nha chu viêm bằng sóng siêu âm với nhiều cường độ khác nhau - Chất liệu: Thép không gỉ Titanium - Cấu tạo: + Cán (tay cầm) kết nối tay dây của máy lấy vôi + Thân có chiều dài trong khoảng 10 - 20cm + Đầu lấy vôi kết nối đường dẫn nước. Hình dạng đầu lấy vôi nhiều hình dạng: cong, thẳng, dẹp, nhọn hoặc tù phù hợp cho lấy vôi trên và dưới nướu - Tương thích máy lấy vôi dentsply Professional của Bệnh viện - Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 60
68 | 68 | Chổi đánh bóng nha chu | Chổi đánh bóng nha chu được sử dụng trong việc đánh bóng, làm sạch lại bề mặt răng sau thủ thuật điều trị nha chu - Đầu chổi bằng nylon, nhiều hình dạng. Cán chổi bằng thép không gỉ. - Chiều dài trong khoảng 2.5 - 3cm. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 780
69 | 69 | Cây nạo nha chu viêm | Cây nạo nha chu viêm dùng nạo các mô cơ, niêm mạc viêm, nhiễm trùng ở vùng nướu viêm và vùng phẫu thuật hàm mặt - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài: trong khoảng 15 - 20cm (có tối thiểu cỡ 15cm), đường kính ≤ 6.5mm (có tối thiểu cỡ 6.5mm), bề mặt nhám - Đầu nạo hình lòng máng, dẹp dài, đầu vát tròn, cứng, bén, đường kính trong khoảng 1.9 - 2.0mm (có tối thiểu 2 cỡ: 1.9, 2.0mm) - Đầu nạo gập khúc, 2 đầu nạo đối chiều nhau - Chiều dài đầu nạo trong khoảng 2 - 3cm (có tối thiểu 3 cỡ: 2, 2.5, 3cm) - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 35
70 | 70 | Ron mắc cài đơn | Ron mắc cài đơn có tác dụng kết nối giữa hàm khung liên kết và răng giả trên khung, tạo sự cố định, bền chắc của hàm răng giả. - Chất liệu: Cao su - Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của người bệnh, lắp thiết kế lên hàm, phù hợp theo từng chỉ định của bác sĩ - Tương thích với mắc cài đơn cùng hãng. - Quy cách đóng gói: 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 2
71 | 71 | Ống dán trực tiếp răng hàm | Ống dán trực tiếp răng hàm dùng trong các thủ thuật chỉnh nha, được gắn trực tiếp răng hàm, răng cối nhỏ hàm dưới. - Chất liệu: Thép không gỉ - Cấu tạo dạng một, hai hoặc ba ống tạo thành khối, lòng ống vuông hoặc tròn nhiều kích cỡ, có chia theo các phân hàm (trái, phải) - Đường kính ống trong khoảng 0.018 - 0.022 inch (có tối thiểu 2 cỡ: 0.018 và 0.022 inch) - Kích thước rãnh giữa các ống: có tối thiểu 2 cỡ: 0.018 x 0.027 inch, 0.018 x 0.031 inch - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100
72 | 72 | Dây thép buộc chỉnh nha (dạng sợi thẳng) | Dây thép buộc chỉnh nha cố định hàm, răng trong các thủ thuật chỉnh hình răng mọc lệch lạc, niềng răng - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: đường kính trong khoảng 0.012 - 0.045 inch (tối thiểu 13 cỡ tròn, tối thiểu 7 cỡ chữ nhật) - Hình dạng: sợi thẳng, tiết diện tròn, chữ nhật, vuông. Dễ bẻ cong, dễ cắt theo hình dạng cung răng |  | Ống | 70
73 | 73 | Dây thép cố định hàm, thép không gỉ, các cỡ | Dây thép cố định hàm, thép không gỉ, các cỡ trong các chấn thương vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Dạng cuộn, dễ bẻ cong, dễ cắt theo hình dạng cung răng - Kích thước: đường kính 0.5mm ± 0.01mm - Chịu lực nén: trong khoảng 1800 - 2000N/mm2 - Chiều dài: ≥ 50m/cuộn |  | Cuộn | 20
74 | 74 | Dây thép buộc chỉnh nha (dạng cuộn) | Dây thép buộc chỉnh nha cố định hàm, răng trong các thủ thuật chỉnh hình răng mọc lệch lạc, niềng răng - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước đường kính: trong khoảng 0.009 inch (0.23mm) - 0.014 inch (0.36mm) (có tối thiểu 5 cỡ: 0.009 inch (0.23mm), 0.010 inch (0.25mm), 0.011 inch (0.28mm), 0.012 inch (0.30mm), 0.014 inch (0.36mm)) - Trọng lượng: ≥ 500g - Hình dạng: dạng cuộn, dễ bẻ cong, dễ cắt theo hình dạng cung răng |  | Cuộn | 15
75 | 75 | Cây ấn khâu | Cây ấn khâu dùng để hỗ trợ tạo lực đẩy khâu răng xuống thân răng, bao trùm xung quanh răng khít sát với thân răng. Giúp đặt khâu và làm láng bờ khâu - Chất liệu: thép không gỉ - Cán (tay cầm): dài trong khoảng 10 - 12cm (có tối thiểu 2 cỡ: 10cm; 12cm), có vân nhám chống trượt - Đầu ấn khâu nhám, có vân nhỏ, hình tam giác - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 25
76 | 76 | Thanh nâng đỡ trong cấy ghép 1 trụ chân răng | Thanh nâng đỡ trong cấy ghép 1 trụ chân răng tiếp theo giúp nâng đỡ cho phục hình hàm nhựa phủ trong phục hình Implant. - Cấu tạo: Thanh bar cad/cam Titan được tiếp nối với thanh nâng đỡ trên 1 trụ chân răng tiếp theo. - Chất liệu: Titanium nguyên khối hoặc kết hợp với thỏi Zirconium. - Kích thước: tùy theo kích thước và vị trí răng được lấy dấu trên miệng của ngưới bệnh, đúng chỉ định của Bác sĩ - Hỗ trợ kỹ thuật khi Bệnh viện có yêu cầu - Yêu cầu khi sử dụng: có khả năng đề kháng với sự lan truyền nứt gãy. - Quy cách đóng gói: 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Gói | 25
77 | 77 | Dụng cụ nạy chân răng các loại | Dụng cụ nạy chân răng các loại dùng để lấy chân răng trong các thủ thuật, phẫu thuật nhổ răng - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài trong khoảng 10 - 15cm - Cấu tạo: bao gồm tay cầm và đầu nạy + Tay cầm hình trụ thuôn một đầu, bề mặt nhám + Đầu nạy nhiều hình dạng: lòng máng, nhọn, đặc, lưỡi hái -Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 85
78 | 78 | Cây nạo ổ răng | Cây nạo ổ răng dùng nạo các mô cơ, niêm mạc viêm, nhiễm trùng ở ổ răng và vùng phẫu thuật hàm mặt - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài trong khoảng 15 - 20cm (có tối thiểu cỡ 15cm), bề mặt nhám - Đầu nạo hình lòng máng, chiều dài trong khoảng 2.8 - 7.0mm (có tối thiểu 7 cỡ: 2.8; 3.6; 4.0; 4.4; 5.0; 6.0; 7.0mm), chiều ngang trong khoảng 2.0 - 5.0mm (có tối thiểu 4 cỡ: 2.0; 2.5; 3.0; 5.0mm), sắc bén - Đầu nạo gập khúc tạo thành góc trong khoảng 90 độ - 180 độ (có tối thiểu 2 cỡ: 90 độ, 180 độ), 2 đầu nạo đối chiều nhau - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
79 | 79 | Cây dũa xương trong phẫu thuật hàm mặt | Cây dũa xương dùng để lấy đi phần xương dư thừa, làm mịn, nhẵn vùng xương sau thủ thuật, phẫu thuật hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài cây dũa xương: trong khoảng 18 - 20cm (có tối thiểu 2 cỡ: 18cm; 20cm) - Đầu dũa xương: chiều ngang trong khoảng 4.0 - 9.5mm (có tối thiểu 5 cỡ: 4.0mm; 5.0mm; 5.5mm; 5.8mm; 9.5mm), chiều dài trong khoảng 12 - 27mm (có tối thiểu 5 cỡ: 12; 15; 17; 18; 27mm) - Đầu dũa xương các cỡ: chiều ngang trong khoảng 4.0 - 9.5cm, chiều dài trong khoảng 12 - 27mm - Một hoặc hai đầu dũa xương nghiêng 2 chiều, bề mặt nhám, bén - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 30
80 | 80 | Cây đục xương | Cây đục xương dùng để gọt, lấy đi phần xương dư thừa hoặc xương bệnh lý tạo hình xương trong thủ thuật, phẫu thuật hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài cây đục xương: 180mm ± 5mm (tối thiểu có cỡ 180mm) - Đầu đục xương sắc bén, phẳng - Hình dạng đầu đục xương: hình thang, chóp, tù, nhọn. - 2 đầu cong ngược chiều nhau, độ mở rộng trong khoảng 2.0 - 3.5mm (có tối thiểu các cỡ: 2.0mm; 2.5mm, 3.0mm và 3.5mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 30
81 | 81 | Cây bóc tách màng xương, nướu | Cây bóc tách màng xương, bóc tách nướu vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài trong khoảng 10 - 12cm (có tối thiểu 2 loại: 10cm, 12cm), có vân chống trơn trượt - 2 đầu bóc tách nhiều hình dạng: tam giác, hình lòng máng, nhọn, tròn. - Độ dày: trong khoảng 3.0 - 10mm (có tối thiểu các cỡ: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 7.0; 7.5; 8.0; 10mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 40
82 | 82 | Vật liệu dùng để sát trùng ống tủy, dạng kem | Vật liệu dùng để sát trùng ống tủy, dạng kem nằm trong nhóm xi măng hàn răng được sử dụng để đặt khử trùng tạm thời vào chỗ bít tắc của ống tủy, có thể được sử dụng trong kỹ thuật gián tiếp và trực tiếp, điều trị tủy nhiễm trùng - Thành phần: Canxi hydroxit - Độ pH: trong khoảng 12 - 13 - Dạng hỗn hợp kem mịn, cản quang - Trọng lượng: 1.5g x 2 ống/hộp - Sử dụng kèm vật liệu chữa tủy răng các loại - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Ống | 30
83 | 83 | Vật liệu gắn tạm cầu mão răng | Vật liệu gắn tạm cầu mão răng dùng để gắn tạm các răng tạm, gắn tạm mão răng, cầu răng, gắn cầu và mão trên trụ implant...Đặc biệt phù hợp để sử dụng cho người bệnh nhạy cảm với Eugenol - Thành phần: trong khoảng 80 - 90% Zinc Oxide, không chứa Eugenol - Dạng: hỗn hợp sệt và chất xúc tác - Thời gian trộn ≥ 30 giây. - Tổng thời gian làm việc từ lúc trộn ≥ 1 phút 30 giây - Thời gian đông sau khi trộn ≥ 3 phút 30 giây - Đóng gói gồm 2 lọ (01 lọ 30g + 1 lọ 13g chất xúc tác) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Hộp | 40
84 | 84 | Thước đo chiều dày lòng mão răng | Thước đo chiều dày lòng mão răng - Chất liệu: Thép không gỉ - Hình dạng thước: dài và tam giác - Cấu tạo: hình tam giác kết nối bởi ba thanh, cạnh đáy có chia vạch. - Chiều dài: ≤ 130mm (có tối thiểu cỡ 130mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 15
85 | 85 | Thước đo chiều dài ống tủy | Thước đo chiều dài ống tủy - Chất liệu: nhựa cứng - Cấu tạo: có vạch chia và các lỗ chia tương ứng kích thước trong khoảng 12 - 27mm, có các cỡ 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27mm tương ứng với chiều dài ống tủy - Chiều dài: trong khoảng 10 - 15cm - Tương đương với chiều dài của các dụng cụ điều trị ống tủy - Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 15
86 | 86 | Thun chuỗi buộc mắc cài, các loại | Thun chuỗi buộc mắc cài, các loại dùng trong thủ thuật chỉnh nha - Chất liệu: cao su latex - Cấu tạo: hình chuỗi dài nhiều lỗ liên tiếp. - Chiều cao đàn hồi thun có thể đạt được là trong khoảng 0.015" - 0.030" (có tối thiểu 3 cỡ: 0.015", 0.025", 0.030") -Màu sắc: nhiều màu (tối thiểu 24 màu) - Đóng gói: Cuộn/ ≥ 15ft (tối thiểu có cỡ 15 ft) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cuộn | 120
87 | 87 | Mắc cài sứ | Mắc cài sứ là vật liệu nắn chỉnh răng, dành cho thủ thuật chỉnh nha thẩm mỹ - Chất liệu: sứ đơn tinh thể, màu trong suốt - Cấu tạo: bề mặt siêu mịn, mặt lưng có rãnh lưới, bo tròn góc cạnh, hình vòm, không bám bẩn, không đổi màu. Chống gãy mô-men xoắn cao hơn ba lần so với mắc cài đa tinh thể. Đế phủ alumina. - Cánh buộc được thiết kế với bán kính nhẵn ở phần gốc của mỗi cánh - Độ dày cánh buộc giảm trên mỗi mắc cài - Quy cách: ≥ 20 cái/bộ Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 21
88 | 88 | Mắc cài kim loại dành cho răng cối nhỏ | Mắc cài kim loại dành cho răng cối nhỏ - Chất liệu: kim loại không gỉ - Kích thước: rãnh (khe) trên mắc cài 0.022 ± 0.001 inch (0.56 ± 0.01mm) - Sắp xếp: Một bộ bao gồm 20 mắc cài tương đương vị trí 20 răng trên cung hàm - Cấu tạo một mảnh mắc cài: + Cạnh bo tròn + Chỉ thị màu phân biệt từng mắc cài + Trên mỗi mắc cài có đánh số tương đương vị trí của răng + Mặt lưng có rãnh lưới + Trên mắc cài có các đường giữa giúp gắn chính xác trên răng + Có cánh sâu để buộc thun hoặc cột dây - Tương thích với các dây cung, dây thun các loại - Bộ tối thiểu 20 cái - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Bộ | 75
89 | 89 | Mắc cài đơn | Mắc cài đơn liên kết giữa hàm khung và răng giả trên khung, tạo sự cố định, bền chắc của hàm răng giả - Chất liệu: kim loại không gỉ - Sắp xếp đơn lẻ, phù hợp hình thể của mỗi răng - Cấu tạo: + Có chỉ thị màu phân biệt từng mắc cài và có đánh số tương đương với vị trí từng răng + Mặt lưng có rãnh lưới, cạnh bo tròn + Trên mắc cài có các đường giữa, có cánh sâu để buộc thun hoặc cột dây - Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của người bệnh - Tương thích với các dây cung, dây thun các cỡ - Quy cách đóng gói: 1 cái/gói. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 40
90 | 90 | Lò xo kéo răng để đóng khoảng trống trên cung hàm, các cỡ | Lò xo kéo răng để đóng khoảng trống trên cung hàm giữa các răng trong nắn chỉnh răng - Chất liệu: Niken titan - Chiều dài các cỡ: trong khoảng 9 - 12mm (có tối thiểu 2 cỡ: 9, 12mm) - Lực kéo: trong khoảng 75 - 250g (có tối thiểu 4 cỡ: 75; 150; 200; 250g) - Cấu tạo: hai đầu hình tròn dẹp, một đầu to, một đầu nhỏ, lò xo nằm giữa |  | Cái | 30
91 | 91 | Kềm nhổ răng các loại | Kềm nhổ răng các loại dùng nhổ răng, chân răng hư, phần xương dư, trong các phẫu thuật thủ thuật nhổ răng - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài trong khoảng 200 - 250mm (có tối thiểu 3 cỡ: 200; 230; 250mm) - Đầu kềm tròn, nhọn, cong với nhiều hình dạng phù hợp với chỉ định nhổ từng loại răng khác nhau - Tay cầm bề mặt nhám hình thoi. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 15
92 | 92 | Kềm đa năng nha khoa | Kềm đa năng dùng trong chỉnh nha (niềng răng) - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: trong khoảng 133 - 140mm (có tối thiểu 2 cỡ: 133; 140mm) - Khoảng cách giữa hai tay cầm: trong khoảng 48 - 50mm (có tối thiểu 2 cỡ: 48 và 50mm) - Đầu kềm có hình dạng: nhọn (chiều ngang ≤ 0.25mm) (có tối thiểu cỡ 0.25mm), tròn (đường kính ≥ 3mm) (có tối thiểu cỡ 3mm). - Ốc vít gắn hai tay kềm có đường kính: trong khoảng 10 - 11.5mm (có tối thiểu 2 cỡ: 10 và 11.5mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 4
93 | 93 | Kềm cắt xương nha khoa | Kềm cắt xương nha khoa giúp lấy bớt phần xương dư, làm nhẵn các gờ xương trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật vùng hàm mặt như tạo hình xương ổ, tạo hình xương hàm, lấy mô mềm lớn - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: trong khoảng 150mm - 152mm (có tối thiểu 2 cỡ: 150mm; 152mm) - Đầu kềm cong: 90 độ - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 7
94 | 94 | Kềm cắt dây cứng trong chỉnh nha | Kềm cắt dây cứng trong thủ thuật, phẫu thuật chỉnh nha - Chất liệu: thép không gỉ, chống chói. - Chiều dài: ≥ 125mm - Gập góc: 45 ± 5 độ - Cấu tạo: đầu cắt tù hình bán nguyệt, lưỡi cắt sắc bén, cắt dây chỉnh nha loại cứng có đường kính 0.41 × 0.55mm (0.016" × 0.021") - Yêu cầu: giữ dây khi cắt. - Chui cầm mạ vàng. - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO |  | Cái | 5
95 | 95 | Điện cực dán theo dõi độ bão hòa oxy mô não dùng cho trẻ sơ sinh, tương thích máy Invos 5100C | Đầu đo oxy máu não dưới mô, không xâm lấn dành cho trẻ sơ sinh - Chất liệu: không latex có lớp keo dính - Kích thước cảm biến: 6.9 cm x 2.5 cm - Bộ cảm biến đo vi mạch không xâm lấn bằng cách sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại. Được thiết kế bước sóng kép nhận tín hiệu quang từ người bệnh gửi tới hệ thống xử lý. - Tương thích với máy INVOS 5100C của Bệnh viện Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 20
96 | 96 | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa mềm - Đường kính ngoài ≤ 19 mm - Góc vát xiên - Có rãnh cố định thòng lọng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận EU (Châu Âu) |  | cái | 15
97 | 97 | Lưỡi dao bào da | Lưỡi dao bào da dùng trong phẫu thuật ghép da: - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: * Chiều dài 160 mm (±3 mm) * Chiều rộng 20 mm (± 2 mm) * Bề dày 0.25 mm ( ± 0.2 mm) - Đặc tính: hình chữ nhật, có 3 lỗ để gắn vào cán dao bào - Tương thích với cán dao Watson - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 40
98 | 98 | Dao cắt vách nang giả tụy | Dao cắt vách nang trong dẫn lưu nang giả tụy - Đường kính dây dẫn dụng cụ 1.8 ± 1 mm - Chiều dài dụng cụ ≥ 2100 mm - Dây dẫn tương thích ≤ 0.035'' - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận EU (Châu Âu) |  | cái | 1
99 | 99 | Kim sinh thiết u trong nội soi siêu âm | Kim sinh thiết u trong nội soi siêu âm - Chất liệu: Nitinol - Có lỗ bên - Chiều dài kim 80 ± 01 mm - Đường kính kim 19G, 22G - Chiều dài làm việc ≥ 1400 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Chứng nhận EU (Châu Âu) |  | cái | 60
100 | 100 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 10 - 13 mm, dài 90 - 100 mm, có bóng cố định | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, có bóng cố định * Kích thước: + Đường kính khoảng 10 - 13 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 800
101 | 101 | Lưỡi dao lấy da | Lưỡi dao lấy da - Chất liệu: bằng thép không gỉ. - Kích thước: 90 x 18.8 x 0.38 mm - Thiết kế: thiết kế đối xứng, đường viền đôi - Tiệt khuẩn và đóng gói riêng biệt từng cái - Tương thích dao lấy da 4.D80STS của bệnh viện Đạt chứng nhận: + Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | cái | 120
102 | 102 | Thớt đỡ da | Thớt đỡ da - Chất liệu: polypropylene - Thiết kế: Thớt đỡ khía hình chữ V giúp tránh các chuyển động sang bên - Chiều dài 280 mm, độ rộng 78.8 mm - Tiệt khuẩn và đóng gói riêng biệt từng cái - Tương thích với dao khía da mắt lưới 6.HM01 của bệnh viện Đạt chứng nhận: + Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | cái | 120
103 | 103 | Bộ mở khí quản 2 nòng dùng mở khí quản qua da, đường kính trong 7 - 8mm | Bộ mở khí quản 2 nòng dùng mở khí quản qua da - 01 ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ + Chất liệu: nhựa PVC + Kích thước: đường kính trong 7 - 8mm, đường kính ngoài 10.5 - 13.5mm, chiều dài 70 - 82mm, có đường cản quang trên thân ống, độ cong chuẩn 105 độ + Bóng tròn loại soft-seal mềm mại + 02 nòng trong, đầu tròn, có mấu ngắt, đầu nối tương thích với dây máy thở hoặc dây máy gây mê chuẩn 15F các loại - Đi kèm: 02 đầu nong, dao mổ 11, kim tiêm, ống tiêm, dây dẫn, đầu dẫn, cây chèn mở khí quản, dây cố định mở khí quản, chổi làm vệ sinh nòng trong, gạc thấm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 70
104 | 104 | Gen định hình sau phẫu thuật ngực | Gen định hình sau phẫu thuật ngực, các cỡ tạo ra lực nén phù hợp giúp cố địch túi, giảm nguy cơ tụ dịch, xê dịch túi, giảm sưng đau, giảm các vết bầm tím sau phẫu thuật, làm cho sự phục hồi nhanh hơn và ngăn cản hình thành cũng như phát triển sẹo lồi - Chất liệu : 80 - 85% polyamide, 16 - 20% elastane - Không chứa latex, không gây dị ứng - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 180
105 | 105 | Gen định hình bụng sau phẫu thuật cắt da mỡ bụng/hút mỡ bụng | Gen định hình sau phẫu thuật căng da bụng/hút mỡ bụng bằng vải kép: + Lớp vải ngoài: 55-60% polyamide, 40-45% elastane + Lớp vải trong: 75-80% polyamide, 20-25% elastane - Kích cỡ: 4XS, 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL - Không chứa latex, không gây dị ứng - Đạt chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 |  | Cái | 110
106 | 106 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu dùng điều trị cho da liễu | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu PRP hoạt hóa cơ học - Ống nghiệm lấy máu chân không ACD chứa gel - Thân ống bằng thủy tinh, có nắp kết nối nút cao su bromobutyl - Trong ống chứa gel phân tách và chất chống đông - Nồng độ huyết tương giàu tiểu cầu lên đến ≥ 4 lần ban đầu - Màng lọc vô trùng - Thời gian ≤ 20 phút - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 80
107 | 107 | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu | Bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu PRP hoạt hóa cơ học - Ống nghiệm lấy máu chân không ACD chứa gel - Thân ống bằng thủy tinh, có nắp kết nối nút cao su bromobutyl - Trong ống chứa gel phân tách và chất chống đông - Nồng độ huyết tương giàu tiểu cầu lên đến ≥ 4 lần ban đầu - Màng lọc vô trùng - Thời gian ≤ 20 phút - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 220
108 | 108 | Nẹp cố định khớp gối, có khóa điều chỉnh độ co duỗi | Nẹp cố định khớp gối, có khóa điều chỉnh độ co duỗi, hạn chế di lệch khớp gối bằng bản lề khóa quay số điều chỉnh. - Chất liệu: 4 thanh nẹp hợp kim nhôm, 2 bộ khóa ổ khớp có thể điều chỉnh góc độ co duỗi như chức năng khớp gối (giới hạn mở rộng từ 0 - 90 độ, giới hạn uốn từ 0 - 135 độ), bộ mút dệt kim đệm dày và êm, các dây đai bằng vải cotton và khóa velcro (băng nhám dính) - Chiều dài hai thanh nẹp hợp kim nhôm khoảng 52 ± 1cm, đường kính ổ khớp điều chỉnh góc độ khoảng 6.5cm, chiều dài dây đai cố định ở bắp đùi khoảng 75-80cm, chiều dài dây đai cố định ở bắp chân khoảng 45-50cm. - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 175
109 | 109 | Nẹp cố định gãy xương đốt xa ngón tay | Nẹp cố định gãy xương đốt xa ngón tay - Chất liệu: gồm một thanh nhôm thẳng với lớp đệm mút ở trong, có các móc uốn cong ôm trọn ngón tay - Kích thước: 3 x 2 x 11cm (± 05%) - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 3
110 | 110 | Nẹp cẳng tay | Nẹp cẳng tay dùng để cố định chấn thương gãy xương bong gân cẳng tay, cổ tay và bàn tay. Sơ cấp cứu chấn thương xương, khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay. Hỗ trợ cố định sau gãy đầu dưới xương quay, xương trụ, gãy potocol. - Cấu tạo: được làm từ vật liệu tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi, hệ thống khóa velcro (băng nhám dính) tạo nên tính cố định - Kích cỡ: 12-14cm, 14-16cm, 16-18cm, 18-20cm, 20-22cm. - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 75
111 | 111 | Băng cố định chóp xoay khớp vai sau phẫu thuật có gối đi kèm | Băng cố định chóp xoay khớp vai tư thế dùng bán cố định khớp vai sau phẫu thuật khâu chóp xoay khớp vai - Chất liệu: vải cotton, vải tricot, vải có lỗ thoáng khí - Cấu tạo: có gối đi kèm, giúp tay dạng ra 15-30 độ, phù hợp cho cả vai phải và vai trái - Dây đai có khóa Velcro (băng nhám dính) - Kích cỡ: 25-30cm, 30-35cm, >35cm (tương ứng độ dài từ khuỷu tay đến bàn tay) - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 110
112 | 112 | Quả lọc hấp phụ nội độc tố, dải hấp phụ từ 05-30kDa | Quả lọc hấp phụ nội độc tố, cytokin.. hỗ trợ điều trị trong biến chứng chạy thận chu kì - Vật liệu vỏ: PC - Vật liệu hấp phụ hạt Resin: Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép (Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer) - Vật liệu phủ hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hấp phụ: 130 ± 2mL - Thể tích khoang máu: 114 ± 2mL - Nội trở: ≤ 4kPa - Lưu lượng máu tối đa: 450 ± 2mL/phút - Áp suất chịu đựng: 100 ± 2kPa - Độ chịu lực của hạt: 8.1 ± 2N - Dải hấp phụ: 05 - 30kDa - Tỷ lệ hấp phụ: PTH: 53.4%; B2-MG: 44.7%; Creatinine: 85%; Protein toxins: 42%; IL-6: 21.8-31.5% - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 100
113 | 113 | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, loại diện tích màng lọc 0.35 m² | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng Polypropylene - Diện tích bề mặt màng lọc 0.35m² - Thể tích máu trong sợi lọc 41 mL ±10% - Thể tích máu khoảng 125 ± 1mL - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt) 330 µm, độ dày thành sợi lọc 150µm - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 mL ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 mL/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 mL/phút - Tương thích máy Prismaflex của Bệnh viện - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 50
114 | 114 | Bộ catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh | Bộ catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh dùng đo huyết áp động mạch, truyền dịch, truyền thuốc - Chất liệu bằng polyurethane - Gồm: + 1 catheter đường kính 2Fr, chiều dài khoảng 4cm -10cm, có ít nhất 3 kích cỡ 4cm, 6cm, 8cm; + 1 kim dẫn đường cỡ 21G hoặc 22G chiều dài 42 ± 1mm; + 1 guidewire 23 ± 1cm, đường kính 0.45 - 0.47mm; - Tốc độ truyền dịch khoảng 12 - 20 mL/phút - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 150
115 | 115 | Ống nối chữ Y | Ống nối chữ Y, dùng kết nối hệ thống dẫn lưu - Chất liệu: nhựa carbonate trong suốt - Kích cỡ: 1/4x1/4x1/4; 1/2x3/8x3/8; 3/8x3/8x3/8; 1/4 x 3/16 x 3/16; 3/8x3/8x1/4 - Đặc tính: chữ Y, 3 đầu male, tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện, có hoặc không có khóa luer lock - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 900
116 | 116 | Ống nối thẳng con sò | Ống nối thẳng con sò - Chất liệu: nhựa, trung tính, có tính chịu lực, chịu nhiệt cao - Chiều dài 61-63mm, rộng 20-21mm, đường kính trong 5.5 - 6.0mm, đường kính khớp chặn 9.5 - 10mm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1200
117 | 117 | Bộ dây hút đàm kín, cỡ 12 → 16Fr | Bộ dây hút đàm kín dùng để hút đàm cho người bệnh có đặt ống nội khí quản hoặc mở khí quản Cấu tạo: - Ống hút bằng nhựa PVC, thân trơn nhẵn, có cản quang, có vạch chia. Đường kính ngoài 4.0 - 5.3mm, dài 45 - 57cm - Kích cỡ: 12 → 16Fr (tối thiểu 3 cỡ) - Đầu ống kiểu Mully bo tròn có 3 lỗ hút: 1 lỗ lớn ở đầu xa và 2 lỗ hút hỗ trợ ở 2 bên. Ống hút được bảo vệ bằng vỏ bọc mỏng, mềm chắc, trong suốt - Van mở và khóa đường luồn ống hút bằng Polypropylene, dạng núm xoay, có chỉ báo vị trí đóng/mở - Van rửa một chiều. Đầu nối với hệ thống hút: bằng Polypropylene, tương thích với hệ thống hút đàm tại Bệnh viện - Co nối T với ống nội khí quản/ mở khí quản - Phụ kiện đi kèm: Co nối - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 320
118 | 118 | Ống dẫn lưu màng phổi bằng nhựa PVC, cỡ 32Fr | Ống dẫn lưu dịch trong màng phổi - Chất liệu: PVC cản quang - Cỡ 32Fr, dài 44 - 46 cm, đường kính trong: 6.5 - 8.5mm - Đầu ống vát, có nhiều lỗ dọc thân ống - Trên thân có khắc vạch đánh dấu; thân ống vạch cản tia X giúp ống có thể nhìn thấy được trên phim X Quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | cái | 350
119 | 119 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Ống thông tiểu 1 nhánh - Chất liệu: cao su tự nhiên, phủ silicone hoặc PVC - Kích cỡ: 6 - 24Fr (tối thiểu 10 cỡ), chiều dài khoảng 40 - 43cm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1200
120 | 120 | Ống nội khí quản lò xo có bóng chèn bằng Polyvinylclorua, cỡ 2.5 - 8.5 | Ống nội khí quản lò xo có bóng chèn - Chất liệu trong suốt PVC nhạy nhiệt, phủ silicone tương thích sinh học, không chứa latex. Lò xo gia cố làm bằng thép không gỉ chống xoắn. Hình dạng cong. - Ống có đường cản quang dày, vạch chia rõ ràng - Bóng thể tích lớn áp lực thấp (<27cmH2O) - Co nối tiêu chuẩn 15mm, trên ống gần bóng có vạch tròn đen lớn đánh dấu độ sâu - Kích cỡ: 2.5→ 8.5 (tối thiểu 11 cỡ), đường kính ngoài: 3.3 - 12.3mm, đường kính bóng: 7.0 - 27mm - Tiệt khuẩn - Yêu cầu khi sử dụng: ống mềm dẻo, hạn chế bị gãy gập - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 560
121 | 121 | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích, 2000mL | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích - Chất liệu: PP, PVC, TPE, PE, Styrene acrylonitrile, ABS - Kích thước: khoang chứa 500mL, 1 ống đo 40 - 50mL chia vạch, túi chứa 2000mL - Ống dẫn nước tiểu dài 110 - 130cm - Có vạch chia thể tích - Có van chống trào ngược, màng lọc khuẩn 5µm; van xả chữ T, có cổng lấy mẫu không cần kim - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1100
122 | 122 | Bình chứa dịch dẫn lưu màng phổi, bằng nhựa, tối thiểu 1800mL | Bình chứa dịch dùng trong dẫn lưu dịch màng phổi - Chất liệu: Polystyrene chống sốc - Cấu tạo: bình thẳng đứng, màu trắng trong suốt - Dung tích bình tối thiểu 1800mL - Trên nắp bình có 3 lỗ thông: 01 lỗ thông khí, 01 lỗ hút dịch chân không, 01 lỗ hút dịch từ người bệnh - Cơ chế 1 chiều ngăn không khí và chất lỏng chảy ngược vào phổi. Vạch chia độ. - Kèm dây nối dài 120 - 180cm, mềm, gắn trực tiếp vào bình chứa dịch và 1 đầu gắn vào ống dẫn lưu từ người bệnh, chống xoắn hút áp lực cao không bị tóp - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1650
123 | 123 | Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật | Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật - Chất liệu Polyvinylclorua (PVC) - Thể tích 800 - 900mL, có đánh dấu các vạch thể tích - Tương thích ống dẫn lưu ra da đầu cong dạng pigtail - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 1000
124 | 124 | Túi làm ấm máu trong lọc máu | Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer hình nón - Thể tích mồi của túi: 27 mL ± 10%. Có thể sử dụng tối đa 72 giờ - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 90
125 | 125 | Ống cho ăn, bằng polyurethane, cỡ 15Fr | Ống cho ăn, thông mũi dạ dày lưu dài ngày - Chất liệu bằng Polyurethane trong suốt, phủ đầu silicone - Kích cỡ: 15Fr (đường kính trong 3.5 ± 0.1mm), chiều dài khoảng 100 - 120cm - Trên thân ống có vạch chia, có tối thiểu 1 đường cản quang, có dây dẫn đường dạng xoắn ốc - Cổng nối khóa luer, tương thích với đầu nối của hệ thống dây cho ăn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1900
126 | 126 | Dây truyền dịch tránh ánh sáng, dài khoảng 180 ± 5cm | Dây truyền dịch tránh ánh sáng dùng trong tiêm truyền hóa chất điều trị ung thư - Chất liệu: PUR, không chứa DEHP, tránh ánh sáng - Chiều dài dây: khoảng 180 ± 5cm, đường kính trong khoảng 3 ± 0.1mm, đường kính ngoài khoảng 4mm, có cửa tiêm thuốc an toàn, đầu nối dạng khóa xoắn vặn - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch khoảng 15-16µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn - Kháng lực ≥ 2 bar hoặc tương đương - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền khi hết dịch - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 900
127 | 127 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng cho mô mềm, các cỡ | Kim sinh thiết, dùng cho sinh thiết mô mềm - Chất liệu: kim bằng thép không gỉ - Cỡ: 14 - 22G (tối thiểu phải có 3 cỡ: 16G, 18G, 20G), dài khoảng 10 - 20cm - Đầu kim sắc bén, cản tia X, tia siêu âm. Đầu kim dẫn đường vát 3 mặt. Đầu trên của kim có đầu Luer Lock bằng nhựa trong. Có nút nhựa trượt để đánh dấu - Thân kim cứng chắc, có đánh dấu độ sâu, có hai mức độ sâu khi sinh thiết: khoảng 10mm và 20mm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 55
128 | 128 | Kim điện cơ đồng tâm 30G, dài 25 - 26mm, dùng cho máy Sierra Summit Cadwell và Medtronic và Neurosoft | Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần, dùng để ghi nhận sóng điện cơ - Chất liệu: Ống kim bằng thép không gỉ, phủ silicone. Cảm biến bằng bạc giúp ổn định mức trở kháng. Chuôi kim bằng Copolymer of Acrylonitrile, Butadiene, and Styrene (ABS). Chất cách điện: Epoxy. Vỏ bảo vệ bằng Low - Density Polyethylene (LDPE). Đầu nối bằng đồng/mạ vàng, kiểu kết nối: pin 0.9mm. Kim được sản xuất robotic, mũi kim được thiết kế để giảm áp lực đâm kim, giảm đau cho bệnh nhân. - Kích cỡ: dài 25 - 26mm, đường kính kim 0.30 - 0.32mm, 30G, diện tích ghi 0.02 mm², mũi vác 13° - Tương thích với máy điện cơ Sierra Summit Cadwell và Medtronic và Neurosoft tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn bằng phương pháp E -beam - Đạt tiêu chuẩn môi trường: không latex, không PVC - Đạt chứng nhận: + FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp + Hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 270
129 | 129 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 5F, 6F | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng bao gồm: - Catheter chất liệu polyurethance, kích cỡ 5F, 6F nòng catheter 18G, chiều dài khoảng 50 cm - 60 cm thể tích mồi khoảng 0.5ml - 1 ml, tốc độ truyền dịch mỗi nòng khoảng 500 ml/giờ - 1000 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy - Dây dẫn bằng thép không rỉ, chiều dài khoảng 68cm - 135 cm - Thông nòng khoảng 8cm - 12 cm - 01 Dao - 01 kim dẫn đường 21G - Có nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Có thiết bị cố định phù hợp - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 60
130 | 130 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường bằng polyurethane, cỡ 20G, 22G dài 13 - 15cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 đường dùng cho trẻ em - Catheter polyurethane, dây dẫn bằng hợp kim Nickel-Titan - Catheter 20G x 1.15mm, 22G x 0.9mm, dài 13 - 15cm, dây dẫn dài 45cm x 0.018'' (0.45mm) - Cây nong 4Fr x 5cm, kim dẫn đường 21G x 4cm - Có đường cản quang, dây dẫn đầu J mềm linh hoạt chống gập - Tốc độ dòng: 20G khoảng (15 - 25mL/ph); 22G khoảng (7.2 - 11.25mL/ph), bơm tiêm - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 15
131 | 131 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, cỡ 4F, 5F | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng: - Catheter chất liệu polyurethance, kích cỡ 4F, 5F nòng catheter 18G, chiều dài khoảng 50 cm - 60 cm, thể tích mồi 0.5 ml - 1 ml, tốc độ truyền dịch tối đa 1.200 - 1.500 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy - Dây dẫn bằng thép không rỉ, chiều dài khoảng 70 cm -135 cm - Thông nòng khoảng 10 cm - 12 cm - 01 Dao - 01 kim dẫn đường 21G - Có nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Có thiết bị cố định phù hợp - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 40
132 | 132 | Kim chọc dò ối, cỡ 21G | Kim chọc dò ối để lấy mẫu nước ối - Kim 21G, dài 90 - 150 mm - Trên thân có khắc xoắn ốc giúp nhìn rõ ràng dưới hướng dẫn siêu âm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 135
133 | 133 | Kim lấy thuốc nhiều lần | Kim lấy thuốc dùng pha thuốc, rút thuốc nhiều lần - Thân kim bằng ABS hoặc SAN; nắp đậy bằng PP; nắp bảo vệ và tem van: PE; tấm lọc acrylic copolymer trên thân làm bằng nylon; đĩa van bằng silicone - Có 2 màng lọc 0.45 - 0.46μm lọc không khí và 5 - 5.1μm lọc tiểu phân - Có van một chiều giúp tránh rò rỉ thuốc khi chai bị dốc ngược - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 2500
134 | 134 | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100mL | Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100mL - Chất liệu: + Vỏ làm bằng nhựa PP + Bầu chứa thuốc làm bằng isoprene + Dây truyền làm bằng nhựa PVC, không chứa DEHP - Kích thước: + Chiều dài vỏ (không tính cổng bơm thuốc) khoảng 180 - 182mm, OD của vỏ khoảng 42 - 43mm + Chiều dài dây truyền khoảng 970 → 972mm, ID của dây khoảng 0.9 ± 0.1mm, OD của dây khoảng 2.5 - 3.0 mm - Tốc độ truyền: 2 ± 0.1 mL/h - Trọng lượng pump khoảng: 49 ± 0.5g - Có vạch chia thể tích - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động - Bộ lọc khí và lọc hạt 0.2µm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 400
135 | 135 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1mL tự động hút máu, có kim 25G, Lithium Heparin | Bơm tiêm lấy khí máu động mạch, kim 25G - Chất chống đông: Lithium Heparin - Chiều dài kim: 15.5 - 16.0mm - Pít tông tự thoát khí - Thể tích: 1mL - Hàm lượng chất chống đông: 30 IU - Có nắp đậy - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 13000
136 | 136 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 3mL | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, thể tích 3mL - Thân bơm tiêm: chất liệu Polypropylene, trong suốt, bên trong được phủ silicone, có vòng giữ ngăn ngừa pít tông bị kéo ra ngoài, bên ngoài có vạch chia thể tích, rõ ràng - Đường kính trong của bơm tiêm: 8 - 10mm - Đầu xoắn vặn, tương thích với các đầu kim tiêm, dây truyền - Thân pít tông bằng Polypropylene, trong suốt, nút chặn không chứa latex, 2 khóa dừng chống tràn - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 13000
137 | 137 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, (10 - 15) x (10 - 15) x (1 - 2) cm | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp (10 - 15) x (10 - 15) x (1 - 2) cm - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 100
138 | 138 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, 10 x 15 x 3 cm (±05%) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp 10 x 15 x 3 cm (±05%) - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 100
139 | 139 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, 20 x 15 x 3cm (±05%) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp 20 x 15 x 3cm (±05%) - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 05 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 75
140 | 140 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, phủ bạc, cỡ 18 x 12.5 x 3.2cm (±05%) | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm Bộ gồm: - Miếng xốp bằng Polyurethane ether, có phủ bạc 10 - 15 %, kích thước lỗ 400 - 600µm, kích thước xốp 18 x 12.5 x 3.2cm (±05%) - Đầu hút có 4 cảm biến áp lực tại vết thương và dây dẫn có 4 nguồn (lumen) thông khí cân bằng áp lực và tránh tắt nghẽn - Kẹp dây dẫn và đầu nối - 2 Băng dán cố định trong suốt 30 x 26cm (±05%) - Thước đo - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Bộ | 30
141 | 141 | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật phủ Iodophur, 34x35cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.115 " 0.200mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, keo Acrylate phủ bên dưới màng phim, lớp giấy lót. - Kích thước: băng 34 x 35cm (± 05%), tổng thể 44 x 35cm (± 05%) - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 600
142 | 142 | Gạc lưới lipido-collloid, 15 x 15cm (±0.5) | Gạc lưới lipido-colloid - Kích thước: 15 x 15cm (±0.5) - Chất liệu: lipido-colloid được bảo vệ bởi hai lớp màng trong suốt - Đặc tính: lưới thoáng khí có thể kéo dài nhiều lần - Tải trọng tối đa ≥ 30 cN/cm - Tải trọng tối đa ≥ 300% - Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: +ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 200
143 | 143 | Gạc xốp (foam) 10 x 11cm, màng film phủ ngoài, cỡ 14 x 15cm (±0.5) | Gạc xốp (foam) dùng cho vết thương tiết dịch từ ít đến nhiều, tại các vị trí như gót chân hoặc khuỷu tay, cùng cụt - Chất liệu: lớp nền dạng foam, chất liệu Polyurethane >30%, kích thước 10 x 11cm, tráng lớp keo tráng Acrylate: < 13%, lớp vải không dệt 5 - 15%, lớp màng Film bằng Polyurethane phủ ngoài cùng, bán thấm, khoảng 5 - 10%, kích thước 14 x 15cm (±0.5) - Đặc tính: hình bầu dục, không thấm nước, ngăn vi khuẩn và virus có đường kính ≥ 27nm, khả năng thấm hút dịch tiết tối thiểu 85mL - Thời gian lưu băng khoảng 5- 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 200
144 | 144 | Gạc xốp lipido-colloid, 10 x 10cm (±0.5) | Gạc xốp lipido-colloid, dùng cho vết thương do loét tỳ đè, loét bàn chân tiểu đường có kích thước <10cm - Chất liệu: lipido-colloid hàm lượng 0.8 - 1.8mg/cm² loại hydrocellular - Kich thước: 10 x 10cm (±0.5) - Cấu tạo: lớp xốp mềm kết hợp với lớp xốp thấm hút polyurethane không dệt - Khả năng thấm hút dịch từ ít đến trung bình - Thời gian lưu băng: 5 - 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 1300
145 | 145 | Gạc xốp Lipido-colloid vi bám dính, 10 x 12cm (±0.5) | Gạc xốp Lipido-colloid, dùng cho vết thương cấp tính tiết dịch, bỏng, vết thương do chấn thương, vết mổ và các vết thương do bệnh ung thư gây nên, vết thương mãn tính. - Chất liệu: lớp xốp polyurethane siêu thấm và lớp lipido-colloid vi bám dính - Lực vi bám dính: 2.5 - 7.5 kPa - Khối lượng tẩm 180g/m² ± 40g/m² - Khả năng thấm hút tại 1/2 giờ ≥ 4300g/ m² - Kích thước: 10 x 12cm (±0.5) - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 1900
146 | 146 | Gạc xốp (foam), 3 lớp, cỡ 10 x 10cm (±0.5) | Gạc xốp (foam) dán vết thương tiết dịch - Thành phần: Polyurethane, Silicone - 3 lớp gồm: + Màng film Polyurethane bán thấm ngăn chặn các loại vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài (lớn hơn 25nm) + Lớp foam giúp thấm hút và giữ lại dịch tiết + Lớp dính 100% silicone - Kích thước 10 x 10 cm (±0.5) - Khả năng thấm hút dịch tiết: 6.8 - 7.0 g/10cm²/24h - Tốc độ truyền hơi ẩm: 26 - 28 g/10cm²/24h - Thời gian lưu băng khoảng 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 460
147 | 147 | Gạc xốp (foam), 3 lớp, tẩm Silver Sulphate, có lớp dính silicone cỡ, 10 x 10cm (± 0.5) | Gạc xốp (foam) dán vết thương kháng khuẩn, dùng cho vết thương tiết dịch nhiều - Thành phần: Polyurethane, Silicone, Silver Sulphate (1.0 - 1.2 mg Ag/cm2) - 3 lớp gồm: + Màng film Polyurethane bán thấm chống nước thoáng khí ngăn chặn các loại vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài (lớn hơn 25nm) + Lớp foam thấm hút có tẩm Silver Sulphate và than hoạt tính giúp tiêu diệt vi sinh vật + Lớp dính 100% silicone, không dính lên nền vết thương - Kích thước: 10 x 10 cm (± 0.5) - Khả năng thấm hút dịch tiết: 5.5 - 6.0 g/10cm²/24h - Tốc độ truyền hơi ẩm: 5 - 6 g/10cm²/24h - Thời gian lưu băng khoảng 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 360
148 | 148 | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cho vùng cùng cụt, có lớp dính silicone, cỡ 16 x 20 cm (± 0.5) | Gạc xốp (foam) điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè - Kích thước: 16 x 20 cm (± 0.5) - Thành phần: Silicone, polyurethane, polyacrylate, cotton, viscose, polyester and polyolefin - 5 lớp gồm: + Lớp film Polyurethane + Lớp lưu trữ dịch + Lớp trải đều dịch + Lớp foam siêu thấm hút + Lớp dính Silicon mềm - Tổng diện tích bảo phủ 220 - 250 cm2 - Diện tích vùng thấm hút: 120 - 130 cm2 - Thời gian lưu băng: 5 - 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 340
149 | 149 | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cỡ 12 x 12 cm (± 0.5cm) | Gạc xốp (foam) hút dịch tiết thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Thành phần: Silicone, polyurethane, polyacrylate, cotton, viscose, polyester and polyolefin - 5 lớp gồm: + Lớp film Polyurethane thông thoáng, không thấm nước, chống vi khuẩn và vi rút + Lớp lưu trữ dịch, có đường cắt chữ Y giúp băng co giãn 360 độ linh hoạt, hỗ trợ vận động + Lớp trải đều dịch + Lớp foam siêu thấm hút + Lớp dính Silicone mềm - Kích thước: 12 x 12 cm (± 0.5) - Diện tích vùng thấm hút: 72 - 75 cm2 - Thời gian lưu băng khoảng 7 ngày - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) |  | Miếng | 385
150 | 150 | Gạc hydrocolloid, 10 x 10cm (±05%), dày 1.5 ± 0.2mm | Gạc hydrocolloid thấm hút dịch tiết, chuyển thành hydrogel tạo hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn, virut và các chất ngoại lại khác - Cấu tạo: lớp hydrocolloid, tráng lớp polyurethane ngoài cùng không thấm nước, lớp foam. Lớp bám dính chứa polyme - Kích thước: 10 x 10cm (±05%), dày 1.5 ± 0.2mm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Miếng | 500
151 | 151 | Gạc Hydrocolloid, 10 x 10cm (±05%), dày 0.3 - 0.8mm | Gạc Hydrocolloid - Chất liệu: gelatin, carboxymethyl-cellulose và pectin, dày 0.3 - 0.8mm, có màng film polyurethane bán thấm phủ ngoài - Kích thước: 10 x 10cm (±05%) - Đặc điểm: không dính, không thấm nước - Thời gian lưu băng: có thể lưu đến 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc ISO 13485:2016 hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc ISO 13485:2016 |  | Miếng | 350
152 | 152 | Gạc gắn với băng dính silicone trong suốt, cỡ 6 x 8 cm (± 0.5) | Gạc xốp (foam) thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Thành phần: Silicone, polyurethane, viscose, polyester, polyolefins, polyacrilate, sợi acrylate siêu thấm - 4 lớp gồm: + Màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn + Lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate + Lớp điều hướng dịch tiết + Lớp dính Silicon mềm - Kích thước: 6 x 8 cm (± 0.5) - Khả năng thấm hút dịch tiết: 6 - 7 g/10cm²/24h - Tốc độ truyền hơi ẩm: 10 - 12 g/10cm²/24h - Thời gian lưu băng: 5-7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 230
153 | 153 | Gạc gắn với băng dính silicone trong suốt, cỡ 10 x 20 cm (± 0.5) | Băng vết thương thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Thành phần: Silicone, polyurethane, viscose, polyester, polyolefins, polyacrilate, sợi acrylate siêu thấm - 4 lớp gồm: + Màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn + Lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate có những đường cắt chữ Y + Lớp điều hướng dịch tiết + Lớp dính Silicone mềm - Kích thước: 10 x 20 cm (± 0.5) - Khả năng thấm hút dịch tiết: 6 - 7 g/10cm²/24h - Tốc độ truyền hơi ẩm: 10 - 12 g/10cm²/24h - Diện tích thấm hút: 75 - 80 cm2 - Thời gian lưu băng khoảng 7 ngày - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 490
154 | 154 | Gạc gắn với băng dính silicone trong suốt, cỡ 10 x 25 cm (± 0.5) | Gạc xốp (foam) thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Thành phần: Silicone, polyurethane, viscose, polyester, polyolefins, polyacrilate, sợi acrylate siêu thấm - 4 lớp gồm: + Màng bán thấm trong suốt chống nước và vi khuẩn + Lớp lưu dịch siêu thấm hút polyacrylate + Lớp điều hướng dịch tiết + Lớp dính Silicone mềm - Kích thước: 10 x 25 cm (± 0.5) - Khả năng thấm hút dịch tiết: 6 - 7 g/10cm²/24h - Tốc độ truyền hơi ẩm: 10 - 12 g/10cm²/24h - Thời gian lưu băng: 5-7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 475
155 | 155 | Gạc phẫu thuật không cản quang, cỡ 7.5 x 7.5cm, 6 - 8 lớp, che chân dẫn lưu | Gạc phẫu thuật không cản quang sử dụng che chân dẫn lưu: - Chất liệu: 100% sợi cotton, vải không dệt, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 7.5 x 7.5 cm, 6 - 8 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được 10 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước: ít nhất 05 giây - Gói: 10 - 15 miếng - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Miếng | 20000
156 | 156 | Gạc phẫu thuật cản quang, dạng cuộn tròn, 8 x 20cm, 4 - 6 lớp | Gạc phẫu thuật cản quang, dạng cuộn tròn theo kích thước chiều dài - Chất liệu: sợi cotton 100%, màu trắng - Kích thước 8 x 20cm, 4 - 6 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được 5 gam nước trở lên - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi, dọc 9-11 sợi; có sợi cản quang - Trọng lượng: 30 - 35g/m² - Gói: 5 - 10 miếng - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Miếng | 17000
157 | 157 | Gạc Alginate, cỡ 10 x 10cm (±05%) | Gạc Alginate thấm hút dịch tiết, dùng trong điều trị vết thương - Thành phần: Calcium alginate không dệt - Kích thước: 10 x 10cm (± 05%), dày: 1 - 3 mm - Khả năng hấp thụ / 100 cm2 gạc: ≥ 12 mL - Thời gian lưu băng: 5 - 7 ngày - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Miếng | 400
158 | 158 | Gạc Alginate, có chứa bạc, cỡ 10 x 20cm (±05%) | Gạc Alginate thấm hút, có chứa bạc, dùng trong điều trị vết thương nhiễm trùng có kích thước < 15cm - Thành phần : Alginate Non-Woven Pad 30 - 60% + Carbonmethylcellulose (CMC) 7 - 13% + Sợi nilon tráng bạc < 10% - Kích thước: 10 x 20cm (±05%) - Giải phóng liên tục bạc trong 7 ngày - Băng kháng khuẩn không kết dính, không kết dính giữa vết thương và băng gạc - Hiệu quả chống lại mầm bệnh vết thương gồm: MRSA , MRSE, VRE - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Miếng | 110
159 | 159 | Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 10.25cm - 12.5cm | Túi đặt ngực - Chất liệu silicone gel - Hình tròn, bề mặt nano - Có chip bên trong túi - Kích thước: - Đường kính: 10.25 - 12.5cm - Thể tích: 205cc - 450cc (tối thiểu 10 thể tích) - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 54
160 | 160 | Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn, vỏ mỏng, thể tích 130cc - 415cc | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn - Chất liệu silicone gel - Thể tích: 130cc - 415cc (tối thiểu 10 thể tích) - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 172
161 | 161 | Miếng đặt vùng mũi | Miếng đặt vùng mũi Chất liệu: silicone y tế dạng thanh. Hình dạng có trụ mũi hoặc không trụ mũi Kích thước: - Độ dày: 4 - 8 mm - Chiều dài: 51 - 60 mm - Chiều ngang: 9.3 - 10.9 mm - Đạt chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) hoặc chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp hoặc Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 |  | Cái | 180
162 | 162 | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt | Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt, chống tĩnh điện - Thể tích: 145 - 150mL - Van hít 1 chiều kháng lực thấp - Mặt nạ Silicone có mép cong giúp ôm khít và thoải mái, trên mặt nạ có van thở giúp định hướng dòng khí thở ra. Mặt nạ các cỡ cho người lớn, cho trẻ từ 1-5 tuổi, cho trẻ < 18 tháng. - Còi cảnh báo khi hít quá mạnh (có trên loại mặt nạ lớn) - Đầu gắn silicon tương thích với nhiều loại bình pMDI: (Seretide, Ventolin, Flixotide, Rapihaler, Formonide, Forair, Combiwave...) - Buồng đệm có thể tháo rời để làm sạch - Thời gian sử dụng theo khuyến cáo: 12 tháng - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | cái | 60
163 | 163 | Buồng làm ẩm kèm dây thở có kiểm soát nhiệt, có phun khí dung | Buồng làm ẩm và dây thở có kiểm soát nhiệt có cổng phun khí dung - Buồng làm ẩm có phao kép giúp tự động dừng dòng chảy khi đạt mức tối ưu - Buồng làm ẩm có cổng gắn đầu phun khí dung với nắp đậy bằng silicone, tương thích với đầu phun khí dung của hãng Aerogen. - Dây thở có 2 vòng xoắn kép giúp vừa gia nhiệt cho khí thở, vừa cách nhiệt với môi trường bên ngoài hạn chế đọng nước lên đến 93% - Chiều dài dây thở tối thiểu 1.8 m - Dây thở có tích hợp sensor đo nhiệt độ cuối dây thở. Vòng xoắn gia nhiệt được tích hợp trên thành dây thở để giảm kích thước và trọng lượng cho dây đến 20% - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo người bệnh - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 (F&P) của Bệnh viện - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 100
164 | 164 | Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/mô | Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/ mô (rSO2) - Phân tích tín hiệu và dò tìm tín hiệu cho kết quả chính xác sử dụng ≥ 2 đầu phát và ≥ 2 đầu thu - Cảm biến sự thay đổi về tưới máu ≤ 1.5 giây - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 10
165 | 165 | Kềm sinh thiết khí phế quản | Kềm sinh thiết khí phế quản - Đầu kềm hình oval, có lỗ bên hoặc có cửa sổ 2 bên - Kềm có răng cưa, độ mở ngàm 5 - 6 mm - Đường kính 1.7 - 1.9 mm. Chiều dài 120 - 160 cm - Có vỏ bọc toàn thân - Tiệt khuẩn - Kênh dụng cụ ống soi tối thiểu 2.0 mm - Tương thích với ống soi khí quản của Bệnh viện - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 788
166 | 166 | Bao kính hiển vi, chất liệu nhựa PE 150x200cm | Bao chụp kính hiển vi - Chất liệu nhựa PE, màu trắng - Cỡ 150 x (200 - 205) cm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 200
167 | 167 | Gel điện cơ | Gel điện cơ, điện não giúp tăng độ nhạy trong đo dẫn truyền thần kinh - Thành phần: Water, Ceteareth-20, Glycerin, Hydrated silica, Calcium carbonate, Paraffinum liquidum, Dimethicone, Hydroxyethylcellulose, Sodium chloride, Potassium chloride, Phexyethanol, Ethylhexylglycerin - Chất liệu dạng: gel - PH: 6.5 - 7.5 - Độ nhớt: >100.000 cP - Thể tích lọ tối thiểu 220g - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Lọ | 20
168 | 168 | Tấm lót giường bằng spunpond, (80-85) x (220-230)cm | Tấm lót giường - Chất liệu: vải không dệt spunpond - Kích thước: rộng 80 - 85cm, dài 220 - 230cm, 25 ± 0.5gsm Spunbond - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Miếng | 3500
169 | 169 | Khẩu trang dây cột | Khẩu trang y tế dây cột - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ xơ vải - Cấu tạo ít nhất 3 lớp vải: lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp, lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Gồm 4 dây cột dài khoảng 40 - 45cm, Kích thước 90 x 175mm, mở rộng > 18cm - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN 8389-1:2010 - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 25000
170 | 170 | Viên đặt trực tràng, 2.5gr | Viên đạn đặt trực tràng được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ - Thành phần: Sucralfate, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), Witepsol W25 (chất nến của viên đạn),... - Dạng viên đặt - Khối lượng: 2.5gr - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Viên | 2000
171 | 171 | Mỡ thoa trực tràng | Mỡ thoa trực tràng được dùng để điều trị các triệu chứng và các biến chứng của bệnh trĩ - Thành phần: Sucralfat, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), vaseline trắng, sáp ong trắng, nước tinh khiết, caprilil glycol,... - Dạng mỡ - Khối lượng: 25 - 30 gam (kèm dụng cụ bôi bằng nhựa để gắn vào tuýp) - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Tuýp | 100
172 | 172 | Bút đánh dấu dùng 1 lần | Bút đánh dấu dùng trong phẫu thuật dùng đánh dấu vị trí mổ, mực không lem và không phai - Vật tư đi kèm: thước đo - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 1000
173 | 173 | Đầu phun khí dung | Đầu phun khí dung - Kích thước: 67 x 48 x 25 mm (± 10%) - Khối lượng: ≤ 14 gr - Thể tích chứa thuốc: 6 - 7mL - Kích thước hạt trung bình: 3.0 - 3.2 µm - Tốc độ phun thuốc: > 0.2 mL/phút - Thể tích cặn thấp: < 0.1 mL khi phun 3mL thuốc - Độ ồn khi hoạt động: < 35 dB - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 190
174 | 174 | Bộ phun khí dung cho máy thở | Bộ phun khí dung dùng cho người bệnh đặt ống nội khí quản có thở máy, bao gồm: bầu chứa, dây nối - Chất liệu: nhựa PP hoặc PE hoặc PVC - Bầu chứa thuốc: hình trụ, cao 74 ± 2mm, rộng 42 ± 2mm, có vạch chia thể tích 2 - 10mL, phần nắp bầu kết nối với bầu phun, hạn chế lượng thuốc tồn đọng, giảm hao phí thuốc - Dây nối nguồn dài khoảng 1.8 - 2.0m, tương thích với hệ thống khí nguồn của Bệnh viện - Đặc tính: đường kính hạt thuốc khoảng 2.7 - 2.8µm (lưu lượng 8 lít/ phút), đảm bảo không rò rỉ thuốc - 01 ống ngậm miệng, 1 đầu dẹp, 1 đầu cỡ 22M tương thích với co nối chữ T - Không chứa chất latex - Không chứa chất phthalate - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc ISO 13485:2016 và Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Cái | 500
175 | 175 | Bao chi gối trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, tạo 3 áp lực (73-63-45) mmHg | Bao chi gối trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch - Bằng vải không dệt cỡ khoảng 48 - 50cm, không có chất cao su, không kích ứng da, có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân - Áp lực nén trong thời gian dưới 0.5 giây - Tạo áp lực (73- 63-45) mmHg, thời gian giữ 6 - 7 giây - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 và Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc FDA 510(k) (FDA Cleared) + Hoặc Chứng nhận CE theo luật định EU (MDR 2017/745) được Tổ chức chứng nhận (Notified Body) cấp |  | Đôi | 400
176 | 176 | Bộ dây truyền kèm túi chứa dịch dùng kiểm soát đau | Bộ dây truyền kèm túi chứa dịch dùng kiểm soát đau, dùng chứa thuốc giảm đau kiểm soát đau sau mổ - Túi chứa bằng nhựa PVC mềm, không có DEHP, không Latex, chứa được thuốc giảm đau đến 200mL - Dây truyền dịch chống gập dài khoảng 150 - 180cm - Có sensor cảm biến áp lực, đoạn để ép dịch truyền, bộ phận loại bỏ không khí kích thước 0.2 µm hoặc 1.2 µm - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
177 | 177 | Kim đánh dấu u vú | Kim đánh dấu u vú - Chiều dài tổng thể: 240.5 - 241.0mm - Ống thông (cannual): Chiều dài: 100.5mm, Đường kính bên ngoài: 2.0 - 3.0mm - Nút số 1: độ sâu 22.5 - 22.8mm - Nút số 2: + Chiều dài: 11 - 12mm + Đường kính bên ngoài: 8mm - Marker tip: Chiều dài: 6mm, Đường kính bên ngoài: 1.83 - 1.85mm Thành phần: 1. Applicator - Ống thông (cannula): + Thép không gỉ 304 + Dầu bôi trơn: Heptane, Polydimethylsiloxan - Kim thăm (Stylet): Thép không gỉ 304. Dầu bôi trơn Heptane, Polydimethylsiloxan 2. Đầu đánh dấu (Marker tip): - Thân: Cao su Silicon (Silicone elastomer), Sắc tố xanh lam (chất tạo màu), Bari sulfate - Pin: Titanium 3. Lẫy (handle): Polycarbonate 4. Nút 1, 2 : Polycarbonate, Sắc tố xanh lam (chất tạo màu) - Tiệt khuẩn - Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
178 | 178 | Bột tan dính màng phổi loại 3g kèm bóng và cannula | Bột tan dính màng phổi loại 3g kèm bóng và cannula: - Thành phần: bột tan với kích thước hạt trung bình 25µm - Thể tích tối thiểu 3g - Đi kèm: bóng xịt và cannula - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 8
179 | 179 | Bột tan dính màng phổi loại 3g | Bột tan dính màng phổi - Thành phần: bột tan với kích thước hạt trung bình 25µm - Thể tích tối thiểu 3g - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 4
180 | 180 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ, không sử dụng thuốc ức chế acid dạ dày | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản trong trường hợp người bệnh không sử dụng thuốc ức chế acid dạ dày, dùng cho người bệnh có chiều dài thực quản ≥ 18 cm - Chất liệu: polyurethan, mềm ra khi phản ứng với nhiệt độ cơ thể - Chiều dài catheter: 190cm (±5cm) - Đường kính: 6.4 FR/2.13 mm, catheter đặc - Đặc điểm: có 6 kênh trở kháng, 2 kênh pH (1 kênh pH thực quản ở vị trí 0 cm và 1 kênh pH thực quản vị trí 15 cm), lỗ bơm hơi vị trí 6 cm - Đóng gói từng túi - Tương thích với máy đo pH 24 giờ của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận FDA |  | Cái | 80
181 | 181 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ để chẩn đoán trào ngược họng thanh quản | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ để chẩn đoán trào ngược họng thanh quản, dùng cho người bệnh có chiều dài thực quản 20-22 cm - Chất liệu: polyurethan, mềm ra khi phản ứng với nhiệt độ cơ thể - Chiều dài catheter: 190cm (±5cm) - Đường kính: 6.9 FR/2.3 mm, catheter đặc - Đặc điểm: có 6 kênh trở kháng, 2 kênh pH thực quản (1 kênh pH thực quản ở vị trí 0 cm và 1 kênh pH thực quản vị ở vị trí -19 cm), lỗ bơm hơi vị trí 6 cm - Đóng gói từng túi - Tương thích với máy đo pH 24 giờ của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận FDA |  | Cái | 550
182 | 182 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ, có sử dụng thuốc ức chế acid dạ dày | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ để chẩn đoán trào ngược họng thanh quản trong trường hợp người bệnh đang sử dụng thuốc ức chế acid, dùng cho người bệnh có chiều dài thực quản ≥ 18 cm - Chất liệu: polyurethan, mềm ra khi phản ứng với nhiệt độ cơ thể - Chiều dài catheter: 190cm (±5cm) - Đường kính: 6.9 FR/2.3 mm, catheter đặc - Đặc điểm: có 6 kênh trở kháng, 2 kênh pH (1 kênh pH thực quản ở vị trí 0 cm và 1 kênh pH dạ dày vị trí -15 cm), lỗ bơm hơi vị trí 6 cm - Đóng gói từng túi - Tương thích với máy đo pH và trở kháng 24 giờ của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và chứng nhận FDA |  | Cái | 15
183 | 183 | Dung dịch đệm pH hiệu chuẩn cho đo pH, trở kháng 24 giờ | Dung dịch đệm pH hiệu chuẩn cho đo pH, trở kháng 24 giờ - Gồm 2 dung dịch để sử dụng với hệ thống kiểm tra hồi lưu Z/pH hoặc pH và ống thông, cụ thể: pH4 dung tích 500ml và pH7 dung tích 500ml - Tương thích với máy đo pH và trở kháng 24 giờ của Bệnh viện |  | Chai | 30
184 | 184 | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu, lượng máu 10 ml | Kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu - Lượng máu: 10 ml thu nhận được trong khoảng 5 - 6 ml PRP - Chức năng: phục hồi tiểu cầu > 90%, tỷ lệ sót hồng cầu HCT <1% - Tốc độ quay ly tâm tương ứng với 1.500 RCF là 3.000 RPM - Tương thích sinh học và không chứa Pyrogen Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Ống | 150
185 | 185 | Vít rỗng đầu chìm đường kính 2.5 → 6.5mm | Vít rỗng - Chất liệu Titanium - Đường kính từ 2.5mm đến 6.5mm, có ≥ 5 cỡ - Chiều dài trong khoảng 8 - 120mm - Lòng vít rỗng, đầu vít chìm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 50
186 | 186 | Vít rỗng đường kính 3.0 → 6.5mm | Vít rỗng - Chất liệu Titanium - Đường kính có ≥ 4 cỡ và từ 3mm đến 6.5mm - Chiều dài trong khoảng 10 - 130mm - Lòng vít rỗng, tự khoan, tự taro Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 30
187 | 187 | Vít neo chôn chỉ sụn viền toàn chỉ | Vít neo chôn chỉ sụn viền toàn chỉ - Chất liệu UHMWPE - Đường kính: trong khoảng 1.7 - 1.8mm - Kèm chỉ sửa chữa số 2 - Lực kéo bật 225N (± 5N) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 100
188 | 188 | Điện cực thần kinh dạng xoắn dùng cho máy NIMeclipse, dài ≥ 2.5m | Điện cực thần kinh dạng xoắn dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chiều dài ≥ 2.5m - Đầu có dạng hình xoắn ốc, nối với dây dẫn - Tương thích với hệ thống máy NIMeclipse của Bệnh viện Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 450
189 | 189 | Miếng vá màng cứng kích thước 2.5 x 10cm | Miếng vá màng cứng trong suốt - Chất liệu collagen tự tiêu có nguồn gốc từ gân ngựa, hàm lượng 140mg - Kích thước: 25 x 100 mm (± 01 mm) - Tự dính - Thời gian hấp thụ trong vòng 6 – 8 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
190 | 190 | Miếng vá màng cứng kích thước 5 x 10cm | Miếng vá màng cứng trong suốt - Chất liệu collagen tự tiêu có nguồn gốc từ gân ngựa, hàm lượng 280mg - Kích thước: 50 x 100 mm (± 01 mm) - Tự dính - Thời gian hấp thụ trong vòng 6 – 8 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
191 | 191 | Miếng vá màng cứng kích thước 10 x 10cm | Miếng vá màng cứng trong suốt - Chất liệu collagen tự tiêu có nguồn gốc từ gân ngựa, hàm lượng 560mg - Kích thước: 100 x 100 mm (± 01 mm) - Tự dính - Thời gian hấp thụ trong vòng 6 – 8 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 20
192 | 192 | Keo sinh học dán màng cứng 6ml dạng bột kèm dung môi | Keo dán màng cứng sinh học vùng não và cột sống - Hỗn hợp gồm: Polythylene Glycol (PEG), ɛ-polylysine và polyethyleneimine (PEl) Dung dịch trộn gồm: + Dung dịch PEG: Nước vô trùng + bột PEG + Dung dịch PEI: Dung dịch PEI + dung dịch ɛ-polylysine - Tự tiêu tối đa 21 ngày. - Thời gian tạo Gel: trong vòng 5 - 6 giây. - Bộ gồm bơm tiêm kép lắp sẵn 2 ống trộn, có chứa dung dịch pha. Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 40
193 | 193 | Miếng vá khuyết sọ 210 x 200 x 0.6mm (± 05%), dạng 3D | Miếng vá khuyết sọ dùng trong phẫu thuật ghép sọ - Chất liệu Titanium cấu trúc lưới 3D - Lỗ bắt vít chìm - Kích thước 210 x 200 x 0.6mm (± 05%) Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 14
194 | 194 | Miếng vá khuyết sọ 160 x 150 x 0.6mm (± 05%), dạng 3D | Miếng vá khuyết sọ dùng trong phẫu thuật ghép sọ - Chất liệu Titanium cấu trúc lưới 3D - Lỗ bắt vít chìm - Kích thước 160 x 150 x 0.6mm (± 05%) Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 14
195 | 195 | Khớp háng toàn phần, chuôi dài 200-300mm phủ titanium và HA, ổ cối chuyển động đôi có xi măng kèm nẹp rá ổ cối hình chữ thập | Bộ khớp háng toàn phần 1. Chuôi - Chất liệu: Hợp kim Titanium, phủ HA và Titanium - Có ≥ 03 cỡ - Chiều dài ≥ 200mm, trong đó có cỡ trong khoảng 280 - 300mm - Góc cổ thân: trong khoảng 125° - 135° - Thân chuôi có ≥ 2 lỗ bắt vít- Chuôi có 2 lỗ bắt vít điều chỉnh. Vít điều chỉnh: đường kính ≤5.5mm, dài 28-55mm 2. Chỏm - Chất liệu thép không gỉ 3. Ổ cối + Nẹp rá - Ổ cối: + Chất liệu Cobalt - Chrome - Molybdenum + Kích cỡ: 44-60 - Nẹp rá ổ cối: + Vật liệu: thép không gỉ - Hình chữ thập, gồm 4 lỗ để bắt vít, tương ứng vít đường kính ≥ 5.0mm - Có ≥ 03 cỡ dành cho bên phải hoặc bên trái 4. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử - Thiết kế: miếng lót và chỏm được đóng thành 1 khối, dạng chuyển động đôi, lớp đệm chuyển động trong ổ cối và chỏm chuyển động trong lớp đệm 5. Xi măng Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | bộ | 5
196 | 196 | Khớp háng toàn phần, ổ cối chuyển động đôi có xi măng kèm nẹp rá ổ cối hình chữ thập | Bộ khớp háng toàn phần 1. Chuôi - Chất liệu bằng Titanium, phủ HA và lớp bột Titanium - Có ≥ 7 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 80 - 90mm - Góc cổ thân khoảng 130° - 135° 2. Chỏm - Chất liệu thép không gỉ 3. Ổ cối + Nẹp rá - Ổ cối: + Chất liệu Cobalt - Chrome - Molybdenum + Kích cỡ: 44-60 - Nẹp rá ổ cối: + Vật liệu: thép không gỉ - Hình chữ thập, gồm 4 lỗ để bắt vít, tương ứng vít đường kính ≥ 5.0mm - Có ≥ 03 cỡ dành cho bên phải hoặc bên trái 4. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử - Thiết kế: miếng lót và chỏm được đóng thành 1 khối, dạng chuyển động đôi, lớp đệm chuyển động trong ổ cối và chỏm chuyển động trong lớp đệm 5. Xi măng Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | bộ | 5
197 | 197 | Khớp bàn tay - ngón tay nhân tạo | Khớp bàn tay - ngón tay nhân tạo - Chất liệu: Silicon y tế - Chiều rộng: Trong khoảng 12 mm - 18 mm - Chiều dài: Trong khoảng 35 mm - 75 mm - Đúc liền khối gồm một vùng uốn ngang, tiết diện tròn. - Hai đầu gần và xa có cuống hình nón, bề mặt nhẵn. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
198 | 198 | Khớp cổ - bàn tay nhân tạo | Khớp cổ - bàn tay nhân tạo - Chất liệu: Silicon y tế - Đường kính: Trong khoảng 13 mm - 15 mm, tối thiểu có 3 cỡ - Chiều dài: Trong khoảng 28 mm - 35 mm - Đúc liền khối gồm một phần thân hình trụ có hõm khớp. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
199 | 199 | Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị được cấy ghép và điều trị chứng động kinh kháng thuốc - Chất liệu: Vỏ ngoài Titanium, được hàn kín. Đầu nối bằng Polyurethane. Khe kết nối bằng thép không gỉ - Khối lượng: 14 - 20g - Nguồn kích thích: 3.3 V, mạch hở - Dung lượng định mức: 1.7 A trong 1 giờ - Dòng điện kích thích: từ 0 - 2.0 mA theo bước 0.125 mA, từ 2.0 - 3.5 mA theo bước 0.250 mA. - Có 5 chế độ kích thích: Chế độ thông thường, Chế độ kích thích bằng nam châm, Chế độ Autostim, Chế độ Ngày/Đêm và Chế độ cài đặt kích thích theo lịch trình - Cho phép ghi và lưu lại các sự kiện nhịp tim thấp và tư thế nằm sấp của người bệnh Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 14
200 | 200 | Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị - Dây điện cực dài 40 - 45 cm - Thân điện cực: Vỏ ngoài bằng Silicon, được cấu tạo bởi 4 sợi xoắn - Điện cực vòng xoắn: gồm 2 điện cực âm, dương và 1 chân neo, vật liệu dẫn điện hợp kim Platinum/Iridium - 02 sợi chỉ Polyester để phân biệt điện cực âm và dương - 04 Kẹp cố định thân dây điện cực vào mô - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 14
201 | 201 | Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị | Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị Bao gồm: + 01 Dụng cụ luồn bằng vật liệu thép không gỉ và đầu tip có thể tháo rời. + 02 Ống bọc dụng cụ loại lớn và nhỏ với vật liệu Polymer Fluorocarbon. - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 14
202 | 202 | Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị | Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị dùng để bổ sung xung kích thích. Bao gồm: + Nam châm: 02 Cái + Dây đeo cổ tay: 01 Cái + Kẹp thắt lưng: 01 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 14
203 | 203 | Bộ phụ kiện dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ phụ kiên dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị được sử dụng để kiểm tra máy kích thích và bộ điện cực trong quá trình phẫu thuật cấy ghép. Bao gồm: + Tuốc nơ vít lục giác: 01 Cái + Điện trở kiểm tra: 01 Cái + Kẹp cố định: 04 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 14
204 | 204 | Điện cực sâu cấp đông, 8 điểm tiếp xúc | Điện cực sâu cấp đông, 8 điểm tiếp xúc dùng ghi tín hiệu điện não sâu trong sọ và có thể sử dụng để đốt hỗ trợ loại bỏ vùng động kinh - Chất liệu Platinum và Iridium - Kích thước điểm tiếp xúc 2 mm - Khoảng cách giữa các đầu điểm tiếp xúc khoảng 3 - 3.5 mm - Đường kính điện cực khoảng 0.8 -1.0 mm - Chiều dài khoảng 26 - 27 mm - Thời gian đặt vào trong não ≤ 2 tuần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
205 | 205 | Điện cực sâu cấp đông, 10 điểm tiếp xúc | Điện cực sâu cấp đông, 10 điểm tiếp xúc dùng ghi tín hiệu điện não sâu trong sọ và có thể sử dụng để đốt hỗ trợ loại bỏ vùng động kinh - Chất liệu Platinum và Iridium - Kích thước điểm tiếp xúc 2 mm - Khoảng cách giữa các đầu điểm tiếp xúc khoảng 3 - 3.5mm - Đường kính điện cực khoảng 0.8 -1.0 mm - Chiều dài khoảng 33 - 34 mm - Thời gian đặt vào trong não ≤ 2 tuần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
206 | 206 | Điện cực sâu cấp đông, 12 điểm tiếp xúc | Điện cực sâu cấp đông, 12 điểm tiếp xúc dùng ghi tín hiệu điện não sâu trong sọ và có thể sử dụng để đốt hỗ trợ loại bỏ vùng động kinh - Chất liệu Platinum và Iridium - Kích thước điểm tiếp xúc 2 mm - Khoảng cách giữa các đầu điểm tiếp xúc khoảng 3 - 3.5 mm - Đường kính điện cực khoảng 0.8 -1.0 mm - Chiều dài khoảng 40 - 41 mm - Thời gian đặt vào trong não ≤ 2 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
207 | 207 | Điện cực sâu cấp đông, 15 điểm tiếp xúc | Điện cực sâu cấp đông, 15 điểm tiếp xúc dùng ghi tín hiệu điện não sâu trong sọ và có thể sử dụng để đốt hỗ trợ loại bỏ vùng động kinh - Chất liệu Platinum và Iridium - Kích thước điểm tiếp xúc 2 mm - Khoảng cách giữa các đầu điểm tiếp xúc khoảng 3 - 3.5 mm - Đường kính điện cực khoảng 0.8 -1.0 mm - Chiều dài khoảng 50 - 51 mm - Thời gian đặt vào trong não ≤ 2 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
208 | 208 | Điện cực sâu cấp đông, 18 điểm tiếp xúc | Điện cực sâu cấp đông, 18 điểm tiếp xúc dùng ghi tín hiệu điện não sâu trong sọ và có thể sử dụng để đốt hỗ trợ loại bỏ vùng động kinh - Chất liệu Platinum và Iridium - Kích thước điểm tiếp xúc 2 mm - Khoảng cách giữa các đầu điểm tiếp xúc khoảng 3 - 3.5mm - Đường kính điện cực khoảng 0.8 - 1.0 mm - Chiều dài khoảng 70 - 71 mm - Thời gian đặt vào trong não ≤ 2 tuần Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
209 | 209 | Cáp kết nối điện cực não sâu loại 8 điểm tiếp xúc, dài 150 - 200 cm | Cáp kết nối điện cực sâu nội sọ loại 8 điểm tiếp xúc - Chiều dài khoảng 150 - 200 cm - Đầu cắm cách nhiệt - Tương thích với "Điện cực sâu cấp đông, 8 điểm tiếp xúc" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 14
210 | 210 | Cáp kết nối điện cực não sâu loại 10 điểm tiếp xúc, dài 150 - 200 cm | Cáp kết nối điện cực sâu nội sọ loại 10 điểm tiếp xúc - Chiều dài khoảng 150 - 200 cm - Đầu cắm cách nhiệt - Tương thích với "Điện cực sâu cấp đông, 10 điểm tiếp xúc" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 14
211 | 211 | Cáp kết nối điện cực não sâu loại 12 điểm tiếp xúc, dài 150 - 200 cm | Cáp kết nối điện cực sâu nội sọ loại 12 điểm tiếp xúc - Chiều dài khoảng 150 - 200 cm - Đầu cắm cách nhiệt - Tương thích với "Điện cực sâu cấp đông, 12 điểm tiếp xúc" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 14
212 | 212 | Cáp kết nối điện cực não sâu loại 15 điểm tiếp xúc, dài 150 - 200 cm | Cáp kết nối điện cực sâu nội sọ loại 15 điểm tiếp xúc - Chiều dài khoảng 150 - 200 cm - Đầu cắm cách nhiệt - Tương thích với "Điện cực sâu cấp đông, 15 điểm tiếp xúc" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 14
213 | 213 | Sụn chêm nhân tạo đường kính ngoài trong khoảng 34 - 36 mm | Sụn chêm nhân tạo tự tiêu - Chất liệu: Polycaprolactone hoặc Urethane - Đường kính ngoài: trong khoảng 34 - 36 mm - Đường kính trong: trong khoảng 13 - 15 mm - Chiều rộng: 26.0 mm - Chiều cao vành ngoài: 7.9 ± 0.5 mm - Chiều cao vành trong: 1.6 ± 0.2 mm - Chiều rộng vành: 11 mm - Thời gian tự tiêu: Trong vòng 4 - 6 năm - Đóng gói: Thước đo sụn chêm và dụng cụ định hướng thước đo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
214 | 214 | Sụn chêm nhân tạo đường kính ngoài trong khoảng 44 - 46 mm | Sụn chêm nhân tạo tự tiêu - Chất liệu: Polycaprolactone hoặc urethane + Đường kính ngoài: trong khoảng 44 - 46 mm + Đường kính trong: trong khoảng 24 - 26 mm + Chiều rộng: trong khoảng 22 - 23 mm + Chiều cao vành ngoài: 7.9 ± 0.5 mm + Chiều cao vành trong: 1.6 ± 0.2 mm + Chiều rộng vành: 10mm - Thời gian tự tiêu: Trong vòng 4 - 6 năm - Đóng gói: Thước đo sụn chêm và dụng cụ định hướng thước đo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
215 | 215 | Vít chốt neo cố định khớp cùng đòn không buộc chỉ | Vít chốt neo cố định khớp cùng đòn không buộc chỉ - Chất liệu titanium. - Gồm 2 chốt: + Chốt tròn đường kính trong khoảng 7 - 8mm + Chốt thuôn dài 10.0mm, rộng 3mm, dày 1.5mm (± 0.5mm) - Kèm chỉ siêu bền số 5 - Chịu lực 795N (± 5N) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 5
216 | 216 | Điện cực ghi và kích thích linh hoạt dùng trong phẫu thuật cột sống u tủy, ghi D-wave | Điện cực ghi và kích thích linh hoạt dùng trong phẫu thuật cột sống u tủy, ghi D-wave - Chiều dài cáp ≥ 2000mm - Đường kính điện cực có tối thiểu cỡ 9mm - Đầu nối đối ứng 1.5 mm dạng Touchproof. - Loại: 2 cực (đen/ đỏ); 3 cực (đen/ đỏ/ xanh lá) Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 14
217 | 217 | Điện cực dán cho ống đặt nội khí quản có 4 kênh cùng với 8 điện cực ghi | Điện cực dán cho ống đặt nội khí quản có 4 kênh cùng với 8 điện cực ghi - Đường kính trong: khoảng 6 - 7mm/ 7 - 9mm - Bề mặt tiếp xúc ống 32 x 29.7mm/ 37.6 x 37mm - Diện tích tiếp xúc điện cực 685/ 1057mm2 Tiệt khuẩn Đạt chứng nhận: + ISO 13485:2016 + Hoặc Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) + Hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) |  | Cái | 14