## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Áo phẫu thuật, cỡ 160 x 140 cm | Áo phẫu thuật - Chất liệu vải không dệt SMMMS, tối thiểu 35 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, chống tĩnh điện - Kích thước 160 x 140 cm (± 10%) - Các đường nối được ép chắc chắn - Có tối thiểu 2 khăn thấm, kích thước 40 x 40 cm (± 10%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100000
2 | 2 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở, 80 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 80 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 3 - 4 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.5 - 2.5 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
3 | 3 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở, 75 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 75 mm + Chiều cao ghim sau đóng điều chỉnh được 3 mức khoảng 1.5 - 2.0 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1200
4 | 4 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, đầu móc, 30 mm, 45 mm, 60 mm, chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 30 mm, 45 mm, 60 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 2 - 3 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Đầu móc - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 222
5 | 5 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, đầu móc, 60 mm, chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.2 - 1.8 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 3 - 4 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.2 - 1.8 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Đầu móc - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
6 | 6 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 30 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 30 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 2 - 3 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 96
7 | 7 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 45 mm, tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 2 - 3 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
8 | 8 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước: + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 528
9 | 9 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.4 - 1.6 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.4 - 1.6 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1248
10 | 10 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.7 - 1.9 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.7 - 1.9 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
11 | 11 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.9 - 2.1 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.9 - 2.1 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
12 | 12 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim khoảng 3 - 4 mm + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.2 - 1.8 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3000
13 | 13 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng từ 1.2 - 1.8 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim từ 3 - 4 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.2 - 1.8 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
14 | 14 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 324
15 | 15 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.4 - 1.6 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.4 - 1.6 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
16 | 16 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.7 - 1.9 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.7 - 1.9 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
17 | 17 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.9 - 2.1 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1.9 - 2.1 mm - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
18 | 18 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng từ 1.2 - 1.8 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước: + Chiều dài băng ghim 60 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim + Chiều cao ghim sau khi đóng từ 1.2 - 1.8 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 500
19 | 19 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên - Kích thước: + Chiều dài băng ghim 45 mm + Chiều cao 3 hàng ghim với 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng ghim + Chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 100
20 | 20 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng, mổ mở | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng, mổ mở - Chất liệu ghim: titanium - Chiều dài băng ghim 30 mm - Cấu tạo 3 hàng ghim - Chiều cao ghim sau đóng khoảng 1 - 1.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
21 | 21 | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 10 túi | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 10 túi - Bảng kiểm gồm 2 lớp: + Lớp phia trước: nylon, trong suốt và in các con số và các đường viền túi + Lớp phía sau: giấy chống thấm - Kich thước: + Bảng đếm gạc: * Chiều ngang 32 ± 01 cm * Chiều cao 78 ± 01 cm + Kích thước túi: * Chiều ngang 15 ± 01 cm * Chiều cao 12 ± 01 cm - Có 10 túi, 05 hàng, mỗi hàng 02 túi, chứa tối thiểu 10 miếng gạc - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1500
22 | 22 | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 15 túi | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 15 túi - Bảng kiểm gồm 2 lớp: + Lớp phia trước: nylon, trong suốt và in các con số và các đường viền túi + Lớp phía sau: giấy chống thấm - Kich thước: + Bảng đếm gạc: * Chiều ngang 50 ± 01 cm * Chiều cao 80 ± 01 cm + Kích thước túi: * Chiều ngang 15 ± 01 cm * Chiều cao 12 ± 01 cm - Có 15 túi, 05 hàng, mỗi hàng 02 túi, chứa tối thiểu 15 miếng gạc - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2650
23 | 23 | Bao chi dưới co dãn | Bao chi dưới co dãn - Chất liệu bằng thun - Kích thước 15 cm x 140 cm (± 02 cm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 980
24 | 24 | Bao chi trên co dãn | Bao chi trên co dãn - Chất liệu bằng thun - Kích thước 10 cm x 95 cm (± 02 cm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1020
25 | 25 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn - Chất liệu nhựa trong suốt - Đường kính khoảng 60 - 65 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 7000
26 | 26 | Dụng cụ cắt bao quy đầu | Dụng cụ cắt bao quy đầu - Chất liệu ghim và lưỡi dao tròn bằng thép không gỉ - Thiết kế dạng súng ngắn (pistol) - Tay cầm linh hoạt làm bằng nhựa - Đầu chụp không có vòng silicon - Kích thước gồm: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 26 mm, 30 mm, 36 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 350
27 | 27 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.025 - 0.035'', dài tối thiểu 150 cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi bằng Nitinol - Phủ lớp ưa nước (Hydrophilic) - Đường kính khoảng 0.025 - 0.035" - Chiều dài tối thiểu 150 cm - Chịu được lực xoắn, không bị gãy - Chiều dài đầu dây dẫn khoảng 3 - 5 cm - Có cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 2050
28 | 28 | Ống nội soi mềm, đường kính 3 - 3.5 mm | Ống nội soi mềm - Một vỏ bọc nhựa, lõi bằng kim loại - Chiều dài làm việc khoảng 630 - 650 mm - Đường kính ống soi khoảng 3 - 3.5 mm - Kích thước kênh làm việc khoảng 1 - 1.2 mm. - Mật độ điểm ảnh khoảng 160.000 - 170.000 Pixels. Có nút thao tác ghi hình, chụp ảnh trên ống soi - Góc uốn khoảng -270° - +270°, 2 chiều - Thời gian sử dụng tối thiếu 3 giờ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 103
29 | 29 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ, áp lực 120 - 125 mbar, 250 - 260 ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ - Bộ dẫn lưu bao gồm: * Bình chứa: chất liệu polyetylen * Ống dẫn lưu, ống nối, nắp bình: + Chất liệu PVC + Chiều dài: Ống dẫn lưu dài khoảng 800 - 820 mm Ống nối dài khoảng 100 - 125 cm * Trocar: bằng thép không gỉ - Dung tích khoảng 250 - 260 ml - Áp lực khoảng 120 - 125 mbar - Có van chống trào ngược, ngăn tình trạng nhiễm trùng ngược - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 4680
30 | 30 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ, áp lực 900 - 950 mbar, 400 - 450 ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ - Bộ dẫn lưu bao gồm: * Bình chứa: chất liệu polyetylen * Ống dẫn lưu, ống nối, nắp bình: + Chất liệu PVC + Chiều dài: Ống dẫn lưu dài khoảng 800 - 820 mm Ống nối dài khoảng 100 - 125 cm * Trocar: bằng thép không gỉ - Dung tích khoảng 400 - 450 ml - Áp lực khoảng 900 - 950 mbar - Có van chống trào ngược, ngăn tình trạng nhiễm trùng ngược - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 270
31 | 31 | Bình đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm, 450 - 500 ml | Bình đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm - Chất liệu: silicon - Có van một chiều loại bỏ nguy cơ trào ngược máu hoặc dịch tiết - Dung tích khoảng 450 - 500 ml - Dạng lò xo nén - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 1800
32 | 32 | Bình đặt dẫn lưu vết mổ, 100 - 110 ml | Bình đặt dẫn lưu vết mổ - Chất liệu bằng silicon - Dung tích khoảng 100 - 110 ml - Có van chống trào ngược, dạng bơm hút chân không - Có móc treo - Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với ống dẫn lưu vết mổ silicon cỡ 10 - 12 Fr cùng hãng |  | Bộ | 320
33 | 33 | Bộ dây bơm cho tay dao 23 kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 23 kHz - Chất liệu bằng silicon - Tốc độ bơm khoảng 1 - 10 ml/phút (cc/phút) - Tốc độ tưới nhanh khoảng 25 - 30 ml/phút (cc/phút) - Chịu được áp lực ≥ 650 mmHg - Tương thích tay dao CUSA 23 kHz hiện có tại bệnh viện - Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 450
34 | 34 | Bộ dây dẫn khí 2 bẫy nước dùng cho máy thở, các cỡ | Bộ dây dẫn khí 2 bẫy nước dùng cho máy thở, các cỡ Bộ dây bao gồm: - 05 đoạn ống nối - 01 co chữ Y có 2 cổng kiểm soát - 01 co thẳng đường kính 2 đầu 22mm, kiểu Male - Co nối dạng khuỷu tay (co L), có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2 - Chất liệu Polypropylen hoặc Polyethylen - Thành ống dạng gợn sóng - Đường kính dây khoảng 15 – 22 mm, chiều dài tối thiểu 1.5 m - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
35 | 35 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê kèm dây nối bóng giúp thở, người lớn | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê kèm dây nối bóng giúp thở, người lớn - Bộ dây bao gồm : + Thiết kế 2 dây song song, co dãn được (điều chỉnh theo ý người sử dụng). Chiều dài kéo dãn mỗi dây ít nhất 1.5 m, đường kính mỗi dây 22 mm. + 01 co chữ Y + 01 co thẳng đường kính 2 đầu 22 mm + 01 dây nối bóng giúp thở dài ít nhất 0.8 m, hai đầu có co 22 mm + 01 co nối dạng khuỷu tay (co L), có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2 - Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc Polyethylen - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 8100
36 | 36 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn - Bộ dây bao gồm: + Thiết kế 2 dây song song, co dãn được (điều chỉnh theo ý người sử dụng), kết nối với co chữ Y, đường kính mỗi dây 22 mm, chiều dài mỗi dây khi kéo dãn ít nhất 1.5 m. + Co nối dạng khuỷu tay (co L) có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2 - Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc Polyethylen - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 22000
37 | 37 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, trẻ em | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, trẻ em - Chất liệu PVC và PE - Bộ dây bao gồm: + Thiết kế 02 dây song song, co dãn được (điều chỉnh theo ý người sử dụng), chiều dài mỗi dây khi kéo dãn ít nhất 1.2 m, đường kính mỗi dây 15 mm. + 01 một co Y có 2 cổng kiểm soát + 01 co thẳng đường kính 2 đầu 22 mm, kiểu Male (22 mm M) + 01 dây nối bóng giúp thở dài ít nhất 0.8 m + 01 co nối dạng khuỷu tay (co L) có thế xoay chiều, có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2, cổng nối thiết bị hỗ trợ (ống NKQ, ống nối), có 2 vòng: vòng ngoài đường kính 22 mm, kiểu Male, vòng trong đường kính 15 mm, kiểu Female (22M/15F) - Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc Polyethylen - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 670
38 | 38 | Bộ dây thở Mapleson C người lớn | Bộ dây thở người lớn (thế thở Mapleson C) - Bộ dây bao gồm + 01 dây thở dài tối thiểu 1.8 m + 01 van điều chỉnh áp lực + 01 bóng giúp thở khoảng 2 - 3 lít + 01 co nối dạng khuỷu tay (co L) + 01 co thẳng nối nguồn oxy, dẻo, mềm, đường kính khoảng 6 - 9 mm - Chất liệu: Nhựa tổng hợp - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 270
39 | 39 | Bộ dây thở Mapleson F trẻ em | Bộ dây thở trẻ em (thế thở Mapleson F) - Bộ dây bao gồm + 01 dây thở dài tối thiểu 1.8 m + 01 van điều chỉnh áp lực + 01 bóng giúp thở khoảng 0.5 - 1 lít + 01 co nối dạng khuỷu tay (co L) + 01 co thẳng nối nguồn oxy, dẻo, mềm, đường kính khoảng 6 - 9 mm - Chất liệu: Nhựa tổng hợp - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 55
40 | 40 | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn, 2 đường - Bộ đo bao gồm: bộ dây truyền tĩnh mạch chia đôi, 02 bộ cảm biến đo áp lực kèm 02 dây cáp, 02 dây nối chịu áp lực, chiều dài mỗi dây ít nhất 120 cm, 04 khóa ba ngã. - Chất liệu: nhựa tổng hợp - Phạm vi đo áp lực khoảng -50 - +300 mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy monitor EV1000 tại Bệnh viện. |  | Bộ | 85
41 | 41 | Bộ đón bé chào đời | Bộ đón bé chào đời - Bộ đón bé bao gồm: + 01 Áo sơ sinh dài tay, kích thước: dài 27 cm, rộng 27 cm, tay dài 18 cm, có dây cột ngang áo + 01 Tả vải có miếng dán để cố định phía trước bụng (chiều dài từ phía trước ra sau 33 cm, chiều rộng mặt lưng 30 cm, chiều rộng mặt bụng 16 cm, chiều rộng đáy 10 cm) + 01 Nón: phần đầu 16 x 16 cm, phần thun 5 x 16 cm + 02 Bao tay: 7 x 8 cm, phần thun 3 x 5 cm + 02 Bao chân: rộng 9 cm, cao 4 cm, bàn chân 10 cm, phần thun 3 x 4 cm + 01 Khăn lông quấn bé 70 x 140 cm + 02 Khăn sữa 25 x 30 cm, 2 - 3 lớp + 01 Khăn thấm 80 x 100 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm - Chất liệu: cotton, các phần bo bằng chất liệu thun - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Lưu ý: * Logo bệnh viện ĐHYD TPHCM được in/thêu trên nón, áo và khăn bông quấn bé màu xanh dương; * Gồm 2 màu xanh dương và màu hồng * Không ra màu khi ngâm nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 11100
42 | 42 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, catheter dài 80 ± 01 mm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch dùng đo huyết áp động mạch xâm lấn - Bộ dụng cụ bao gồm: * Kim bằng thép không gỉ, dài 50 ± 01 mm * Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), cỡ 20G, 22G, dài 80 ± 01 mm, catheter có cánh để cố định có chỉ thị màu theo kích cỡ, có khóa luer lock. * Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 250 ± 10 mm, 1 đầu mềm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 6900
43 | 43 | Bộ gây tê đám rối thần kinh, dưới siêu âm, cỡ 18G dài khoảng 50 - 100 mm | Bộ gây tê đám rối thần kinh, dưới siêu âm - Bộ gây tê bao gồm: Kim cỡ 18G dài khoảng 50 - 100 mm, Catheter cỡ 20G dài khoảng 50 - 90 cm, dụng cụ cố định catheter với bộ lọc, kẹp nối catheter, bộ lọc có kích thước khoảng 0.1 - 0.2 µm, dây nối tiêm thuốc. - Chất liệu: + Kim bằng thép không gỉ + Catheter bằng polyamid - Đặc điểm: Kim đầu tù, hiển thị dưới siêu âm, có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim. Catheter cản quang, có vạch đánh dấu độ dài, lỗ mở trung tâm cho phép dòng chảy liên tục - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 80
44 | 44 | Bộ gây tê ngoài màng cứng kết hợp tủy sống, cỡ 18G | Bộ gây tê ngoài màng cứng kết hợp tủy sống - Bộ gây tê bao gồm: * Kim gây tê ngoài màng cứng bằng thép không gỉ, đầu cong cỡ 18G, dài khoảng 85 - 90 mm * Kim gây tê tủy sống bằng thép không gỉ, cỡ 27G, dài khoảng 120 - 130 mm, chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh * Catheter cỡ 20G, bằng polyamid, không bị gẫy gập, dài khoảng 1000 - 1200 mm, có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật - Có bơm tiêm kiểm tra kháng lực - Màng lọc với kích thước lỗ lọc khoảng 0.1 - 0.2 µm kèm miếng dán cố định bộ lọc - Có khay dựng các phụ kiện kèm theo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 170
45 | 45 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, cỡ 18G | Bộ gây tê ngoài màng cứng - Bộ gây tê bao gồm: * Kim bằng thép không gỉ, đầu cong, cỡ 18G, dài khoảng 80 - 90 mm * Catheter cỡ 20G bằng polyamid và polyurethan, dài khoảng 1000 - 1200 mm, đầu thuôn nhỏ dần, có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật - Có bơm tiêm kiểm tra kháng lực - Màng lọc với kích thước lỗ lọc khoảng 0.1 - 0.2 µm kèm miếng dán cố định bộ lọc - Có khay đựng các phụ kiện kèm theo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 5400
46 | 46 | Bộ khăn cắt đốt nội soi đoạn qua niệu đạo | Bộ khăn cắt đốt nội soi đoạn qua niệu đạo - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 2 Khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm + Có bao phủ chi + Có túi chứa dịch lỏng với màng lọc và ống nối + Có băng keo y tế - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước: chiều ngang đầu trên khăn 180 cm, chiều ngang đầu dưới khăn 180 cm, chiều dài toàn bộ khăn 240 cm - Có lỗ tròn khoảng 7 - 8 cm - Có màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo, dính chặt, lỗ bầu dục 8 x 5 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 770
47 | 47 | Bộ khăn chụp mạch não | Bộ khăn chụp mạch não - Bộ khăn bao gồm: + 1 khăn trải bàn dụng cụ 200 x 300 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS tôi thiểu 30 gsm) + 1 khăn chụp mạch máu có 3 lỗ và có túi chứa dịch: * Kích thước khăn 240 x 370 cm, chất liệu SMMMS tối thiểu 30 gsm và gia cố vải bán thấm tối thiểu 100 gsm * 02 lỗ đùi đường kính 7 cm, 01 lỗ tay đường kính 6 cm * Túi chứa dịch bên phía thủ thuật viên đứng, kích thước: rộng khoảng 25 - 35 cm, dài khoảng 100 - 150 cm, chất liệu nhựa, hình chữ nhật + 2 áo phẫu thuật size L 135 x 160 cm, chất liệu vải không dệt SMMMS tối thiểu 30 gsm + 1 khăn lót 50 x 60 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 100 gsm + 10 khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm + 1 bao kính chắn chì 80 x 90 cm (có thun), chất liệu nhựa + 1 tấm phủ chắn chì 140 x 150 cm, chất liệu nhựa + 1 bao chụp đầu đèn size M, đường kính 65 cm, chất liệu nhựa + 1 bao remote 10 x 26 cm, chất liệu nhựa + 1 khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30 cm, chất liệu nhựa + 1 chén 1000 ml, 2 chén 100 ml, 1 chén 50 ml + 2 khay 20 x 10 x 6 cm + 1 khay lớn 35 x 43 x 11 cm + 1 bơm tiêm luer lock 10 ml, 2 bơm tiêm thường 10 ml + 10 gạc cotton khoảng 8 - 12 lớp + 1 kim chích 23G, 1 kim chích 18G + 2 que thấm betadine dài 19 cm + 1 bông cầm máu: chất liệu polypropylene, polyethylene, kích thước 30 mm x 35 mm x 60 mm, có độ cứng tối thiểu 25 N, tiệt khuẩn - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm nước đạt tiêu chuẩn AAMI mức tối thiểu mức 3 , chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 5000
48 | 48 | Bộ khăn chụp mạch vành | Bộ khăn chụp mạch vành, - Bộ khăn bao gồm: + 1 khăn trải bàn dụng cụ 200 x 300 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS 35 - 50 gsm) + 1 khăn chụp mạch máu có 3 lỗ và có túi chứa dịch * kích thước khăn 240 x 370 cm, chất liệu SMMMS tối thiểu 30 gsm và gia cố vải bán thấm tối thiểu 100 gsm * 02 lỗ đùi đường kính 7 cm, 01 lỗ tay đường kính 6 cm * túi chứa dịch bên phía thủ thuật viên đứng, kích thước: rộng khoảng 25 - 35 cm, dài khoảng 100 - 150 cm, chất liệu nhựa, hình chữ nhật + 2 áo phẫu thuật size L 135 x 160 cm, chất liệu vải không dệt SMMMS tối thiểu 30 gsm + 1 khăn lót 50 x 60 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 100 gsm + 10 khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm + 1 bao kính chắn chì 80 x 90 cm (có thun), chất liệu nhựa + 1 tấm phủ chắn chì 140 x 150 cm, chất liệu nhựa + 1 bao chụp đầu đèn size M, đường kính 65 cm, chất liệu nhựa + 1 bao remote 10 x 26 cm, chất liệu nhựa + 1 khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30 cm, chất liệu nhựa + 1 chén 1000 ml, 2 chén 100 ml, 1 chén 50 ml + 2 khay 20 x 10 x 6 cm + 1 bơm tiêm luer lock 10 ml, 1 bơm tiêm thường 10 ml + 10 gạc cotton khoảng 8 - 12 lớp + 1 kim chích 23G + 1 kim chích 18G + 2 que thấm betadine 19 cm + 1 bông cầm máu: chất liệu polypropylene, polyethylene, kích thước 15 mm x 22 mm x 35 mm, có độ cứng tối thiểu 33 N - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm nước đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 4500
49 | 49 | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng - Bộ khăn bao gồm: * 1 khay có 4 ngăn chứa dung dịch * 3 - 4 miếng gạc không dệt, khoảng 8 - 10 lớp * 5 - 6 gòn viên, đường kính khoảng 3 - 4 cm * 1 kẹp bông sát khuẩn, dài khoảng 19 - 20 cm * 1 khăn có lỗ tròn 8 cm, 100 x 100 cm, chất liệu vải bán thấm * 1 khăn thấm 33 x 40 cm * 1 khăn trải bàn dụng cụ - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 3500
50 | 50 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 2 Khăn mổ thận lấy sỏi qua da 200 x 270 cm + 1 Khăn có keo 80 x 200 cm + 2 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Bao chụp đầu đèn, kich cỡ L, đường kính khoảng 75 - 80 cm + Màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo dính chặt + Túi chứa dịch lỏng với màng lọc và co nối - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Cấu tạo lỗ 15 x 15 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 300
51 | 51 | Bộ khăn phẫu thuật chi | Bộ khăn phẫu thuật chi - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 1 Băng keo 9 x 50 cm + 1 Khăn phẫu thuật chi 240 x 310 cm + 1 Khăn hình chữ T có lỗ đàn hồi đường kính 6 cm + Có vị trí cố định các ống dây + 1 Khăn tiếp cận 80 x 100 cm + 1 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Bao chi dưới 28 x 85 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 50 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 1800
52 | 52 | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan - Bộ khăn bao gồm: + 2 Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMS 200 x 300 cm + 4 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Khăn phủ bàn mayo 2 lớp được cấu tạo từ nhựa và được gia cố lớp bán thấm 80 x 145 cm + 1 Khăn phẫu thuật ghép gan chất liệu thấm mặt trên, có kích thước: chiều ngang đầu trên khăn 200 cm, chiều ngang đầu dưới khăn 285 cm, chiều dài toàn bộ khăn 380 cm, có vùng phẫu trường 70 x 100 cm, có vùng siêu thấm và băng keo + 1 băng keo 9 x 50 cm - Chất liệu vải bán thấm cao cấp tối thiểu 60 gsm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 54
53 | 53 | Bộ khăn phẫu thuật hiến gan | Bộ khăn phẫu thuật hiến gan - Bộ khăn bao gồm + 2 Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMS 200 x 300 cm + 4 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Khăn phủ bàn mayo 2 lớp được cấu tạo từ nhựa và được gia cố lớp bán thấm 80 x 145 cm + 1 Băng keo 9 x 50 cm + 1 Khăn phủ đầu 150 x 250 cm + 1 Khăn phủ chân 180 x 200 cm + 2 Khăn phủ bên 80 x 98 cm - Chất liệu vải bán thấm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 180
54 | 54 | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành - Bộ khăn bao gồm: + 2 khăn trải bàn dụng cụ 160 x 220 cm + 1 khăn trải bàn dụng cụ 120 x 140 cm + 1 khăn phủ vùng sinh dục 19 x 35 cm + 6 khăn có keo 80 x 120 cm + 1 khăn phủ đầu 230 x 280 cm (Trong đó vải không dệt 170 x 280 cm, nylon trong suốt 60 x 280 cm) + 1 khăn phủ chân 160 x 230 cm + 2 khăn phủ bên 100 x 150 cm + 2 khăn không keo thấm 30 x 35 cm + 1 khăn phủ dụng cụ 150 x 160 cm + 1 khăn phủ dụng cụ có keo 100 x 200 cm + 1 túi dụng cụ 35 x 40 cm, có 2 ngăn + 1 túi kim chỉ 18 x 20 cm: nhựa trong + 2 băng keo 9 x 50 cm + 1 khăn trải bàn 140 x 200 cm: nhựa trong - Chất liệu bằng vải không dệt SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm, chống tĩnh điện - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 160
55 | 55 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Bộ khăn phẫu thuật mắt - Bộ khăn bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ 50 x 80 cm 1 Khăn phẫu thuật mắt 100 x 100 cm, có túi chứa dịch và màng phẫu thuật - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp tối thiểu 40 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn bằng đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2100
56 | 56 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm * 1 Khăn nội soi khớp gối 240 x 270 cm * Có túi chứa dịch chứa tối thiểu 50 lít * 2 Băng keo 9 x 50 cm * 2 Khăn thấm 30 x 40 cm * 1 Bao chi dưới 28 x 85 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 1300
57 | 57 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp vai | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp vai - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm * 1 Khăn U nhựa 160 x 230 cm, rãnh hình chữ U 12 x 75 cm có dán băng keo y tế * 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch 160 x 230 cm, có ống nối * 1 Băng keo 9 x 50 cm * 1 Bao chi trên 23 x 60 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài * 2 Khăn thấm 30 x 40 cm - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 650
58 | 58 | Bộ khăn phẫu thuật sọ | Bộ khăn phẫu thuật sọ - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm * 1 Khăn phẫu thuật sọ 250 x 300 cm, với vùng thấm mỏng vừa đủ kích thước 40 x 45 cm * Màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo, dính tốt, kích thước 20 x 25 cm * Túi chứa dịch lỏng có nút xả (không có dây, miệng túi 70 cm, cao 40 cm) * Tấm cố định ống dây * 1 Khăn đa dụng 70 x 160 cm * 4 Khăn có keo 45 x 60 cm * 1 Băng keo 9 x 50 cm * 2 Khăn thấm 30 x 40 cm - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 50 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 1100
59 | 59 | Bộ khăn phẫu thuật tim hở người lớn | Bộ khăn phẫu thuật tim hở người lớn - Bộ khăn bao gồm: 2 khăn trải bàn dụng cụ 200 x 280 cm 1 khăn phủ vùng sinh dục 19 x 35 cm 5 khăn có keo 100 x 120 cm 1 khăn phủ đầu 200 x 250 cm (Trong đó vải không dệt 150 x 250 cm, nylon trong suốt 50 x 250 cm) 1 khăn phủ chân 300 x 350 cm 2 khăn phủ bên 100 x 140 cm 2 khăn không keo thấm 30 x 35 cm 2 khăn không keo 100 x 100 cm 1 túi dụng cụ 35 x 40 cm 1 túi kim chỉ 15 x 20 cm 2 băng keo 9 x 50 cm 4 khăn thấm 30 x 40 cm - Chất liệu vải không dệt SMMMS, chống tĩnh điện, chống thấm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 600
60 | 60 | Bộ khăn phẫu thuật tim hở trẻ em | Bộ khăn phẫu thuật tim hở trẻ em - Bộ khăn bao gồm: 2 khăn phủ bàn dụng cụ 160 x 200 cm 1 khăn phủ vùng sinh dục 12 x 20 cm 2 khăn không keo thấm 30 x 35 cm 1 túi dụng cụ 35 x 40 cm, có 2 ngăn 6 băng keo 10 x 50 cm 2 khăn phủ bên 100 x 140 cm 1 khăn phủ dưới chân 200 x 250 cm 1 khăn phủ trên đầu 150 x 230 cm (Trong đó vải không dệt 100 x 230 cm, nylon trong suốt 50 x 230 cm) 4 khăn có keo 80 x 120 cm 4 khăn thấm 40 x 57 cm, chất liệu vải siêu thấm 1 khăn phủ dụng cụ 150 x 160 cm 1 khăn không keo 90 x 100 cm 1 túi kim chỉ 20 x 18 cm - Chất liệu vải không dệt, không thấm, chống tĩnh điện - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 300
61 | 61 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm * 1 Băng keo 9 x 50 cm * 4 Khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm * 1 Khăn phủ đầu 160 x 250 cm * 2 Khăn phủ bên 100 x 120 cm * 1 Khăn phủ chân 180 x 200 cm * 1 Túi kim chỉ * 1 Màng phẫu thuật 28 x 30 cm, chất liệu PU mỏng dẻo, bám dính - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2400
62 | 62 | Bộ khăn sanh mổ có túi | Bộ khăn sanh mổ có túi Bộ khăn bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS tối thiểu 30 gsm) - 1 Khăn sanh mổ có túi chứa dịch: + khăn sanh mổ: * Kích thước 240 x 455 cm * Chất liệu vải bán thấm tối thiểu 60 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới, có vùng thấm hút đặc biệt xung quanh phẫu trường + Màng phẫu thuật: * Kích thước 30 x 32 cm * Chất liệu Polyurethane mỏng dẻo, dính chặt khi phẫu thuật + Túi chứa dịch * kích thước 75 x 105 cm * chất liệu nhựa * có vạch chia chính xác từng ml, chứa tối đa 2000 ml - 2 Khăn lót nôi 100 x 120 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 60 gsm - 4 Khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm - 2 Khăn em bé 90 x 120 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 7100
63 | 63 | Bộ khăn sanh thường | Bộ khăn sanh thường - Bộ khăn bao gồm: - 1 khăn trải bàn dụng cụ 120 x 140 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS tối thiểu 30 gsm) - 2 tấm phủ 80 x 100 cm, chất liệu vải SMMMS tối thiểu 30 gsm, có băng keo y tế không dị ứng da - 1 khăn trải dưới mông có túi chứa dịch: + kích thước khăn 80 x 120 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 60 gsm + túi chứa dịch: * kích thước 55 x 80 cm * chất liệu nhựa * có vạch chia chính xác từng ml, chứa tối đa 2000 ml - 3 khăn lót bán thấm 80 x 80 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 60 gsm - 1 khăn lót bán thấm 60 x 60 cm, chất liệu vải bán thấm tối thiểu 60 gsm - 2 khăn lau bé 80 x 80 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm nước đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 4000
64 | 64 | Bộ khăn phụ khoa | Bộ khăn phụ khoa - Bộ khăn bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS tối thiểu 40 gsm) - 1 Khăn phụ khoa có lỗ và túi chứa dịch: + Khăn phụ khoa có lỗ: * kích thước khăn: - chiều ngang phần trên (từ rốn lên đầu) 180 cm - chiều ngang phần dưới (từ rốn trở xuống) 230 cm - chiều dài toàn bộ khăn 240 cm * chất liệu khăn bằng vải không dệt cao cấp SMMMS tối thiểu 40 gsm * có băng keo y tế không dị ứng cố định xung quanh lỗ, đường kính 15 cm + túi chứa dịch: * kích thước 58 x 64 cm * chất liệu nhựa * có vạch chia chính xác từng ml, chứa tối đa 2000 ml - 2 Khăn thấm 30 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm tối thiểu 60 gsm - 1 Băng keo y tế cố định ống dây, kích thước 10 x 50 cm - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Các đường nối được ép chắc chắn - Chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 120
65 | 65 | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế - Chất liệu silicon - Ống thay thế, đường kính ≥ 24 Fr - Chiều dài tôi thiểu 220 mm - Dung tích bóng tối thiểu 10 ml - Có vạch đánh dấu trên ống, cách bóng tối thiểu 2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 25
66 | 66 | Bộ mở dạ dày qua da bằng silicon | Bộ mở dạ dày qua da - Bộ mở bao gồm: Ống nuôi ăn ≥ 24 F, thòng lọng kéo, dây dẫn, kim chọc, miếng dán cố định - Chất liệu bằng silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 40
67 | 67 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc chủ động | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động - Chất liệu: * Tay cầm bằng nhựa * Lưỡi dao thép không gỉ - Kích thước: * Cán dài khoảng 15 - 20 cm * Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng ghim 360 độ, thay thế băng ghim để sử dụng it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Có thể sử dụng được tối thiểu 25 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng từ 1.2 - 1.8 mm" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 140
68 | 68 | Bộ ống thông dùng để dẫn lưu mở bàng quang qua da, cỡ 16 Fr, 18 Fr | Bộ ống thông dùng để dẫn lưu mở bàng quang qua da - Bộ ống thông bao gồm: * 01 ống thông tiểu 2 nhánh có bóng dung tích tối thiểu 5 ml * 01 cây chọc dò trocar * 01 lưỡi dao - Chất liệu 100% silicon - Kích cỡ tối thiểu phải có 16, 18 Fr - Chiều dài khoảng 35 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 100
69 | 69 | Bộ phận truyền xung động siêu âm, tương thích với dao siêu âm, dùng trong phẫu thuật mổ mở và mổ nội soi | Bộ phận truyền xung động siêu âm, tương thích với dao siêu âm cùng hãng - Sử dụng được ≥ 90 lần - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện |  | Cái | 45
70 | 70 | Cảm biến đo đường huyết liên tục | Cảm biến đo đường huyết liên tục - Trọng lượng ≤ 5 gr - Kích thước ≤ 40 mm - Phạm vi chỉ số glucose ít nhất 40 mg/dL - Thời gian sử dụng cảm biến có thể lên đến 14 ngày - Có thể hoạt động được ở nhiệt độ tối thiểu 15 độ C, tối đa 40 độ C - Cấu tạo chống nước - Thiết bị đọc kết quả - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 200
71 | 71 | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu, dùng cho tay dao 23 kHz | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu, dùng cho tay dao 23 kHz - Có nắp bọc nút bấm bằng silicone, giắc nối 3 chân bằng đồng - Cho phép phẫu thuật siêu âm và cầm máu bằng điện cùng một lúc, ngay trên cùng 1 tay dao - Tương thích tay dao CUSA 23 kHz tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 200
72 | 72 | Ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng | Ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng, hiển thị hình ảnh trực tiếp khi được kết nối với bộ xử lý hình ảnh Bao gồm tay cầm điều khiển và phần thân ống soi Tay cầm bao gồm 3 cổng • Một cổng kênh làm việc để dẫn đường các phụ kiện • Một cổng hút để loại bỏ chất lỏng qua kênh làm việc tùy chọn • Một cổng tưới để bơm các dung dịch tưới thông qua hai kênh tưới rửa chuyên dụng - Hướng quan sát nhìn thẳng - Trường quan sát khoảng 110 - 120 độ - Đường kính đầu ống soi khoảng 3 - 4 mm - Đường kính thân ống soi khoảng 3 - 4 mm - Đường kính kênh làm việc khoảng 1 - 1.5 mm - Khả năng uốn cong khoảng 20 - 30 độ - Chiều dài làm việc khoảng 210 - 215 cm - Dụng cụ đi kèm 1 cổng chữ Y - Tương thích hệ thống nội soi đường mật tại bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 10
73 | 73 | Bóng gây mê 0.5 lít, 1 lít , 2 lít và 3 lít, dùng 1 lần | Bóng gây mê - Chất liệu: nhựa y tế, không Latex - Các cỡ 0.5 lít, 1 lít, 2 lít và 3 lít - Co nối đường kính 22 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 82
74 | 74 | Bóng kéo sỏi 3 kênh dùng kéo sỏi ống mật chủ | Bóng kéo sỏi 3 kênh dùng để kéo sỏi ống mật chủ - Chất liệu bóng bằng latex - Có 3 kênh làm việc: dây dẫn, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang - Đường kính bóng tối đa 20 mm - Đường kính đầu cuối ≥ 5.5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1900 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 100
75 | 75 | Bóng nong đường mật, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 8, 10, 12 mm | Bóng nong đường mật - Chất liệu Pebax, không thấm nước - Đường kính dây dẫn bóng khoảng 7 - 8 Fr, dài khoảng 160 - 180 cm, chiều dài bóng khoảng 5 - 6 cm, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ 8, 10, 12 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích dây dẫn khoảng 0.025"- 0.035'' |  | cái | 45
76 | 76 | Bóng nong thực quản | Bóng nong thực quản - Đường kính bóng 6 - 20 mm ( tối thiểu phải có 18 mm, 19 mm, 20 mm) - Chiều dài bóng ≥ 55 mm - Đường kính ngoài của Catheter ≥ 7 Fr - Áp suất tối đa 145/10 (psi/atm) - Tích hợp dây dẫn ≤ 0.035“ - Các điểm đánh dấu cảng quang ở đầu bóng và cuối bóng - Chiều dài dụng cụ ≥ 230 cm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
77 | 77 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da nông | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da nông - Thành phần hoạt chất Hyaluronic acid ổn định khoảng 16 - 17 mg/ml; Sodium Chloride, Phosphate buffer, nước cất 1 ml - 1 kim thẳng, 33G, bằng thép không gỉ, dài 4 mm - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 163
78 | 78 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 6 - 7 Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Chất liệu titanium - Kích cỡ khoảng 6 - 7 Fr - Chiều cao khoảng 8 - 12 mm - Trọng lượng khoảng 2 - 5 g - Thể tích tối đa 0.5 ml - Áp suất tối đa 325 psi - Chiều dài catheter 60 ± 01 cm - Tiệt khuẩn - Tương thích môi trường MRI và CT - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 80
79 | 79 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo tối thiểu 20 mg/ml. Lidocain tối thiểu 3 mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - 1 kim thẳng, 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Tiệt khuẩn - Thể tích ống tối thiểu 1ml - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 325
80 | 80 | Catheter đo cung lượng tim liên tục, cỡ 7 - 8 Fr, dài ≥ 110 cm | Catheter đo cung lượng tim liên tục - Catheter bằng Polyvinylclorua (PVC) - Cỡ 7 - 8 Fr, dài ≥ 110 cm - Đo các chỉ số CCO/SVO2/RV/EDV - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với monitor Vigilance tại Bệnh viện |  | Cái | 87.5
81 | 81 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho lớp da sâu | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho lớp da sâu - Thành phần: Hyaluronic acid tối thiểu 15 mg/ml không liên kết chéo, tối thiểu 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất - 1 kim thẳng, 30G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 250
82 | 82 | Điện cực dán, đo hoạt động não khi gây mê dùng cho người lớn | Điện cực dán đo hoạt động não khi gây mê toàn thân hoặc an thần dùng cho người lớn - Chất liệu: Polycarbonate - Chiều dài 28 ± 01 cm - Trọng lượng khoảng 3 - 4 g - Đầu kết nối dạng bản dẹt - Kèm hướng dẫn vị trí dán điện cực - Tương thích với máy monitor Bispectral Index VISTA tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 440
83 | 83 | Bơm tiêm chứa 50 ml dung dịch pha sẵn, dùng bơm trực tiếp vào bàng quang qua thông niệu đạo | Bơm tiêm chứa 50 ml dung dịch pha sẵn, dùng bơm trực tiếp vào bàng quang qua thông niệu đạo - Thành phần trong 50 ml: + Hyaluronic acid (dạng muối natri) 1.6% + Sodium chondroitin sulphate 2% + Calcium chloride dihydrate 0.87% + Nước tinh khiết 100% + Sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Ống | 130
84 | 84 | Catheter lấy huyết khối, các cỡ từ 2 đến 7 Fr | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu: catheter bằng pebax, bóng bằng cao su - Có vạch đánh dấu độ sâu - Kích cỡ tối thiểu phải có 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fr, dài khoảng 80 - 85 cm - Đường kính bóng khoảng 4.5 - 14 mm - Thể tích bóng khoảng 0.05 - 1.8 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 110
85 | 85 | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch bằng pebax, đường kính khoảng 6 - 14 mm | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu: catheter bằng pebax, bóng bằng cao su - Có vạch đánh dấu độ sâu - Kích cỡ tối thiểu phải có 3, 4, 5, 6, 7 Fr, dài khoảng 80 - 85 cm - Đường kính bóng khoảng 6 - 14 mm - Thể tích bóng khoảng 0.2 - 1.8 ml - Dây dẫn khoảng 0.018 - 0.038'' - Hai dải chắn bức xạ ở hai đầu gần và xa của bóng tăng cường khả năng hiển thị dưới huỳnh quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 100
86 | 86 | Đầu kim đốt laser phẫu thuật thanh quản | Đầu kim đốt laser phẫu thuật thanh quản, dây thanh, Amydal - Cấu tạo: bên trong là sợi quang học dẫn truyền, có vỏ inox bảo vệ - Đầu kim cắt vát - Chiều dài sợi quang khoảng 2.5 - 3.0 m - Có thể uốn cong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 6
87 | 87 | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo tối thiểu 20 mg/ml. Lidocain tối thiểu 3 mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - Dạng gel, trong suốt - 1 kim thẳng, 29G, bằng thép không gỉ - Tiệt khuẩn - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 70
88 | 88 | Chất làm đầy cải thiện độ săn chắc da | Chất làm đầy cải thiện độ săn chắc da - Thành phần chính 32 mg (H-HA) + 32 mg (L-HA) (± 01 mg) muối natri axit hyaluronic, thành phần khác: natri clorua, natri photphat và nước - 1 kim thẳng, 29G, bằng thép không gỉ - Dạng gel trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 2 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Hộp | 380
89 | 89 | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khoá | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa - Kích thước khoảng 6 - 14 Fr (tối thiểu phải có 8, 10, 12 Fr) - Chiều dài catheter khoảng 30 - 42 cm - Điểm đánh dấu cản quang được gắn trên thân ống, có tối thiểu 8 lỗ thoát dịch - Kích thước lỗ ≥ 2 mm - Có dây điều chỉnh độ cong đầu dẫn lưu và khóa ở phía đuôi ống dẫn lưu - Đầu tip cong hình đuôi heo, đầu nhọn và lớp phủ ái nước. - Kèm: kim chọc, trocar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 87
90 | 90 | Chất làm đầy dùng cho vùng mặt | Chất làm đầy dành cho vùng mặt - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo tối thiểu 20 mg/ml, Lidocain hydrochlorid tối thiểu 3 mg/ml, dung dịch muối đệm phosphat - 1 kim thẳng, 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | hộp | 66
91 | 91 | Bộ nong cho tán sỏi mật qua da | Bộ nong cho tán sỏi mật qua da - Chất liệu bằng nhựa - Dạng thẳng, có đầu thuôn dần để nong rộng đường hầm - Tối thiểu có các cỡ 8, 10, 12, 14, 16, 18 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 70
92 | 92 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 7-0, dài ≥ 70 cm, 2 kim, dài 9.3 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 7-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ khoảng 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 9.3 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ |  | Tép | 756
93 | 93 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử khoảng 1 - 3 triệu Dalton | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate - Trọng lượng phân tử khoảng 1 - 3 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 1200
94 | 94 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử > 3 triệu Dalton | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate - Trong lượng phân tử > 3 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 900
95 | 95 | Chỉ khâu không tiêu, bằng nylon, đơn sợi, số 10-0, dài ≥ 30 cm, 2 kim, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, khâu kết mạc, giác mạc và củng mạc - Chỉ bằng nylon, số 10-0, dài ≥ 30 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng thép không gỉ, 6 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 216
96 | 96 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 16 mm, 1/2 C, miếng đệm 3 x 3 mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay hoặc sửa van động mạch chủ, van hai lá hoặc van ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ silicon - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 16 mm, 1/2 C, phủ silicon - Miếng đệm bằng PTFE 3 x 3 mm - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 60
97 | 97 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 180
98 | 98 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C, miếng đệm 6 x 3 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 1/2 C, miếng đệm bằng PTFE 6 x 3 mm - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 120
99 | 99 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ silicon - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 270
100 | 100 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C, miếng đệm 7 x 3 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ silicon - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Miếng đệm bằng PTFE 7 x 3 mm - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 90
101 | 101 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 180
102 | 102 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C , miếng đệm 6 x 3 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, miếng đệm bằng PTFE 6 x 3 mm - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 96
103 | 103 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C, miếng đệm mềm 6 x 3 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, miếng đệm mềm bằng PTFE 6 x 3 mm - Tiệt khuẩn, đóng gói: 01 tép tối thiểu 8 sợi (tối thiểu 4 sợi xanh, tối thiểu 4 sợi trắng) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 96
104 | 104 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 3-0, dài ≥ 80 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyester, số 3-0, dài ≥ 80 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 720
105 | 105 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 396
106 | 106 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, phủ polyethylene glycol, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, chỉ phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn, đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2952
107 | 107 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 9.3 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm - 2 kim tròn, đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 9.3 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 336
108 | 108 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 7 - 8 Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Chất liệu bằng titanium - Chiều cao khoảng 11 - 12 mm - Catheter cỡ khoảng 7 - 8 Fr, bằng silicon, đầu đóng van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn - Chụp được dưới CT và MRI - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 80
109 | 109 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 2-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 2-0, dài ≥ 90 cm, chỉ phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3336
110 | 110 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 2-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 2-0, dài ≥ 90 cm - 2 kim tròn đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1920
111 | 111 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, phủ polyethylene glycol, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1752
112 | 112 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 360
113 | 113 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm - 2 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 31 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 552
114 | 114 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4356
115 | 115 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 540
116 | 116 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm - 2 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 822
117 | 117 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm - 2 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 144
118 | 118 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene chất phủ polyethylene glycol, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1044
119 | 119 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3312
120 | 120 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1656
121 | 121 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 11 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 60 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 11 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 576
122 | 122 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 9.3 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 60 cm - 2 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, dài 9.3 mm, 3/8 C, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1800
123 | 123 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 777.6
124 | 124 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 9 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hơp, đơn sợi, - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, chỉ phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 9 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3942
125 | 125 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 8 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi, - Chỉ bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm, chỉ phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), 8 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1728
126 | 126 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 8-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 6 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi, - Chỉ bằng Polypropylene phủ PEG, số 8-0, dài ≥ 60 cm - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 6 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1458
127 | 127 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 8-0, dài ≥ 45 cm, 2 kim, dài 6.5 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 8-0, dài ≥ 45 cm - 2 kim tròn đầu tròn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài khoảng 6.5 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 12
128 | 128 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 0, dài ≥ 100 cm, 1 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 0, dài ≥ 100 cm - 1 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 31 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 615
129 | 129 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng polypropylene, số 1, dài ≥ 100 cm, 1 kim, dài 45 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 1, dài ≥ 100 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu cắt, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 45 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 2376
130 | 130 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 12 mm, 3/8 C, miếng đệm 2 x 3.5 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 5-0, dài ≥ 75 cm, có miếng đệm 2 x 3.5 mm - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng thép không gỉ, dài 12 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 288
131 | 131 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C, miếng đệm 2 x 3.5 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 6-0, dài ≥ 75 cm, có miếng đệm 2 x 3.5 mm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 648
132 | 132 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 24 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 2-0, dài ≥ 75 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 10456.5
133 | 133 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim thẳng, dài 60 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 2-0, dài ≥ 75 cm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 60 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 1392
134 | 134 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim tam giác, dài 24 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 3-0, dài ≥ 70 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 12563
135 | 135 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 24 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp,đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 3-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 15 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 30000
136 | 136 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 4-0, dài ≥ 45 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2250
137 | 137 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 4-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 9 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3674
138 | 138 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 16 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 5 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, 16 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2368
139 | 139 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 12 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 6-0, dài ≥ 45 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 3 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 12 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 274
140 | 140 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 9-0, dài ≥ 10 cm, 1 kim, dài 5.1 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 9-0, dài ≥ 10 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 5.1 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 154
141 | 141 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 1, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 30 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 1, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) 50 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 30 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4510.5
142 | 142 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 3-0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 15 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn,bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 720
143 | 143 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4-0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 10 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2160
144 | 144 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 7 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn,bằng thép không gỉ, dài 13 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1440
145 | 145 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5-0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 7 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 1728
146 | 146 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene + Polyethylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 3 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn,bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1836
147 | 147 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, chỉ phủ polyethylene glycol (PEG) - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1944
148 | 148 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3212.5
149 | 149 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 2-0, dài ≥70 cm, 1 kim tam giác, dài 24 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 2365
150 | 150 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 25 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim tròn, đầu tròn thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 25 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 7200
151 | 151 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 3-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 10185
152 | 152 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 17 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 4-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 1260
153 | 153 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài tối thiểu 13mm, 1/2 C hoặc 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 5-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - 1 kim tròn đầu tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gì, dài tối thiểu 13 mm, 1/2 C hoặc 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 540
154 | 154 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, số 8-0, dài ≥ 45 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, dùng trong phẫu thuật mắt - Chỉ bằng kén tằm, số 8-0, dài ≥ 45 cm - 2 kim hình thang, bằng thép không gỉ, dài 6 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | tép | 216
155 | 155 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 24 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp), số 2-0, dài ≥ 75 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 24 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 18030
156 | 156 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, số 3-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 3-0, dài ≥ 75 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4550
157 | 157 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, số 0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 0, dài ≥ 75 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 4412
158 | 158 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 3-0, dài ≥ 180 mm, kim 17G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ Polydioxanone, số 3-0, dài ≥ 180 mm, thời gian tiêu ≥ 6 tháng - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 17G, dài 100 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 20
159 | 159 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 3-0, dài ≥ 300 mm, kim 21G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ bằng Polydioxanone, số 3-0, dài ≥ 300 mm, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - 2 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 21G, dài 100 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cây | 32
160 | 160 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 50 mm, kim 29G, 40 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 50 mm. - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, 29G, dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cây | 40300
161 | 161 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 70 mm, kim 29G, 50 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 70 mm. - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, 29G, dài 50 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cây | 1500
162 | 162 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 7-0, dài ≥ 30 mm, kim 31G, 30 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 7-0, dài ≥ 30 mm. - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon. - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, 31G, dài 30 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cây | 40100
163 | 163 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 3-0, dài ≥ 180 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ Polydioxanone, số 3-0, dài ≥ 180 mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 18G, dài 100 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 340
164 | 164 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 0, dài ≥ 180 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chỉ Polydioxanone, số 0, dài ≥ 180 mm, chỉ gai đúc - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, phủ silicon - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 18G, dài 100 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cây | 198
165 | 165 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 3-0, dài ≥ 160 mm, kim 19G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ bằng Polydioxanone, số 3-0, dài ≥ 160 mm - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 19G, dài 100 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 310
166 | 166 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglecaprone, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglecaprone, số 4-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 7 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 120 ngày - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1128
167 | 167 | Chỉ khâu tiêu, bằng collagen, đơn sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 36 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tự nhiên, đơn sợi - Chỉ bằng sợi collagen, số 2-0, dài ≥ 75 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 36 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 3000
168 | 168 | Chỉ khâu tiêu, bằng collagen, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 26 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tự nhiên, đơn sợi - Chỉ bằng collagen, số 3-0, dài ≥ 75 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | tép | 4600
169 | 169 | Chỉ khâu tiêu, bằng collagen, đơn sợi, số 1, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tự nhiên, đơn sợi - Chỉ bằng sợi collagen, số 1, dài ≥ 75 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 678
170 | 170 | Chỉ khâu tiêu, bằng collagen, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tự nhiên, đơn sợi - Chỉ bằng sợi collagen, số 4-0, dài ≥ 75 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 1650
171 | 171 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 3-0, có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài ≥ 30 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 520
172 | 172 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 15 cm, 1 kim, dài 17 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 4-0, dài ≥ 15 cm, có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 450
173 | 173 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 1, dài ≥ 90 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 110 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 37 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 540
174 | 174 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 2-0, dài ≥ 75 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 110 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 4800
175 | 175 | Chỉ khâu tiêu, bằng poly 4 hydroxybutyrate, đơn sợi, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Poly - 4 - hydroxybutyrate, số 1, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 74 N - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1350
176 | 176 | Chỉ khâu tiêu, bằng poly 4 hydroxybutyrate, đơn sợi, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Poly - 4 - hydroxybutyrate, số 0, chỉ dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 50 N - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 936
177 | 177 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 3-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50 - 60% ít nhất 6 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1620
178 | 178 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 2-0 dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 2-0, dài ≥ 70 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn,bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 162
179 | 179 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 2-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 2-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50 - 60% ít nhất 6 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 26 mm, 1/2 C, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 594
180 | 180 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 4-0, dài ≥ 30 cm, phủ chất kháng khuẩn Triclosan - Chỉ dạng không thắt nút có hàng neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ tối thiểu 30%, 1 đầu tự khoá linh hoạt, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 216
181 | 181 | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 4-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 5497.5
182 | 182 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 4-0, dài ≥ 70 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 210 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 20 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2736
183 | 183 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 5-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 5-0, dài ≥ 90 cm, lực giữ vết mổ 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1296
184 | 184 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 70 cm, 2 kim, dài 9 - 10 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim tròn, đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài khoảng 9 - 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 990
185 | 185 | Miếng vá tạo hình cân cơ thái dương | Miếng vá tạo hình cân cơ thái dương - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Miếng ghép có nhiều cuống, các cỡ 76 x 61 x 19 mm; 90 x 73 x 19 mm; 101 x 85 x 19 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
186 | 186 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 1, dài ≥ 45 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, số 1, dài ≥ 45 cm, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, 1 đầu tự khoá, có 2 hàng neo ép đối xứng, 5 neo/1cm, lực giữ vết mổ 50 - 55% ít nhất 6 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 40 mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 216
187 | 187 | Chỉ khâu tiêu, bằng Polyglecaprone, đơn sợi số 3-0, dài ≥ 20 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglecaprone, số 3-0, dài ≥ 20 cm, có chất kháng khuẩn Triclosan, lực giữ vết mổ 25 - 30% sau 2 tuần, tiêu hoàn toàn < 120 ngày - Chỉ dạng không thắt nút có hàng neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30 - 35%, 1 đầu tự khoá linh hoạt - 1 kim, đầu tròn thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 410.4
188 | 188 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate (copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate), số 0, dài ≥ 90 cm, lực căng của chỉ đạt 70 - 80% ít nhất 1 tuần, và 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn ≤ 180 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 225
189 | 189 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate, có gai, hướng gai 1 chiều, 1 đầu có vòng không cần buộc, số 0, dài ≥ 30 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 180 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 37 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 525
190 | 190 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglyconate, đơn sợi, có gai, số 2-0, dài ≥ 30 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate, số 2-0, dài ≥ 30 cm, có gai, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, tiêu hoàn toàn ≤ 180 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 60
191 | 191 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 20 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 5 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 42 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 37 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3132
192 | 192 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 36 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 42 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 36 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 7536
193 | 193 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 45 cm - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 512
194 | 194 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, số 4-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 5 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 42 ngày - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1876
195 | 195 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 3-0, dài ≥ 70 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 25 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 14 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn,bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 450
196 | 196 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 4-0, dài ≥ 45 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 15 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 6 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 ngày - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 1152
197 | 197 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glyconate, số 2-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate, số 2-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 13 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 91.5
198 | 198 | Chỉ khâu tiêu, bằng Lactomer 9-1, đa sợi, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, số 1, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 Kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm 1/2C, kim phủ silicone - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 10110
199 | 199 | Chỉ khâu tiêu, bằng lactomer 9-1, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1, số 4-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 3769
200 | 200 | Chỉ khâu tiêu, bằng Lactomer 9-1, đa sợi, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1, số 0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 7014
201 | 201 | Chỉ khâu tiêu, bằng Lactomer 9-1, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1, số 2-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4626
202 | 202 | Chỉ khâu tiêu, bằng Lactomer 9-1, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1, số 3-0, dài ≥ 75 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 12112
203 | 203 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 50 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 270
204 | 204 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 1, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 65 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2397.6
205 | 205 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 70 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 20 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2250
206 | 206 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 5386
207 | 207 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 900
208 | 208 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 3-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 3-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 13110
209 | 209 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 16 mm | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, số 4-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim tam giác, vòng kim phức hợp, dài 16 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 816
210 | 210 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 4-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 5410
211 | 211 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 5-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 16 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, số 5-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken) , dài 16 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 364
212 | 212 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1880
213 | 213 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 6-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim tam giác, dài 11 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, số 6-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 11 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 310
214 | 214 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, 6-0, dài ≥ 45 cm, 1 kim, dài 13 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, số 6-0, dài ≥ 45 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 54
215 | 215 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 1, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 1, dài ≥ 70 cm, giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 31 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 8796
216 | 216 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 1, dài ≥ 90 cm, giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 6162
217 | 217 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 5-0, dài ≥ 70 cm, có phủ chất kháng khuẩn, 1 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 5-0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 912
218 | 218 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 1, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 30 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 1, dài ≥ 70 cm, phủ chất kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate (CHD), lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 45 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 30 mm 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 5712
219 | 219 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 1, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 1, dài ≥ 90 cm, phủ chất kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate (CHD), lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 45 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1260
220 | 220 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate (CHD), lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 25 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 2040
221 | 221 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất khang khuẩn, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 3-0, dài ≥ 70 cm, phủ chất kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate (CHD), lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 15 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4838
222 | 222 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 16 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 4-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim tam giác, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 16 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 596
223 | 223 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglytone 6211, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 19 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyglytone 6211, số 4-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết thương 50% ít nhất 5 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 60 ngày - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 19 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1164
224 | 224 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 60 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 60 cm, phủ phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1142
225 | 225 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 2-0, dài ≥ 55 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 2-0, dài ≥ 55 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 3840
226 | 226 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 60 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 3-0, dài ≥ 60 cm, phủ phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4272
227 | 227 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 3-0, dài ≥ 55 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 3-0, dài ≥ 55 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 6014
228 | 228 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 4-0, dài ≥ 60 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 4-0, dài ≥ 60 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 1350
229 | 229 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 5-0, dài ≥ 60 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 5-0, dài ≥ 75 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 594
230 | 230 | Chỉ không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, đa sợi, số 1, dài ≥ 150 cm, không kim | Chỉ không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 1, dài ≥ 150 cm, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 1200
231 | 231 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu vàng | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu vàng - Kích thước: dài 45 ± 01 cm, rộng 1.5 ± 01 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 360
232 | 232 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu xanh | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu xanh - Kích thước: dài 75 ± 01 cm, rộng 2.5 ± 01 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1622.4
233 | 233 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu đỏ | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu đỏ - Kích thước: dài 45 ± 01 cm, rộng 1.5 ± 01 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 972
234 | 234 | Chỉ thép số 5, dài ≥ 40 cm, kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 5 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 5, dài ≥ 40 cm - Kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 330
235 | 235 | Chỉ thép số 5, dài ≥ 45 cm, kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 5 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 5, dài ≥ 45 cm - 1 Kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 480
236 | 236 | Chỉ thép điện cực, số 2-0, dài ≥ 60 cm, 1 kim tròn, dài 17 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài 60 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 2-0, dài ≥ 60 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 17 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài khoảng 60 mm, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 180
237 | 237 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, dài ≥ 60 cm, 1 kim tròn, dài 13 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài 51 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 3-0, dài ≥ 60 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 13 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài 51 mm, phủ silicon, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 1368
238 | 238 | Chỉ thép số 1, dài ≥ 45 cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 25 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 1 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 1, dài ≥ 45 cm - 1 Kim tròn đầu cắt, dài 25 mm, 1/2 C, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 120
239 | 239 | Chỉ thép số 2, dài ≥ 45 cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 2 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 2, dài ≥ 45 cm - 1 kim tròn đầu cắt, dài 37 mm, 1/2 C, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp), lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 5 Kgf - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 144
240 | 240 | Chỉ thép số 3, dài ≥ 45 cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 3 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 3, dài ≥ 45 cm - 1 Kim tròn đầu cắt, dài 40 mm, 1/2 C, phủ chất bôi trơn (silicon hoặc sáp) - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 96
241 | 241 | Chỉ thép, số 4,dài ≥ 45 cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C | Chỉ thép số 4 - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 4, dài ≥ 45 cm - 1 kim tròn đầu cắt, dài 48 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, 1 tép tối thiểu 4 sợi - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 126
242 | 242 | Kẹp đóng lỗ thủng ống tiêu hóa trong nội soi | Kẹp đóng lỗ thủng ống tiêu hóa trong nội soi - Chất liệu bằng Nitinol - Bao gồm bộ tay quay bung kẹp, cáp chụp ống soi và bung bằng sợi chỉ - Đường kính nắp chụp khoảng 11 - 14 mm (tối thiểu phải có 11 mm, 14 mm) - Độ sâu nắp chụp khoảng 03 - 06 mm (tối thiểu phải có 03 mm, 06 mm) - Chiều dài kẹp khoảng 09 - 11 mm (tối thiểu phải có 09 mm, 11 mm) - Tổng chiều dài ≥ 160 cm - Hình dạng răng ≥ 3 hình dạng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
243 | 243 | Kẹp mạch máu, chiều cao clip khi mở khoảng 2.8 - 2.9 mm | Kẹp mạch máu - Chất liệu Titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 2.8 - 2.9 mm, chiều rộng kẹp khi mở khoảng 1.9 - 2 mm, chiều cao kẹp khi đóng khoảng 3.6 - 3.7 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số 137081 của hãng Weck tại Bệnh viện |  | Cái | 10137
244 | 244 | Kẹp mạch máu 2 thì, chiều cao kẹp khi mở khoảng 4.2 - 4.4 mm | Kẹp mạch máu 2 thì - Chất liệu titanium - Chiều rộng clip khi mở 3.4 - 3.6 mm, chiều cao clip khi mở 4.2 - 4.4 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích kèm kẹp clip mã PL604R của hãng Aesculap tại Bệnh viện |  | Cái | 4896
245 | 245 | Kẹp mạch máu, chiều cao clip khi mở khoảng 4.8 - 5 mm | Kẹp mạch máu - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 4.8 - 5 mm, chiều rộng kẹp khi mở khoảng 6 - 6.2 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích kềm kẹp mã số FB235R hoặc FB236R của hãng Aesculap tại Bệnh viện |  | Cái | 15660
246 | 246 | Kẹp mạch máu 2 thì, chiều cao kẹp khi mở khoảng 8.20 - 8.25 mm | Kẹp mạch máu 2 thì - Chất liệu titanium - Chiều rộng clip khi mở 7.20 - 7.25 mm, chiều cao clip khi mở 8.20 - 8.25 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích kèm kẹp clip mã PL606R của hãng Aesculap tại Bệnh viện |  | Cái | 1728
247 | 247 | Kẹp mạch máu, chiều cao clip khi mở khoảng 1.90 - 1.92 mm | Kẹp mạch máu - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 1.90 - 1.92 mm, chiều rộng kẹp khi mở khoảng 1.90 - 1.93 mm, chiều cao kẹp khi đóng khoảng 2.2 - 2.5 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số 537081 của hãng Weck tại Bệnh viện |  | Cái | 810
248 | 248 | Kẹp mạch máu, chiều cao clip khi mở khoảng 2.80 - 2.90 mm | Kẹp mạch máu - Chất liệu Titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 2.80 - 2.90 mm, chiều rộng kẹp khi mở khoảng 2.05 - 2.10 mm, chiều cao kẹp khi đóng khoảng 3.60 - 3.70 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số 137082 của hãng Weck tại Bệnh viện |  | Cái | 13608
249 | 249 | Kẹp mạch máu, chiều cao clip khi mở khoảng 4.60 - 4.70 mm | Kẹp mạch máu - Chất liệu Titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 4.60 - 4.70 mm, chiều rộng kẹp khi mở khoảng 3 - 3.05 mm, chiều cao kẹp khi đóng khoảng 5.80 - 5.90 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số 237081 của hãng Weck tại Bệnh viện |  | Cái | 27248.4
250 | 250 | Kẹp mạch máu, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 3.6 - 3.7 mm | Kẹp mạch máu cỡ nhỏ - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 3 - 3.2 mm, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 3.6 - 3.7 mm - Kẹp hình chữ V kẹp được các cấu trúc dạng ống. Hai đầu được lắp khít với nhau giảm tổn thương mạch máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với kìm kẹp mã số LX107 của hãng Ethicon tại Bệnh viện |  | Cái | 4752
251 | 251 | Kẹp mạch máu, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 5 - 5.5 mm | Kẹp mạch máu cỡ trung bình - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 3.8 - 4.2 mm, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 5 - 5.5 mm - Kẹp hình chữ V kẹp được các cấu trúc dạng ống. Hai đầu được lắp khít với nhau giảm tổn thương mạch máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp mã số LX207 của hãng Ethicon tại Bệnh viện |  | Cái | 11664
252 | 252 | Kẹp mạch máu chiều dài kẹp khi đóng khoảng 8.8 - 9 mm | Kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 6 - 6.4 mm, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 8.8 - 9 mm - Kẹp hình chữ V kẹp được các cấu trúc dạng ống. Hai đầu được lắp khít với nhau giảm tổn thương mạch máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp mã số EL314 của hãng Ethicon tại Bệnh viện |  | Cái | 26028
253 | 253 | Kẹp mạch máu, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 12 - 12.3 mm | Kẹp mạch cỡ lớn - Chất liệu titanium - Chiều cao kẹp khi mở khoảng 7 - 7.5 mm, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 12 - 12.3 mm - Kẹp hình chữ V kẹp được các cấu trúc dạng ống. Hai đầu được lắp khít với nhau giảm tổn thương mạch máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp mã số EL414 của hãng Ethicon tại Bệnh viện |  | Cái | 5940
254 | 254 | Kẹp mạch máu, chất liệu polymer | Kẹp mạch máu - Chất liệu Polymer - Kích cỡ: * ML: đường kính khoảng 10 - 11 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 3 - 10 mm * L: đường kính khoảng 14 - 15 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 5 - 13 mm * XL: đường kính khoảng 18 - 19 mm, có thể kẹp mô hoặc mạch máu đường kính khoảng 7 - 16 mm - Có gai sọc thân kẹp chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) Tương thích với kìm kẹp mã số 544170, 544180, 544191 hoặc 544965, 544995, 544990 của hãng Weck tại Bệnh viện |  | Cái | 67698
255 | 255 | Dao cắt cơ vòng dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dao cắt cơ vòng dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn khoảng 0.025 - 0.035'' và cho kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện ở đoạn đầu dây cắt, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang trên dao - Chiều dài dao ≥ 25 mm - Chiều dài đoạn đầu ≥ 7 mm - Chiều dài làm việc ≥ 1700 mm - Đường kính đoạn đầu ≥ 4.5 Fr - Có vị trí đánh dấu 1/3 và 1/2 dao - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Dao có thể được điều khiển căng hoặc dãn bằng tay cầm - Có bộ nối gắn kết với máy đốt điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 140
256 | 256 | Dao mổ điện lưỡng cực trong mổ nội soi, dài khoảng 30 - 40 cm, đường kính 5 mm | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ nội soi - Kích thước * Chiều dài khoảng 30 - 40 cm * Đường kính 5 mm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 20 - 22 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong khoảng 20 - 25 độ - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy Valleylab FT10 tại Bệnh viện |  | Cái | 175.5
257 | 257 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc trong nội soi dạ dày | Dao cắt hớt dưới niêm mạc, có đầu cách điện dùng trong nội soi dạ dày - Chất liệu đầu cách điện bằng sứ - Chiều dài dao ≥ 4 mm - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Đường kính đầu cuối cách điện ≤ 2.2 mm - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
258 | 258 | Chất làm đầy trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn da | Chất làm đầy trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo tối thiểu 20 mg/ml. Lidocain hydrochlorid tối thiểu 3 mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - 1 kim thẳng, 29G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 267
259 | 259 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm dùng trong nội soi tiêu hóa | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm dùng trong nội soi tiêu hóa - Đầu dao hình núm có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại được điều khiển bằng tay cầm, và có kênh phun nước - Đường kính dao ≤ 0.3 mm - Chiều dài dao tối thiểu phải có 1.5 mm, 2.0 mm - Chiều cao của núm khi thu ngắn còn ≥ 0.1 mm - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
260 | 260 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình tam giác trong nội soi tiêu hóa | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình tam giác dùng trong nội soi tiêu hóa - Chiều dài dao cắt khoảng 4.5 - 4.7 mm, lưỡi dao có hình tam giác, có kênh phun nước - Chiều dài đoạn đầu hình tam giác ≥ 0.4 mm - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
261 | 261 | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao cắt có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dây dẫn 0.025-0.035'' và kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính ≥ 5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao kim ≥ 5 mm - Chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện ≥ 3 mm - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
262 | 262 | Dao hình lưỡi liềm | Dao hình lưỡi liềm - Chất liệu bằng thép không gỉ - Cạnh mài ngang, hai mặt vát, đầu tròn, gập góc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 45
263 | 263 | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ mở, lưỡi dao cong khoảng 35 - 40 độ | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ mở - Kích thước * Chiều dài khoảng 20 - 21 cm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 20 - 22 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong khoảng 35 - 40 độ - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy Valleylab FT10 tại Bệnh viện |  | Cái | 411
264 | 264 | Dao mổ mắt phaco, 45 độ | Dao mổ mắt phaco - Chất liệu: + Lưỡi dao bằng thép không gỉ + Tay cầm bằng nhựa - Cấu tạo mặt vát 45 độ - Chiều rộng khoảng 2.2 - 3.2 mm (tối thiểu phải có 2.2, 2.8, 3.0, 3.2 mm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1800
265 | 265 | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, cán dao dài khoảng 8 - 10 cm | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài khoảng 8 - 10 cm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện |  | Cái | 226
266 | 266 | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ nội soi, dài khoảng 30 - 40 cm | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ nội soi, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài khoảng 30 - 40 cm * Đường kính 5 mm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện |  | Cái | 599
267 | 267 | Dao mổ siêu âm phối hợp điện lưỡng cực dùng trong mổ nội soi, dài khoảng 30 - 40 cm, đường kính 5 mm | Dao mổ siêu âm phối hợp điện lưỡng cực dùng trong mổ nội soi - Kích thước * Chiều dài khoảng 30 - 40 cm * Đường kính 5 mm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Tích hợp hàn mô bằng siêu âm và điện lưỡng cực - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích hệ thống máy cắt đốt thunderbeat tại Bệnh viện |  | Cái | 24
268 | 268 | Dao siêu âm không dây dùng trong mổ nội soi, đường kính 5 mm, dài 30 - 40 cm | Dao siêu âm không dây dùng trong mổ nội soi, tần số ≥ 55000Hz - Kích thước: * Chiều dài khoảng 30 - 40 cm * Đường kính 5 mm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 15 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với các dụng cụ không dây đi kèm |  | Cái | 40.5
269 | 269 | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở, đường kính khoảng 1.9 - 2 mm, dài khoảng 7.9 - 8 cm | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 1.9 - 2 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 287 - 355 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.5 - 3.6 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy CUSA Excel tại bệnh viện |  | Cái | 75
270 | 270 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở, đường kính khoảng 2.6 - 2.7 mm, dài khoảng 7.9 - 8 cm | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ mở - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 2.6 - 2.7 mm - Chiều dài khoảng 7.9 - 8 cm - Biên độ dao động khoảng 254 - 307 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 3.8 - 4.0 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy CUSA Excel tại bệnh viện |  | Cái | 18
271 | 271 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ nội soi đường kính khoảng 1.9 - 2 mm, dài khoảng 30 - 31 cm | Đầu dao 23 kHz dùng trong mổ nội soi - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính khoảng 1.9 - 2 mm - Chiều dài khoảng 30 - 31 cm - Biên độ dao động khoảng 178 - 229 µm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng khoảng 32 - 33 g - Có cáp thông tắc đầu mũi dao - Kèm 6 đầu phun dịch - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy CUSA Excel tại bệnh viện |  | Cái | 75
272 | 272 | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa, có đầu vác một bên | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa - Đường kính 2 ± 0.5 mm - Chiều dài 2 ± 0.5 m - Có đầu vác một bên - Có bộ kết nối với máy đốt điện Argon Plasma (bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
273 | 273 | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa, có đầu vác tròn | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa - Đường kính 2 ± 0.5 mm - Chiều dài 2 ± 0.5 m - Có đầu vác tròn - Có bộ kết nối với máy đốt điện Argon Plasma tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 12
274 | 274 | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa mềm - Đường kính ngoài ≤ 19 mm - Góc vát xiên - Có rãnh cố định thòng lọng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 15
275 | 275 | Đầu gắn ống soi dùng trong nội soi tiêu hóa | Đầu gắn ống soi dùng trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa mềm - Chiều dài từ đầu cuối ống soi ≤ 4 mm - Có lỗ bên - Đường kính ngoài khoảng 11 - 15 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 1005
276 | 276 | Bộ phụ kiện lấy dịch dùng trong việc truyền nhanh | Bộ phụ kiện lấy dịch dùng trong việc truyền nhanh (dịch, máu) - Bộ phụ kiện bao gồm bình chứa khoảng 110 - 120 ml với bộ lọc khoảng 245 - 250 µm và bộ lọc kỵ nước để loại bỏ khí, cụm đầu 3 dây lấy dịch, bộ trao đổi nhiệt, ngăn áp suất và bộ khử khí, dây nối người bệnh dài khoảng 120 - 140 cm, kèm cổng tiêm - Bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 đang tại Bệnh viện |  | Bộ | 37.5
277 | 277 | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang, đầu tù, thân cong | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 10 - 12 cm - Đầu tù, thân cong 40 độ - Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút - Có cổng gắn với dây nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy khoan cắt nạo model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 150
278 | 278 | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang, đầu tù, thân thẳng | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 10 - 12 cm - Đầu tù - Thân thẳng - Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Có cổng gắn với dây nước - Kèm 01 dây nước - Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy khoan cắt nạo model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 120
279 | 279 | Đầu máy không dây, tạo sung động siêu âm | Đầu máy không dây, tạo sung động siêu âm - Tần số dao động ≥ 55000 lần/giây - Tín hiệu đèn LED và âm thanh báo hiệu tình trạng hoạt động của thiết bị - Có thể tái sử dụng lên đến 100 lần - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 1.5
280 | 280 | Rọ bắt sỏi qua ống soi mềm, loại nhỏ | Rọ bắt sỏi - Kích cỡ khoảng 1.8 - 2.2 Fr - Chiều dài khoảng 118 - 120 cm - Cấu tạo loại 4 cành, đầu tròn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích ống soi mềm loại nhỏ |  | cái | 180
281 | 281 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - Chất liệu không mủ cao su - Đầu thắt trong suốt, có thể nhìn được vật đối diện - Có kênh phun nước - Có móc kéo dây - Có ống nối bơm rửa - Tầm nhìn ≥ 360° - Có 02 dây kéo dài ≥ 142cm - Đường kính trong đầu thắt ≥ 9 Fr - Tương thích đầu ống soi khoảng 8 - 12 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | bộ | 600
282 | 282 | Lưỡi cưa các loại, dùng trong phẫu thuật | Lưỡi cưa các loại dùng trong phẫu thuật - Chất liệu bằng thép không gỉ - Lưỡi hình răng cưa - Dày khoảng 0.3 - 0.6 mm - Chiều dài lưỡi cắt tối thiểu 12 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích tay cưa tịnh tiến, gập góc dùng với máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 30
283 | 283 | Dây cưa sọ dài trong khoảng 400 - 410 mm | Dây cưa sọ - Bằng thép không gỉ - Dài khoảng 400 - 410 mm - Đường kính khoảng 1.4 - 1.5 mm - Cấu tạo mảnh xoắn có thể uốn cong - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | sợi | 100
284 | 284 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính khoảng 0.032 - 0.035'', dài tối thiểu 150 cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi bằng nitinol phủ Polytetrafluoroethylene (PTFE) - Phủ lớp ưa nước (hydrophilic) - Đường kính khoảng 0.032 - 0.035" - Chiều dài tối thiểu 150 cm - Đầu dây dẫn mềm - Có cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 200
285 | 285 | Dây dẫn đường dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính ngoài khoảng 0.020 - 0.025" | Dây dẫn đường dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dạng đầu thẳng hoặc đầu cong - Chiều dài làm việc ≥ 4500 mm - Đường kính ngoài khoảng 0.020 - 0.025" - Đầu dây dẫn có phủ chất liệu thấm nước, dài ≥ 70 mm - Chiều dài dây dẫn được đánh dấu tính từ đoạn đầu : ≥ 420 cm - Chiều dài có đánh dấu cản quang tính từ đoạn đầu khoảng 5 - 7 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 30
286 | 286 | Dây dẫn đường dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính ngoài khoảng 0.030 - 0.035" | Dây dẫn đường dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dạng đầu thẳng hoặc đầu cong - Chiều dài làm việc ≥ 4500 mm - Đường kính ngoài khoảng 0.030 - 0.035" - Đầu dây dẫn có phủ chất liệu thấm nước, dài ≥ 70 mm - Chiều dài dây dẫn được đánh dấu tính từ đoạn đầu : ≥ 420 cm - Chiều dài có đánh dấu cản quang tính từ đoạn đầu khoảng 5 - 7 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 60
287 | 287 | Bộ phận truyền xung động siêu âm tương thích với dao siêu âm, dùng trong phẫu thuật mổ mở | Bộ phận truyền xung động siêu âm tương thích với dao siêu âm, dùng trong phẫu thuật mổ mở - Sử dụng được ≥ 80 lần - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện |  | Cái | 24
288 | 288 | Điện cực cắt rạch hình vòng 24 Fr | Điện cực cắt rạch hình vòng dùng trong cắt đốt tuyến tiền liệt - Kích cỡ 24 Fr - Cấu tạo 1 vòng cắt sử dụng trong môi trường nước muối và dòng điện lưỡng cực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy cắt đốt cao tần UES-40, ESG-400 tại bệnh viện |  | Cái | 108
289 | 289 | Rọ lấy sỏi loại nhỏ | Rọ kéo sỏi loại nhỏ - Chiều dài dụng cụ khoảng 280 - 300 cm - Độ mở rọ khoảng 15 - 20 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ khoảng 1 - 1.5 mm - Tương thích ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
290 | 290 | Kềm sinh thiết loại nhỏ | Kềm sinh thiết loại nhỏ - Đường kính ngàm khoảng 1 - 1.2 mm - Chiều dài làm việc khoảng 280 - 300 cm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ khoảng 1 - 1.5 mm - Tương thích ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
291 | 291 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ dùng trong phẫu thuật, đường kính vết mổ có thể banh 2 - 10 cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Cấu tạo 2 vòng tròn ở 2 đầu - Đường kính vết mổ có thể banh khoảng 2 - 10 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 185
292 | 292 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ dùng trong phẫu thuật, đường kính vết mổ có thể banh 10 - 15 cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Cấu tạo 2 vòng tròn ở 2 đầu - Đường kính vết mổ có thể banh khoảng 10 - 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2160
293 | 293 | Dụng cụ cầm máu dạng phun | Dụng cụ cầm máu dạng phun - Chất liệu bột cầm máu - Dụng cụ gồm 2 catheter: * Đường kính ≥ 7 Fr * Chiều dài ≥ 220 cm - Tay cầm gồm: * Bình CO2 * Bình bột cầm máu - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 2
294 | 294 | Bình chứa dịch dùng trong truyền dịch nhanh | Bình chứa dịch dùng trong truyền dịch nhanh - Chất liệu bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Thể tích khoảng 3000 - 4000 ml - Có vạch đánh dấu thể tích trên thân bình - Màng lọc khoảng 160 - 170 µm - 3 cổng đầu vào - 1 cổng đầu ra - 2 cổng thông xả khí - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 có tại Bệnh viện |  | Cái | 37.5
295 | 295 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 8 - 9 Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Chất liệu bằng titanium, phủ silicon - Catherter khoảng 8 - 9 Fr - Đường kinh trong khoảng 1.5 - 1.6 mm - Chịu được truyền áp lực cao khoảng 22 - 23 bar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với môi trường MRI |  | Bộ | 20
296 | 296 | Điện cực dán, đo hoạt động não khi gây mê dùng cho trẻ em | Điện cực dán đo hoạt động não khi gây mê toàn thân hoặc an thần dùng cho trẻ em - Chất liệu: Polycarbonate - Chiều dài 25 ± 02 cm - Trọng lượng khoảng 3 - 4 g - Đầu kết nối dạng bản dẹt - Kèm hướng dẫn vị trí dán điện cực - Tương thích với máy monitor Bispectral Index VISTA tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 300
297 | 297 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn) dùng trong phẫu thuật nội soi, chất liệu tự tan | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim tự tan - Kích thước: * Chiều dài thân dụng cụ khoảng 35 - 45 cm * Đường kính dụng cụ ≤ 5 mm * Chiều dài ghim cao khoảng 4 - 5 mm - Chiều rộng khoảng 5 - 6 mm - Cấu tạo: * Hình dạng ghim xoắn ốc * Số lượng ghim tối thiểu 15 ghim/ cái - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 150
298 | 298 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn), ghim bằng titan | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim bằng titan - Kích thước: * Chiều dài thân dụng cụ khoảng 35 - 45 cm * Đường kính dụng cụ ≤ 5 mm * Chiều dài ghim khoảng 3 - 5 mm - Chiều rộng khoảng 4 - 5 mm - Cấu tạo: * Hình dạng ghim xoắn ốc * Số lượng ghim tối thiểu 15 ghim/cái - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 150
299 | 299 | Dụng cụ đẩy stent trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dụng cụ đẩy stent trong nội soi mật tụy ngược dòng - Chiều dài làm việc ≥ 1900 mm - Đầu cuối có cản quang - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Tương thích dây dây dẫn khoảng 0.025 - 0.035" và các loại stent ≥ 10 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 35
300 | 300 | Vỏ que nong dùng cho tán sỏi mật qua da | Vỏ que nong dùng cho tán sỏi mật qua da - Kích cỡ tối thiểu phải có 12, 14, 16, 18 Fr - Có tai xé bỏ sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 70
301 | 301 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng pin, trong phẫu thuật nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, gập góc đa năng, dùng pin trong phẫu thuật nội soi - Kích thước: * Cán dài khoảng 15 - 20 cm * Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng ghim 360 độ - Các bộ phận khác đi kèm phụ kiện lắp đặt pin, pin, khay sạc pin - Số lần sử dụng tối thiểu 150 lần (mỗi lần sử dụng có thể nhiều băng ghim) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim nội soi các cỡ, cùng hãng tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 1
302 | 302 | Miếng vá tạo hình xương và cân cơ thái dương | Miếng vá tạo hình xương và cân cơ thái dương - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần, miếng ghép có cuống - Kích cỡ 45 x 44 x 7.0 mm x 3.0 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)v |  | Cái | 3
303 | 303 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, khoảng 70 - 80 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 1.5 - 2.0 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu: * Tay cầm bằng nhựa * Lưỡi dao thép không gỉ - Kich thước: * Chiều dài đường cắt khoảng 70 - 80 mm * Có thể điều chỉnh độ cao của ghim sau dóng 3 mức 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm - Hàm đe có 6 hàng để bấm ghim - Có thể sử dụng được tối thiểu 12 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở, 75 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 310
304 | 304 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, khoảng 75 - 85 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu: * Tay cầm bằng nhựa * Lưỡi dao thép không gỉ - Kích thước: * Chiều dài đường cắt khoảng 75 - 85 mm - Có thể điều chỉnh độ cao ghim sau đóng khác nhau khoảng 1.5 - 2.5 mm - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên với 3 chiều cao ghim khác nhau từ 3 - 4 mm - Có thể sử dụng được tối thiểu 8 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, mổ mở, khoảng 80 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 55
305 | 305 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, gập góc chủ động, dùng trong phẫu thuật nội soi - Kích thước: - Cán dài khoảng 15 - 20 cm - Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng ghim 360 độ, thay thế băng ghim để sử dụng it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Có thể sử dụng được tối thiểu 25 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 350
306 | 306 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, 45 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, gập góc chủ động, dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ - Kich thước * Cán dài khoảng 32 - 36 cm * Đường kính thân ≤ 12 mm * Chiều dài hàm 45 mm - Có thể gập góc mỗi bên 45 độ, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng ghim để sử dụng it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Hàm đe có 6 hàng để bấm ghim - Có thể sử dụng được tối thiểu 12 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng, nội soi, 45 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 40
307 | 307 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng, gập góc đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi. - Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ - Kich thước * Cán dài khoảng 32 - 36 cm * Đường kính thân ≤ 12 mm * Chiều dài hàm 60 mm - Có thể gập góc mỗi bên 45 độ, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng ghim để sử dụng it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Hàm đe có 6 hàng để bấm ghim - Có thể sử dụng được tối thiểu 12 băng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 200
308 | 308 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng tự động, dùng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng | Dụng cụ khâu nối vòng, tự động phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng - Chất liệu: ghim bằng titanium - Cấu tạo: ≥ 32 ghim, ít nhất 2 hàng ghim - Kích thước: * Chiều cao ghim 3.3 - 3.7 mm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim 32 - 34 mm - Đe có thể tháo rời - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2110
309 | 309 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi - Chất liệu: ghim bằng titanium - Cấu tạo: ≥ 32 ghim, ít nhất 2 hàng ghim - Kích thước: * Chiều cao ghim 4.5 - 5.0 mm * Đường kính ngoài ngoài của khoang chứa ghim 32 - 34 mm - Đe có thể tháo rời - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 306
310 | 310 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong phẫu thuật điều trị sa trực tràng và trĩ | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong phẫu thuật điều trị sa trực tràng và trĩ - Chất liệu: ghim bằng Titanium - Cấu tạo ≥ 32 ghim dập, ít nhất 2 hàng ghim - Kich thước: - Đường kính ngoài của khoang chứa ghim khoảng 32 - 34 mm - Chiều cao ghim khoảng 3.8 - 4.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
311 | 311 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng, sử dụng pin, 25 - 31 mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng, sử dụng pin - Chất liệu: ghim bằng titanium - Kích thước * Cán dài khoảng 20 - 25 cm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim gồm các cỡ: 25 mm, 29 mm, 31 mm, tối thiểu 20 ghim * Chiều cao ghim sau khi đóng điều chỉnh được khoảng 1.0 mm - 2.3 mm - Ít nhất 2 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 69
312 | 312 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 28 - 33 mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe nghiêng - Chất liệu: ghim bằng titanium - Kích thước * Cán dài khoảng 20 - 25 cm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim gồm các cỡ: 28 mm, 31 mm, 33 mm, tối thiểu 38 ghim - Ít nhất 3 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 144
313 | 313 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe nghiêng, 25 - 33 mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe nghiêng - Chất liệu: ghim bằng titanium - Kích thước * Cán dài khoảng 30 - 35 cm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim gồm các cỡ: 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm, tối thiểu 20 ghim - Ít nhất 2 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 60
314 | 314 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng, 25 - 33 mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng - Chất liệu: ghim bằng titanium - Kích thước * Cán dài khoảng 15 - 20 cm * Đường kính ngoài của khoang chứa ghim gồm các cỡ: 25 mm, 29 mm, 33 mm, tối thiểu 20 ghim * Chiều cao ghim sau khi đóng điều chỉnh được từ 1.5 mm - 2.2 mm - Ít nhất 2 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 345
315 | 315 | Dụng cụ khâu da, dùng đóng da | Dụng cụ khâu da dùng đóng da - Bằng thép không gỉ - Tối thiểu 35 ghim đường kính khoảng (5 - 6) x (3 - 4) mm - Cấu tạo cửa sổ nhìn trong suốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 180
316 | 316 | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở, 30 mm | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở - Chất liệu tay cầm bằng nhựa - Kích thước: * Cán dài khoảng 18 - 25 cm * Chiều dài băng ghim 30 mm - Cấu tạo 3 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng, mổ mở" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 52.5
317 | 317 | Dụng cụ khâu nối thẳng, nội soi, 60 mm, gập góc đa năng, sử dụng pin | Dụng cụ khâu nối thẳng, nội soi, 60 mm, gập góc đa năng, sử dụng pin - Chất liệu đe bằng thép không gỉ - Kích thước: + Cán dài khoảng 32 - 36 cm + Đường kính thân ≤ 12 mm + Chiều dài hàm 60 mm - Có thể gập góc mỗi bên 45 độ, xoay băng ghim 360 độ, thay thế băng ghim để sử dụng it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tự động thu dao sau khi sử dụng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với băng ghim "Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 60 mm, chiều cao ghim sau khi đóng khoảng 0.9 - 1.1 mm" tại danh mục mời thầu |  | Bộ | 72
318 | 318 | Kim sinh thiết u trong nội soi siêu âm | Kim sinh thiết u trong nội soi siêu âm - Chất liệu: Nitinol - Có lỗ bên - Chiều dài kim 80 ± 01 mm - Đường kính kim 19G, 22G - Chiều dài làm việc ≥ 1400 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 20
319 | 319 | Dụng cụ thắt polyp | Dụng cụ thắt polyp dùng để cầm máu trước thủ thuật cắt polyp trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu: nylon - Lọng thắt cầm máu đã lắp sẵn với tay cầm nhựa - Lọng thắt có đường kính ≤ 30 mm - Chiều dài làm việc ≥ 2200 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 330
320 | 320 | Vỏ ngoài dùng cho ống soi mềm | Vỏ ngoài dùng cho ống soi mềm - Gồm: + vỏ ngoài: * Chất liệu bằng nylon - Phủ lớp ưa nước (hydrophilic) * Có 2 nhánh + Nòng: * Chất liệu bằng polyethylene * Bên trong có thể tháo rời - Chiều dài khoảng 35 - 50 cm - Kích cỡ khoảng 10 - 12 Fr (tối thiểu phải có 11, 12 Fr) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | cái | 52
321 | 321 | Hộp đựng kim phẫu thuật (29 - 30) x (8 - 10) x (4 -5) cm | Hộp đựng kim phẫu thuật - Chất liệu nhựa - Kích thước khoảng (29 - 30) x (8 - 10) x (4 -5) cm Gồm 2 khay: - Khay 1 chứa mút mềm để ghim cố định dao và kim phẫu thuật - Khay 2: chia thành 6 ô nhỏ, kích thước 1 ô tối thiểu 4 x 4 cm, dựng đứng các vỏ bao bì của dao và chỉ phẫu thuật - Có in số thứ tự kiểm soát số lượng kim chính xác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2450
322 | 322 | Kềm sinh thiết phủ teflon | Kềm sinh thiết sử dụng trong nội soi tiêu hóa - Chiều dài khoảng 160 - 230 cm (tối thiểu phải có 160, 180, 230 cm) - Có 2 vị trí đánh dấu ra kềm - Thân kềm có vỏ bọc Teflon - Đường kính thân kềm khoảng 1.5 - 2.5 mm - Số lượng răng ≥ 5/6 răng - Hình dạng miệng kềm Oval, có cửa sổ 2 bên hàm kềm - Miệng kềm có 2 kiểu: Dạng lưỡi phẳng và dạng có răng hoặc 2 dạng có răng - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 195000
323 | 323 | Keo dán da 0.5 ml | Keo dán da - Thành phần 2-octyl cyanoacrylate - Thể tích tối thiểu 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | lọ | 1200
324 | 324 | Keo dán da, dán mô nội soi 0.5 ml | Keo dán da, dán mô nội soi có thể dùng cho mô cơ thể - Thành phần N - butyl - 2 - cyano acrylat - Thể tích tối thiểu 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Lọ | 900
325 | 325 | Kéo mổ nội soi cong, đường kính 5 mm | Kéo mổ nội soi cong - Lưỡi kéo dài khoảng 15 - 17 mm - Đường kính thân 5 mm - Chiều dài thân: 30 - 33 cm - Loại: cong, cán không khóa - Có chốt gắn đốt điện đơn cực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 1600
326 | 326 | Keo sinh học vá mạch máu bằng hỗn hợp keo gelatin và chất đông máu thrombin, 5 ml | Keo sinh học cầm máu - Thành phần hỗn hợp keo gelatin kết dính và chất tạo đông máu thrombin - Thể tích tối thiểu 5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 600
327 | 327 | Keo sinh học, 2 ml | Keo sinh học cầm máu - Thành phần protein hydrogel chứa BSA và tối thiểu 60% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (tối thiểu 40%) và glutaraldehyde (tối thiểu 10%) - Thể tích tối thiểu 2 ml - Cấu tạo bơm tiêm hai nòng và vòi bơm dạng xoắn, kèm 4 đầu bơm keo - Chịu được áp lực ≥ 450 mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tube | 150
328 | 328 | Keo sinh học, 4 ml | Keo sinh học cầm máu - Chất liệu hydrogel tổng hợp - Thể tích tối thiểu 4 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 200
329 | 329 | Keo sinh học, 5 ml | Keo sinh học cầm máu - Thành phần protein hydrogel chứa BSA và tối thiểu 60% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (tối thiểu 40%) và glutaraldehyde (tối thiểu 10%) - Thể tích ống tối thiểu 5 ml - Cấu tạo bơm tiêm hai nòng và vòi bơm dạng xoắn, kèm 4 đầu bơm keo - Chịu được áp lực ≥ 450 mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tube | 550
330 | 330 | Kẹp bấm da | Kẹp bấm da - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính ghim khoảng 0.5 - 0.6 mm - Sau khi đóng: * Chiều dài ghim khoảng 6 - 7 mm * Chiều cao khoảng 4 - 4.5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 170
331 | 331 | Kẹp cầm máu điện dùng trong nội soi tiêu hóa | Kẹp cầm máu điện dùng trong nội soi tiêu hóa - Chiều dài làm việc ≥ 1900 mm - Độ mở ngàm khoảng 4 - 6.5 mm - Hỗ trợ tính năng xoay, cấu tạo ngàm chống trượt - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
332 | 332 | Miếng vá tạo hình vùng mặt và sàn ổ mắt | Miếng vá tạo hình vùng mặt và sàn ổ mắt - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 13 x 38 mm, dày 3.0 mm hoặc 6.0 mm; 30 x 50 mm, dày 0.45 mm; 38 x 50 mm, dày 0.85 mm hoặc 1.5 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
333 | 333 | Khăn trải bàn mayo hai lớp | Khăn trải bàn mayo hai lớp - Chất liệu nhựa - Được gia cố bán thấm ≥ 60 gsm, chỉ thấm mặt trên - Kích thước (80 - 90) x (145 - 150) cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2300
334 | 334 | Kim chích cầm máu dạ dày | Kim chích keo cầm máu dạ dày - Chất liệu bằng thép không gỉ - Chiều dài kim ≥ 6 mm - Đường kính kim khoảng 0.7 - 1 mm/19 - 22 G - Đường kính vỏ ngoài ≥ 2.3 mm - Vỏ ống kim trong suốt - Có khóa kim - Ống thông bên ngoài có đầu kim loại hình nón - Chiều dài làm việc ≤ 1600 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
335 | 335 | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng - Chất liệu thép không gỉ - Vỏ ống kim trong suốt - Có khóa kim - Ống thông bên ngoài có đầu kim loại hình nón - Chiều dài kim ≤ 4 mm - Đường kính kim khoảng 0.5 - 1 mm - Đường kính vỏ ngoài ≥ 1.8 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Chiều dài làm việc ≥ 2300 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 780
336 | 336 | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính - Kích thước: * Đường kính kim đốt 18G * Chiều dài kim đốt khoảng 70 - 100 mm * Chiều dài đoạn sinh nhiệt khoảng 5 - 10 mm - Bộ phận đi kèm: dây dẫn tín hiệu, cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy CoATherm AK-F200 tại Bệnh viện |  | Cái | 120
337 | 337 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, 20G, 22G | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da - Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dây nối bằng polyurethane, không latex, không PVC, không DEHP - Kích cỡ 20G, 22G, dài khoảng 15 - 20 mm, chiều dài dây nối khoảng 25 - 30 cm - Cấu tạo kim gập góc có đế cố định nối với dây nối - Có khóa kẹp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 1200
338 | 338 | Kìm gắp dị vật dùng trong nội soi tiêu hóa | Kìm gắp dị vật dùng trong nội soi tiêu hóa - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Độ mở rộng ngàm khoảng 11 - 15 mm - Kìm tích hợp tay cầm, vỏ cách điện, ngàm răng chuột kết hợp răng cá sấu - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 5
339 | 339 | Kim gây tê đám rối thần kinh 20G, 100 ± 01 mm | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 20G dài 100 ± 01 mm - Thân kim có chia vạch, hiển thị dưới siêu âm, mặt vát khoảng 30 - 40 độ, cách điện - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc - Có dây dẫn kích thích điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex Dig RC tại Bệnh viện |  | Cái | 1100
340 | 340 | Kim gây tê đám rối thần kinh 21G, 100 ± 01 mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 21G, dài 100 ± 01 mm - Thân kim có chia vạch, mặt vát khoảng 30 - 40 độ, cách điện - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc - Có dây dẫn kích thích điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex Dig RC tại Bệnh viện |  | Cái | 400
341 | 341 | Kim gây tê đám rối thần kinh 22G, 50 mm ± 01 mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 22G, dài 50 ± 01 mm - Thân kim có chia vạch, mặt vát khoảng 30 - 40 độ, cách điện - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc - Có dây dẫn kích thích điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex Dig RC tại Bệnh viện |  | Cái | 30
342 | 342 | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm, cỡ 21G, dài 100 ± 01 mm | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 21G, dài 100 ± 01 mm - Thân kim có chia vạch, hiển thị dưới siêu âm, mặt vát khoảng 30 - 40 độ - Chuôi kim trong suốt, có dây nối để bơm thuốc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 420
343 | 343 | Kim gây tê tủy sống cỡ 18G, 20G, 22G, 25G, 27G | Kim gây tê tủy sống - Kim bằng thép không gỉ - Đầu kim cấu tạo 3 mặt vát - Chuôi kim trong suốt, có phản quang - Cỡ 18G, 20G, 22G, 25G, 27G, dài khoảng 85 - 90 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 14000
344 | 344 | Kim gây tê tủy sống, có cánh, cỡ 18G, 20G, 22G, 25G, 27G | Kim gây tê tủy sống, có cánh - Kim bằng thép không gỉ, phủ silicone - Đầu kim cấu tạo 3 mặt vát - Chuôi kim hình lăng trụ, có nhiều rãnh - Phần cánh giúp cố định kim khi bơm thuốc - Cỡ 18G, 20G, 22G, 25G, 27G, dài khoảng 85 - 90 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 4700
345 | 345 | Kim gây tê tủy sống, đầu kim bút chì 27G | Kim gây tê tủy sống - Kim gây tê tủy sống: * Bằng thép không gỉ * Cỡ 27G * Chiều dài khoảng 85 - 90 mm - Kim dẫn đường: * Bằng thép không gỉ * Cỡ 22G - Chiều dài khoảng 30 - 35 mm - Đầu kim dạng bút chì giúp giảm tổn thương mô - Chuôi kim trong suốt, có phản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2300
346 | 346 | Thòng lọng cắt polyp loại nhỏ | Thòng lọng cắt polyp loại nhỏ, dùng cắt polyp, lấy stent đường mật - Chiều dài dụng cụ khoảng 280 - 290 cm - Độ mở thòng lọng khoảng 8 - 10 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ khoảng 1 - 1.5 mm - Tương thích ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
347 | 347 | Thòng lọng cắt polyp, hình oval, xoay được | Thòng lọng cắt polyp, hình oval, xoay được - Chiều dài làm việc khoảng 180 - 230 cm - Đường kính thòng lọng có độ mở tối đa 35 mm - Đường kính vỏ ngoài của thòng lọng tối đa 2.5 mm - Loại dây đơn sợi, sợi cắt mịn, dây bện - Tích hợp tay cầm xoay được 360° - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 270
348 | 348 | Lưỡi cắt dùng trong phẫu thuật thanh quản | Lưỡi cắt dùng trong phẫu thuật thanh quản - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đầu cắt tù, không răng rưa, cong ≤ 15 độ - Đường kính khoảng 3.0 - 4.0 mm - Chiều dài lưỡi cắt khoảng 20 - 25 cm - Tốc độ hoạt động tối thiểu 60 vòng/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 4
349 | 349 | Mạch máu nhân tạo loại chữ Y bằng polyester, dài ≥ 40 cm | Mạch máu nhân tạo loại chữ Y điều trị bắc cầu động mạch chủ, ngoại biên - Chất liệu bằng polyester - Đường kính 12 x 6 mm, 14 x 7 mm, 16 x 8 mm, 18 x 9 mm, 20 x 10 mm, 22 x 11 mm, 24 x 12 mm, chiều dài ≥ 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 50
350 | 350 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng bằng polyester, có tráng bạc, kháng khuẩn, đường kính 6, 7, 8 mm, dài ≥ 60 cm | Mạch máu nhân tạo loại thẳng, điều trị bắc cầu động mạch ngoại biên - Chất liệu bằng polyester có tráng bạc, kháng khuẩn - Đường kính 6, 7, 8 mm, dài ≥ 60 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
351 | 351 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng bằng polyester, có tráng bạc, kháng khuẩn, đường kính 6, 7, 8 mm, dài ≥ 90 cm | Mạch máu nhân tạo loại thẳng, điều trị bắc cầu động mạch ngoại biên - Chất liệu bằng polyester có tráng bạc, kháng khuẩn - Đường kính 6, 7, 8 mm, dài ≥ 90 cm - Cấu tạo có vòng xoắn chống gập, đè nén - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
352 | 352 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bằng polyvinylidene fluoride, ngang ≥ 7 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang ≥ 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 300
353 | 353 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bằng polyvinylidene fluoride, ngang khoảng 5 - 7 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước: + Ngang khoảng 5 - 7 cm + Dọc khoảng 10 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 150
354 | 354 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polypropylene, 10 x 15 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, có tính co dãn đa chiều - Chất liệu polypropylene - Kích thước 10 x 15 cm - Kích thước lỗ khoảng 1 - 2 mm - Trọng lượng khoảng 30 - 70 g/m2 - Có dãy màu định hướng chiều của lưới - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 80
355 | 355 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 250
356 | 356 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride, định hình 3D | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Định hình lưới 3D - Đường kẽ định hình không gian: có - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 250
357 | 357 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính,15 x 20 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 15 x 20 cm - Trọng lượng khoảng 70 - 140 g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt (chất liệu collagen hoặc cellulose hoặc titanium hoặc PVDF hoặc polyglactin 910) - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 35
358 | 358 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính, 20 x 25 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 25 cm - Trọng lượng khoảng 70 - 140 g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt (chất liệu collagen hoặc cellulose hoặc titanium hoặc PVDF hoặc polyglactin 910) - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 25
359 | 359 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính, 20 x 30 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 30 cm - Trọng lượng khoảng 70 - 140 g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt (chất liệu collagen hoặc cellulose hoặc titanium hoặc PVDF hoặc polyglactin 910) - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 15
360 | 360 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn bằng polypropylene, 15 x 15 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene - Kích thước 15 x 15 cm - Trọng lượng khoảng 30 - 50 g/m2 - Kích thước lỗ khoảng 1 - 2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 140
361 | 361 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, 30 x 30 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước 30 x 30 cm - Trọng lượng khoảng 70 - 140 g/m2 - Kích thước lỗ dưới 01 mm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 10
362 | 362 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 15 x 20 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu: polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 30
363 | 363 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 25 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 25
364 | 364 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 30 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 24
365 | 365 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, hinh tròn đường kính khoảng 10 - 12 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Hình tròn, đường kính khoảng 10 - 12 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 15
366 | 366 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, 15 x 25 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 15 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 20
367 | 367 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, 20 x 30 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 10
368 | 368 | Mặt nạ gây mê có van bơm | Mặt nạ gây mê có van bơm - Chất liệu PVC y tế - Có chỉ thị màu theo các cỡ. - Co nối đường kính 15 mm cho số 1, đường kính 22 mm cho các size 2, 3, 4, 5. - Mềm, có van bơm 1 chiều - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40000
369 | 369 | Miếng vá tạo hình gò má, các cỡ | Miếng vá tạo hình gò má, các cỡ - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng đến 50% thể tích toàn phần - Có mấu định vị giúp ghép cân đối và chính xác - Kích cỡ 52 x 26 x 3.0 mm; 52 x 27 x 4.0 mm; 52 x 28 x 5.0 mm, trái/ phải - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
370 | 370 | Mặt nạ thanh quản nguyên khối | Mặt nạ thanh quản 2 nòng nguyên khối, không cần bơm hay rút khí khi đặt - Chất liệu: nhựa dẻo, không chứa latex - Kích cỡ số 3, 4, 5, có nòng phụ để đặt sonde dạ dày thực quản - Mặt nạ dạng bản nguyên khối chống cắn ống - Trên thân ống thể hiện số kg và thể hiện vạch tối đa khi đặt - Co nối 15 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 45
371 | 371 | Mặt nạ thanh quản bằng silicon, sử dụng ≥ 30 lần, các cỡ | Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 nòng đặt sonde dạ dày - Chất liệu bóng chèn bằng silicon, không latex - Kích cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 - Thể tích bóng chèn khoảng 7 - 40 ml, tùy cỡ - Kích thước sonde dạ dày tương ứng khoảng 8 - 16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong giúp định hình ống và không bị gập gây tắc nghẽn * Có 2 điểm chèn: - Điểm chèn 1 ở vị trí hầu họng, áp suất chèn khí trên 30 cmH2O - Điểm chèn 2 ở vị trí thực quản - Có nắp bảo vệ bóng chèn khi khử trùng - Tái sử dụng tối thiểu 30 lần - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 210
372 | 372 | Miếng chống dính tự tiêu, 100 x 130 x 0.05 mm | Miếng chống dính tự tiêu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide - Kích cỡ 100 x 130 x 0.05 mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, chống dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 5
373 | 373 | Miếng chống dính tự tiêu, 200 x 130 x 0.05 mm | Miếng chống dính tự tiêu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide - Kích cỡ 200 x 130 x 0.05 mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, chống dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 5
374 | 374 | Miếng chống dính tự tiêu, 50 x 70 x 0.05 mm | Miếng chống dính tự tiêu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide - Kích cỡ 50 x 70 x 0.05 mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, chống dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 2
375 | 375 | Miếng lót phẫu thuật | Miếng lót phẫu thuật - Chất liệu bằng vải không dệt, bán thấm ≥ 45 gsm - Kích cỡ khoảng (80 - 90) x (120 - 130) cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 17000
376 | 376 | Miếng vá tạo hình | Miếng vá tạo hình - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 38 x 50 mm, dày 1.0 mm/1.7 mm ; 38 x 63 mm, dày 3.0 mm/6.0 mm; 50 x 50 mm, dày 2.0 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
377 | 377 | Miếng vá tạo hình ống tai ngoài | Miếng vá tạo hình ống tai ngoài - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 35 x 53 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
378 | 378 | Miếng vá tạo hình vành tai | Miếng vá tạo hình vành tai - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 50 x 60 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
379 | 379 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc trong nội soi thực quản hoặc đại tràng | Dao cắt hớt dưới niêm mạc có đầu cách điện dùng trong nội soi thực quản hoặc đại tràng - Chất liệu đầu cách điện bằng sứ - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao khoảng 3.3 - 3.5 mm - Đường kính đầu cách điện ≤ 1.7 mm - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 15
380 | 380 | Miếng vá tạo hình sọ mặt | Miếng vá tạo hình sọ mặt - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 50 x 76 mm dày 0.85 mm hoặc 1.5 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
381 | 381 | Dây nối kép dùng trong truyền dịch nhanh | Dây nối kép dùng trong truyền dịch nhanh - Bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Dây nối kép hình chữ Y dùng cho người bệnh dài khoảng 135 - 140 cm, có 2 khóa dạng trục lăn - Đầu dây có khóa luer lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 tại Bệnh viện |  | Cái | 37.5
382 | 382 | Dụng cụ chống mờ hơi nước | Dụng cụ chống mờ hơi nước - Thành phần gồm: Sodium laurylether sulfate 5 - 10%, Polyethylene Glycol -7-glyceryl cocoate 1 - 3% - Dung tích tối thiểu 5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 270
383 | 383 | Stent kim loại dùng dẫn lưu mật từ ống gan trái qua dạ dày, dưới nội soi siêu âm | Stent kim loại dùng dẫn lưu mật ra dạ dày, tá tràng dưới nội soi siêu âm, phủ bán phần - Một đầu loe có phủ vỏ bao, đường kính khoảng 12 - 16 mm, có dây kéo - Đường kính thân stent ≤ 10 mm, có phủ vỏ bao - Đoạn cuối của stent không phủ vỏ bao để tránh làm tắc nghẽn các đường mật trong gan - Chiều dài stent khoảng 60 - 100 mm - Đường kính bộ đặt khoảng 7 - 9 Fr - Chiều dài bộ đặt tối thiểu 1700 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 8
384 | 384 | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật tai, đường kính 0.5 - 6 mm | Mũi khoan kim cương dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu: Thân bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đầu mũi khoan hình tròn bằng kim cương - Đầu mũi khoan hình tròn, đường kính: từ 0.5 đến 6 mm, chiều dài từ 50 đến 80 mm - Tương thích tay khoan indigo và máy khoan model IPC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE |  | Cái | 10
385 | 385 | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật tai, đường kính 1 - 5 mm | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thân bằng thép không gỉ - Đường kính tối thiểu phải có 2, 3, 4 mm - Chiều dài khoảng 50 - 80 mm - Đầu mũi khoan hình tròn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích tay khoan điện EM200 và máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 15
386 | 386 | Mũi khoan mài sàn sọ trước | Mũi khoan mài sàn sọ trước dùng trong phẫu thuật sàn sọ và phẫu thuật nội soi xoang mở rộng - Chất liệu thân bằng thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 12 - 15 cm - Độ cong khoảng 15 - 20 độ - Đầu mũi khoan hình tròn, hình vuốt nhọn, hình viên đạn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 5
387 | 387 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật sàn sọ | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật sàn sọ - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Độ cong khoảng 15 - 20 độ - Mũi khoan dài khoảng 12 - 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 5
388 | 388 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai đường kính khoảng 0.5 - 7 mm | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh, - Đường kính tối thiểu phải có 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 ,6 mm - Mũi khoan dài khoảng 50 - 80 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích tay khoan indigo và máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 66
389 | 389 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai đường kính khoảng 1 - 6 mm | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh - Đường kính tối thiểu phải có 1, 2, 3, 4,5 ,6 mm - Mũi khoan có chiều dài khoảng 50 - 80 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích tay khoan điện EM200 và máy khoan model IPC tại Bệnh viện |  | Cái | 60
390 | 390 | Ngáng miệng | Ngáng miệng dùng trong nội soi tiêu hóa: - Chất liệu: Polypropylene - Kích thước bên ngoài: 48 x 96 mm (± 01mm) - Kích thước bên trong: 19 x 22 mm (± 01mm) - Chất liệu dây giữ: Dây thun hoặc cao su - Chiều dài dây giữ ≥ 50 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 175000
391 | 391 | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi - Chất liệu: ống bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC), không Latex, không DEHP; bóng chèn làm bằng polyurethane - Đường kính 7 Fr - Chiều dài khoảng 70 - 80 cm - Bao gồm: * Một ống dẫn khí dài khoảng 70 - 80 cm, ống 1 nòng, có đầu xa hình chữ Y, trên hình Y có 2 bóng chèn phế quản trái và phải được mã hóa màu khác nhau. * Một co nối chữ Y dùng kết nối với ống nội khí quản chức năng là thông khí, có cổng vào cho ống nội soi hoặc ống hút đàm * Hai nắp đậy - Trên thân ống có vạch đánh dấu độ dài, có cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
392 | 392 | Ống dẫn lưu đường mật, đường kính khoảng 14 - 20 Fr | Ống dẫn lưu đường mật - Chất liệu cao su tự nhiên, mềm, có tính kích thích mô để tạo đường hầm - Đường kính tối thiểu phải có 14, 16, 18, 20 Fr - Cấu tạo đầu ống bo tròn dễ luồn, chữ T - Cạnh ngang khoảng 20 - 22 cm, cạnh dọc khoảng 38 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 650
393 | 393 | Dụng cụ cắt lọng thắt polyp | Dụng cụ cắt lọng thắt polyp dùng để cắt đoạn cuối phần dây nylon dư ra sau thủ thuật thắt polyp - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Dụng cụ đã tích hợp với tay cầm nhựa - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
394 | 394 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài khoảng 30 - 32 cm | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng thermoplastic polyurethane, được phủ 1 lớp ái nước, cản quang - Đường kính 8 - 16 Fr (tối thiểu phải có 8, 10, 12, 14 Fr) - Chiều dài khoảng 30 - 32 cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 4, kích thước lỗ ≥ 2 mm - Chiều dài đầu cong khoảng 5 - 10 cm - Cấu tạo phần đầu có thể uốn cong - Có đánh dấu chiều dài trên thân ống - Tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.80 mm - Có dây điều chỉnh độ cong đầu dẫn lưu và khóa ở phía đuôi ống dẫn lưu - Kèm: kim chọc, trocar, bộ duỗi thẳng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 2800
395 | 395 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài khoảng 35 - 40 cm | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng polyurethane, cản quang - Đường kính tối thiểu phải có 8, 10, 12 Fr - Chiều dài khoảng 35 - 40 cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 8, kích thước lỗ ≥ 2 mm - Chiều dài đầu cong khoảng 5 - 10 cm - Cấu tạo phần đầu có thể uốn cong - Tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.8 mm - Có dây điều chỉnh độ cong đầu dẫn lưu và khóa ở phía đuôi ống dẫn lưu - Kèm: bộ dụng cụ làm thẳng ống dẫn lưu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 160
396 | 396 | Ống dẫn lưu ổ bụng, 24, 26 Fr | Ống dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu bằng silicon mềm - Kích thước 24, 26 Fr - Chiều dài khoảng 500 - 550 mm - Có thể uốn cong - Có sọc cản quang - Có 6 lỗ bên - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 1400
397 | 397 | Ống dẫn lưu ổ bụng số 28 | Ống dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu bằng cao su tự nhiên - Kích cỡ số 28 - Có 6 lỗ nằm dọc theo chiều dài của ống để tránh nghẹt và tăng khả năng dẫn lưu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 1800
398 | 398 | Ống dẫn lưu vết mổ, các cỡ | Ống dẫn lưu vết mổ - Chất liệu silicon - Loại tròn hoặc dẹt, các cỡ, độ dài khoảng 60 - 125 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với "Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm, 450 - 500 ml" tại danh mục mời thầu |  | Cái | 2200
399 | 399 | Mặt nạ thanh quản 2 nòng | Mặt nạ thanh quản 2 nòng, dùng 1 lần - Chất liệu: nhựa Polyvinylclorua (PVC) mềm, không Latex - Kích cỡ tối thiểu phải có 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 - Thể tích bóng chèn khoảng 5 - 45 ml, có nòng phụ để đặt sonde dạ dày thực quản - Có 2 điểm chèn: + Điểm chèn 1: ở vị trí hầu họng, áp suất chèn khí trên 30 cmH2O + Điểm chèn 2 ở vị trí thực quản - Co nối 15 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 90
400 | 400 | Ống nội soi mềm, đường kính 2 - 2.5 mm | Ống nội soi mềm - Một vỏ bọc nhựa - Đường kính ống soi khoảng 2 - 2.5 mm (7 - 8 Fr) - Kích thước kênh làm việc khoảng 1 - 1.2 mm (3 - 4 Fr) - Độ phân giải 400 x 400 Pixels - Góc uốn: -285° ~ +285° - Chiều dài làm việc khoảng 630 - 650 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 120
401 | 401 | Ống nối máy thở | Ống nối máy thở - Chất liệu: Polypropylene - Chiều dài điều chỉnh được tối đa 150 mm (co dãn theo ý người sử dụng), khoảng chết khoảng 20 - 40 ml - Co nối dạng khuỷu tay (co L), xoay 360 độ - Có cổng hút đàm đường kính khoảng 7 - 8 mm, có nắp đậy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 15000
402 | 402 | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng - Chất liệu PVC - Đầu ống khoảng 2.8 - 3 mm, dài khoảng 5 - 5.5 cm - Thân có chắn phóng xạ, đầu nối vặn xoắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 60
403 | 403 | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng, cỡ 28, 32, 35, 37, 39, 41 Fr (trái, phải) | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng trái, phải - Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC), mềm, không latex - Kích cỡ: 35, 37, 39, 41 Fr (trái,phải) - Đặc điểm: + Ống thông phế quản 2 nhánh có màu phân biệt trái, phải. Thân ống có đường cản quang, có đánh số chiều dài + Bóng chèn khí quản thể tích lớn áp lực thấp < 27 cmH2O an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương. Bóng phế quản có vạch cản quang xác định vị trí bóng. Có mã hóa màu để phân biệt 2 loại bóng chèn. Đối với ống thông khí phế quản bên phải: Thiết kế 02 bóng chèn phế quản tạo điều kiện thuận lợi cho việc định vị ống vào phế quản phải - Phụ kiện kèm theo: cây dẫn đường, co chữ Y, dây hút đàm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 160
404 | 404 | Ống thông dẫn lưu đường mật loại hình đuôi heo | Ống thông dẫn lưu đường mật, loại hình đuôi heo - Gồm 01 stent đuôi heo và 01 ống định vị được lắp sẵn vào nhau. - Chất liệu: Polyethylen (PE) - Stent có thể đặt trên cơ thể đến ≤ 29 ngày - Có cản quang trên thân stent - Lỗ thông hơi mỗi bên stent ≥ 4 lỗ - Chiều dài khoảng 3 - 15 cm - Đường kính khoảng 7 - 10 Fr (tối tiểu phải có 7, 10 Fr) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 80
405 | 405 | Ống thông dẫn lưu đường mật trong nội soi mật tụy ngược dòng | Ống thông dẫn lưu đường mật trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), dạng thẳng - Chất liệu nhựa Ethylene Vinyl Acetate - Đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X - Đường kính stent ≥ 10 F - Chiều dài giữa 2 vạt khoảng 50 - 180 mm (tối thiểu phải có 50, 70, 90, 120, 150 mm) - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 3.7 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 150
406 | 406 | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da bằng polyurethan, cỡ 6, 7, 8 Fr, dài 80 - 90 cm | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da - Chất liệu bằng Polyurethan - Kích cỡ 6, 7, 8 Fr - Chiều dài khoảng 80 - 90 cm - Cấu tạo trơn láng, 5 mắt, đầu mở, thẳng, có vạch chia chiều dài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 180
407 | 407 | Sợi truyền quang dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển | Sợi truyền quang dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển - Kích thước: * Chiều dài dây khoảng 2.5 - 3 m * Đầu tip khoảng 1 - 2 mm - Đầu típ phát quang phóng tia tỏa tròn 360° 1 vòng hoặc 2 vòng góc lệch 60 độ so với trục sợi quang - Bước sóng khoảng 1400 - 1500 nm - Độ dày 400 µm, 600 µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy NeoV 1470 tại Bệnh viện |  | Cái | 1050
408 | 408 | Ống thông đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn | Ống thông đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn - Chiều dài dây khoảng 60 - 100 cm - Chiều dài đầu phát nhiệt tối thiểu 7 cm, phù hợp với dây dẫn 0.025” - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 30
409 | 409 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng polyurethan, cỡ 6, 7, 8 Fr, dài khoảng 25 - 30 cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nòng niệu quản - Chất liệu bằng Polyurethan - Kích cỡ 6, 7, 8 Fr - Chiều dài khoảng 25 - 30 cm - Cấu tạo đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 3580
410 | 410 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng silicone, cỡ 6, 7 Fr, dài, khoảng 25 - 30 cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản - Chất liệu bằng silicon - Kích cỡ 6, 7 Fr - Chiều dài khoảng 25 - 30 cm - Cấu tạo đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 450
411 | 411 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng silicone, cỡ 6 Fr, dài 15 - 20 cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản, ghép thận - Chất liệu bằng silicone - Kích cỡ 6 Fr - Chiều dài khoảng 15 - 20 cm - cấu tạo đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 60
412 | 412 | Ống thông khí cho hòm nhĩ | Ống thông khí cho hòm nhĩ - Chất liệu bằng Fluoroplastic - Có hình trụ - Đường kính trong ống khoảng 1 - 1.5 mm - Đường kính trong mặt bích khoảng 2 - 3 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 90
413 | 413 | Ống dẫn lưu có khoá hình đuôi heo | Ống dẫn lưu có khoá hình đuôi heo - Chất liệu Polyurethane - Có phủ lớp ái nước - Có vạch cản quang - Có ≥ 4 lỗ thoát - Kích thước lỗ ≥ 2 mm - Có khoá hình đuôi heo - Kích cỡ tối thiểu phải có 6, 8, 10, 12 Fr - Chiều dài khoảng 15 - 30 cm - Bộ phận đi kèm: 1 cannula kim loại, 1 cannula nhựa cứng, 1 kim trocar, 1 ống duỗi thẳng, 1 ống thông có khoá hình dạng đuôi heo. - Có dây điều chỉnh độ cong đầu dẫn lưu và khóa ở phía đuôi ống dẫn lưu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 25
414 | 414 | Que tán sỏi điện thuỷ lực | Que tán sỏi điện thuỷ lực - Chất liệu nhựa và kim loại - Kích thước: * Đường kính khoảng 4 - 5 Fr * Chiều dài dây khoảng 500 - 600 mm * Chiều dài đầu que tán khoảng 4 - 5 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy tán sỏi điện thuỷ lực |  | Cái | 45
415 | 415 | Rọ lấy sỏi 4 dây, xoay được | Rọ lấy sỏi 4 dây dùng để lấy sỏi ống mật chủ - Rọ có 4 dây tích hợp tay cầm, cấu tạo đầu rọ có núm hình hạt đậu, xoay được - Không cần dùng dây dẫn hướng, có phần kết nối cố định với ống soi - Chiều dài làm việc ≥ 1900 mm - Đường kính rọ ≥ 22 mm - Tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa hoặc bơm thuốc cản quang - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm -Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 5
416 | 416 | Bình CO2 dùng cho băng ghim bắn liên tục | Bình CO2 dùng cho băng ghim bắn liên tục - Tương thích với tay cầm mã PL604R, PL606R của hãng Aesculap tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 540
417 | 417 | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản bằng nitinol, cỡ 3 Fr | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản - Chất liệu Nitinol - Kích cỡ 3 Fr - Chiều dài dây khoảng 90 - 120 cm - Đường kính 12 - 15 mm - Độ mở rọ 30 - 35 mm - 4 dây, hình xoắn ốc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 285
418 | 418 | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản, kích thước 272 µm | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản - Chất liệu: Lõi sợi bằng thạch anh - Kích thước 272 µm - Chiều dài khoảng 2.8 - 3 m - Mức năng lượng phù hợp tối đa 70 W - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy tán sỏi 65 W laser Raykeen tại Bệnh viện |  | Sợi | 15
419 | 419 | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản, kích thước 550 µm | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản - Chất liệu: Lõi sợi bằng thạch anh - Kích thước 550 µm - Chiều dài khoảng 2.8 - 3 m - Mức năng lượng phù hợp tối đa 125 W - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy tán sỏi 65 W laser Raykeen tại Bệnh viện |  | Sợi | 24
420 | 420 | Miếng vá tạo hình mũi | Miếng vá tạo hình mũi - Chất liệu Polyethylene - Cấu tạo: các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 29 x 19 x 6.0 mm; 35 x 26 x 9.0 mm - Kích cỡ sai số cho phép ± 10% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
421 | 421 | Stent kim loại đường mật | Stent kim loại đường mật dùng trong trường hợp u, hẹp đường mật lành tính, ác tính - Chất liệu Platinol - Đường kính stent khoảng 9 - 11 mm - Chiều dài stent khoảng 40 - 80 mm - Đường kính bộ đặt stent ≥ 8 Fr, tương thích dây dẫn ≤ 0.035'' - Stent không có vỏ bao hoặc có vỏ bao, có vỏ bao bán phần với 2 đầu không có vỏ bao, đầu stent hơi loe hình nón, có thể thu hồi stent sau 12 tháng, cản quang 100% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 8
422 | 422 | Stent kim loại đường mật có màng bọc permalume phủ 1 phần stent | Stent kim loại đường mật - Chất liệu Platinol, có màng bọc permalume phủ 1 phần bên ngoài stent - Kích thước: * Chiều dài stent kim loại khoảng 60 - 100 mm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn khoảng 8 - 10 mm * Chiều dài dụng cụ khoảng 60 - 80 cm, đường kính catheter khoảng 8 - 10 Fr - Cấu tạo 2 đầu stent có nhiều vòng loe chống di lệch stent, cấu trúc ô đóng, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí trong quá trình bung stent khoảng 60 - 80% - Có 3 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với dây dẫn khoảng 0.025" - 0.035" |  | Cái | 18
423 | 423 | Stent kim loại đường mật có màng bọc bằng silicone, có nhiều lỗ trên màng bọc | Stent kim loại đường mật - Chất liệu bằng Nitinol, có màng bọc bằng silicone có nhiều lổ trên màng bọc - Kích thước * Chiều dài stent kim loại khoảng 40 - 120 mm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn khoảng 8 - 10 mm * Chiều dài dụng cụ khoảng 50 - 180 cm, đường kính catheter khoảng 8 - 10 Fr - Cấu tạo 2 đầu stent có nhiều vòng loe chống di lệch stent, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí khi bung stent khoảng 60 - 80% - Có 3 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích dây dẫn khoảng 0.025" - 0.035" |  | Cái | 12
424 | 424 | Kim dùng tiêm chất làm đầy, cỡ kim khoảng 23 - 25G, dài 50 ± 01 mm | Kim dùng tiêm chất làm đầy - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, phủ silicon, có nắp đậy - Cỡ kim khoảng 23 - 25G, dài 50 ± 01 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 378
425 | 425 | Tấm điện cực trung tính kèm dây | Tấm điện cực trung tính kèm dây - Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày ≥ 0.150 cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo arylic - Đáp ứng yêu cầu về an toàn nhiệt theo tiêu chuẩn IEC - Tương thích với các hệ thống dao mổ điện - Tương thích với máy cắt đốt Valleylab tại bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 9000
426 | 426 | Tấm nâng điều trị sa tạng chậu qua ngã âm đạo bằng polypropylene | Tấm nâng điều trị sa tạng chậu qua ngã âm đạo - Chất liệu bằng polypropylene - Kích thước thân giữa khoảng (6 - 7) x (7 - 9) cm, có 6 nhánh - Trọng lượng khoảng 19 - 20 g/m2 - Cấu tạo độ xốp trung bình khoảng 58 - 60% - Kích thước lỗ lưới khoảng (1.1 - 1.2) x (0.6 - 0.9) mm - Lực kéo sợi lưới > 72 N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 20
427 | 427 | Lưới điều trị tiểu không tự chủ bằng polypropylene, độ xốp khoảng 84 - 86% | Lưới điều trị tiểu không tự chủ - Chất liệu bằng polypropylene hay PVDF - Kích thước 1 cm x (35 - 50) cm - Cấu tạo độ xốp khoảng 84 - 86% - Độ dày sợi khoảng 0.14 - 0.16 mm - Kích thước lỗ khoảng (1.30 - 1.32) x (0.43 - 0.46) mm - Kháng lực > 55 N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 24
428 | 428 | Lưới điều trị tiểu không tự chủ bằng polypropylene, độ xốp khoảng 90 - 93% | Lưới điều trị tiểu không tự chủ - Chất liệu bằng polypropylen hay PVDF - Trọng lượng khoảng 20 - 22 mg/m2 - Cấu tạo độ xốp trung bình khoảng 90 - 93%, mắt lưới cấu trúc lục giác, kích thước khe hở các sợi đan khoảng 100 - 150 µm - Lực kéo sợi lưới ≥ 16 N/ cm - Độ bền tối ưu 113 N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
429 | 429 | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu - Đầu đốt bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa - Đường kính khoảng 2.3 - 2.4 mm, đầu dao hình kiếm, dây nối dài khoảng 3 - 3.5 m - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích với máy ValleyLab, Erbe hiện có tại bệnh viện |  | Cái | 44500
430 | 430 | Thanh nâng ngực | Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực - Chất liệu bằng thép không gỉ - Cấu tạo 2 đầu bo tròn, nhỏ thon, có lỗ và khấc ở 2 đầu, các khấc ở 2 đầu được bo tròn, không răng cưa - Kích thước: * Chiều ngang 10 mm, dài khoảng 20 - 26 cm * Chiều ngang 13 mm, dài khoảng 28 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
431 | 431 | Bộ thanh nâng ngực, kèm ốc vít | Bộ thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Bộ thanh gồm 2 thanh ghép thành 1 cặp nẹp cố định vào thành ngực bằng ốc vít theo phương pháp sandwich - Chất liệu: titanium - Thanh đỡ có bề dày khoảng 2.5 mm - 3.5 mm ở mỗi bên có 3 lỗ - Thanh nẹp có bề dày khoảng 1.5 mm - 2.5 mm ở mỗi bên có rãnh và lỗ - Thanh đỡ và thanh nẹp mỗi thanh đều kèm 2 ốc vít - Kích thước mỗi thanh khoảng 20 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 200
432 | 432 | Thiết bị xilanh, áp kế | Thiết bị xilanh, áp kế - Bao gồm xilanh và đồng hồ đo áp lực đồng bộ, có dây nối với bóng nong - Tương thích với tay cầm tích hợp bơm bóng và tán sỏi cùng hãng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 20
433 | 433 | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa - Dây bện cứng - Lõi được cấu tạo bằng ≥ 7 sợi dây bện - Đường kính ngoài của dây khoảng 0.01 - 0.02 inch - Đường kính ≥ 2.4 mm - Chiều dài ≥ 240 mm - Thòng lọng khoảng 10 - 25 mm - Có thể kết hợp căt nóng và cắt lạnh - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 390
434 | 434 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - 3 tiêu cự - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 60
435 | 435 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu, điều chỉnh lão thị | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự : - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 - Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ, chống chói - Lọc tia UV và ánh sáng tím - Dải độ:+5.0D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 30
436 | 436 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị: - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ vuông 360 độ được xử lý mờ chống chói - Công suất điều chỉnh loạn từ 1.0D đến 8.0D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 30
437 | 437 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, dạng phiến | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Dạng phiến - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 525
438 | 438 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, nhuộm vàng | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Nhuộm vàng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 150
439 | 439 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông 360 độ, được xử lý mờ, chống chói - Dải độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 900
440 | 440 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 5 - 5.5 mm, dài 90 - 100 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 5 - 5.5 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 2265
441 | 441 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 10 - 11 mm, dài 90 - 100 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 10 - 11 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 1200
442 | 442 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 12 - 12.5 mm, dài 90 - 100 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 12 - 12.5 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 2407.5
443 | 443 | Vật liệu cầm máu dùng cầm máu dùng trong phẫu thuật mũi xoang | Vật liệu cầm máu dùng cầm máu sau phẫu thuật mũi xoang - Chất liệu bằng Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 7 cm * Chiều rộng: ≥ 2 cm * Chiều cao (dày): ≥ 1.5 cm - Được nén kép, không bị vụn - Có khả năng tương thích sinh học và cầm máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 3730
444 | 444 | Vật liệu cầm máu, tự tiêu, chiều dài ≥ 10 cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu - Chất liệu bằng sợi rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (tối đa 3), tự tiêu sau 7 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22µm - Trọng lượng ≥ 6 mg/cm2 - Lượng Cacboxyl (COOH) ≤ 25% - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 10 cm * Chiều rộng: ≥ 20 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 4740
445 | 445 | Vật liệu cầm máu, tự tiêu, chiều dài ≥ 2.5 cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng bông ép Rayon, cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (tối đa 3) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, dễ dàng dịch chuyển mà không bị dính vào dụng cụ , tự tiêu sau 7 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22 µm - Trọng lượng ≥ 10 mg/cm2 - Lượng Cacboxyl (COOH) ≤ 25% - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 2.5 cm * Chiều rộng: ≥ 5 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 550
446 | 446 | Vật liệu cầm máu, tự tiêu, chiều dài ≥ 5 cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng bông ép Rayon, cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (tối đa 3) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, dễ dàng dịch chuyển mà không bị dính vào dụng cụ , tự tiêu sau 7 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22 µm - Trọng lượng ≥ 10 mg/cm2 - Lượng Cacboxyl (COOH) ≤ 25% - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 5 cm * Chiều rộng: ≥ 10 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 1090
447 | 447 | Vật liệu cầm máu, dạng bông gòn, tự tiêu, chiều dài ≥ 5 cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng dạng bông xốp Rayon, cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (tối đa 3) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, dạng bông gòn có nhiều lớp, có thể tách ra nhiều lớp, cuộn lại để đưa vào các vị trí nhỏ, bám tốt vào mô chảy máu, tự tiêu sau 7 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22 µm - Trọng lượng ≥ 26 mg/cm2 - Lượng Cacboxyl (COOH) ≤ 25% - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 5 cm * Chiều rộng: ≥ 10 cm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 3930
448 | 448 | Vật liệu cầm máu, tự tiêu, bằng gelatin | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng gelatin, dạng xốp, độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm, tự tiêu sau 4 tuần - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 7 cm * Chiều rộng: ≥ 5 cm * Chiều cao (dày): ≥ 1 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 11540
449 | 449 | Vât liệu cầm máu xương, 70 - 75% sáp ong | Vật liệu cầm máu xương - Thành phần tối thiểu 70% sáp ong và tối thiểu 25% chất làm mềm (vaseline hoặc paraffin) - Trọng lượng ≥ 2.5 gr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 2856
450 | 450 | Vật liệu cầm máu xương, ≥ 85% sáp ong | Vật liệu cầm máu xương - Thành phần sáp ong ≥ 85% và isopropyl Palmitate ≥ 10% - Trọng lượng ≥ 2.5 gr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 1800
451 | 451 | Vật liệu thay thế chỉ khâu | Vật liệu thay thế chỉ khâu dùng khép miệng vết thương và gia cố lực kéo căng khép miệng vết thương - Bằng sợi polyester + Rayon phủ keo Acrylate, không kích ứng - Kích cỡ: + chiều ngang khoảng 12 - 15 mm + chiều dài khoàng 100 - 120 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 1300
452 | 452 | Vôi soda | Vôi soda dùng hấp thụ khí CO2 trong gây mê - Thành phần ≤ 3% sodium hydroxide, ≤ 97% calcium hydroxide - Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng, cỡ hạt trong hạt 2.5 - 5.0 mm - Đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ, độ cứng > 75 - Thùng tối thiểu 5 lít - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Lít | 8905
453 | 453 | Xương con thay thế xương bàn đạp | Xương con thay thế xương bàn đạp - Chất liệu nhựa fluoroplastic - Cấu tạo phần đầu có dạng hình vòng chữ C, phần thân thẳng hình trụ - Chiều dài phần thân khoảng 3.5 - 8 mm - Đường kính trong của vòng chữ C khoảng 0.6 - 0.8 mm - Đường kính của phần thân hình trụ khoảng 0.4 - 0.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 36
454 | 454 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, cỡ 18, 20G | Kim sinh thiết - Kích cỡ tối thiểu phải có 18, 20G, dài khoảng 15 - 20 cm, độ dài mẫu khoảng 17 - 20 mm - Cấu tạo: Cán kim mã hóa màu dễ dàng xác định số kim, đầu kim cản tia X-ray - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 20
455 | 455 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 10-0, dài ≥ 20 cm, 2 kim thẳng, dài 16 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi, khâu treo thuỷ tinh thể vào củng mạc - Chỉ bằng Polypropylene, số 10-0, dài ≥ 20 cm - 2 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 16 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 12
456 | 456 | Stent kim loại đường mật không có màng bọc phủ bên ngoài stent | Stent kim loại đường mật - Chất liệu Platinol, không có màng bọc phủ bên ngoài stent - Kích thước: * Chiều dài stent kim loại khoảng 60 - 100 mm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn khoảng 8 - 10 mm * Chiều dài dụng cụ khoảng 60 - 80 cm, đường kính catheter khoảng 8 - 10 Fr - Cấu tạo 2 đầu stent có nhiều vòng loe chống di lệch stent, cấu trúc ô đóng, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí trong quá trình bung stent khoảng 60 - 80% - Có 3 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với dây dẫn khoảng 0.025" - 0.035" |  | Cái | 27
457 | 457 | Chỉ thép khâu xương bánh chè | Chỉ thép khâu xương bánh chè - Chất liệu bằng thép không gỉ, số 7, dài ≥ 60 cm - 1 kim tam giác, dài 120 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | tép | 744
458 | 458 | Miếng lau đầu đốt | Miếng lau đầu đốt giúp làm sạch và loại bỏ mô trên đầu dao điện trong quá trình phẫu thuật - Bề mặt nhám - Mặt sau dính - Có thể phát hiện bởi X-quang - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 45 mm * Chiều rộng: ≥ 45 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 8350
459 | 459 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường bằng polyurethane, cỡ 9 Fr, dài 10 ± 01 cm | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 đường - Catheter bằng polyurethane, cản quang - Cỡ 9 Fr, dài khoảng 10 ± 01 cm - Dây dẫn lò xo tối đa 0.035'', dài khoảng 45 - 50 cm, 1 đầu thẳng, 1 đầu cong chữ J - Đi kèm: 1 kim dẫn 18G, dài khoảng 6.3 - 6.5 cm, 1 bơm tiêm 5 ml, 1 cây nong, 1 catheter bảo vệ chống nhiễm khuẩn dài khoảng 80 ± 02 cm, 1 nắp đậy không lỗ, 3-4 miếng gạc 4 x 4''. Có đường dẫn để đặt catheter. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 87.5
460 | 460 | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ em | Tấm điện cực trung tính dùng cho trẻ em - Chất liệu: Hydrogel PolyHesive, Acrylic adhesive loại điện cực theo dõi và cảnh báo độ tiếp xúc - Kích thước: vùng hoạt động khoảng 70 - 75 cm², tích hợp dây dẫn dài khoảng 2.5 - 3.0 m - Tương thích với máy cắt đốt Valleylab có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 400
461 | 461 | Tấm điện cực trung tính | Tấm điện cực trung tính - Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày ≥ 0.150 cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo arylic - Đáp ứng yêu cầu về an toàn nhiệt theo tiêu chuẩn IEC - Tương thích với máy cắt đốt Valleylab có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 14050
462 | 462 | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, dải ≥ 40 cm, 2 kim, 1/2 C, dài 48 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp - Chỉ bằng Polyester, dài ≥ 30 cm, phủ Polybutylate, được dệt thành bảng dẹt, dày khoảng 4 - 5 mm. - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 48 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 162
463 | 463 | Điện cực dán theo dõi độ mê, các cỡ | Cảm biến theo dõi độ mê, các cỡ - Tấm đệm cảm biến được làm từ bọt xốp - Số kênh hoạt động: ≥ 4 - Điện cực hoạt động: ≥ 4 - Thời gian sử dụng: ≥ 24 giờ - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy Masimo tại Bệnh viện |  | Cái | 620
464 | 464 | Ống thông pezzer, kích cỡ khoảng 16 - 26 Fr | Ống thông pezzer - Chất liệu: cao su tự nhiên - Kích cỡ tối thiểu phải có 16, 18, 20, 22, 24 Fr - Chiều dài khoảng 40 - 50 cm - Đặc tính: đầu ống hình quả bí, có tối thiểu 3 lỗ thông - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 190
465 | 465 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 90 mm, kim 29G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 90 mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, dài 60 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 800
466 | 466 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, dài ≥ 50 mm, kim 29G, dài 38 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Polydioxanone, dài ≥ 50 mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ đơn xoắn dọc thân kim, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Thân kim bằng thép không gỉ, đốc kim bằng nhựa - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu nhọn, dài 38 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 1500
467 | 467 | Kẹp cầm máu sử dụng 1 lần dùng trong nội soi tiêu hóa | Kẹp cầm máu dùng trong nội soi tiêu hóa - Cấu tạo góc của răng khoảng 90 - 140 độ - Chiều dài tổng của kẹp khi đóng và rời khỏi thân khoảng 11 - 15 mm - Độ mở kẹp khoảng 13 - 16 mm - Có lớp vỏ bao phủ toàn bộ thân kẹp - Chiều dài dụng cụ ≥ 2100 mm - Dụng cụ đã tích hợp với tay cầm nhựa, sử dụng 1 lần - Kẹp cầm máu đúng vị trí nhờ chức năng đóng và mở nhiều lần - Có thể xoay 360 độ theo 2 chiều - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 13650
468 | 468 | Dụng cụ nong đường tiêu hóa trên | Dụng cụ nong đường tiêu hóa trên - Chất liệu nhựa trong suốt - Tổng chiều dài ≤ 35 mm - Đường kính nong thứ 1: ≥ 7 mm - Đường kính nong thứ 2: ≥ 8 mm - Tương thích với đường kính ống soi khoảng 5 - 10 mm - Đầu típ có 3 lỗ: 1 lỗ trung tâm đi dây dẫn, 2 lỗ bên để hút và tưới - Đường kính lỗ trung tâm ≤ 1.5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 7
469 | 469 | Dụng cụ gắp mô hoại tử, huyết khối, dị vật đường tiêu hóa | Dụng cụ gắp mô hoại tử, huyết khối, dị vật đường tiêu hóa - Ngàm gắp bằng nhựa trong suốt - Chiều dài ngàm ≥ 11 mm - Góc mở ngàm ≥ 145 độ - Độ mờ ngàm ≥ 28 mm - Tương thích với đường kính ống soi khoảng 9 - 11 mm - Đường kính lỗ đầu ngàm ≥ 1 mm - Chiều dài làm việc ≥ 165 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 7
470 | 470 | Dụng cụ bổ sung kênh làm việc cho ống nội soi tiêu hóa | Dụng cụ bổ sung kênh làm việc cho ống nội soi tiêu hóa - Đường kính kênh làm việc bổ sung ≥ 3 mm - Tương thích đường kính ống soi khoảng 8 - 14 mm - Chiều dài làm việc ≥ 120 cm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 7
471 | 471 | Nắp đậy đầu ống soi | Nắp đậy đầu ống soi - Đường kính ngoài khoảng 11 - 15 mm - Khoảng cách đến đầu ống soi ≥ 7 mm - Đường kính trong ≥ 7 mm - Có rãnh dẫn, có lỗ - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
472 | 472 | Kẹp cầm máu ngàm đôi | Kẹp cầm máu ngàm đôi - Kẹp có trụ trung tâm, hai bên là hai ngàm có thể hoạt động độc lập - Kẹp có độ mở ≥ 15 mm, sử dụng 1 lần - Chiều dài làm việc ≥ 160 cm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 3.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
473 | 473 | Dao cắt bằng điện cao tần | Dao cắt bằng điện cao tần: 3 trong 1 dùng cắt, bóc tách và cầm máu trong qui trình cắt dưới niêm mạc (ESD) - Hàm có răng để kẹp màng niêm mạc - Hàm xa có thể xoay - Cạnh ngoài cách nhiệt - Chiều dài ngàm khoảng 3.5 - 5 mm - Chiều dài làm việc ≥ 1800 mm - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 10
474 | 474 | Stent kim loại dẫn lưu túi mật có tích hợp đầu đốt | Stent kim loại dẫn lưu túi mật có tích hợp đầu đốt - Stent kim loại tự bung, có màng bọc phủ hoàn toàn - Đầu stent kết hợp vòng điện nhiệt và dây cắt tạo đường hầm, 2 vành ngoài vuông góc áp sát cố định các lớp mô và ngăn di lệch stent - Đường kính stent khoảng 5 - 7 mm - Đầu stent loe khoảng 13 - 15 mm - Chiều dài sử dụng khoảng 7 - 9 mm - Đường kính bộ đặt stent ≥ 9 Fr - Chiều dài bộ đặt khoảng 130 - 150 cm - An toàn trong MRI - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 3
475 | 475 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy có tích hợp đầu đốt | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy có tích hợp đầu đốt - Stent kim loại tự bung, có màng bọc phủ hoàn toàn - Đầu stent kết hợp vòng điện nhiệt và dây cắt tạo đường hầm, 2 vành ngoài vuông góc áp sát cố định các lớp mô và ngăn di lệch stent - Đường kính stent khoảng 14 - 16 mm - Đầu stent loe khoảng 23 - 25 mm - Chiều dài sử dụng khoảng 9 - 11 mm - Đường kính bộ đặt stent ≥ 10 Fr - Chiều dài bộ đặt khoảng 130 - 150 cm - An toàn trong MRI - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 8
476 | 476 | Stent kim loại thực quản | Stent kim loại thực quản - Chất liệu nitinol - Điểm đánh dấu cản quang ở 2 đầu và ở giữa thân stent ≥ 5 điểm - Đường kính stent khoảng 18 - 24 mm - Đường kính đầu loe khoảng 22 - 28 mm - Chiều dài stent khoảng 80 - 160 mm - Có 2 loại bộ đặt stent: đầu gần và đầu xa, chiều dài ≥ 70 cm - Tương thích dây dẫn ≤ 0.035“ - Có thể chụp cộng hưởng từ - Từ trường tĩnh ≤ 3 Tesla - Bộ đặt stent có đến ≥ 3 ống đồng trục - Có khóa an toàn trên tay cầm bộ đặt. - Các dải đánh dấu cản quang nằm trên các ống bên trong và bên ngoài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2
477 | 477 | Stent kim loại đại tràng | Stent kim loại đại tràng - Chất liệu nitinol - Stent loại không có vỏ bao - Đường kính stent khoảng 20 - 24 mm - Đường kính đầu loe khoảng 24 - 28 mm - Chiều dài stent khoảng 60 - 120 mm - Điểm đánh dấu phóng xạ ≥ 3 điểm - Bộ đặt stent loại đầu xa, chiều dài ≥ 230 cm - Tương thích dây dẫn ≤ 0.035“ - Có thể chụp cộng hưởng từ - Từ trường tĩnh ≤ 3 Tesla - Bộ đặt stent có đến ≥ 3 ống đồng trục - Có khóa an toàn trên tay cầm bộ đặt - Các dải đánh dấu cản quang nằm trên các ống bên trong và bên ngoài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 2
478 | 478 | Ống nội soi mềm, đường kính 4.5 - 5 mm | Ống nội soi mềm - Một vỏ bọc nhựa, lõi bằng kim loại - Chiều dài làm việc khoảng 360 - 380 mm - Đường kính ống soi khoảng 4.5 - 5 mm - Độ rộng kênh làm việc khoảng 2 - 2.2 mm - Mật độ điểm ảnh khoảng 160.000 - 170.000 Pixels. Độ sâu trường ảnh tối thiểu 5mm - Góc uốn khoảng -180° - +210° - Có nút điều khiển chụp ảnh, quay video - Thời gian sử dụng tối thiểu 3 giờ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | ống | 200
479 | 479 | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene + Titan-dioxide,10 x 15 cm | Lưới dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu Polypropylene (PP) + Titan-dioxide - Kích thước 10 x 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Có dãy màu định hướng chiều của lưới - Trọng lượng khoảng 30 - 50 g/m2 - Kích thước lỗ lưới 3.0 x 2.8 mm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 20
480 | 480 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, 19G, 20G, 22G | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da - Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dây nối bằng PVC, không latex - Kích cỡ 19G, 20G, 22G - Đường kính kim khoảng 0.5 - 1.5 mm - Chiều dài của kim khoảng 15 - 20 mm - Tương thích môi trường MRI - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 50
481 | 481 | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản bằng nitinol, cỡ 1.9 Fr | Rọ lấy sỏi - Chất liệu Nitinol - Kích cỡ 1.9 Fr - Độ mở rọ khoảng 10 - 12 mm - 4 dây - Chiều dài khoảng 130 - 140 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 20
482 | 482 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng percuflex, cỡ 6, 7 Fr, dài 25 - 30 cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản - Chất liệu bằng Percuflex - Kích cỡ khoảng 6, 7 Fr - Chiều dài khoảng 25 - 30 cm - Cấu tạo đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 300
483 | 483 | Stent niệu quản | Stent niệu quản - Đường kính stent khoảng 8 - 10 mm - Chiều dài stent khoảng 80 - 120 mm - Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn - Stent được bao phủ hoàn toàn bởi một polyme, lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
484 | 484 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglecaprone ,đơn sợi, số 0, dài ≥ 70 cm, 1 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglecaprone, số 0, dài ≥ 70 cm, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 7 ngày, tiêu hoàn toàn < 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 31 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 120
485 | 485 | Lưỡi dao bào da | Lưỡi dao bào da dùng trong phẫu thuật ghép da: - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: * Chiều dài 160 mm (±3 mm) * Chiều rộng 20 mm (± 2 mm) * Bề dày 0.25 mm ( ± 0.2 mm) - Đặc tính: hình chữ nhật, có 3 lỗ để gắn vào cán dao bào - Tương thích với cán dao Watson - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 50
486 | 486 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự: - Chất liệu Acrylic - Càng chử C, bờ sau vuông 360 độ, được xử lý mờ, chống chói - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47 - Tăng cường tầm nhìn trung gian - Dải độ từ +5D đến +34D, bước nhảy 0.5D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 150
487 | 487 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba mảnh đơn tiêu - Chất liệu: Phần quang học Acrylic, phần càng bằng chất liệu Polymethylmethacrylate( PMMA) - Càng chữ C, bờ sau vuông - Chỉ số sắc sai ≥ 50 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 50
488 | 488 | Tay dao phẫu thuật Plasma | Tay dao phẫu thuật Plasma - Lưỡi dao dài tối đa 10 mm tính từ đầu xa của trục - Tay cầm có 2 nút: một để kích hoạt năng lượng plasma và một nút để kích hoạt năng lượng sóng cao tần - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 40ºC - Tỷ lệ dòng khí gas: + Tối thiểu: 1.0 L/phút + Tối đa: 5.0 L/phút - Có kèm miếng dán điện cực trung tính - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 15
489 | 489 | Mực dùng cho máy phun xăm | Mực dùng cho máy phun xăm các màu - Không chứa parabens - Thể tích ≥ 10ml - Tiêu chuẩn sản xuất ISO hoặc tiêu chuẩn CE |  | lọ | 50
490 | 490 | Kim dùng trong phun xăm | Kim dùng trong phun xăm - 1 kim, kim được dập với những đường vân bên hông kim chạy song song ở thân kim, có khóa ở đáy kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 200
491 | 491 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 30 mm, kim 30G, dài 25 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 30 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 25 mm, 30G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 300
492 | 492 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 50 mm, kim 29G, dài 38 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 50 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 38 mm, 29G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 300
493 | 493 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 170 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 2, dài ≥ 170 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, dài 100 mm, 18G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 60
494 | 494 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 90 mm, kim 23G, dài 60 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 6-0, dài ≥ 90 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 60 mm, 23G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 20
495 | 495 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 7-0, dài ≥ 30 mm, kim 30G, dài 25 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 7-0, dài ≥ 30 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, dài 25 mm, 30G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 100
496 | 496 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 400 mm, kim 19G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ polydioxanone, số 2, dài ≥ 400 mm - 2 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 100 mm, 19G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Sợi | 20
497 | 497 | Điện cực dán theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn | Cảm biến theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn - Tấm đệm cảm biến tổng hợp, không chứa latex - Thiết kế bước sóng 4 bên, đo mao mạch bằng ánh sáng cận hồng ngoại - Sử dụng cho người bệnh có trọng lượng ≥ 40 Kg - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy hãng Masimo tại Bệnh viện |  | Cái | 755
498 | 498 | Cảm biến theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho trẻ em | Cảm biến theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho trẻ em - Tấm đệm cảm biến tổng hợp, không chứa latex - Thiết kế bước sóng 4 bên, đo mao mạch bằng ánh sáng cận hồng ngoại. - Sử dụng cho người bệnh có trọng lượng < 40 Kg - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy hãng Masimo tại Bệnh viện |  | Cái | 300
499 | 499 | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng, cỡ 28, 32, 35, 37, 39, 41 Fr (trái, phải) kèm khóa bấm | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng (trái phải) ,kèm khóa bấm - Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC), mềm, không latex - Kích cỡ 28, 32, 35, 37, 39, 41 Fr (trái,phải) - Đặc điểm: + Ống thông phế quản 2 nhánh có màu phân biệt trái, phải. Thân ống có đường cản quang, có đánh số chiều dài + Kèm 2 khóa bấm khi cần cô lập từng bên phổi + Bóng chèn khí quản thể tích lớn áp lực thấp < 27 cmH2O an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương. Bóng phế quản có cản quang. Có mã hóa màu để phân biệt 2 loại bóng chèn. - Phụ kiện kèm theo: cây dẫn đường, co chữ Y, dây hút đàm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 380
500 | 500 | Bơm tiêm truyền dịch tự động có chức năng người bệnh kiểm soát đau | Bơm tiêm truyền dịch tự động có chức năng người bệnh kiểm soát đau (PCA) - Chất liệu nhựa không Latex - Bao gồm: * 01 bơm chính, thề tích khoảng 100 - 120 ml * 01 bơm người bệnh điều chỉnh: Thể tích bơm tiêm 1ml với thời gian bơm thuốc cách nhau mỗi 10 phút/lần. - Tốc độ nền tối thiểu 1 ml/giờ - Cổng bơm thuốc vào là van một chiều - Có 2 lọc khí kích thước tối thiểu 0.2 µm - Phụ kiện kèm theo: nhãn để ghi thông tin, túi đựng bơm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 75
501 | 501 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi bằng polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 13 cm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài ≥ 75 cm, chất phủ polyethylene glycol (PEG) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 13 mm, 3/8 C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 756
502 | 502 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong phẫu thuật cắt trĩ | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong phẫu thuật khâu cắt trĩ - Ghim bằng Titanium - Đường kính khoảng 32 - 34 mm, buồng chứa dịch trong suốt, thể tích buồng chứa mô lớn đến 27ml, thiết kế an toàn kép (chỉ bấm máy được khi gồm cả 2 điều kiện: đóng chặt máy với kim chỉ đến vùng xanh và mở khóa an toàn) - Đường kính lòng cắt ≥ 26 mm - Số lượng ghim ≥ 34 ghim - Chiều cao ghim mở ≥ 3.8 mm, chiều cao ghim đóng khoảng 0.75 - 1.5 mm - Các bộ phận đi kèm: 01 ống nong hình tròn và 01 ống nong hình cánh bướm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
503 | 503 | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ mở, lưỡi dao cong 20 - 25 độ | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ mở - Kích thước * Chiều dài thân khoảng 20 - 25 cm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 20 - 22 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong khoảng 20 - 25 độ - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy Valleylab FT10 tại Bệnh viện |  | Cái | 10
504 | 504 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 5 - 5.5 mm, dài 50 - 60 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực Bao gồm: - Thân: * Thân: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành ngực, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 5 - 5.5 mm + Chiều dài khoảng 50 - 60 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 100
505 | 505 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 10 - 11 mm, dài 50 - 60 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực Bao gồm: - Thân: * Thân: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành ngực, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 10 - 11 mm + Chiều dài khoảng 50 - 60 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí ≥ 2 mảnh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 100
506 | 506 | Vật liệu cầm máu, dạng lưới, dài ≥ 5 cm | Vật liệu cầm máu, dạng lưới, mềm - Chất liệu bằng natri carboxymethyl cellulose ete hóa, thời gian cầm máu dưới 1 phút và độ pH trung tính, tự tiêu sau 2 tuần - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 5 cm * Chiều rộng: ≥ 10 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 200
507 | 507 | Vật liệu cầm máu, dạng lưới, dài ≥ 10 cm | Vật liệu cầm máu, dạng lưới, mềm - Chất liệu bằng natri carboxymethyl cellulose ete hóa, thời gian cầm máu dưới 1 phút và độ pH trung tính, tự tiêu sau 2 tuần - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 10 cm * Chiều rộng: ≥ 20 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 20
508 | 508 | Vật liệu cầm máu, dạng lưới, dài ≥ 5 cm, chiều rộng ≥ 35 cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới, mềm - Chất liệu bằng natri carboxymethyl cellulose ete hóa, thời gian cầm máu dưới 1 phút và độ pH trung tính, tự tiêu sau 2 tuần - Kích thước: * Chiều dài: ≥ 5 cm * Chiều rộng: ≥ 35 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Miếng | 100
509 | 509 | Mảnh ghép điều trị tiểu không kiểm soát | Mảnh ghép điều trị tiểu không kiểm soát - Chất liệu 100% Polyvinylidene Fluoride - Kích thước: ngang khoảng 01 - 02 cm, dọc khoảng 45 - 50 cm - Cấu trúc dệt vuông, bo viền - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 10
510 | 510 | Lưới điều trị sa sinh dục | Lưới điều trị sa sinh dục qua ngã âm đạo - Chất liệu: polypropylene - Trọng lượng nhẹ ≤ 21 g/m2 - Độ xốp ≥ 93%, mắt lưới với cấu trúc lục giác - Kích thước khe hở các sợi đan khoảng 100 - 150 µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 20
511 | 511 | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) hoặc Silicon - Chiều dài khoảng 400 - 450 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 150
512 | 512 | Catheter đo áp lực 2 đường, cỡ 7 Fr, dài 45 - 50 cm | Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu không latex - Kích thước 7 Fr - Chiều dài khoảng 45 - 50 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 120
513 | 513 | Catheter đo áp lực ổ bụng bằng polyvinylclorua, cỡ 9 Fr, dài 45 - 50 cm | Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) hoặc Polyisoprene - Kích thước 9 Fr - Chiều dài khoảng 45 - 50 cm - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 720
514 | 514 | Bộ phận gắn đầu biến áp lực | Bộ phận gắn đầu biến áp lực để chuyển tín hiệu áp lực chính xác đến bộ phận cảm biến niệu dòng dùng đo áp lực bàng quang - Đầu nối: Male - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 260
515 | 515 | Miếng dán điện cực có dây | Miếng dán điện cực có dây, dùng đo điện cơ vùng đáy chậu - Chất liệu: không latex - Dây dẫn đi kèm gồm 02 dây đỏ và 01 dây xanh, 3 dây nằm trên cùng một miếng dán - Miếng đệm là băng trong |  | Cái | 400
516 | 516 | Buồng làm ẩm kèm dây thở có kiểm soát nhiệt, có phun khí dung | Buồng làm ẩm và dây thở có kiểm soát nhiệt có cổng phun khí dung - Buồng làm ẩm có phao kép giúp tự động dừng dòng chảy khi đạt mức tối ưu - Buồng làm ẩm có cổng gắn đầu phun khí dung với nắp đậy bằng silicone, tương thích với đầu phun khí dung của hãng Aerogen. - Dây thở có 2 vòng xoắn kép giúp vừa gia nhiệt cho khí thở, vừa cách nhiệt với môi trường bên ngoài hạn chế đọng nước lên đến 93% - Chiều dài dây thở tối thiểu 1.8 m - Dây thở có tích hợp sensor đo nhiệt độ cuối dây thở. Vòng xoắn gia nhiệt được tích hợp trên thành dây thở để giảm kích thước và trọng lượng cho dây đến 20% - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo người bệnh - Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 (F&P) của Bệnh viện - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | bộ | 150
517 | 517 | Ống thở oxy dành cho trẻ em tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 | Ống thở oxy dòng cao dành cho trẻ em. - Dây thở mềm, chống gập, chống rối - Có đệm dán cố định, không gây tổn thương da và tháo rời để vệ sinh được. - Thiết kế cannula ôm sát với mũi bé một cách ổn định. - Kích thước phù hợp cho trẻ từ 0.5 kg đến 30 kg - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy thở HFNC Airvo2 tại Bệnh viện |  | bộ | 80
518 | 518 | Bộ dây dẫn khí NO các cỡ | Bộ dây dẫn khí NO, các cỡ - Bộ dây bao gồm: * Ống nối giữa dây dẫn khí NO và dây máy thở đường kính từ 10 - 22 mm * Dây nối lấy mẫu phân tích có chiều dài khoảng 1.5 - 2 m kèm khóa luer lock để cố định với máy NO * Có ống nối giữa dây cấp khí NO và bình làm ẩm của hệ thống máy thở * Có bộ lọc nước - Tương thích với máy cấp khí và theo dõi khí NO (NoxBoxi đang có tại BV) - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | bộ | 10
519 | 519 | Bộ dây dẫn khí dùng cho trẻ sơ sinh có kiểm soát nhiệt kèm bình làm ấm tự động | Bộ dây dẫn khí dùng cho trẻ sơ sinh có kiểm soát nhiệt kèm bình làm ấm tự động - Bộ dây thở với nhánh thở vào tích hợp trở nhiệt giúp giảm đọng nước. - Bình làm ấm ẩm có thể tự làm đầy và tự ngắt khi đầy. - Chiều dài nhánh thở vào khoảng 1 - 1.2 m - Đoạn dây kết nối với bình làm ấm có cổng gắn nitric oxide khoảng 0.5 - 0.7 m - Có dây đo áp lực, các co nối phù hợp - Độ cản trở dòng trên dây thở tại 13 L/phút: ≤ 2 cmH2O - Tương thích với máy thở không xâm lấn Acutronic và máy làm ấm MR850/MR810 của Bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | BỘ | 25
520 | 520 | Van thở CPAP | Van thở CPAP - Có tích hợp phần dự trữ khí, ống đo áp lực liên lục mà không cần ngắt quãng dòng khí thở - Có cổng kết nối phun khí dung - Phần đầu gọng mũi có thể thay đổi góc nghiêng phù hợp với từng đối tượng sử dụng - Áp lực CPAP khoảng 0 - 20 mbar - Độ ồn thấp ≤ 61dB(A) - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với Bộ dây dẫn khí danh cho NB sơ sinh có kiểm soát nhiệt kèm bình làm ấm tự động |  | Cái | 25
521 | 521 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 10 - 11 mm, dài 90 - 100 mm, van ≥ 4 mảnh | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 10 - 11 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 4 mảnh, xếp chồng lên nhau, đường vào hình phễu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 300
522 | 522 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 12 - 12.5 mm, dài 90 - 100 mm, van ≥ 4 mảnh | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 12 - 12.5 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 4 mảnh, xếp chồng lên nhau, đường vào hình phễu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 500
523 | 523 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 5 - 5.5 mm, dài 90 - 100 mm, van ≥ 4 mảnh | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi Bao gồm: - Thân: * Chất liệu: nhựa trong * Cấu tạo: có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí * Kích thước: + Đường kính khoảng 5 - 5.5 mm + Chiều dài khoảng 90 - 100 mm - Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Van chống xì khí: ≥ 4 mảnh, xếp chồng lên nhau, đường vào hình phễu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 500
524 | 524 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, cỡ 18 - 20G, dài 10 - 20 cm | Kim sinh thiết - Kích cỡ khoảng 18 - 20G, dài khoảng 10 - 20 cm, độ dài mẫu khoảng 17 - 20 mm - Cấu tạo: Cán kim mã hóa màu dễ dàng xác định số kim, đầu kim cản tia X-ray - Tương thích với súng sinh thiết Pro-Mag Ultra2.2 của Bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cây | 20
525 | 525 | Dao cắt vách nang giả tụy | Dao cắt vách nang trong dẫn lưu nang giả tụy - Đường kính dây dẫn dụng cụ 1.8 ± 1 mm - Chiều dài dụng cụ ≥ 2100 mm - Dây dẫn tương thích ≤ 0.035'' - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 2
526 | 526 | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm, phủ toàn phần - Đường kính stent khoảng 12 - 14 mm - Đường kính 2 đầu stent loe hình nón có kích thước khoảng 24 - 26 mm - Chiều dài stent đoạn sử dụng khoảng 18 - 20 mm - Chiều dài toàn bộ stent ≥ 30 mm - Đường kính bộ đặt khoảng 9 - 11 Fr - Chiều dài bộ đặt ≥ 1700 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 5
527 | 527 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 2-0, dài ≥ 75 cm, 1 kim tam giác, dài 30 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 2-0, dài ≥ 75 cm - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 30 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 4572
528 | 528 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, cỡ 18G, không kèm bơm tiêm | Bộ gây tê ngoài màng cứng, không kèm khay đựng - Bộ gây tê bao gồm: * Kim bằng thép không gỉ, đầu cong, cỡ 18G, dài khoảng 80 - 90 mm * Catheter cỡ 20G bằng polyamid và polyurethan, dài khoảng 1000 - 1200 mm, đầu thuôn nhỏ dần, có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật - Có bơm tiêm kiểm tra kháng lực - Màng lọc với kích thước lỗ lọc khoảng 0.1 - 0.2 µm kèm miếng dán cố định bộ lọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 300
529 | 529 | Dụng cụ thay thế toàn bộ xương con | Dụng cụ thay thế toàn bộ xương con - Chất liệu Titan - Đuôi tròn hoặc đuôi 4 cạnh - Đường kính đầu khoảng 2.5 - 4 mm - Trục có thể tùy chỉnh chiều dài - Tổng chiều dài ≥ 10 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 9
530 | 530 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, mảnh, với nam châm không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≤ 1.5 Tesla | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, mảnh - Bao gồm: + Cuộn cảm ứng: * Đường kính ≤ 31 mm * Độ dày ≤ 3.7 mm + Nam châm: * Chất liệu titanium * Độ dày ≤ 3.7 mm * Không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≤ 1.5 Tesla * Tháo rời được khi chụp cộng hưởng từ ≥ 3 Tesla + Khay chứa bộ thu/phát xung điện (thân máy): * Chất liệu Titanium * Kích thước ≤ 24 mm x 24 mm x 4 mm * Chiều dày khay: ≤ 4 mm * Trọng lượng 7 - 10 g bao gồm cả dây điện, chịu được lực va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai ≥ 22 điện cực - Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh - Khoảng cách giữa các điện cực khi thẳng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực khoảng 0.3 - 0.6 mm. -Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa: ≤ 110 mm - Có kí hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai. - Tính năng an toàn: ID riêng biệt cho từng bộ cấy - Thời gian bảo hành ≥ 10 năm kể từ khi cấy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 10
531 | 531 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, mảnh, với nam châm không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≥ 3.0 Tesla | Bộ cấy trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, mảnh - Bao gồm: + Cuộn cảm ứng: * Đường kính ≤ 31 mm * Độ dày ≤ 3.9 mm + Nam châm: * Chất liệu titanium * Độ dày ≤ 3.9 mm * Không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≥ 3.0 Tesla + Khay chứa bộ thu/phát xung điện (thân máy): * Chất liệu Titanium * Kích thước ≤ 24 mm x 24 mm x 4 mm * Chiều dày khay: ≤ 4 mm * Trọng lượng 7 - 10 g bao gồm cả dây điện, chịu được lực va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai ≥ 22 điện cực - Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh - Khoảng cách giữa các điện cực khi thẳng khoảng 0.7 - 1.3 mm - Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực khoảng 0.25 - 0.6 mm. -Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa: ≤ 110 mm - Có kí hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai. - Tính năng an toàn: ID riêng biệt cho từng bộ cấy - Thời gian bảo hành ≥ 10 năm kể từ khi cấy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2
532 | 532 | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, với nam châm không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng ≥ 3.0 Tesla | Bộ cấy ghép trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng - Bao gồm: + Cuộn cảm ứng: * Đường kính ≤ 31 mm * Độ dày ≤ 3.7 mm + Nam châm: * Bọc titan kín * Độ dày ≤ 3.7 mm * Tháo rời được * Không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng ≥ 3.0 Tesla + Khay chứa bộ thu/phát xung điện (thân máy): * Chất liệu Titanium * Kích thước ≤ 19 mm x 24 mm x 5.7 mm * Chiều dày khay: ≤ 4 mm * Trọng lượng 7 - 10 g * Chịu được lực va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J * Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện * Dãy điện cực nằm trong ốc tai ≥ 12 điện cực * Số lượng kênh kích thích đồng thời ≥ 12 kênh * Số lượng nguồn điện độc lập ≥ 24 * Tốc độ kích thích ≥ 50.000 xung mỗi dây * Có kí hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai. * Tính năng an toàn: ID riêng biệt cho từng bộ cấy *Thời gian bảo hành ≥ 10 năm kể từ khi cấy *Tiệt khuẩn *Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 3
533 | 533 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng, với nam châm không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≤ 1.5 Tesla | Bộ cấy trong ốc tai điện tử, loại điện cực thẳng - Bao gồm: + Cuộn cảm ứng: * Đường kính ≤ 31mm * Độ dày ≤ 3.7 mm + Nam châm: * Bọc titan kín * Độ dày ≤ 3.7mm * Không cần tháo rời khi chụp cộng hưởng từ ≤ 1.5 Tesla + Khay chứa bộ thu/phát xung điện (thân máy): * Chất liệu Titanium * Kích thước ≤ 19 mm x 24 mm x 5.7 mm * Chiều dày khay: ≤ 4 mm * Trọng lượng 7 - 10 g * Chịu được lực va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J * Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện * Dãy điện cực nằm trong ốc tai ≥ 12 điện cực * Số lượng kênh kích thích đến 12 kênh * Số lượng nguồn điện độc lập ≥ 24 * Tốc độ kích thích ≥ 50.000 xung mỗi dây * Có kí hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai. * Tính năng an toàn: ID riêng biệt cho từng bộ cấy * Thời gian bảo hành ≥ 10 năm kể từ khi cấy * Tiệt khuẩn * Tiêu chuẩn ISO |  | Bộ | 3
534 | 534 | Điện cực dán theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn, trẻ em | Điện cực dán theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn, trẻ em - Chất liệu: không chứa latex, có phủ lớp keo dính không gây dị ứng - Cảm biến được thiết kế dạng miếng dán không chứa latex, không chứa PVC - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích máy INVOS 5100C tại bệnh viện |  | Cái | 495
535 | 535 | Đầu dò SpO2 sử dụng một lần, dùng cho trẻ sơ sinh | Đầu dò SpO2 sử dụng một lần, dùng cho trẻ sơ sinh - Không sử dụng cao su tự nhiên - Dài tối thiểu 1.5 m - Loại dán mu bàn chân - Độ chính xác: * Đối với SpO2 ≥ 80%: ±2% * Đối với SpO2 khoảng 70 - 80% : ±3% - Tương thích với monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden tại bệnh viện |  | hộp | 96
536 | 536 | Tấm điện cực dùng cho máy sốc tim | Tấm điện cực dùng cho máy sốc tim - Chất liệu: Polyetylen - Chiều rộng khoảng 10 - 12 cm - Chiều dài khoảng 12 - 14 cm - Gel dính: Acrylic polymer ưa nước - Chiều dài dây nối tối thiểu 1.5 m - Tiêu chuẩn CE (Châu âu) - Tương thích với máy sốc tim mã TEC-5531K, TEC-5631 hãng Nihon Kohden tại bệnh viện |  | Bộ | 170
537 | 537 | Dung dịch nhuộm màu trong nội soi tiêu hóa | Dung dịch nhuộm màu trong nội soi tiêu hóa - Thành phần Indigo Carmine tối thiểu 0.8% - Tiệt khuẩn - Thể tích tối thiểu 10 ml - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | lọ | 10
538 | 538 | Kẹp giữ kim dùng trong thủ thuật khâu nội soi | Kẹp giữ kim dùng trong thủ thuật khâu nội soi - Bề mặt kẹp có khóa - Tay cầm tích hợp bánh cóc giúp cố định khóa - Lực kẹp có thể điều chỉnh - Vỏ kẹp truyền lực xoắn để xuyên qua niêm mạc - Độ mở: 2.5 ± 1 mm - Đường kính lỗ chèn tối đa 26 mm - Chiều dài làm việc khoảng 1600 - 2300 mm - Phù hợp ống soi đường kính kênh dụng cụ ≥ 3.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn EU (Châu Âu) |  | Cái | 10
539 | 539 | Kéo mổ nội soi cong, đường kính 5 mm, xoay 360 độ | Kéo mổ nội soi cong - Lưỡi kéo dài khoảng 15 - 17 mm - Đường kính thân 5 mm - Chiều dài thân: 30 - 33 cm - Loại: cong, cán không khóa - Có chốt gắn đốt điện đơn cực - Xoay 360 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 600
540 | 540 | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ, số 2, dài ≥ 150 mm, 18G | Chỉ khâu liền kim, dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu Polydioxanone, số 2, chỉ dài ≥ 150 mm - Chỉ gai điêu khắc với các mấu gai được thiết kế 2 hướng - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, dài 100 mm, cỡ 18G - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Sợi | 300
541 | 541 | Chất làm đầy nếp nhăn sâu, vùng môi và rãnh mũi má | Chất làm đầy nếp nhăn sâu, môi và rãnh mũi má - Thành phần: Hyaluronic Acid liên kết chéo 23 mg/ml Lidocaine hydrochloride 0,3%, Dung dịch đệm Phosphate pH 7.3 vừa đủ. - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - 1 kim thẳng, 27G, bằng thép không gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Ống | 40
542 | 542 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da chứa Hyaluronic Acid không liên kết chéo 18mg/ml | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic Acid không liên kết chéo 18mg/ml. Ổn định bằng Glycerol 20mg/ml. - 2 kim thẳng, 30G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Có khả năng phân hủy sinh học - Thể tích tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Ống | 5
543 | 543 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da chứa Hyaluronic Acid liên kết chéo 23 mg/ml | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic Acid liên kết chéo 23 mg/ml. Ổn định liên kết chéo BDDE (≤ 2ppm) - 2 kim thẳng, 27G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Có khả năng phân hủy sinh học - Hệ số đàn hồi: 195.000 mPa - Thể tích tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Ống | 5
544 | 544 | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da chứa Hyaluronic Acid liên kết chéo 23mg/ml, Hệ số đàn hồi 400.000 mPa | Chất làm đầy dùng cho lớp sâu của da - Thành phần: Hyaluronic Acid liên kết chéo 23mg/ml. Ổn định liên kết chéo BDDE (≤ 2ppm) - 2 kim thẳng, 27G bằng thép không gỉ - Dạng gel trong suốt - Có khả năng phân hủy sinh học - Hệ số đàn hồi: 400.000 mPa - Thể tích tối thiểu 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Ống | 10
545 | 545 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 1-0, dài ≥ 30 mm, 19G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ Chất liệu Poly Caprolactone (PCL) chứa Vitamin C bên trong lõi - Chỉ 1-0, dài ≥ 30 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 19G, dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 20
546 | 546 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 7-0, dài ≥ 10 mm, 31G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu Polydioxanone - Số 7-0, dài ≥ 10 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, 31G, dài 12 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 125
547 | 547 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 40 mm, 29G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ Chất liệu Poly Caprolactone (PCL) chứa Vitamin C bên trong lõi - Số 6-0, dài ≥ 40 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, 29G, dài 30 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 250
548 | 548 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 60 mm, 29G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu chỉ: Poly Caprolactone (PCL) chứa Vitamin C bên trong lõi. - Số 6-0, dài ≥ 60 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, 29G, dài 40 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 250
549 | 549 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 55 mm, 25G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu Polydioxanone, Số 6-0, dài ≥ 55 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 25G, kim 50 mm - Gồm tối thiểu 10 sợi chỉ quấn trong thân kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 40
550 | 550 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 6-0, dài ≥ 90 mm, 27G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ - Chất liệu Poly Caprolactone (PCL) chứa Vitamin C bên trong lõi - Số 6-0, dài ≥ 90 mm -1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, 27G, dài 60 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 250
551 | 551 | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ, số 0, dài ≥ 200 mm, 18G | Chỉ khâu liền kim dùng trong thẩm mỹ Chất liệu chỉ: Poly Caprolactone (PCL) chứa Vitamin C bên trong lõi, sợi chỉ có gai - Chỉ số 0, dài ≥ 200 mm - 1 kim thẳng, bằng thép không gỉ, đầu tù, 18G, dài 100 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | sợi | 60
552 | 552 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 12-0, dài ≥ 10 cm, 1 kim, dài 2.5 - 3 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chất liệu Nylon hoặc Polypropylen, số 12-0, dài ≥ 10 cm - 1 Kim, bằng thép không gỉ, dài 2.5 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Sợi | 10
553 | 553 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin, phủ chất kháng khuẩn Triclosan, số 0, dài ≥ 90 cm, giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 67 N, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày. - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 500
554 | 554 | Chỉ khâu tiêu, bằng collagen, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 35 cm, 2 kim, dài 12 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tự nhiên, đơn sợi - Chỉ bằng sợi collagen, số 4-0, dài ≥ 35 cm, tiêu hoàn toàn ≤ 90 ngày - 2 kim, kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 12 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Tép | 600
555 | 555 | Tấm điện cực trung tính tương thích máy đốt Emed tại bệnh viện | Tấm điện cực trung tính - Kích thước 176 x 122 mm (± 01 mm), bề mặt hoạt động 110 cm2 - Có lớp keo hydro - Dạng chia đôi tấm điện cực - Tương thích máy đốt Emed tại bệnh viện - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 100
556 | 556 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch, catheter dài khoảng 35 - 45 cm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch - Catheter chất liệu polyurethan, không chứa latex - Kích cỡ 20G, dài khoảng 35 - 45 cm - Có buồng báo máu - Kim dẫn đường kích cỡ 22G - Dây dẫn đường, đường kính 0.018" (0.46 mm), dây dẫn đường nằm trong ống - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Cái | 300
557 | 557 | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi, số 4-0, dài ≥ 90 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, phủ chất kháng khuẩn triclosan, số 4-0, dài ≥ 90 cm, lực giữ vết mổ 60 - 70% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 540
558 | 558 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 5-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 17 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, phủ chất kháng khuẩn triclosan, số 5-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết mổ 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 17 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 270
559 | 559 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 6-0, dài ≥ 75 cm, 2 kim, dài 11 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanone, phủ chất kháng khuẩn triclosan, số 6-0, dài ≥ 75 cm, lực giữ vết mổ 40 - 50% ít nhất 4 tuần, tiêu hoàn toàn < 240 ngày - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài khoảng 11 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Tép | 270
560 | 560 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, 7-0, dài ≥ 60 cm, 2 kim, dài 11 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 7-0, dài ≥ 60 cm, lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 3 N - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 11 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 54
561 | 561 | Bình đặt dẫn lưu vết mổ, khoảng 100 - 110 ml kèm ống dẫn lưu khoảng 120 - 125 cm | Bình đặt dẫn lưu vết mổ kèm ống dẫn lưu * Bình dẫn lưu: - Chất liệu bằng silicon - Dung tích khoảng 100 - 110 ml - Có van chống trào ngược, dạng bơm hút chân không - Có móc treo * Ống dẫn lưu: - Chất liệu bằng silicon - Kích thước 10 Fr, chiều dài khoảng 120 - 125 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | Bộ | 375
562 | 562 | Ống thông dẫn lưu đường mật, tụy trong nội soi mật tụy ngược dòng, dạng thẳng | Ống thông dẫn lưu đường mật, tụy trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), dạng thẳng - Chất liệu nhựa - 2 đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X - Đường kính stent khoảng 5 - 7 Fr, phù hợp kênh dụng cụ ≥ 3.7 mm - Chiều dài stent khoảng 3 - 15 cm - Có > 4 lỗ thoát dịch - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 20
563 | 563 | Ống thông dẫn lưu đường mật,tuỵ trong nội soi mật tụy ngược dòng, 1 đầu cong | Ống thông dẫn lưu đường mật,tuỵ trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), dạng thẳng, có 1 đầu cong - Chất liệu nhựa - 1 đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X - 1 đầu cong - Đường kính stent khoảng 5 - 7 Fr, phù hợp kênh dụng cụ ≥ 3.7 mm - Chiều dài stent khoảng 3 - 15 cm - Có > 4 lỗ thoát dịch - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | cái | 20
564 | 564 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, dài ≥ 60 cm, 1 kim tròn, dài 17 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài ≥ 85 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 3-0, dài ≥ 60 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 17 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài ≥ 85 mm, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Tép | 252
565 | 565 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt tối thiểu 24 N, lực căng của chỉ giảm 50% sau 5 ngày, tiêu hoàn toàn sau 42 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu cắt, bằng hợp kim (tối thiểu có Chrome, Niken), dài 37 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) |  | tép | 1080
566 | 566 | Chỉ khâu tiêu bằng polyglactin, số 0, dài ≥ 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 0, dài ≥ 90 cm, lực căng kéo nút thắt đạt tối thiểu 67 N, lực giữ vết thương 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn ≤ 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | tép | 1080
567 | 567 | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ nội soi và mổ mở, cán dao dài khoảng 12 - 15 cm | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ nội soi và mổ mở, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài khoảng 20 - 25 cm * Chiều dài lưỡi dao khoảng 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Có thể hàn mạch máu ≥ 4 mm - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 tại Bệnh viện |  | cái | 10
568 | 568 | Sợi truyền quang dùng điều trị trĩ kèm cannula | Sợi truyền quang dùng điều trị trĩ kèm cannula - Chiều dài dây khoảng 2.5 - 3 m - Đường kính dây 600 µm - Đường kính đầu phát nhiệt khoảng 1.5 - 1.8 mm - Bước sóng khoảng 1400 - 1500 nm - Cannula: Kim 14G, dài 60 mm - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy NeoV 1470 tại Bệnh viện |  | Cái | 5
569 | 569 | Sợi truyền quang dùng điều trị rò hậu môn | Sợi truyền quang dùng điều trị rò hậu môn - Chiều dài dây khoảng 2.5 - 3 m - Đường kính dây 600 µm - Đường kính đầu phát nhiệt khoảng 1.0 - 1.8 mm - Bước sóng khoảng 1400 - 1500 nm - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy NeoV 1470 tại Bệnh viện |  | Cái | 5