## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng có phủ kháng sinh, van thanh có bộ điều chỉnh áp lực từ bên ngoài thích hợp người lớn và trẻ em có 5 mức áp lực | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng có phủ kháng sinh 1. Chất liệu bộ dẫn lưu bằng Polypropylene và Acetalplastic cùng với màn chắn bằng silicone 2. Catheter và dây dẫn phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin, có đường kính trong ≤ 1.3mm, đường kính ngoài ≤ 2.5mm - Catheter não thất dài ≥ 23cm - Catheter ổ bụng dài ≥ 120cm 3. Van có thể chỉnh áp lực từ 0 – 20 mmHg hoặc tương đương 4. Dây dẫn vào ổ bụng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 25
2 | 2 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài có thang đo áp lực cột nước | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài dùng trong dẫn lưu và theo dõi dịch não tủy từ khoang dưới nhện thắt lưng 1. Catheter thắt lưng: đặt vào khoang dưới nhện, chất liệu silicone, dài ≥ 80cm 2. Kim chọc dò thắt lưng: chất liệu thép không gỉ, kích thước tương ứng catheter cùng hãng 3. Van chống trào ngược có cổng lấy mẫu 4. Van khoá 5. Buồng dẫn lưu thể tích ≥ 50ml, thể tích túi chứa dịch ≥ 700ml có tích hợp thang đo theo mmHg và cmH20 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 60
3 | 3 | Bộ đo áp lực nội sọ và dẫn lưu não thất | Bộ đo áp lực nội sọ và dẫn lưu não thất dùng trong phẫu thuật sọ não 1. Bộ chuyển đổi áp lực (DPT) để đo tăng áp lực nội sọ (ICP) 2. Khoang kiểm soát dịch dẫn lưu: Thể tích ≥ 100ml. 3. Van đối lưu không khí kháng khuẩn, van điều lưu 1 chiều chống trào ngược, tiếp hợp chống xoắn dạng chữ L 4. Thang áp lực kép với 2 loại đơn vị mmHg và CmH2O 5. Thể tích túi dẫn lưu ≥ 800ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
4 | 4 | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | Đĩa đệm cột sống có bắt vít dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Titanium - Chiều sâu tối thiểu 12mm, tối đa 14mm; chiều rộng tối thiểu 15mm, chiều rộng tối đa 17mm; chiều cao tối thiểu 5mm, chiều cao tối đa 10mm - Khoang trống để nhồi xương tự thân - Kèm 2 vít bằng titanium, có đường kính 3 - 3.5mm, dài tối thiểu 12 mm, tối đa 18mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
5 | 5 | Đĩa đệm cột sống cổ, có răng cưa, có sẵn xương | Đĩa đệm cột sống cổ dùng trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - Chất liệu polymer polyether ether ketone (Peek) Optima hoặc tương đương - Cao 4 - 9mm, rộng ≥ 14mm, sâu tối thiểu 13mm - Có sẵn xương nhân tạo để ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
6 | 6 | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp động | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp động dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Cobalt-chrome-molypdenum hoặc tương đương - Kích thước: cao 5 - 7 mm, rộng 15 - 19mm, sâu 13 - 15mm - Độ xoay ưỡn khoảng 20°, nghiêng bên khoảng 16°, quay được 360° - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
7 | 7 | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp toàn phần | Đĩa đệm cột sống cổ, khớp toàn phần dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Titanium có lõi phủ Diamolith - Kích thước: cao 5 - 7mm, rộng ≤ 16mm, sâu ≤ 13mm - Gồm 2 đĩa, mỗi đĩa bề mặt ngoài có 3 đinh chống trượt, phủ lớp bột Titanium - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
8 | 8 | Đĩa đệm cột sống lưng hình móng ngựa, đầu vào hình viên đạn, cao 7 - 13mm | Đĩa đệm cột sống lưng hình móng ngựa đầu vào hình viên đạn - Chất liệu polymer polyether ether ketone (PEEK) hoặc tương đương - Kích thước: cao 7 - 13mm, rộng 11 - 11.5mm, dài 26 - 34mm, độ nghiêng ≥ 5⁰ - Có điểm đánh dấu cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
9 | 9 | Đĩa đệm cột sống lưng, có sẵn xương ghép bên trong | Đĩa đệm cột sống lưng, có sẵn xương ghép bên trong dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu polymer polyether ether ketone (PEEK) hoặc tương đương, 2 điểm đánh dấu bằng tantalum, xương ghép sẵn được làm bằng vật liệu tricalciumphosphate với tricalciumphosphate (TCP) và hydroxyapatite(HA) - Chiều dài khoảng 28mm, rộng ≤ 11mm, độ nghiêng ≥ 4⁰, cao 8 - 10 - 12 - 14mm - Khoảng trống ghép xương khoảng 159 - 160mm² - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 40
10 | 10 | Đĩa đệm cột sống lưng, ngực cong, cao 7 - 16mm | Đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu polymer polyether ether ketone (PEEK) hoặc tương đương - Có đánh dấu bằng chất liệu Tantalum - Kích thước: độ nghiêng khoảng 0º - 8º, cao 7 - 16mm, sâu 28 - 32mm, rộng ≤ 11mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
11 | 11 | Điện cực đầu dò qua chân cung dùng cho máy dò thần kinh | Điện cực thần kinh đầu dò chân cung dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Đầu dò dạng hình tròn, đường kính khoảng 3.0 ± 0.05mm, dài khoảng 100 ± 0.05mm - Nối với dây cáp dài khoảng 1.5 - 2.5m - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
12 | 12 | Điện cực đơn kim dưới da dùng cho máy dò thần kinh, dài 1 - 2.5m | Điện cực kim dưới da dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Điện cực hình kim thẳng, thẳng dài khoảng 13 ± 0.05mm, đường kính khoảng 0.4 ± 0.05mm - Chiều dài dây cáp khoảng 1 - 2.5m - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 300
13 | 13 | Điện cực kim dưới da dạng cong dùng cho máy dò thần kinh, dài khoảng 1 - 2.5m | Điện cực kim cong dưới da - Chiều dài: khoảng 13 ± 0.05mm - Đường kính: khoảng 0.4 ± 0.05mm - Chiều dài dây cáp: khoảng 1 - 2.5m - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 300
14 | 14 | Đốt sống cột sống cổ nhân tạo liền khối, điều chỉnh được độ cao | Đốt sống cột sống cổ nhân tạo liền khối dùng trong phẫu thuật cắt bỏ thân đốt sống cổ - Chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, cứng, nhẹ - Đường kính 12 - 16mm - Có góc ưỡn 0- 6° - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
15 | 15 | Kẹp cổ túi phình mạch máu não dùng trong mổ mở và xâm lấn tối thiểu | Kẹp cổ túi phình mạch máu não dùng trong phẫu thuật kẹp túi phình mạch máu não - Chất liệu Titanium - Ngàm dài khoảng 2.8mm - 20.0mm - Có dụng cụ gắn kẹp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
16 | 16 | Màng cứng nhân tạo Collagen tự dính dùng trong phẫu thuật thần kinh 2.5 x 7.5cm (± 05%) | Màng cứng nhân tạo dùng trong phẫu thuật thần kinh có khuyết màng cứng, điều trị vá lỗ rò dịch não tuỷ - Chất liệu Collagen siêu tinh khiết - Kích thước 2.5 x 7.5cm (± 05%) - Tự tiêu và màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, tự dính, không cần khâu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
17 | 17 | Màng cứng nhân tạo Poly-L-Lactic Acid tự dính dùng phẫu thuật thần kinh cỡ 5 x 5cm/ 6 x 6cm (± 05%) | Màng cứng nhân tạo dùng thay thế màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống - Chất liệu Poly-L-Lactic Acid - Kích cỡ 5 x 5cm/ 6 x 6cm (± 05%) - Có dạng miếng, không dính mô, tự dính, tự tiêu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
18 | 18 | Màng cứng nhân tạo sinh học tự tiêu | Màng cứng nhân tạo sinh học tự tiêu phủ khuyết điểm màng cứng khoảng 1cm - Chất liệu Collagen tinh khiết, từ màng ngoài tim bò, kết hợp 2 vật liệu (polyester và Polypropylen) - Kích thước 7.5 x 7.5cm (± 05%) - Độ bám dính cao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 20
19 | 19 | Miếng vá khuyết sọ khoảng 120 x 120 x 0.6mm (± 05%), dạng 3D | Miếng vá khuyết sọ dùng trong phẫu thuật ghép sọ - Chất liệu Titanium cấu trúc lưới 3D - Lỗ bắt vít chìm - Kích thước 120 x 120 x 0.6mm (± 05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 3
20 | 20 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu polycaprolacton, 100 x 2 x 4mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lắp khoảng trống và tái tạo xương đường cắt sọ sau phẫu thuật cắt sọ - Chất liệu polycaprolacton 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ khoảng 250 - 1600µm, cỡ 100 x 2 x 4mm (± 05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 40
21 | 21 | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật thần kinh tương thich với máy khoan model IPC | Mô tơ tay khoan dùng trong phẫu thuật thần kinh, tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. - Tốc độ ≥ 75.000 vòng/phút - Kích thước: dài ≤ 7.77cm, đường kính ≤ 1.65cm - Trọng lượng: ≤ 90g - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
22 | 22 | Mũi khoan mài kim cương có đường dẫn nước, tương thích với máy khoan model IPC | Mũi khoan mài kim cương, có đường dẫn nước dùng trong phẫu thuật nội soi u tuyến yên - Đường kính ≤ 3mm - Đầu mũi khoan hình kim cương, có đường dẫn nước tưới hốc mổ trên mũi khoan, đuôi mũi khoan bằng nhựa - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
23 | 23 | Mũi khoan mài sọ, mũi mài hình tròn, tương thích với máy khoan model IPC | Mũi khoan mài sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đường kính khoảng 2 - 5mm - Đầu mũi mài hình tròn, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài ≤ 4mm, chiều dài làm việc 9 - 14cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 40
24 | 24 | Nẹp cột sống cổ lối trước bán động 1 - 2 tầng, dài khoảng 22 - 54mm | Nẹp cột sống cổ lối trước bán động 1 - 2 tầng - Chất liệu hợp kim Titanium - Dài khoảng 22 - 54mm, dày khoảng 1.8mm - Nẹp bán cứng - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
25 | 25 | Nẹp cột sống cổ trước có vòng khóa 2 tầng, dài 24 - 46mm | Nẹp cột sống cổ trước có vòng khóa 2 tầng dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu hợp kim Titanium - Chiều dài 24 - 46mm, dày ≥ 2.0mm - Tương thích vít đơn và đa hướng cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 4
26 | 26 | Nẹp dọc cột sống cổ lối sau 2 đầu | Nẹp dọc cột sống cổ lối sau 2 đầu - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 3.5/ 6.0mm, dài khoảng 100 - 300mm - Hình trụ - Tương thích với vít cổ sau cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
27 | 27 | Nẹp dọc cột sống lưng dùng kèm vít bắt qua da hai ren, đuôi vít rời, đường kính tối thiểu 5.5mm | Nẹp dọc cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu - Chất liệu bằng titanium - Đường kính tối thiểu 5.5mm, dài 30 - 150mm - Khối trụ, loại thẳng hoặc uốn sẵn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
28 | 28 | Nẹp dọc cột sống lưng dùng trong phẫu thuật loãng xương, đường kính ≤ 5.5mm, dài từ 40 - 200mm | Nẹp dọc cột sống lưng dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng, thắt lưng ở người bệnh loãng xương - Chất liệu Titanium - Đường kính ≤ 5.5mm, dài từ 40 - 200mm - Bề mặt trơn láng - Tương thích vít đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
29 | 29 | Nẹp dọc cột sống lưng đường kính khoảng 5.5mm, dài 40 - 150mm, cho vít đa trục (kiểu 1/4 ống) | Nẹp dọc cột sống lưng dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn cột sống lưng, ngực lối sau - Chất liệu Titanium - Đường kính ≤ 5.5mm, dài 40 - 150mm - 1 đầu thuôn nhọn, 1 đầu gắn - Tương thích với vít đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 24
30 | 30 | Nẹp dọc cột sống lưng, dài ≥ 550mm, đường kính 5.0 - 5.5mm | Nẹp dọc cột sống lưng - Chất liệu titanium - Chiều dài ≥ 550mm, đường kính 5.0 - 5.5mm, nẹp thẳng - Tương thích với vít đơn trục/đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
31 | 31 | Nẹp dọc cột sống lưng, dài khoảng 400mm, đường kính 5.5/6.0mm | Nẹp dọc cột sống lưng đầu nhỏ dùng cố định, chỉnh trượt, chỉnh hình cột sống ngực, lưng - Chất liệu Titanium - Chiều dài ≥ 400mm, đường kính 5.5mm/ 6.0mm - Thanh tròn - Tương thích vít cột sống lưng cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
32 | 32 | Nẹp dọc dài 50 - 125mm loại thẳng, dùng cho vít loại 2 ren bơm xi măng, bắt vít qua da | Nẹp dọc dùng cho vít 2 ren bơm xi măng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu titanium - Chiều dài khoảng 50 - 125mm, đường kính ≤ 5.5mm - Hình trụ, thẳng - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
33 | 33 | Nẹp sọ não, hình quạt tròn khoảng 6 lỗ bắt vít hoặc thẳng khoảng 20 lỗ bắt vít, đường kính khoảng 17 - 19mm | Nẹp sọ não dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Chất liệu titanium - Đường kính khoảng 17 - 19mm, đường kính lỗ nẹp ≤ 1.5mm - Nẹp hình quạt tròn, thẳng - Có khoảng khoảng 6 - 20 lỗ bắt vít - Tương thích vít và sọ não cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
34 | 34 | Nẹp vá sọ, khoảng 16 lỗ | Nẹp vá sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Chất liệu Titanium - Có tối thiểu 16 lỗ, dài ≥10cm, khoảng cách lỗ 6mm - Tương thích vit và sọ tự tạo ren cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
35 | 35 | Que luồn dưới da dài ≥ 60cm | Que luồn dưới da dùng hỗ trợ luồn Catheter xuống bụng trong mổ đặt shunt dẫn lưu não thất - màng bụng Gồm 3 bộ phận: - Trục ống dài ≥ 60cm: làm từ thép không gỉ. Đường kính trong ≤ 3.3mm. Đường kính ngoài ≥ 4.8mm - Tay cầm chữ T - Bộ phận dùng để lắp với đầu tip hình viên đạn chất liệu Polypropylene - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
36 | 36 | Vít cố định đơn/ đa trục, bơm xi măng, kèm kim đẩy xi măng, đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 80mm | Vít cố định dùng trong phẫu thuật cột sống thắt lưng xâm lấn tối thiểu, - Chất liệu Titanium - Đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 80mm - Đa trục/đơn trục, lòng rỗng có lỗ bơm xi măng, kèm kim đẩy xi măng, có góc xoay 46 º- 60 º - Tương thích vít khóa trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 130
37 | 37 | Vít cột sống lưng đa trục (kiểu 1/4 ống) | Vít cột sống lưng đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực ít xâm lấn - Chất liệu Titanium - Kích thước: 4.5 - 8.0mm, dài 30 - 60mm - Đầu vít dài dạng 1/4 ống - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
38 | 38 | Vít cột sống lưng đa trục có rãnh mặt trong mũ vít hình vuông, đường kính 4.5 - 10mm, dài 25 - 60mm | Vit cột sống lưng đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Titanium - Đường kính 4.5 - 10.0mm, dài 25 - 60mm - Tự tạo ren, góc xoay ± 30⁰ - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 80
39 | 39 | Vít cột sống lưng đầu nhỏ ren đôi lõi hình nón, 15.2mm/ 16.2mm, đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 130mm | Vít cột sống lưng đầu nhỏ dùng cố định, chỉnh trượt, chỉnh hình cột sống ngực, lưng - Chất liệu Titanium - Đường kính 4.5 - 8.5mm, dài 25 - 130mm - Tương thích vít khoá trong đầu nhỏ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
40 | 40 | Vít cột sống lưng, ngực đa trục lòng rỗng kèm xi măng sinh học ren đôi, đường kính 5.5 - 6.5mm, dài 35 - 60mm | Vít cột sống lưng, ngực đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng, thắt lưng trên người bệnh loãng xương - Chất liệu Titanium - Đường kính vít: 5.5/ 6.0/ 6.25/ 6.5mm, dài 35 - 60mm - Ren đôi, góc xoay 30⁰, lòng vít rỗng, có các lỗ dọc đầu thân vít, có kèm xi măng sinh học - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
41 | 41 | Vít đa trục bắt vít qua da, loại hai ren, đuôi vít rời có bơm xi măng | Vít đa trục bắt vít qua da, loại hai ren, đuôi vít rời có bơm xi măng dùng trong phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu kèm bơm xi măng - Chất liệu hợp kim Ti-6Al-4V ELI - Thân vít rỗng, đường kính 4.5 - 9.5mm, dài 25 - 100mm. - Đuôi vít đường kính ≤ 12.5mm, dài ≥ 150mm - Kim đẩy xi măng đường kính ≤ 1.8mm, dài ≥ 273mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 36
42 | 42 | Vít đa trục cột sống lưng đuôi nhỏ, kèm vít khóa trong | Vít đa trục cột sống lưng - Chất liệu titanium - Đường kính tối thiểu 12.5mm, dài 25 - 110mm, kèm vít khóa trong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 140
43 | 43 | Vít khoá của vít bắt qua da, hai ren, đuôi vít rời | Vít khoá của vít hai ren đuôi vít rời dùng trong phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu - Chất liệu hợp kim Titanium - Đầu vặn hình hoa thị - Tương thích vít 2 ren đuôi rời cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 36
44 | 44 | Vít khóa trong của vít cố định đơn/ trục trong phẫu thuật cột sống lưng xâm lấn tối thiểu | Vít khóa trong tự khóa tự ngắt - Chất liệu hợp kim Titanium - Tương thích với Vít cố định đơn và đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 130
45 | 45 | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống ngực, lưng - Chất liệu titanium - Hình lục giác tương thích với vít đa trục cùng hãng. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
46 | 46 | Vít khóa trong vít có rãnh mặt trong mũ vít hình vuông | Vít khoá trong dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Titanium - Bước ren ngang với góc mở 12° và rộng của bước ren là khoảng 0.48 ± 0.05mm - Tương thích với các loại vít cột sống lưng cùng hãng. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 80
47 | 47 | Vít khóa trong vít cột sống lưng đầu nhỏ ren đôi lõi hình nón, đường kính khoảng 9.5 - 10mm, cao 5.5 - 6.0mm | Vít khoá trong đầu nhỏ dùng cố định, chỉnh trượt, chỉnh hình cột sống ngực, lưng - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 9.5 - 10mm, cao 5.5 - 6.0mm - Tương thích vít cột sống lưng cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
48 | 48 | Vít khóa trong vít đa trục (kiểu 1/4 ống) trong phẫu thuật cột sống lưng ít xâm lấn | Vít khóa trong vít đa trục 1/4 ống dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực ít xâm lấn - Chất liệu Titanium - Đầu vít hình ngôi sao - Tương thích với vít đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
49 | 49 | Vít cột sống cổ lối trước đường kính 4.0/4.35mm, dài 12 - 16mm tương thích nẹp bán động | Vít cột sống cổ lối trước, tự khóa, tự khoan, tự tạo ren. Có khóa ở đầu vít, góc xoay khoảng 10° so với trục vuông góc nẹp. - Chất liệu Hợp kim Titanium - Đường kính 4.0/ 4.35mm; dài 12 - 16mm - Tương thích nẹp bán động cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 80
50 | 50 | Vít trượt cổ sau kèm vít khóa trong, đường kính 3.5/ 4.0mm | Vít trượt cổ sau kèm vít khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu Titanium. - Đường kính khoảng 3.5/ 4.0mm - Vít tự tạo ren, góc xoay khoảng 45⁰ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 120
51 | 51 | Vít vá sọ não tự khoan, đường kính khoảng 1.5 - 2.0mm, dài khoảng 4mm | Vít vá sọ não tự khoan dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 2.0mm, dài khoảng 4mm - Tương thích nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 800
52 | 52 | Vit vá sọ tự khoan, tự tạo ren, đường kính ≤ 2.0mm, dài 5 - 6mm, tương thích với nẹp vá sọ 16 lỗ | Vít vá sọ tự khoan, tự tạo ren, dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Chất liệu Titanium - Đường kính ≤ 2.0mm, dài 5 - 6 mm - Tương thích nẹp và sọ 16 lỗ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
53 | 53 | Xi măng hóa học tạo thân sống, tương thích vít cột sống đa trục rỗng 4 lỗ bơm xi măng | Xi măng hóa học tạo thân sống dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Thành phần: Polymethylmethacrylate khoảng 66 - 67%, Barium sulphate khoảng 28 - 30%, Benzoyl peroxide khoảng 2.0 - 2.5% - Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống ≥ 20 ml - Gồm: bột xi măng khoảng 20g, 01 lọ dung môi - Tương thích vít cột sống đa trục cùng hãng. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 10
54 | 54 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dùng kèm vít đa trục bơm xi măng bắt qua da trong phẫu thuật cột sống | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dùng kèm vít đa trục bơm xi măng bắt qua da trong phẫu thuật cột sống - Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. - Có tay cầm, 1 bơm tiêm, ống nối dài ≥ 20cm - Tương thích vít đa trục cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 8
55 | 55 | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống, loại 20g | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha dùng trong phẫu thuật tạo hình thân sống - Bột xi măng khoảng 20g và dung dịch pha xi măng khoảng 8ml - Thành phần: + Bột xi măng: Polymethyl methacrylate (PMMA) khoảng 12.7g; Barium sulphate (BaSO4): 7.0g; Benzoyl peroxide (BPO) khoảng 0.3g + Dung dịch pha: Methyl methacrylate (MMA) khoảng 7.5 - 8.0ml, Dimethylparatoluide (DmpT) khoảng 0.1 - 0.2ml, Hydroquinone (HQ): 75ppm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 8
56 | 56 | Dây bơm nước có kèm hộp điều khiển | Dây bơm nước có kèm hộp điều khiển dùng bơm rửa phẫu trường nội soi gối và vai - Chất liệu nhựa - Lưu lượng nước tối đa ≥ 2.5L/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
57 | 57 | Dây dẫn dịch trong nội soi chạy bằng máy | Dây dẫn dịch trong nội soi chạy bằng máy - Chất liệu polyvinyl chloride dẻo, không có mủ cao su - Dài khoảng 3 - 4m - Có kẹp dòng chảy vào để kiểm soát tốc độ dòng chảy - Tương thích máy bơm nước 10k Pump - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 64
58 | 58 | Bộ kit chiết tách tế bào gốc từ máu tủy xương | Bộ kít chiết tách tế bào gốc từ máu tủy xương - Chiều dài kim khoảng 45 - 80mm - Thể tích đầu ra 3 - 30ml - Có thể chiết tách từ 30 - 180ml máu - Nồng độ tế bào gốc trung mô và tế bào gốc máu tăng gấp 5 - 6 lần so với máu tủy xương - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
59 | 59 | Bộ kit trộn - bơm keo giàu tiểu cầu kèm kênh đồng phân phối | Bộ kit trộn - bơm keo giàu tiểu cầu kèm kênh đồng phân phối 1. Kit chiết tách keo Fibrin giàu tiểu cầu 2. Kit trộn - bơm keo có kênh đồng phân phối - Điều chế 5 - 6ml keo Fibrin giàu tiểu cầu - Nồng độ fibrin khoảng 17mg/ml - 17.72mg/ml - Bảo quản được ở nhiệt độ phòng trong 8 giờ sau khi chiết tách 3. Kênh đồng phân phối kết hợp cùng các loại thuốc (kháng sinh, hóa trị liệu, ...) và các tế bào gốc (nguồn gốc tủy xương, nguồn gốc mô mỡ) trong quá trình phun keo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
60 | 60 | Cây đẩy chỉ dùng cho súng khâu chóp xoay | Cây đẩy chỉ dùng cho súng khâu chóp xoay - Chất liệu thép không gỉ - Mũi kim phủ Polymer - Tương thích với cây bắn chỉ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
61 | 61 | Chỉ khâu đa sợi tiêu chậm bằng Polyethylene, dài khoảng 90 - 100cm | Chỉ khâu đa sợi tiêu chậm dùng trong nội soi khớp - Chất liệu Polyethylen cao phân tử - Dài khoảng 90 - 100cm - Lực kéo ≥ 350N - 1 Kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài ≥ 25mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Sợi | 260
62 | 62 | Khóa thép với miếng đệm titanium | Khóa thép không gỉ với miếng đệm bằng titanium - Đường kính khoảng 1.2 - 1.5mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
63 | 63 | Bộ khớp vai toàn phần nhân tạo dạng ngược không xi măng, titanium | Bộ khớp vai toàn phần nhân tạo 1. Chuôi cánh tay không xi măng: - Chất liệu: Titanium (Ti6Al4V ) - Đường kính khoảng 12 - 20mm - Chiều dài khoảng 120 - 200mm 2. Đầu cánh tay với vít khóa - Chất liệu: Titanium (Ti6AI4V) - Đường kính: 40, 46, 52, 56mm 3. Ổ chảo: - Chất liệu Titanium (Ti6Al4V) phủ HA và Titanium - Chất liệu bên trong chỏm: CoCrMo và Ti6Al4V 4. Phần đệm ổ chảo - Chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE)/ thép không gỉ - Kích thước 36mm (+3, +6) 5. Vít xương: - Chất liệu Titanium (Ti6AI4V) - Đường kính khoảng 6 - 7mm - Dài 20 - 40mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 3
64 | 64 | Lưỡi bào khớp nội soi đường kính khoảng 3.5 - 5.5mm | Lưỡi bào khớp nội soi khớp dùng để cắt mô, sụn - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính khoảng 3.5 - 5.5mm - Loại đầu tulip có răng cưa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
65 | 65 | Lưỡi bào khớp nội soi, đường kính từ 4.0 - 4.5mm | Lưỡi bào khớp nội soi - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 4.0 - 4.5mm - Dài 13cm ± 1cm - Tương thích máy bào Arthrex tại bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
66 | 66 | Bộ nẹp cố định ngoài cho đầu xương | Bộ nẹp cố định ngoài dùng cho đầu xương 1. Chất liệu nẹp bằng hợp kim nhôm/ thép không gỉ/ Titanium - Thân nẹp các cỡ 0-80mm/ 0-40mm/ 0-20mm 2. Kẹp đinh thẳng 3. Bộ điều chỉnh nén ép kéo giãn 4. Khớp nối 5. Kẹp chữ T/ Kẹp hành xương/ Kẹp cổ chân/ Kẹp gập góc 6. Đinh Steinmann đường kính thân đinh 4.0 - 6.0mm, đầu ren 2.5 - 6.0mm. Dài: 80 - 250mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
67 | 67 | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ, Ron vít bằng titanium - Chiều dài khoảng 100 - 150mm - Có 3 - 7 lỗ khóa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
68 | 68 | Nẹp đầu dưới xương chày, 240 - 260mm, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp đầu dưới xương chày cố định mặt ngoài đầu dưới xương chày - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ - Dài 240 - 260mm - Ron vít bằng Titanium khóa bên trong lỗ nẹp - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa - Thân nẹp có 10 lỗ khóa và 1 lỗ nén ép - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
69 | 69 | Nẹp đầu dưới xương chày, dài 130 - 190mm, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp đầu dưới xương chày cố định đầu dưới xương chày - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ - Dài 130 - 190mm - Ron vít bằng Titanium khóa bên trong lỗ nẹp - Đầu nẹp có 7 lỗ khóa - Thân nẹp có 4 - 7 lỗ khóa và 1 lỗ nén ép - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
70 | 70 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn dạng móc, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn dạng móc - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ, ron vít bằng Titanium - Chiều dài khoảng 50-60mm - Đầu và thân nẹp khoảng 3 - 4 lỗ khóa - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
71 | 71 | Nẹp khóa xương cẳng tay, thép không gỉ, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khóa xương cẳng tay cố định xương trụ, quay - Chất liệu thép không gỉ, ron vít bằng titanium - Chiều dài khoảng 80 - 140mm - Có 4 - 6 lỗ và 1 - 2 lỗ nén ép - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 4
72 | 72 | Nẹp khóa xương đùi dùng cho gãy quanh chuôi | Nẹp khóa xương đùi dùng cho gãy quanh chuôi cố định xương đùi - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ, ron vít bằng titanium - Dài khoảng 200 - 300mm - Thân nẹp có khoảng 14 -18 lỗ khóa - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
73 | 73 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá đầu dưới xương cánh tay, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp - Chất liệu Titanium - Dài 60 - 210mm, 3 - 14 lỗ, trái/ phải - Đầu nẹp dày 1.2 - 3.5mm, rộng 10 - 24mm - Thân nẹp dày 2.0 - 3.5mm, rộng 10 - 12mm - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
74 | 74 | Nẹp đầu dưới xương chày, dài 80 - 280mm, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp đầu dưới xương chày, lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp - Chất liệu Titanium - Có tối thiểu 4 loại đầu dưới xương chày - Dài 80 - 280mm, 5 - 14 lỗ, trái/ phải - Đầu nẹp dày 2.0 - 2.2mm, rộng 20 - 42mm - Thân nẹp dày 3.5 - 4.3mm, rộng 10 - 14mm - Có lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
75 | 75 | Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt trong/mặt sau, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá đầu trên xương chày mặt trong/mặt sau - Chất liệu Titanium - Chiều dài 60 - 130mm, trái/ phải, có 3 - 8 lỗ - Lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
76 | 76 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá đầu trên xương đùi - Chất liệu Titanium - Có 2 - 12 lỗ, dài khoảng 100 - 320mm, trái/ phải - Dày khoảng 3.0 - 6.0mm, rộng 17 - 28mm - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
77 | 77 | Nẹp khóa mỏm khuỷu, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá mỏm khuỷu - Chất liệu Titanium - Có 2 - 12 lỗ, dài khoảng 90 - 200mm, trái/ phải - Dày khoảng 2 - 3mm, rộng 10 - 15mm - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
78 | 78 | Nẹp khóa xương cẳng tay bản nhỏ, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá xương cẳng tay bản nhỏ - Chất liệu Titanium - Có 4 - 12 lỗ, dài khoảng 60 - 160mm - Dày 3 - 4mm, rộng 10 - 12mm - Có lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 8
79 | 79 | Nẹp khóa xương cánh tay (bản hẹp), lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá xương cánh tay (bản hẹp) - Chất liệu Titanium - Dài khoảng 100 - 300mm, khoảng 5 - 16 lỗ - Dày 2 - 5mm, rộng 12 - 14mm - Lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
80 | 80 | Nẹp khóa xương đòn, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khoá xương đòn - Chất liệu Titanium - Có 5 - 11 lỗ, dài khoảng 60 - 120mm - Dày 3 - 4mm, rộng 9 - 12mm - Lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
81 | 81 | Nẹp khóa khớp cùng đòn, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa khớp cùng đòn - Chất liệu Titanium - Độ dày khoảng 4.0 - 5.0mm - Rộng khoảng 10 - 20mm - Chiều dài móc khoảng 18 - 20mm - Độ sâu của móc khoảng 18 - 22mm - Lỗ vít khóa đơn hình tròn, khoảng 3 - 6 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
82 | 82 | Nẹp khoá lòng máng, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khoá lòng máng cố định xương - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 2 - 3mm, rộng khoảng 8 - 12mm, có 6 - 12 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 11
83 | 83 | Nẹp mắt xích tạo hình, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp mắt xích tạo hình cố định xương - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 2 - 3mm, rộng nẹp khoảng 8 - 12mm, có khoảng 4 - 10 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
84 | 84 | Nẹp khóa xương cẳng tay, lỗ khóa đơn | Nẹp khóa xương cẳng tay cố định xương trụ, quay - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 3 - 4mm, rộng khoảng 10 - 12mm, có khoảng 3 - 12 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 22
85 | 85 | Nẹp khóa xương đùi (bản rộng), lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa xương đùi (bản rộng) - Chất liệu Titanium - Độ dày khoảng 5 - 6mm - Bề rộng khoảng 17 - 18mm - Lỗ vít khóa đơn hình tròn, khoảng 6 - 16 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
86 | 86 | Trocar nội soi khớp | Trocar nội soi khớp - Chất liệu polycarbonate, nhựa - Đường kính 4.5 - 7.0mm, dài 45 - 90mm - Tích hợp khoá ba lớp, có khóa chống rò dịch và chỗ kiểm soát chỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ CE |  | Cái | 9
87 | 87 | Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai tự tiêu, đường kính 2.1mm và 2.6mm | Vít chỉ neo tự tiêu khâu sụn viền khớp vai dùng cố định khâu sụn viền khớp vai - Vật liệu PEEK - Đường kính 2.1mm và 2.6mm - Lực căng ≤ 200N - Neo có ren - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
88 | 88 | Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai, đường kính đầu neo khoảng 1.3mm - 2.0mm, thân uốn cong, 1 - 2 sợi chỉ siêu bền | Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai - Đường kính đầu neo khoảng 1.3 - 2.0mm - Có 1 - 2 sợi chỉ siêu bền - Chịu được lực căng 250 - 350N - Có khả năng uốn cong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 42
89 | 89 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, đầu neo có đường kính khoảng 2.5 - 3.0mm, chỉ đôi siêu bện | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, cố định chóp xoay vai - Chất liệu chỉ bằng polyehtylen siêu cao phần tử - Đầu neo có đường kính khoảng 2.5 - 3.0mm - Có 2 chỉ siêu bền - Chịu được lực căng khoảng 500-600N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 77
90 | 90 | Nẹp khóa dùng cố định gãy xương bả vai, xương chậu, lỗ khóa đa hướng | Nẹp khóa dùng cố định gãy xương bả vai, xương chậu - Chất liệu Titanium - Có khoảng 4 - 16 lỗ, dài 55 - 225mm, khoảng cách giữa các lỗ 10 -12mm - Rộng 10 - 11mm, dày khoảng 3 - 3.2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
91 | 91 | Vít khóa đa hướng đường kính khoảng 3 - 4mm | Vít khóa đa hướng - Chất liệu Titanium (Ti6Al4V) - Đường kính khoảng 3 - 4mm - Chiều dài khoảng 10 - 95mm - Đầu vặn hình ngôi sao tự taro, góc khóa thay đổi 15⁰ - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
92 | 92 | Vít rỗng đường kính 3.0 - 7.3mm | Vít rỗng - Chất liệu Titanium - Đường kính 3.0 - 7.3mm - Chiều dài 10 - 140mm - Lòng vít rỗng, tự khoan, tự taro - Đầu vít có dạng chữ thập, ngôi sao và lục giác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 38
93 | 93 | Vít rỗng đường kính 2.5 - 6.5mm | Vít rỗng - Chất liệu Titanium - Đường kính 2.5 - 6.5mm, dài 8 - 120mm - Lòng vít rỗng, đầu vít chìm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 23
94 | 94 | Vít khóa đường kính 4 - 6mm, đầu vít hình nón khoảng 2° | Vít khóa dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 4 - 6mm, dài 10 - 110mm - Đầu vít hình nón khoảng 2° - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
95 | 95 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm đầu vít hình nón khoảng 2⁰ | Vít vỏ xương dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu Titanium - Đường kính 2.7mm - 3.5mm - Dài khoảng 6 - 70mm - Vít tự tạo ren, đầu vít hình nón khoảng 2⁰ - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 77
96 | 96 | Xi măng hóa học có kháng sinh | Xi măng hóa học có kháng sinh - Gói bột xi măng 40 - 45g có kháng sinh, thành phần: Polymethyl methacrylate, Barium Sulphate, Benzoyl Peroxide, Gentamicin Sulphate - Lọ chất lỏng 15 - 20g, thành phần: Methylmethacrylate 95 - 98.50%, N.N-Dimethyl-p-toluidine - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 12
97 | 97 | Xương nhân tạo dạng hạt nhỏ đường kính khoảng 1.3 - 1.5mm, dung tích khoảng 15 - 20ml | Xương nhân tạo dạng hạt - Thành phần 100% Tricalcium Phosphate - Đường kính khoảng 1.3 - 1.5mm - Dung tích khoảng 15 - 20ml - Độ xốp vật liệu dao động từ 30 - 70% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Hộp | 12
98 | 98 | Xương nhân tạo dạng bơm dung tích 5ml | Bộ xương nhân tạo dạng bơm gồm: 1. Bơm tiêm chứa xương - Dung tích 5ml - Chất liệu 38wt%HA (Ca10(PO4)6(OH)2 - Kích thước hạt HA khoảng 30 - 50nm 2. 01 ống bơm ngắn 3. 01 ống bơm dài 4. 01 cây đẩy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Hộp | 16
99 | 99 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 125 - 165mm, phủ HA dày 80µm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi: - Chất liệu Titanium-Niobium, phủ Hydroxyapatite (HA) dày 80µm - Chiều dài khoảng 125 - 165mm - Góc cổ thân: 127° - 135° - Có tối thiểu 11 cỡ - Chuôi: dạng thẳng 2. Chỏm trong - Chất liệu Cobalt Chrome - Có tối thiểu 5 cỡ - Đường kính: 22 - 28mm 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu: lớp đệm Polyethylene cao phân tử, bên ngoài làm bằng thép không gỉ - Kích cỡ: 39 - 60mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 22
100 | 100 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 115 - 160mm, phủ Titanium Plasma, chỏm lưỡng cực 38 - 56mm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi: - Chất liệu Titanium, phủ Titanium Plasma - Có tối thiểu 15 cớ - Chiều dài từ 115 - 160 mm - Góc cổ thân khoảng 130º -135º 2. Chỏm trong: - Chất liệu Cobalt Chrome - Có tối thiểu 5 cỡ - Đường kính: 22 - 28mm 3. Chỏm lưỡng cực: - Chất liệu Cobalt Chrome - Kích thước: 38 - 56mm 4. Lớp lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 16
101 | 101 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 130 - 170mm, phủ HA và Titanium, chỏm lượng cực 42 - 60mm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu bằng Titanium phủ HA và lớp bột Titanium - Có tối thiểu 8 cỡ - Chiều dài 130 - 170mm - Góc cổ thân khoảng 135° - rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay 2. Chỏm trong - Chất liệu thép không gỉ - Có khoảng 2 - 4 cỡ - Đường kính: 22.2- 28mm 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, mặt trong bằng polyethylene - Kích thước: 42 - 60mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 28
102 | 102 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 120 - 150mm, phủ µ-CaP, có cánh và rãnh chống xoay, chỏm lưỡng cực 39 - 55mm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu hợp kim titanium, phủ lớp với µ-CaP (calcium phosphate CaP) - Có tối thiểu 10 cỡ - Chiều dài từ 120 - 150mm - Có cánh và rãnh chống xoay 2. Chỏm - Chất liệu Cobalt-chromium - Đường kính: 22.2mm - 28mm 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu: polyethylene cao phân tử, phủ ngoài thép không gỉ - Kích thước 39 - 55mm - Vòng khóa chống trật. Biên độ xoay 135° - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
103 | 103 | Vít treo dây chằng cố định dây chằng sử dụng trên xương đùi, Titanium, chỉ siêu bền số 2 | Vít treo dây chằng cố định dây chằng sử dụng trên xương đùi - Chất liệu Titanium - Rộng khoảng 2 - 4mm, cao khoảng 1 - 2mm, dài khoảng 10 - 13mm - Chịu được lực căng 1020 - 1025N - Vòng treo mảnh ghép bằng chỉ siêu bền số 2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 32
104 | 104 | Vít treo dây chằng cố định dây chằng sử dụng trên xương chày, Titanium, chỉ siêu bền số 5 | Vít treo dây chằng cố định dây chằng sử dụng trên xương chày - Vật liệu Titanium - Cỡ 14mm và 17mm - Chịu được lực căng ≥ 958N - Vòng treo mảnh ghép bằng chỉ siêu bền số 5 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 32
105 | 105 | Đầu chuyển trục trong khớp gối thay lại | Đầu chuyển trục trong khớp gối thay lại sử dụng trong trường hợp mất mốc giải phẫu hoặc biến dạng xương - Chất liệu bằng hợp kim Titanium - Dạng hình nêm - Tương thích bộ khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 7
106 | 106 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót ceramic, ổ cối có bờ chống trật, chuôi Titanium-Niobium | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium-Niobium, phủ HA - Chiều dài: khoảng 125 - 160mm - Dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang - Góc cổ thân: 127° - 135° - Có khoảng 10 - 12 cỡ với mỗi dạng chuôi ngắn, trung bình, dài. 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 4 - 5 cỡ - Đường kính 32 - 40mm 3. Ổ cối - Chất liệu Titanium-Vanadium, phủ 2 lớp: Titanium và lớp Hydroxyapatite . - Kích thước từ 42 - 64mm - Dạng Ellip - Bờ chống trật trên ổ cối ≥ 5° 4. Miếng đệm - Chất liệu Ceramic 5. Vít - Chất liệu Titanium - Đường kính tối thiểu 6.5mm, dài 20 - 45mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
107 | 107 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót ceramic, ổ cối hình bán cầu | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1.Chuôi không xi măng, : - Chất liệu Titanium, phủ lớp HA - Dài khoảng 95 - 190mm - Góc cổ thân 125° - 135° 2. Ổ cối - Chất liệu Titanium với lớp đệm chất liệu Ceramic - Có tối thiểu 12 cỡ - Kích thước: từ 42 - 66mm 3. Chỏm : - Chất liệu Ceramic - Đường kính từ 32mm - 48mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
108 | 108 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót ceramic, ổ cối gờ vây chống xoay, cổ chuôi dạng rời | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ HA - Có tối thiểu 8 cỡ - Chiều dài khoảng 130 - 170mm - Góc cổ thân: 125° - 135° - Cổ chuôi dạng cổ rời, khoảng 12 - 14 cỡ cổ điều chỉnh 8⁰ - 15° góc vẹo trong/vẹo ngoài và độ nghiêng trước/sau 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 3 - 4 cỡ - Đường kính khoảng 32 - 40mm 3. Ổ cối - Chất liệu Titanium phủ plasma Titanium - Kích thước 44 - 72mm - Dạng bán cầu, 3 vây cá chống xoay. Cơ chế khóa lớp đệm 4. Miếng lót ổ cối - Chất liệu Ceramic 5. Vít - Chất liệu Titanium - Đường kính 5 - 7mm, dài 20 - 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
109 | 109 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót ceramic, ổ cối và chuôi phủ HA | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi: - Chất liệu Titanium phủ HA toàn phần - Có khoảng 9 - 11 cỡ - Dài từ khoảng 120 - 200mm - Góc cổ thân 133⁰ - 138° 2. Chỏm: - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 3 - 4 cỡ cho mỗi đường kính - Đường kính tối thiểu 32mm 3. Ổ cối: - Chất liệu: Titanium, phủ HA - Kích thước: từ 46 - 68mm - Có khoảng 3 lỗ vít ổ cối 4. Miếng lót ổ cối: - Chất liệu Ceramic - Đường kính miếng lót 46- 50mm 5. Vít ổ cối - Chất liệu Titanium - Đường kính 6 - 7mm - Dài 15 - 80mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
110 | 110 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, ổ cối và miếng lót có bờ chống trật, chuôi Titanium-Niobium | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium-Niobium và phủ 1 lớp HA - Chiều dài từ 125 - 160mm - thân rãnh dọc, rãnh ngang; - Góc cổ thân: 127° - 135° - Có khoảng 10 - 12 cỡ cổ ngắn, trung bình, dài 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 4 - 5 cỡ - Đường kính 32 - 40mm 3. Ổ cối - Chất liệu Titanium-Vanadium, phủ Titan dày và lớp HA - Kích thước từ 42 - 64mm - Bờ chống trật trên ổ cối tối thiểu 5⁰ 4. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử liên kết chéo - Bờ chống trật tối thiểu 10⁰ 5. Vít - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 6 - 7mm, dài 20 - 45mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
111 | 111 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, cổ chuôi dạng rời chỉnh 8° - 15°, miếng lót có Vitamin E có bờ chống trật | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu hợp kim Titanium, phủ HA - Có khoảng 8 - 9 cỡ - Dài 125 - 170mm - Góc cổ thân: 125° - 135° - Cổ chuôi dạng cổ rời, cổ điều chỉnh 8⁰ - 15° góc vẹo trong/vẹo ngoài và độ nghiêng trước/sau 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Đường kính từ 32 - 40mm, khoảng 3 - 4 cỡ 3. Ổ cối - Chất liệu Titanium - Kích thước 44 - 72mm - Dạng bán cầu, 3 vây cá chống xoay. Cơ chế khóa lớp đệm bằng neo hình nón 4. Miếng lót ổ cối - Chất liệu Polyethylene có chứa Vitamin E - Bờ chống trật tối thiểu 5⁰ 5. Vít - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 6 - 7mm - Dài 20 - 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 9
112 | 112 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, chuôi phủ toàn bộ calcium phosphate miếng lót có chốt định tâm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu hợp kim titanium - Có khoảng 6 - 8 cỡ - Chiều dài 120 - 160mm - Dạng thẳng, có rãnh dọc, rãnh ngang chống lún, chống xoay - Góc cổ thân 125° - 130⁰ 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 3 - 4 cỡ - Đường kính 28 - 36mm 3. Ổ cối - Chất liệu bằng hợp kim titanium - Cấu trúc tổ ong dày khoảng 150µm, phủ ngoài lớp HA - Kích thước từ 46 - 58 mm 4. Miếng lót - Chất liệu nhựa siêu bền - Bờ chống trật cao 7mm - Ở giữa có chốt định tâm, có vòng khóa bằng hợp kim titanium - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
113 | 113 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, ổ cối nhiều chốt khóa chống xoay, chuôi 110 - 150mm, miếng đệm có vitamin E và chống trật 20⁰ | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ Titanium - Có khoảng 12 - 15 cỡ - Chiều dài 110 - 150mm - Góc cổ thân 125° - 130º 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Có khoảng 3 - 4 cỡ - Đường kính 28 - 36mm 3. Ổ cối - Chất liệu Titanium, phủ Titanium Plasma và phủ HA - Kích thước từ 44 - 70mm - Các lỗ bắt vít có nút chặn, hình bán nguyệt với 10 - 12 chốt khóa chống xoay 4. Miếng lót ổ cối - Chất liệu Polyethylene siêu cao phân tử bổ sung vitamin E - Bờ chống trật tối thiểu 20⁰ 5. Vít - Chất liệu Titanium - Đường kính 6 - 7mm - Dài 15 - 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 10
114 | 114 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động, dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi | Dụng cụ khâu nối vòng, tự động dùng trong điều trị sa trực tràng kiểu túi - Chất liệu: ghim bằng titanium - Cấu tạo: ≥ 32 ghim, ít nhất 2 hàng ghim - Kích thước: * Chiều cao ghim 4.5 - 5.0 mm * Đường kính ngoài ngoài của khoang chứa ghim 32 - 34 mm - Đe có thể tháo rời - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
115 | 115 | Clip mạch máu, chiểu cao clip khi mở 7 - 7.5 mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Chiểu cao clip khi mở 7 - 7.5 mm, chiều dài clip khi đóng từ 12 - 12.3 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp clip có tại bệnh viện |  | Cái | 864
116 | 116 | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, cán dao dài 8 - 10 cm | Dao mổ siêu âm dùng trong mổ mở, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài 8 - 10 cm * Chiều dài lưỡi dao 10 - 18 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn tối đa ≥ 5 mm - Kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy hàn cắt siêu âm GEN 11 |  | Cái | 110
117 | 117 | Chỉ khâu không tiêu, bằng nylon, đơn sợi, số 10-0, dài 30 - 32 cm, 2 kim, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, khâu kết mạc, giác mạc và củng mạc - Chỉ bằng nylon, số 10-0, dài 30 - 32 cm - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 56
118 | 118 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 12 mm, dài 90 - 100 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi - Bao gồm: * Thân: nhựa trong, có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, đường kính 12 mm, dài 90 - 100 mm * Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Lượng khí xì rò khi có dụng cụ ở góc nghiêng không quá 200 ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1200
119 | 119 | Catheter lấy huyết khối, các cỡ 2 - 7Fr | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu: bóng bằng cao su, catheter bằng pebax - Có vạch đánh dấu độ sâu - Kích cỡ 2 - 7Fr, dài 80 - 85 cm - Đường kính bóng 4.5 - 14 mm - Thể tích bóng 0.05 - 1.8 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 45
120 | 120 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, 60 - 65 cm, 1 kim tròn, dài 17 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài 85 - 90 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 3-0, dài 60 - 65 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 17 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài 85 - 90 mm, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 228
121 | 121 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu xanh | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu xanh - Kích thước: dài 70 - 75 cm, rộng 2 - 2.5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 240
122 | 122 | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, bằng kén tằm, số 0, dài 75 - 80 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm, số 0, dài 75 - 80 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Tép | 504
123 | 123 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn - Chất liệu Polypropylen - cấu tạo dạng dây song song, co giãn được - Chiều dài dây có thể kéo giãn 1.5 - 2.0 m, đường kính co nối 22 mmF - Bao gồm: 01 co nối chữ L xoay chiều, có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2, đường kính 22 mmM/15 mmF - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 3900
124 | 124 | Bộ khăn phẫu thuật chi | Bộ khăn phẫu thuật chi - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 50 - 55 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 1 Băng keo 9 x 50 cm + 1 Khăn phẫu thuật chi 240 x 310 cm + 1 Khăn hình chữ T có lỗ đàn hồi đường kính 6 cm + Có vị trí cố định các ống dây + 1 Khăn tiếp cận 80 x 100 cm + 1 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Bao chi dưới 28 x 85 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 200
125 | 125 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Bộ khăn phẫu thuật mắt - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp 43 - 50 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn bằng đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ 50 x 80 cm 1 Khăn phẫu thuật mắt 100 x 100 cm, có túi chứa dịch và màng phẫu thuật - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 450
126 | 126 | Miếng lót phẫu thuật | Miếng lót phẫu thuật - Chất liệu bằng vải không dệt bán thấm 45 - 50 gsm - Kích cỡ (80 - 90) x (120 - 130) cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 1700
127 | 127 | Bóng nong đường mật, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ từ 8 - 10 - 12 mm | Bóng nong đường mật - Chất liệu Pebax, siêu bền, không thấm nước - Đường kính dây dẫn bóng 7 - 8 Fr, dài 160 - 180 cm, chiều dài bóng 5 - 6 cm, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ từ 8 - 10 - 12 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dây dẫn 0.025"- 0.035'' |  | cái | 10
128 | 128 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 5 - 6 Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Chất liệu bằng titanium - Catheter cỡ 5 - 6 Fr, dài 70 - 72 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích chụp CT và cộng hưởng từ MRI |  | Bộ | 30
129 | 129 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, dài 80 - 90 cm, 1 kim, dài 37 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài 80 - 90 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 24 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 5 ngày, tiêu hoàn toàn sau 42 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 37 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 3096
130 | 130 | Vôi soda | Vôi soda dùng hấp thụ khí CO2 trong gây mê - Thành phần 3% sodium hydroxide, 97% calcium hydroxide - Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng, cỡ hạt 2.5 - 5.0 mm - Đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ, độ cứng > 75 - Thùng tối thiểu 5 lít - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Lít | 1000
131 | 131 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, quang sai thấp | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu: - Chất liệu Acrylic - Càng chữ C, bờ sau vuông - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 300
132 | 132 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đa tiêu - Chất liệu Acrylic - Phi cầu, chỉ số sắc sai ≥ 50 - 3 tiêu cự - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 24
133 | 133 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo, trọng lượng phân tử > 3 triệu Dalton | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco, đặt thủy tinh thể nhân tạo: - Thành phần: Sodium hyaluronate - Trong lượng phân tử > 3 triệu Dalton - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA(Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Ống | 150
134 | 134 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, 12 - 15 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene - Kích thước ngang 12 - 15 cm, dọc 12 - 15 cm - Trọng lượng 30 - 50 g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 20
135 | 135 | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng, bao gồm: - 1 khay có 4 ngăn chứa dung dịch - 3 - 4 miếng gạc không dệt 8 - 10 lớp - 5 - 6 gòn viên đường kính 3 - 4 cm - 1 kẹp bông sát khuẩn dài 19 - 20 cm - 1 khăn có lỗ tròn 8 cm, 100 x 100 cm, chất liệu vải bán thấm - 1 khăn thấm 33 x 40 cm - 1 khăn trải bàn dụng cụ - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | bộ | 500
136 | 136 | Bộ khăn sanh thường | Bộ khăn sanh thường Bao gồm: - 1 khăn trải bàn dụng cụ 120 x 140 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS 35 - 50 gsm) - 2 tấm phủ 80 x 100 cm, chất liệu vải SMMMS 35 - 50 gsm có băng keo y tế không dị ứng da - 1 khăn trải dưới mông có túi chứa dịch: + kích thước khăn 80 x 120 cm, chất liệu vải bán thấm 60 - 70 gsm + túi chứa dịch: * kích thước 55 x 80 cm * chất liệu nhựa * có vạch chia chính xác từng ml từ 0 - 2000 ml - 3 khăn lót bán thấm 80 x 80 cm, chất liệu vải bán thấm 60 - 70 gsm - 1 khăn lót bán thấm 60 x 60 cm, chất liệu vải bán thấm 60 - 70 gsm - 2 khăn lau bé 80 x 80 cm, chất liệu vải siêu thấm 65 - 70 gsm - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm nước đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - 4, chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 400
137 | 137 | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính - Kích thước: * Đường kính kim đốt 18G * Chiều dài kim đốt 70 - 300 mm * Chiều dài đoạn sinh nhiệt 5 - 10 mm - Bộ phận đi kèm: dây dẫn tín hiệu, cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy CoATherm AK-F200 |  | Cái | 30