## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống mở khí quản dài | Ống mở khí quản tạo đường khí quản thứ cấp cho người bệnh hẹp đường khí quản lồng ngực - Làm bằng chất liệu silicone cấy ghép - Chiều dài: 105 - 110mm - Đường kính trong: 6.5, 7.5, 8.5mm - Đường kính ngoài: 11, 12, 13mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
2 | 2 | Ống nối thẳng có khóa luer lock | Ống nối thẳng dùng để kết nối hai ống truyền dịch với nhau trong bộ dây tim phổi nhân tạo HLP - Chất liệu: Polycarbonate, PVC - Kích cỡ: 1/4 Male - Đặc tính: co nối thẳng có khóa luer lock - Tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện. - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 129
3 | 3 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, (18 - 20) x (28 - 30) cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 18 - 20 cm, dọc 28 - 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 2
4 | 4 | Kim sinh thiết dùng trong nội soi siêu âm | Kim sinh thiết dùng trong nội soi siêu âm - Kim có đầu vát, đuôi kim cắt chéo, chiều dài kim vát 1.5 mm - 4 mm - Tổng chiều dài kim: 5 - 9 mm - Chiều dài kim có thể được điều chỉnh 0 - 8 cm - Đường kính kim 19 - 25G - Tay cầm có vòng điều chỉnh chiều dài kim và có khoá cố định chiều dài kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 7
5 | 5 | Cảm biến theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn | Cảm biến theo dõi độ bão hòa oxy mô não, sử dụng cho người lớn - Tấm đệm cảm biến tổng hợp, không chứa latex - Thiết kế bước sóng 4 bên, đo mao mạch bằng ánh sáng cận hồng ngoại - Sử dụng cho người bệnh có trọng lượng ≥ 40 Kg - Tương thích với máy hãng Masimo tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Chiếc | 100
6 | 6 | Chăn làm ấm toàn thân | Chăn làm ấm toàn thân người lớn. - Vật liệu gồm màng polyethylene bên trong và lớp vải không dệt bên ngoài, chống thấm dịch, chống rách, không có chất cao su gây dị ứng - Tia X xuyên qua chăn không bị cản trở hoặc ảnh hưởng. - có 3 lớp (lớp chống thấm bên trên, lớp liên kết chống phồng ở giữa, và lớp phân phối khí ấm với nhiều lỗ nhỏ bố trí đều nhau), cho phép chăn ôm sát và phân bổ luồng không khí đều, dễ dàng thăm khám mạch và nhịp tim. - Kích thước: (100-105) x (200-205) cm (chưa căng phồng); (82-85) x (185-200) cm (đã căng phồng) - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tương thích máy sưởi ấm người bệnh WarmTouch hiện có tại Bệnh viện |  | Cái | 100
7 | 7 | Băng đựng hóa chất dùng cho máy Sterrad 100NX | Băng đựng hóa chất Hydrogen peroxide (H2O2) - Thành phần: H2O2 58% - Đặc điểm: 01 băng gồm 10 cell mỗi cell chứa khoảng 5.4ml H2O2 58% - Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100NX/ STERRAD 100NX ALL CLEAR của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Băng | 260
8 | 8 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, (20-25) x (15-20) x 3cm | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp (20-25) x (15-20) x 3cm - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 05 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 20
9 | 9 | Túi hậu môn nhân tạo, 2 mảnh, có khóa cuốn và bộ lọc khí | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh, có khóa cuốn, có bộ lọc khí - Chất liệu: Vinyl - Đường kính vòng gắn 70mm, chiều dài túi 30 → 35cm - Túi chứa loại trong hoặc đục, gồm 4 lớp: lớp trong giúp gắn kết các lớp, lớp ngăn mùi, lớp dính giúp các lớp dính vào nhau, lớp chống ồn - Đặc điểm: có khóa cuốn, có bộ lọc khí, lưu lượng thông khí khoảng 300mm², giúp thoát khí dễ dàng nhưng mùi hôi bị giữ lại, bộ lọc khí không thấm nước. Vòng gắn khớp với đế dán và không gây đau cho người bệnh - Dùng với đế dán túi cùng hãng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Cái | 387
10 | 10 | Quả lọc, màng lọc máu loại 1.5m² và hệ thống dây dẫn đi kèm | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn loại bỏ Cytokine, nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) - Chất liệu: Màng lọc cấu tạo 3 lớp: Sợi rỗng (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer); Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m²). Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate. Vách đầu quả lọc: Polyurethane. Ống dẫn: PVC. Cartridge: PETG - Áp lực xuyên màng tối đa (TMP) (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66.6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193ml - Diện tích màng: 1.5m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tương thích máy Prismaflex (máy của Bệnh viện) |  | Bộ | 40
11 | 11 | Vít neo tái tạo dây chằng chéo trước tự chỉnh độ dài, có loại nút chặn dài khoảng 20 - 25mm | Vít neo tái tạo dây chằng chéo trước trong phẫu thuật nội soi khớp gối bằng kỹ thuật tất cả bên trong - Chất liệu nút chặn bằng Titanium, dây treo 2 sợi chỉ bện bằng PolyEthylene cao phân tử - Kích thước: có 2 dạng chiều dài nút chặn 10 - 12mm và 20 - 25mm - Nút treo có khoảng 4 lỗ, có thể điều chỉnh độ dài vòng treo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
12 | 12 | Vít neo tái tại dây chằng chéo trước tự chỉnh độ dài, vòng treo bằng Polyethylene siêu cao phân tử | Vít neo tái tại dây chằng chéo trước dùng trong nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối - Chất liệu nẹp bằng Titanium - Nẹp dài khoảng 11 -13mm, rộng khoảng 3 - 5mm, có khoảng 7 - 9 lỗ - Vòng treo bằng Polyethylene siêu cao phân tử chiều dài thay đổi từ 10 - 100mm - Đường kính sợi vòng treo 1.5 - 2mm - Chỉ siêu bền bằng polyester dùng kéo và lật chốt ngang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 290
13 | 13 | Clip mạch máu, chiều cao clip khi mở 4.60 - 4.70 mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Chiều cao clip khi mở 4.60 - 4.70 mm, chiều rộng clip khi mở 3 - 3.05 mm, chiều cao clip khi đóng 5.85 - 5.90 mm - Có rãnh chống trượt mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kìm kẹp clip có tại bệnh viện |  | Cái | 10152
14 | 14 | Miếng vá tim bằng màng ngoài tim bò, cỡ 4 x 4cm (± 05%) | Miếng vá tim nhân tạo sinh học dùng tạo hình mạch máu - Chất liệu màng ngoài tim bò - Kích thước: 4 x 4cm (± 05%), dày 0.55mm ± 0.2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 8
15 | 15 | Rọ bắt sỏi qua ống soi mềm, loại nhỏ | Rọ bắt sỏi - Kích cỡ 1.8 - 2.2 Fr - Chiều dài 118 - 120 cm - Cấu tạo loại 4 cành, đầu tròn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích ống soi mềm loại nhỏ |  | Cái | 36
16 | 16 | Ống nội soi mềm, đường kính 3 - 3.5 mm | Ống nội soi mềm điều trị sỏi mật - Một vỏ bọc nhựa - Chiều dài làm việc 630 - 650 mm - Đường kính ống soi 3 - 3.5 mm - Độ rộng kênh làm việc 1 - 1.2 mm - Độ phân giải 160.000 - 170.000 Pixels - Góc uốn -270° ~ +270° - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 70
17 | 17 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 10 mm/11 mm, dài 90 - 100 mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi - Bao gồm: * Thân: nhựa trong, có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, đường kính 10 mm/11 mm, dài 90 - 100 mm * Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Lượng khí xì rò khi có dụng cụ ở góc nghiêng không quá 200 ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 480
18 | 18 | Dụng cụ chốt cố định nút thắt chỉ dùng trong phẫu thuật van tim | Dụng cụ chốt cố định nút thắt chỉ dùng trong phẫu thuật van tim - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan, dây mồi chỉ bằng kim loại mềm, khung giữ chỉ mồi bằng nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 660
19 | 19 | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm, phủ toàn phần - Đường kính stent 12 - 14 mm - Đường kính 2 đầu stent loe hình nón có kích thước từ 24 - 26 mm - Chiều dài stent đoạn sử dụng ≤ 20 mm - Chiều dài toàn bộ stent ≥ 30 mm - Đường kính bộ đặt từ 9 - 11 Fr - Chiều dài bộ đặt từ 1750 - 1850 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 6
20 | 20 | Gạc hydrogel, kích cỡ 15 x 15cm (±05%) | Gạc hygrogel, dùng che phủ vết thương giúp cân bằng ẩm tối ưu cho nền vết thương, giúp nhanh lành thương. Dùng cho các tổn thương tỳ đè, loét chân do bệnh lý mạch máu, bàn chân đái tháo đường, bỏng, ngăn ngừa nứt da - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp hydrogel khô và foam hút dịch vết thương, có lớp polymer chống dính, có màng bán thấm polyurethan - Kích thước: 15 x 15cm (±05%) - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 550
21 | 21 | Gạc Alginate, cỡ 10 x 10cm (±05%) | Gạc Alginate thấm hút, có chứa bạc, dùng trong điều trị vết thương nhiễm trùng có kích thước < 10cm - Cấu tạo: gồm 2 lớp gạc hydrofiber, sợi sodium carboxymethylcellulose tẩm khoảng 1.0 → 1.5% ion bạc - Kích thước: 10 x 10cm (±05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 350
22 | 22 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài 170 - 250mm, phủ Titanium Plasma, dạng thẳng và cong, chỏm lưỡng cực 38 - 56mm | Bộ khớp háng bán phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ Titanium Plasma - Có tối thiểu 6 cỡ - Dạng thẳng, cong, dài khoảng 170 - 250mm - Góc cổ thân: 130º 2. Chỏm - Chất liệu Cobalt Chrome - Có tối thiểu 6 cỡ - Đường kính khoảng 22 - 28mm 3. Chỏm lưỡng cực - Chất liệu Cobalt Chrome - Đường kính khoảng 38 - 56mm - Chống trật: liền khối, vòng khóa trong chống tuột chỏm 4. Lớp đệm - Chất liệu Polyethylen siêu phân tử - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 5
23 | 23 | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da bằng polyurethan, cỡ 6 - 8 Fr, dài 80 - 90 cm | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da - Chất liệu bằng Polyurethan - Kích cỡ 6 - 8 Fr - Chiều dài 80 - 90 cm - Cấu tạo trơn láng, 5 mắt, đầu mở, thẳng, có vạch chia chiều dài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
24 | 24 | Găng tay tiệt khuẩn, không bột, chiều dài tối thiểu 260mm | Găng tay tiệt khuẩn, không bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật - Chất liệu: cao su neoprene (Polycloropren), mặt ngoài phủ lớp silicon, mặt trong phủ Polyurethane và silicone - Màu sắc: xanh lá - Găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay, cổ găng tạo 1 lớp bo cổ tay không cuốn biên, có khả năng chống tế bào/virut xâm nhập, tính trơ với cồn và một số hóa chất khác - Kích cỡ: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, chiều rộng từ 77 ± 5 mm đến 106 ± 6mm, chiều dài tối thiểu 260mm - Độ dày tối thiểu: vùng trơn nhẵn 0.1mm, vùng nhám 0.13mm - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 9N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh 600%, Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh 9N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh ≥ 490% - Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 50mcg/dm² - Tiệt khuẩn, đóng gói từng đôi - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) và tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Đôi | 50000
25 | 25 | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản, kích thước 550 µm | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản - Chất liệu: Lõi sợi bằng thạch anh - Kích thước 550 µm - Chiều dài 2.8 - 3 m - Mức năng lượng phù hợp tối đa 125 W - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy tán sỏi 65 W laser Raykeen |  | Sợi | 1
26 | 26 | Ống dẫn lưu ổ bụng, 24 - 26 Fr | Ống dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu bằng silicon mềm - Kích thước 24 - 26 Fr, dài 500 - 550 mm - Có thể uốn cong, có sọc cản quang, có 6 lỗ bên - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 1000
27 | 27 | Bộ khớp gối toàn phần cố định loại ổn định | Bộ khớp gối toàn phần 1. Lồi cầu: - Chất liệu CoCrMo - Có 7-8 kích cỡ - Độ nghiêng trước/sau khoảng 3⁰ - 6⁰ - Sử dụng hệ thống cân chỉnh ngoài lòng tủy 2. Mâm chày cố định: - Chất liệu Titanium - Đường kính trong/ngoài khoảng 60 - 85mm - Đường kính trước/sau khoảng 40 - 55mm 3. Miếng lót mâm chày - Chất liệu polyethylen - Kích cỡ: có 5 - 8 cỡ, độ dày khoảng 10 - 20mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
28 | 28 | Khớp gối loại một ngăn bảo tồn xương | Khớp gối loại một ngăn bảo tồn xương 1. Phần xương đùi - Chất liệu Cobalt Chromium Alloy - Kích thước: (16-20)mm x (40-60)mm 2. Phần xương chày - Chất liệu Cobalt Chromium Alloy - Dày 8 - 13mm, đường kính 45, 50, 55mm 3. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene - Dày 7 - 13mm và đường kính 45 - 60mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 13
29 | 29 | Bộ khớp gối toàn phần cố định, mâm chày có vị trí gắn chuôi nối dài và miếng ghép bù xương, miếng chêm polyethylent bổ sung vitamin E | Bộ khớp gối toàn phần cố định 1. Lồi cầu - Chất liệu Cobalt Chrome - Có khoảng 10 - 13 cỡ - Độ dày: 9 - 10mm - không cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. Độ gấp trung bình > 150° 2. Mâm chày - Chất liệu Titanium - Có tối thiểu 8 cỡ - Đường kính khoảng 10 - 20mm - Cuống chân mâm chày dài khoảng 30 - 40mm - Chuôi nối dài lòng tủy với có chiều dài 30 - 150mm - Độ dày miếng ghép bù xương mâm chày trong/ ngoài 5, 10mm - mâm chày dạng cố định, có vị trí gắn chuôi nối dài và miếng ghép bù xương 3. Miếng chêm - Chất liệu Polyethylene, vitamin E - Có khoảng 8 cỡ - Dày khoảng 9 - 18mm - Chống trật: có gờ khóa. Độ dốc sau 5°, cạnh trước cao khoảng 12 -13mm 4. Xi măng - Chất liệu Poly(methyl methacrylate) (PMMA), bột Bari Sulfat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 59
30 | 30 | Bộ khớp gối toàn phần thay lại, chuôi nối dài lồi cầu dạng thẳng và cong, miếng đệm có dạng bản lề, có Vitamin E | Bộ khớp gối toàn phần thay lại 1. Lồi cầu - Chất liệu Cobalt Chrome - Có tối thiểu 6 cỡ, dày khoảng 8 - 9mm - Chuôi nối dài lòng tủy có 2 dạng: thằng, cong, chiều dài khoảng 30 - 200mm, đường kính khoảng 10 - 20mm - Độ dày miếng ghép 4 - 16mm - Góc gập tối đa ≥ 134° - Độ xoay trong ngoài ≥ 12.5° 2. Mâm chày - Chất liệu Titanium - Có tối thiểu 7 cỡ, độ rộng trong/ngoài khoảng 60 - 80mm, độ rộng trước/sau khoảng 40 - 55mm - Chuôi nối dài lòng tủy: chiều dài khoảng 30 - 150mm, đường kính khoảng 10 - 20mm - Độ dày miếng ghép 5 - 10mm 3. Miếng đệm - Chất liệu Polyethylene liên kết chéo bổ sung vitamin E - Có tối thiểu 7 cỡ, dày khoảng 10 - 30mm 4. Xi măng: - Chất liệu Poly(methyl methacrylate) (PMMA) kết hợp bột Bari Sulfat - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 7
31 | 31 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 1, dài 80 - 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng polyglactin, số 1, dài 80 - 90 cm, phủ chất kháng khuẩn, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 49 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Tép | 1080
32 | 32 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, (10 - 15) x (10 - 15) x (1 - 2) cm | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp (10 - 15) x (10 - 15) x (1 - 2) cm - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 50
33 | 33 | Bình chứa dịch dẫn lưu màng phổi, bằng nhựa, tối thiểu 1800ml | Bình chứa dịch dùng trong dẫn lưu dịch màng phổi - Chất liệu: Polytyrene chống sốc - Cấu tạo: bình thẳng đứng, màu trắng trong suốt. - Dung tích bình tối thiểu 1800ml. - Trên nắp bình có 3 lỗ thông: 01 lỗ thông khí, 01 lỗ hút dịch chân không, 01 lỗ hút dịch từ người bệnh - Cơ chế 1 chiều ngăn không khí và chất lỏng chảy ngược vào phổi. Vạch chia độ. - Kèm dây nối dài khoảng 125cm mềm gắn trực tiếp vào bình chứa dịch và 1 đầu gắn vào ống dẫn lưu từ người bệnh, chống xoắn hút áp lực cao không bị tóp - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 120
34 | 34 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 3-0, dài 75 - 80 cm, 2 kim, dài 16 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi - Chỉ bằng Polyester, số 3-0, dài 75 - 80 cm, phủ chất bôi trơn (silicon, sáp,...) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 16 mm, 3/8 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 144
35 | 35 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính tối thiểu ≤ 4.0mm, đường kính tối đa ≥ 10mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120mm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120mm - Tương thích dây dẫn 0.035'' - Hệ thống loại đồng trục (over the wire) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
36 | 36 | Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai, bằng PLLA, 2 sợi siêu bền | Vít chỉ neo khâu sụn viền khớp vai dùng trong phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu tự tiêu Poly(L-lactide) kết hợp HA - Đường kính trong 2.5 - 3mm - Đường kính ngoài 3.5 - 4mm - Chiều dài khoảng 10 - 12mm - Kèm hai sợi chỉ siêu bền - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 70
37 | 37 | Vít chỉ neo khâu sụn viền đường kính 1.6 - 3mm | Vít chỉ neo khâu sụn viền - Chất liệu: UHMWPE - Đường kính 1.6 - 2.0mm và 2.6 - 3.0mm - Cấu trúc hoàn toàn bẳng chỉ, được kết nối sẵn với tay đóng - Kèm một sợi chỉ siêu bện - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 40
38 | 38 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 30 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 12
39 | 39 | Bộ dẫn lưu khí, dịch, máu từ trung thất ra ngoài, van 1 chiều, 2300 - 2400 ml | Bộ dẫn lưu khí, dịch, máu từ trung thất ra ngoài - Cấu tạo 3 khoang, có van điều chỉnh áp lực - Có van 1 chiều trên dọc tuyến dẫn lưu, van áp lực âm điều chỉnh tay tránh hiện tượng hút nước hoặc trào ngược và có vị trí để hút dịch làm xét nghiệm - Thể tích 2300 - 2400 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 60
40 | 40 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay, cỡ 4 - 6Fr, dài 7 - 23cm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay 1. Chất liệu dụng cụ bằng Polyethylene và Polypropylene - Đường kính 4 - 6Fr, dài 7 - 23cm - Van bằng Silicone chống trào máu 2. Kim luồn cỡ 21G 3. Dây dẫn nhỏ cỡ 0.018”, dài ≥ 40cm, đầu cong hình J 4. Khóa 3 ngã - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 200
41 | 41 | Nẹp khóa xương đòn, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa xương đòn - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 3 - 4 mm, rộng khoảng 9 - 11mm - Lỗ vít khóa đơn hình tròn, khoảng 6 - 9 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 35
42 | 42 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu thép không gỉ - Hệ thống loại đồng trục (over the wire) - Đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm, dài tối thiểu ≤ 17mm, dài tối đa ≥ 57mm - Tương thích dây dẫn 0.035" - Áp suất tối đa 12atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
43 | 43 | Nẹp khóa đầu trên xương chày cố định mặt ngoài | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài - Chất liệu Titanium - Độ dày khoảng 3 - 4mm, rộng khoảng 13 - 35mm, có 3 - 13 lỗ - Tương thích với vít khóa cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 9
44 | 44 | Nẹp khóa đầu trên xương chày cố định mặt trong, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa đầu trên xương chày - Chất liệu Titanium - Độ dày 3 - 4mm, rộng khoảng 14 - 35mm - Lỗ vít khóa hình tròn, khoảng 3 - 15 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 9
45 | 45 | Bóng nong mạch vành áp lực thấp, đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 4.0mm, phủ thuốc Paclitaxel, bằng Nylon/Pebax | Bóng nong mạch vành áp lực thấp phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Nylon/Pebax - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 40mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 14atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
46 | 46 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài 80 - 90 cm, 2 kim, dài 13 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài 80 - 90 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 13 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1836
47 | 47 | Đầu nối an toàn không kim, chịu áp lực cao | Đầu nối an toàn không kim - Cấu tạo: Lớp vỏ ngoài bằng chất liệu polycarbonat, van bằng silicone y tế, không chứa DEHP . Van dạng lò xo hoặc vách ngăn đôi, mặt van phẳng, dễ sát trùng, đóng kín trước và sau khi tiêm truyền, Đầu nối luer lock, tương thích với các loại catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ - Chiều dài: 3 ± 0.5cm - Thể tích mồi dịch < 0.1ml - Tốc độ dòng chảy tối thiểu 160ml/phút - Chịu được áp lực khoảng ≥ 250psi - Số lần sử dụng ≥ 200 lần tiêm truyền - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 23000
48 | 48 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất, cỡ 4Fr | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất dùng trong phẫu thuật sọ não cần theo dõi áp lực nội sọ - Catheter bằng silicon, dây cáp quang gắn đầu vi cảm biến - Kiểu cáp quang 4Fr - Tương thích với máy ICP Camino - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2
49 | 49 | Mũi khoan phá sọ, mũi hình tròn, tương thích với máy khoan model IPC | Mũi khoan phá sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đường kính 2 - 7.5mm - Đầu mũi khoan hình tròn, có tối thiểu 8 cạnh sắc đều như nhau, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài ≤ 4mm, chiều dài làm việc 9 - 14cm - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 38
50 | 50 | Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy, đường kính tối đa ≥ 6.0 mm | Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy điều trị phình động mạch não - Chất liệu tổng hợp Nitinol với lõi Platinum - Đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 6.0 mm, dài tối thiểu ≤ 15mm, dài tối đa ≥ 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
51 | 51 | Stent kim loại dùng trong thủ thuật TIPS (thông nối cửa chủ), có cản quang | Stent kim loại dùng trong thủ thuật TIPS (thông nối cửa chủ), có cản quang - Chất liệu Nitinol - Đường kính từ 8mm đến 10mm - Chiều dài 6 - 12cm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 10
52 | 52 | Bơm tiêm dùng trong can thiệp mạch máu, cỡ 1ml, 3ml, 10ml | Bơm tiêm dùng trong can thiệp mạch máu - Chất liệu bằng Polycarbonate - Đầu luer lock - Kích cỡ 1ml, 3ml, 10ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 600
53 | 53 | Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não, cỡ 4Fr | Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não dùng trong phẫu thuật sọ não cần theo dõi áp lực nội sọ - Catheter bằng silicon, dây cáp quang gắn đầu vi cảm biến - Kiểu cáp quang tối thiểu 4Fr - Tương thích với máy ICP Camino - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 19
54 | 54 | Bộ trộn xi măng cột sống kèm theo bơm tiêm | Bộ trộn xi măng cột sống kèm theo bơm tiêm - Bộ trộn gồm 01 đầu nối chuyên dụng Luer, 01 bộ trộn, 01 phễu rót, 01 thìa khuấy và 04 bơm tiêm - Súng bơm áp lực cao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 38
55 | 55 | Vòng xoắn kim loại dạng coils dùng tắc mạch nội sọ và ngoại biên, đường kính 2 - 20mm | Vòng xoắn kim loại dạng coils dùng tắc mạch nội sọ và ngoại biên - Chất liệu Platium và Nitinol - Đường kính sợi coils 0.018" - 0.035" - Đường kính coil 2 - 20mm - Chiều dài 4 - 60cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
56 | 56 | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên, sợi bện Tungsten phủ hydrophilic | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên - Chất liệu sợi bện Tungsten, phủ Hydrophilic - Đường kính trong khoảng 0.68 - 0.70mm - Đường kính ngoài đoạn xa/ đoạn gần: 2.6Fr/2.8Fr - Dạng đầu tip: angle hoặc multi curve - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
57 | 57 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 1.75mm, đường kính tối đa ≥ 5.0mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Nylon - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.75mm, đường kính bóng tối đa ≥ 5.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 8mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 18mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 18atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 400
58 | 58 | Kẹp vá sọ não tự tiêu loại hai miếng cố định trong và ngoài bản sọ | Kẹp vá sọ não tự tiêu dùng trong phẫu thuật sọ não để cố định nắp sọ - Đường kính 11 - 20mm - Gồm 1 trục và 2 đĩa nẹp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 69
59 | 59 | Vòng xoắn kim loại lớn dùng tắc mạch nội sọ và ngoại biên, đường kính 2 - 32mm | Vòng xoắn kim loại lớn dùng tắc mạch nội sọ và ngoại biên cắt bằng cơ học - Chất liệu Platium - Đường kính sợi coil 0.020", 0.025" - Đường kính coil 2 - 32mm - Chiều dài 2 - 60cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
60 | 60 | Vít xương cứng đường kính 2mm | Vít xương cứng dùng bắt vào nẹp khóa cố định xương - Chất liệu: hợp kim TiAl6V4 - Đường kính vít 2.0mm, đường kính lõi vít 2.3mm, đường kính đầu vít 4.0mm, đầu lục giác 1.5mm - Chiều dài vít từ 6 - 40mm bước tăng 2mm - Mũi khoan cho lỗ ren 1.5.mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 80
61 | 61 | Vít khóa đường kính khoảng 3 - 4mm | Vít khóa bắt vào nẹp khóa cố định xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 3 - 4mm, dài 12 - 80 mm - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 600
62 | 62 | Xương nhân tạo HA/TCP, kích thước hạt xương từ 1 - 4mm, dung tích 10ml | Xương nhân tạo - Dung tích 10ml - Chất liệu 60%HA + 40% TCP - Kích thước hạt xương từ 1 - 4mm - Lỗ lớn khoảng 200 - 800µm - Lỗ nhỏ khoảng 1.0 - 10µm, tỷ lệ lỗ khoảng 80% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Hộp | 30
63 | 63 | Vít chỉ khâu sụn chêm | Vít chỉ khâu sụn chêm - Chất liệu PEEK - Kèm theo chỉ siêu bền kèm dài khoảng 70 ± 3cm - Khâu được 5 - 7 mũi liên tiếp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
64 | 64 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay - Chất liệu Titanium - Độ dày nẹp khoảng 3 - 5mm - Rộng khoảng 22 -25 mm - Lỗ vít khóa đơn hình tròn, khoảng 5 - 18 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 9
65 | 65 | Xi măng hóa học bơm thân sống | Xi măng hóa học tạo bơm thân sống dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Thành phẩn: polymetyl - metacrylate, có tính cản quang - Trọng lượng khoảng 27.0 - 27.5g bột và 9.0 - 9.5g dịch - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 58
66 | 66 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính tối đa ≥ 6.0mm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu phủ: Hydro; Silicone - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 6.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 15mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 120mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 22atm - Tương thích dây dẫn 0.014" - Hệ thống loại đồng trục (over the wire) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
67 | 67 | Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại nhỏ để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật van tim ít xâm lấn | Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại nhỏ để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật van tim ít xâm lấn - Chất liệu thân thép không gỉ - tay cầm nhựa - Kích thước: đường kính thân khoảng 4mm, chiều dài thân ≥ 17cm - Gồm 2 dụng cụ thắt - cắt chỉ và có tối thiểu 12 chốt cố định nút thắt chỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
68 | 68 | Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại nhỏ để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật van tim nội soi | Dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại nhỏ để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật van tim nội soi - Chất liệu thân thép không gỉ - tay cầm nhựa - Kích thước: đường kính thân khoảng 5mm, chiều dài thân ≥ 30cm - Gồm 2 dụng cụ thắt - cắt chỉ và có tối thiểu 12 chốt cố định nút thắt chỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
69 | 69 | Mạch máu nhân tạo có ngâm tẩm gelatin cho phình gốc động mạch chủ | Mạch máu nhân tạo cho phẫu thuật thay động gốc động mạch chủ và động mạch chủ lên kèm bảo tồn hoặc thay van động mạch chủ - Mạch máu bằng Polyester ngâm tẩm gelatin - Gồm 3 phần: phần gốc, phần phình tạo xoang, phần thân mạch máu - Đường kính phần gốc và thân từ 24 - 34mm. Chiều dài thân ≥ 15cm, chiều dài gốc ≥ 10mm - Đường kính đoạn phình từ 32 - 44mm, chiều dài đoạn phình từ 24 - 34mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
70 | 70 | Miếng ghép bù xương phía sau lồi cầu đùi | Miếng ghép bù xương phía sau lồi cầu đùi dùng cho trường hợp lồi cầu bị mất xương, bù xương cho lồi cầu sau - Chất liệu bằng Cobalt Chrome - Dày 4, 8, 12, 16mm - Dạng cạnh tròn và cạnh vuông - Tương thích với khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 22
71 | 71 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi cố định đầu dưới xương đùi - Chất liệu Titanium (TiAl6V4) - Độ dày: 5.5 - 5.7 mm, rộng 17 - 40mm - Có khoảng 5 - 13 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
72 | 72 | Stent lấy huyết khối trong lòng mạch não, đường kính tối thiểu ≤ 3mm, đường kính tối đa ≥ 6 mm | Stent lấy huyết khối trong lòng mạch não - Chất liệu Nitinol và Platinum - Có đánh dấu trên stent - Đường kính tối thiểu ≤ 3mm, đường kính tối đa ≥ 6 mm, dài tối thiểu ≤ 30mm, dài tối đa ≥ 48mm - Tương thích với Catheter 0.021", 0.0165" - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 17
73 | 73 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não, đường kính trong ≥ 0.0165" | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não - Chất liệu Polymer, đoạn xa phủ lớp ái nước, bên trong phủ lớp PTFE - Đường kính trong ≥ 0.0165" - Đường kính ngoài đoạn đầu gần/xa: 2.3Fr/1.9Fr - Dài ≥ 150cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
74 | 74 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não, đường kính trong ≥ 0.021" | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não - Chất liệu Polymer, đoạn xa phủ lớp ái nước, bên trong lòng ống phủ lớp PTFE - Đường kính trong ≥ 0.021" - Đường kính ngoài đoạn đầu gần/xa: 2.8Fr/2.3Fr - Dài 150 - 170cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
75 | 75 | Xi măng hóa học thành phần có kháng sinh Gentamycine, có chất chỉ thị màu | Xi măng hóa học dùng trong thay khớp gối, thay khớp háng, vá sọ, bù xương khuyết - Chất liệu Polymethyl Methacrylate, Zicronium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone; có chứa chất kháng sinh Gentamycine, chất chỉ thị màu - Bao gồm hộp có 1 gói xi măng nặng khoảng 40 - 50g và dung dịch pha - Thời gian thao tác ≥ 6 phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 15
76 | 76 | Nẹp khóa mắt cá chân, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa mắt cá chân - Chất liệu Titanium - Dày nẹp khoảng 2 - 3mm, rộng khoảng 9 - 16mm, có 5 - 9 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 16
77 | 77 | Cannula tĩnh mạch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, 1 tầng đầu cong, co nối 1/4", 3/8" | Cannula tĩnh mạch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu PVC hoặc silicon, đầu bằng thép không gỉ - Có vòng xoắn chống gập, thân có vạch chia độ dài - Kích thước: cỡ 12 - 31Fr, co nối dây dẫn 1/4" - 3/8", chiều dài cannula tối thiểu 35cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
78 | 78 | Kim đẩy xi măng dùng cho vít bơm xi măng và bắt vít qua da | Kim đẩy xi măng dùng cho vít bơm xi măng và bắt vít qua da dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu Titanium - Đường kính 1.8 - 2.0mm, dài 270 - 280mm - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
79 | 79 | Stent can thiệp động mạch chậu bung bằng bóng, đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm | Stent can thiệp động mạch chậu bung bằng bóng - Chất liệu thép không gỉ, phủ lớp Silicon - Chiều dài ống thông 80 - 130cm - Đường kính tối thiểu ≤ 5mm, đường kính tối đa ≥ 10 mm, dài tối thiểu ≤ 15mm, dài tối đa ≥ 56mm - Tương thích dây dẫn 0.035" và ống dẫn 5/ 6/ 7Fr - Hệ thống loại đồng trục (over the wire) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
80 | 80 | Van tim động mạch chủ cơ học, vòng khâu mỏng PTFE, các cỡ | Van tim động mạch chủ cơ học - Chất liệu van bằng carbon nhiệt phân, được gắn trên vòng khâu van làm bằng Polytetrafluoroethylene (PTFE), an toàn với ngưỡng INR dưới 2.0 - Đường kính vòng van: 19, 21, 23, 25, 27, 29mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
81 | 81 | Điện cực thần kinh dạng kim 2 kênh dùng cho máy Nimeclip, dài ≥ 2.5m | Điện cực thần kinh dạng kim 2 kênh dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chiều dài ≥ 2.5m - Có 2 kim, nối với dây dẫn - Tương thích hệ thống máy NIMeclipse - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 645
82 | 82 | Máy tạo nhịp, phá rung 3 buồng, trọng lượng 79 - 81g | Máy tạo nhịp, phá rung 3 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Vật liệu tiếp xúc mô: Titanium, Polyurethane, Silicone rubber, Titanium dioxide - Tính năng theo dõi dịch trong phổi - Có chức năng gợi ý các thông số - Có tính năng ngăn chặn shock lầm - Thể tích khoảng 35cm³, trọng lượng 79 - 81g - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 1
83 | 83 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não, bằng Polymer, dài khoảng 155cm | Vi ống thông can thiệp mạch máu não - Chất liệu Polymer, lớp lót PTFE bên trong - Đường kính 0.0165", 0.021", dài 155 - 156cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 12
84 | 84 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não, đường kính tối đa ≤ 0.008" | Vi dây dẫn can thiệp mạch não - Chất liệu thép không gỉ, Nitinol - Đường kính tối đa ≤ 0.008", dài ≥ 200cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 120
85 | 85 | Điện cực thần kinh dạng kim 1 kênh dùng cho máy NIMeclipse, dài ≥ 2.5m | Điện cực thần kinh dạng kim 1 kênh dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chiều dài ≥ 2.5m - Có 1 kim, nối với dây dẫn - Tương thích hệ thống máy NIMeclipse - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 125
86 | 86 | Điện cực thần kinh dạng xoắn dùng cho máy NIMeclipse, dài ≥ 1.2m | Điện cực thần kinh dạng xoắn dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chiều dài ≥ 1.2m - Đầu có dạng hình xoắn ốc, nối với dây dẫn - Tương thích máy NIMeclipse - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 250
87 | 87 | Lưỡi mài xương nội soi, đường kính 4.0mm, 5.5mm | Lưỡi mài xương nội soi dùng trong phẫu thuật nội soi khớp gối và vai - Đường kính: 4.0mm, 5.5mm - Chất liệu thép không gỉ - Dạng rỗng nòng - Tốc độ tối đa ≥ 8000 vòng/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 3
88 | 88 | Lưỡi mài ổ khớp, đầu mài kiểu oval | Lưỡi mài dùng mài xương trong phẫu thuật nội soi khớp - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: 4.5 - 5.5mm - Đầu mài kiểu oval - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 24
89 | 89 | Vít chỉ khâu sụn chêm 2 neo | Vít chỉ khâu sụn chêm - Chất liệu PEEK - 2 vít neo kích thước khoảng (1 - 3) x (4 - 6)mm - Kèm chỉ siêu bền - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 52
90 | 90 | Stent lấy huyết khối mạch máu não, tự bung | Stent lấy huyết khối mạch máu não, tự bung - Chất liệu Nitinol - Có đánh dấu ở đoạn đầu - Đường kính tối thiểu ≤ 3.5mm, đường kính tối đa ≥ 6.0 mm, dài tối thiểu ≤ 28mm, dài tối đa ≥ 50mm - Tương thích với Catheter 0.0165"; 0.021"; 0.027" - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 19
91 | 91 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, độ cong 2 chiều, cỡ 8.5Fr, đầu điện cực 3.5mm, dùng với dịch truyền | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim điều khiển độ cong 2 chiều - Cỡ 8Fr, dài ≥ 115cm - Đầu điện cực 3.5mm, khoảng cách điện cực 1 - 6 - 2mm - Ống dẫn ≥ 8.5Fr - 2 độ cong có thể điều khiển (64 - 76mm)/ (76 - 102mm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
92 | 92 | Miếng dán điện cực cho lập bản đồ 3D | Miếng dán điện cực cho lập bản đồ 3D - Chất liệu: Polyethylene và Vinyl ether - Gồm 06 miếng - Có 02 cổng kết nối: + 1 cổng kết nối với 03 miếng dán sau lưng + 1 cổng kết nối với 03 miếng dán trước ngực - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 24
93 | 93 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, độ cong 1 chiều, cỡ 7Fr | Catheter cắt đốt điện sinh lý điều khiển độ cong 1 chiều - Cỡ 7Fr, dài ≥ 115cm - Đầu điện cực 4mm, khoảng cách điện cực 1 - 7 - 4mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
94 | 94 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch vành, dài ≥ 136cm | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch vành 1. Chất liệu Catheter gồm 3 lớp: lớp ngoài hỗn hợp Nylon và Pebax, lớp giữa sợi kim loại, lớp trong PTFE - Catheter cỡ 6Fr, dài ≥ 136cm, ống dẫn dây dẫn dài ≥ 22cm, tương thích dây dẫn 0.014" 2. Dây dẫn trong lòng cathater (Stylet) 3. Bơm tiêm tương thích 4. Dây nối 5. Kim xả 6. Khoá 3 ngã 7. Lọc huyết khối - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 10
95 | 95 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính tối thiểu ≤ 3.0mm, đường kính tối đa ≥ 12mm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu bóng: Nybax - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 12mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 200mm - Tương thích dây dẫn 0.035" - Hệ thống loại đồng trục (over the wire) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
96 | 96 | Lưỡi bào xương ngược chiều rỗng nòng | Lưỡi bào xương ngược chiều rỗng nòng. - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính từ 7 - 12mm, bước tăng 0.5mm - Rỗng nòng, có mũi khoan dẫn đường đường kính 2 - 3mm và cây rút chỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
97 | 97 | Nẹp khóa xương cánh tay (bản hẹp), ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khóa xương cánh tay (bản hẹp) - Chất liệu nẹp bằng thép không gỉ, ron vít bằng Titanium - Dài khoảng 120 - 180mm, có 8 - 10 lỗ khóa - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
98 | 98 | Nẹp khóa xương cánh tay (bản hẹp), lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa xương cánh tay (bản hẹp) - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 4 - 5mm, rộng khoảng 12 - 14mm, khoảng 6 - 14 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
99 | 99 | Nẹp đầu dưới xương chày, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp đầu dưới xương chày cố định mặt ngoài đầu dưới xương chày - Chất liệu Titanium (TiAl6V4) - Độ dày 2.8 - 4.0mm - Đầu nẹp rộng 22 - 26.5mm - Thân nẹp rộng 15.0 - 15.5mm - Tương thích với vít khóa cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 8
100 | 100 | Miếng ghép bù xương mâm chày | Miếng ghép bù xương mâm chày sử dụng cho trường hợp lồi cầu bị mất xương, bù xương cho lồi cầu sau - Chất liệu hợp kim Titanium - Có tối thiểu 6 cỡ - Dày 5, 10, 15mm - Dạng cạnh tròn khuyết - Tương thích với khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 4
101 | 101 | Van tim hai lá nhân tạo cơ học, vòng khâu van bằng Polytetrafluoroethylene | Van tim hai lá nhân tạo cơ học - Chất liệu van bằng carbon nhiệt phân, được gắn trên vòng khâu van bằng Polytetrafluoroethylene - Kích cỡ van 23 - 33mm - Diện tích mở van trên 2.5cm² - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
102 | 102 | Ống thông chẩn đoán mạch máu não, tạng, vành và ngoại biên, cỡ 4F, 5F, chiều dài 65 - 125cm | Ống thông chẩn đoán mạch máu não, tạng, vành và ngoại biên - Bằng các sợi thép không gỉ - Kích thước: 4F, 5F, dài 65 - 125cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 150
103 | 103 | Nẹp khóa nhỏ bàn ngón tay, dạng chữ T | Nẹp khóa nhỏ bàn ngón tay, dạng chữ T - Chất liệu Titanium - Nẹp dày khoảng 1 - 2mm, rộng khoảng 4 - 14mm - Có 2 - 9 lỗ, khoảng cách giữa các lỗ 6 - 8mm - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
104 | 104 | Nẹp khóa nhỏ bàn ngón tay, dạng thẳng | Nẹp khóa nhỏ bàn ngón tay, dạng thẳng - Chất liệu Titanium - Nẹp dày khoảng 1 - 2mm - Thân nẹp rộng khoảng 4 - 6mm, có 3 - 6 lỗ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
105 | 105 | Dây dẫn chẩn đoán mạch vành, có lớp heparin, dài 80 - 260cm | Dây dẫn chẩn đoán mạch vành - Chất liệu lõi bằng thép không gỉ, phủ PTFE, lớp Heparin - Đường kính tối đa 0.038", đường kính tối thiểu 0.018”, chiều dài tối thiểu 80cm, chiều dài tối đa 260cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 870
106 | 106 | Vòng xoắn kim loại dạng coils điều trị nút túi phình mạch máu não và ngoại biên, các cỡ | Vòng xoắn kim loại dạng coils điều trị nút túi phình mạch máu não và ngoại biên - Chất liệu Platinum - Đường kính sợi coil 0.010" - 0.014" - Đường kính vòng 1.5 - 12mm - Chiều dài 1 - 30cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 110
107 | 107 | Bộ dẫn lưu thắt lưng ra ngoài với buồng dẫn lưu áp lực khoảng 120mL có khả năng theo dõi dòng chảy | Bộ dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy - Catheter bằng silicone phủ barium - Chiều dài catheter ≥ 80cm - Đường kính trong 0.6 - 0.8mm; đường kính ngoài ≥ 1.5mm - Dung tích 0.30 - 0.31ml - Buồng dẫn lưu áp lực 120mL - Kim chọc dò 14G, dài 8 - 10cm - Túi chứa dịch ≥ 700ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 50
108 | 108 | Vít khóa đường kính 4 - 5mm | Vít khóa bắt vào nẹp khóa cố định xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 4 - 5mm, dài 10 - 80mm - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 600
109 | 109 | Chuôi nối dài xương chày | Chuôi nối dài giúp nối dài trong lòng tủy xương chày tăng độ vững cho khớp gối thay lại - Chất liệu hợp kim Titanium - Chuôi dạng thẳng dài 30 - 200mm - Chuôi dạng cong dài ≥ 150mm - Tương thích với khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
110 | 110 | Chuôi nối dài xương đùi | Chuôi nối dài giúp nối dài trong lòng tủy xương đùi tăng độ vững cho khớp gối thay lại - Chất liệu bằng hợp kim Titanium - Chuôi dạng thẳng dài 30 - 200mm - Chuôi dạng cong dài 150 - 200mm - Tương thích với khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
111 | 111 | Vít xốp đường kính khoảng 5 - 6mm | Vít xốp bắt vào nẹp khóa cố định xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 5 - 6mm - Dài 30 - 90mm - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 374
112 | 112 | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua đường ống thông | Bộ dụng cụ thay van động mạch phổi qua đường ống thông - Chất liệu khung Nitinol, bên trong lá van bằng màng ngoài tim của heo - Đường kính ngoài của van 18 - 32mm - Đường kính độ loe của van 22 - 36mm - Kích thước ống thông thả van 18Fr - 20Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 3
113 | 113 | Điện cực kim dưới da dạng móc dùng cho máy dò thần kinh, dài khoảng 1 - 2.5m | Điện cực kim móc dưới da - Đường kính: khoảng 0.4 ± 0.05mm, dài 13 ± 0.05mm - Chiều dài dây cáp khoảng 1 - 2.5m - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 385
114 | 114 | Kim chọc dò bơm xi măng thân sống, cỡ 11G, 13G, dài khoảng 125 - 130mm | Kim chọc dò bơm xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: tối đa 11G và tối thiểu 13G - Dài khoảng 125 - 130mm - Nòng rỗng và có cây lõi bên trong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 38
115 | 115 | Kim chọc dò dùng trong bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, các cỡ | Kim chọc dò dùng trong bơm xi măng tạo hình thân đốt sống - Thành phần: polymetyl - metaacrylat, kim chọc dò bằng thép, đầu kim cương, góc mũi vát 19⁰ - Đường kính: 11G/13G, 2.4/3.0mm, dài 100mm, 125mm, 150mm - Kèm 03 bơm tiêm có vòng xoắn 3ml - Tương thích xi măng cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 70
116 | 116 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 3-0, dài 80 - 90 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi - Chỉ bằng Polyester, số 3-0, dài 80 - 90 cm, phủ chất bôi trơn (silicon, sáp) - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 20 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 540
117 | 117 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Nylon - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 8mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 25mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 64
118 | 118 | Điện cực kim dưới da dạng xoắn dùng cho máy dò thần kinh, dài khoảng 1.5 ± 0.05m | Điện cực thần kinh kim dưới da dạng xoắn dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh quá trình phẫu thuật - Chiều dài dây cáp khoảng 1.5 ± 0.05m - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 250
119 | 119 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Polyamide - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 8mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 30mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 22atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 100
120 | 120 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Nylon - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 8mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 129
121 | 121 | Điện cực hai kim dưới da và cáp xoắn dùng cho máy dò thần kinh, dài khoảng 1 - 2.5m | Điện cực thần kinh kim dưới da xoắn dùng để theo dõi điện sinh lý thần kinh - Điện cực hình kim, thẳng dài khoảng 13 ± 0.05mm, đường kính khoảng 0.4 ± 0.05mm - Chiều dài dây cáp khoảng 1 - 2.5m, cặp xoắn. - Kết nối dạng touch-proof - Tương thích với máy dò thần kinh Neuro-IOM 32B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 645
122 | 122 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 4.0mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Nylon - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 90
123 | 123 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm thép không gỉ miếng lót Polyethylene, ổ cối 44 - 60mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ lớp hydroxyapatite - Có tối thiểu khoảng 7 cỡ - Chiều dài chuôi khoảng 130 - 170mm - Góc cổ thân khoảng 130° - 135⁰ 2. Chỏm - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính: 22 - 28mm 3. Ổ cối: - Chất liệu Cobalt - Chrome - molybdenum, lớp bên dưới phủ titanium, lớp trên phủ hydroxyapatite toàn phần - Kích thước khoảng từ 44 - 60mm - Cố định chống lật và chống xoay 4. Miếng lót - Chất liệu Polyethylene cao phân tử siêu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 12
124 | 124 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, vành ổ cối có đinh cố định chống lật và chống xoay | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ Titanium và HA - Có khoảng 7 - 8 cỡ - Dài 130 - 170mm - Góc cổ thân khoảng 130° - 135⁰ 2. Chỏm - Chất liệu Ceramic - Đường kính khoảng 22 - 28mm 3. Ổ cối - Chất liệu Cobalt - Chrome - molybdenum, phủ Titanium, HA - Kích thước từ 44 - 60 mm - cố định chống lật và xoay 4. Miếng lót - Chất liệu polyethylene cao phân tử - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 32
125 | 125 | Bộ đinh nội tuỷ thân xương chày, dài tối đa 370mm | Bộ đinh nội tuỷ thân xương chày 1. Chất liệu đinh Titanium - Đường kính tối thiểu 8.0mm, đường kính tối đa 11mm, dài tối thiểu 250mm, dài tối đa 370mm, đinh lòng rỗng 2. Vít chốt khoá đường kính khoảng 4.0 - 5.0mm, dài 25 - 90mm 3. Nắp khóa dài 5 - 20mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 17
126 | 126 | Bộ đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi, đường kính tối thiểu 9mm, đường kính tối đa 13mm | Bộ đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi 1. Chất liệu đinh Titanium - Đường kính tối thiểu 9mm, đường kính tối đa 13mm, dài tối thiểu 180mm, dài tối đa 400mm 2. Vít nén ép, đường kính tối thiểu 10mm, đường kính tối đa 10.5mm, dài tối thiểu 70 mm, dài tối đa 120mm 3. Vít chốt khóa đường kính tối thiểu 5.0mm, dài tối thiểu 20mm, dài tối đa 80mm 4. Nắp đinh 5, 10, 15mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 9
127 | 127 | Bộ phân phối 2, 3 đường | Bộ phân phối 2, 3 đường - Chất liệu Polycarbonate - Đường kính trong tối thiểu 0.093" - Van khóa 2, 3 ngã, chịu áp lực 200 - 500psi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 250
128 | 128 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, đường kính tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính tối đa ≥ 5.0mm | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Pebax - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 5.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 6mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 25mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 18atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 125
129 | 129 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 20 - 21g | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 3 Tesla - Điều chỉnh không dây, tự động phát hiện từ trường MRI, có thể hoạt động 14 ngày sau khi lập trình - Trọng lượng khoảng 20 - 21g, dày khoảng 6 - 7mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2
130 | 130 | Đinh xương chày rỗng | Bộ đinh nội tuỷ thân xương chày 1. Chất liệu đinh hợp kim Títanium - Đường kính tối thiểu 8.0mm, đường kính tối đa 11mm, dài tối thiểu 250mm, dài tối đa 350mm, có lỗ bắt vít 2. Vít chốt chéo ở đầu xa đa hướng 3. Vít chốt đầu gần 4. Vít chốt ngang dạng khóa 5. Nắp đinh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 6
131 | 131 | Đinh xương đùi rỗng | Bộ đinh nội tuỷ thân xương đùi 1. Chất liệu đinh hợp kim Títanium - Đường kính 9 - 12mm, dài 340 - 420mm, có lỗ bắt vít đa hướng 2. Vít khóa ngang/ khóa chéo, đường kính 5 - 6.5mm 3. Vít chốt khóa 4. Vít chốt đầu gần: vít rỗng ruột và vít thường 5. Vít chốt đầu xa 6. Nắp đinh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặcFDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
132 | 132 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, (12 - 15) x (22 - 25) cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 12 - 15 cm, dọc 22 - 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 6
133 | 133 | Dây dẫn siêu cứng dùng trong can thiệp tim bẩm sinh, dài ≥260cm | Dây dẫn siêu cứng dùng trong can thiệp tim bẩm sinh - Chất liệu thép không gỉ, có phủ PTFE - Đầu J 3mm, đường kính 0.035" dài ≥ 260cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 40
134 | 134 | Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép, các cỡ | Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép. - Chất liệu bằng thép không gỉ, có lớp nylon/polyurethane - Đường kính 4Fr - 5Fr, lòng rộng 1.03 - 1.20mm - Dạng JR, JL - Giới hạn áp lực 750psi, 1000psi - Tương thích dây dẫn 0.038'' - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 500
135 | 135 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan tải thuốc, kích thước 70 - 700µm | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan tải thuốc - Chất liệu hydrogel - Kích thước 70 - 700µm - Khả năng ngậm thuốc doxorubicin lên đến 37.5mg/ml hạt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 80
136 | 136 | Ống thông can thiệp mạch vành, cỡ 5 - 7Fr | Ống thông can thiệp mạch vành - Chất liệu Polytetrafluoroethylene - PTFE bên trong trục, ở giữa là lớp lưới thép không gỉ - Có các dạng BL, AL, JL, JR... - Lòng rộng 0.059" - 0.081" - Kích cỡ khoảng 5 - 7Fr. Chiều dài ≥ 100cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
137 | 137 | Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành, đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm | Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành - Chất liệu Cobalt Chromium - Lớp màng bằng electrospun Polyurethane - Áp lực vỡ bóng 14 - 16atm - Đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm, dài tối thiểu ≤ 15mm, dài tối đa ≥ 26mm - Chiều dài Catheter ≥ 140cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 4
138 | 138 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu, cỡ 4 - 5Fr, dài ≥ 10cm | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu, dạng siêu nhỏ, - Kim 21G dài khoảng 4 - 7cm - Dụng cụ mở đường cỡ khoảng 4 - 5Fr, dài ≥ 10cm - Dây dẫn đường có đường kính 0.018" và dài ≥ 40cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 24
139 | 139 | Kẹp rốn | Kẹp rốn trẻ sơ sinh - Chất liệu: bằng nhựa - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn: ISO |  | Cái | 1000
140 | 140 | Ống thông thẩm phân phúc mạc, đầu cong, bằng silicone, cỡ 15Fr | Ống thông thẩm phân phúc mạc - Chất liệu bằng silicone - Kích thước: 15Fr, dài 60 - 65cm - đầu cong, 2 nút chặn để vô dịch ổ bụng, trong lòng ống có chứa dải cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
141 | 141 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng cho mô mềm, các cỡ | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng cho sinh thiết mô mềm - Chất liệu: kim bằng thép không gỉ - Cỡ 14→22G, dài khoảng 10→20cm - Gồm kim, súng bấm, kim dẫn đường để sinh thiết đồng trục - Đầu kim sắc bén, cản tia X, tia siêu âm. Đầu kim dẫn đường vát 3 mặt. Đầu trên của kim có đầu Luer Lock bằng nhựa trong. Có nút nhựa trượt để đánh dấu - Thân kim cứng chắc, có đánh dấu độ sâu, có hai mức độ sâu khi sinh thiết: khoảng 10mm và 20mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 100
142 | 142 | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, loại diện tích màng lọc 0.35 m² | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng Polypropylene, - Diện tích bề mặt màng lọc 0.35m², - Thể tích máu trong sợi lọc 41 ml ±10%, - Thể tích máu khoảng 125 ml, - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt) 330 µm, độ dày thành sợi lọc 150 µm - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10%, - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút, - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút - Tương thích máy Prismaflex - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 50
143 | 143 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn - Chất liệu: Kim loại - Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người - Lắp vào khay giữ phần chất thử bị che khuất một nửa, mô phỏng phần nối của một dụng cụ phẫu thuật - Kích thước: 89 x 25mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 200
144 | 144 | Giấy gói dụng cụ, cỡ 80 x 80cm (± 10%) | Giấy gói dụng cụ; - Chất liệu bằng vải không dệt SMS, trọng lượng 50-60g/m², có khả năng chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Kích thước: 80 x 80cm (± 10%) - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước, plasma, EO… - Sau tiệt khuẩn: Không bị rách ở khu vực cạnh hộp/ vị trí dán khi tháo băng keo chỉ thị - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Tờ | 16000
145 | 145 | Thông khí bằng nhựa, các cỡ | Thông khí bằng nhựa, cổng miệng - Chất liệu: nhựa PP, không chứa PVC, không chứa Latex - Kích cỡ: 00, 0, 1, 2, 3, 4 (tương ứng tiêu chuẩn ISO 5.0, 5.5, 6.5, 8.0, 9.0, 10.0) - Đúc liền 1 khối, trơn láng, phần cuối ống mềm - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 4200
146 | 146 | Túi chứa dịch có chất gel tạo đông, dùng cho máy hút áp lực âm, loại 250/1000ml | Túi chứa dịch có chất gel tạo đông dùng cho máy hút áp lực âm - Chất liệu: bằng nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene, kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống - Dung tích: 250ml/1000ml - Có phin lọc kháng khuẩn, khử mùi, chất gel tạo đông - Cảm biến báo khi dịch đầy - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 50
147 | 147 | Kim điện cơ đồng tâm 26G, dài 40mm, dùng cho máy Cadwell / Medtronic | Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần, dùng để ghi nhận sóng điện cơ. - Chất liệu: Thép không gỉ, đầu nối điện cực kim được mạ vàng. - Kích cỡ: dài 40mm, đường kính kim 0.45mm, chuẩn 26G, diện tích ghi 0.07mm² - Tương thích với máy điện cơ Sierra Summit Cadwell/ Medtronic tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2000
148 | 148 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm hợp kim CoCrMo, miếng lót polyethylene | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu Titanium, phủ lớp HA - Dài khoảng 100mm - 180mm - Có rãnh ngang ở đầu gần chống lún và rãnh dọc ở đầu xa chống xoay - Góc cổ thân 130° - 135° 2. Chỏm: - Chất liệu Hợp kim CoCrMo - Đường kính: 22 - 28mm 3. Ổ cối : - Chất liệu Hợp kim CoCrMo, phủ HA - Có khoảng tối thiểu 13 cỡ, cỡ nhỏ từ 42mm - Dạng chuyển động đôi 4. Miếng lót ổ cối : - Chất liệu Polyethylen siêu cao phân tử - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 10
149 | 149 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm ceramic miếng lót polyethylene, chỏm ceramic zirconia | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi: - Chất liệu Titanium, phủ Calcium Phosphate (CaP) - Có khoảng 11 - 22 cỡ - Chiều dài từ 80 - 115mm - Góc cổ thân 130⁰ - 135⁰ 2. Chỏm: - Chất liệu Ceramic Zirconia - Có khoảng 3 - 4 cỡ - Đường kính: 28, 32, 36mm 3. Ổ cối: - Chất liệu Polyethylen chứa vitamin E, phủ Titanium - Kích thước từ 44 - 70mm - Hình bán cầu dẹt có 3-4 lỗ bắt vít, có cấu trúc răng nhỏ bên ngoài - Bờ chống trật tối thiểu 10⁰ 4. Miếng lót ổ cối: - Chất liệu: polyethylene với Vitamin E - Chống trật 0⁰ và 10⁰ 5. Vít: - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 3- 5mm - Dài 20 - 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
150 | 150 | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh | Bộ vệ sinh răng miệng cho người bệnh - Chất liệu: ABS, TPE, PP, LDPE, chất liệu bàn chải vừa đủ mềm. - Có ống hút dịch cầm tay nằm trên thân bàn chải - 01 bàn chải kích thước dài 20 ± 01cm, đầu bàn chải dài 13-15cm, thân cầm: 7 ± 01cm - 01 lọ đựng nước súc miệng trọng lượng khoảng 14-16gr, được đánh sẵn mức đo trên lọ từ 5 → 15ml - 01 gói nước súc miệng 0.12% chlorhexcidine (≥15ml) - 01 dụng cụ thấm môi chống khô dài 150-155mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 3600
151 | 151 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 20ml | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 20ml - Thân bơm tiêm: chất liệu Polypropylene, trong suốt, bên trong được phủ silicone, có vòng giữ ngăn ngừa pít tông bị kéo ra ngoài, bên ngoài có vạch chia thể tích, rõ ràng, dễ đọc Đường kính trong của bơm tiêm: 19 - 20mm - Đầu đầu xoắn, tương thích với các đầu kim tiêm - Pít tông: chất liệu bằng Polypropylene, trong suốt, nút chặn không chứa latex, đường kính của chỗ ấn khoảng 2.5cm - Không chứa DEHP, Latex, PVC - Tương thích với các loại máy bơm tiêm điện tại Bệnh viện - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 12000
152 | 152 | Cannula động mạch trẻ em dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể | Cannula động mạch trẻ em dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu PVC và Silicon - Cannula có vòng xoắn chống gập - Kích thước: cỡ 6 - 16Fr, co nối dây dẫn 1/4" có cổng đuổi khí, chiều dài cannula tối thiểu 22.5cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
153 | 153 | Bộ khớp gối toàn phần di động, lồi cầu nghiêng trước 4° giảm cấn, mâm chày có chuôi nối dài | Bộ khớp gối toàn phần di động 1. Lồi cầu - Chất liệu bằng Cobalt-Chrome (CoCr) - Có tối thiểu 6 cỡ trái/phải - Nghiêng trước khoảng 4° - Rãnh bánh chè khoảng 6⁰ 2. Mâm chày - Chất liệu Cobalt-Chrome (CoCr) - Có tối thiểu 6 cỡ - Dạng di động - Có chuôi nối dài lòng tủy xương chày 3. Miếng đệm - Chất liệu Polyethylene - Có tối thiểu 6 cỡ - Độ dày khoảng 10 - 15mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 20
154 | 154 | Gạc phẫu thuật cản quang, 30 x 40cm, 8-10 lớp | Gạc phẫu thuật cản quang - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm, 8 - 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước: < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm, có sợi cản quang - Trọng lượng: 23 → 25g/m² - Đóng gói 2 loại: gói 5 miếng, gói 2 miếng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Miếng | 40000
155 | 155 | Khăn phẫu thuật, cỡ 60 x 60cm (±05%) | Khăn phẫu thuật được sử dụng trong phòng mổ hoặc khi thực hiện thủ thuật - Chất liệu: vải không dệt (100% Olefin hoặc Polypropylen), màu xanh dương hoặc màu trắng, không có mùi - Kích thước: 60 x 60cm (±05%), lỗ hình tròn - Tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 5000
156 | 156 | Gạc hydrogel, kích cỡ 10 x 10cm (±05%) | Gạc hygrogel, dùng che phủ vết thương giúp cân bằng ẩm tối ưu cho nền vết thương, giúp nhanh lành thương. Dùng cho các tổn thương tỳ đè, loét chân do bệnh lý mạch máu,bàn chân đái tháo đường, bỏng, ngăn ngừa nứt da - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp hydrogel khô và foam hút dịch vết thương, có lớp polymer chống dính, có màng bán thấm polyurethan - Kích thước: 10 x 10cm (±05%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 300
157 | 157 | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên, sợi bện Tungsten phủ hydrophilic, đầu tip ≥ 1.9Fr | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên - Chất liệu sợi bện Tungsten, phủ Hydrophilic - Đường kính 0.022", 0.027", dài 105 - 150cm - Đầu tip dạng thẳng, cong 45°- 80° - Đầu tip ≥ 1.9Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 85
158 | 158 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bằng Polyurethane dạng tổ ong, dây dẫn có lỗ thông khí, (10 - 15) x (10 - 15) x 3 cm | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm: - 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, kích thước miếng xốp (10 - 15) x (10 - 15) x 3 cm - 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có lỗ trung tâm hút dịch và lỗ thông khí - 01 Kẹp đường ống - 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở - 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 50
159 | 159 | Chỉ thép điện cực, số 3-0, 60 - 65 cm, 1 kim tròn, dài 17 mm, 1/2 C, 1 kim thẳng, dài 85 - 90 mm | Chỉ thép điện cực - Chỉ bằng thép không gỉ, phủ lớp cách điện, số 3-0, dài 60 - 65 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, dài 17 mm, 1/2 C - 1 kim thẳng, đầu tam giác, dài 85 - 90 mm, thân kim có khấc bẻ để kết nối dây dẫn với máy tạo nhịp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 350
160 | 160 | Lọng cắt polyp, hình oval | Lọng cắt polyp hình oval - Chiều dài làm việc 2250 - 2350 mm - Đường kính lọng có độ mở tối đa 15 - 25 mm - Độ dày của dây lọng thắt ≤ 0.47 mm - Tích hợp tay cầm - Đường kính kênh làm việc ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 60
161 | 161 | Keo dán da 0.5 ml | Keo dán da dùng để điều trị vết thương dài đến 4 cm - Thành phần 2-octyl cyanoacrylate - Thể tích tối thiểu 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Lọ | 230
162 | 162 | Chỉ khâu đa sợi liền kim, chất liệu polyethylene, lực kéo ≥ 160N | Chỉ khâu đa sợi liền kim - Chất liệu Polyethylen cao phân tử - Dài khoảng 80 - 90cm, 2 sợi chỉ bện - Lực kéo ≥ 160N - 1 Kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài ≥ 25mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 400
163 | 163 | Chất làm đầy trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn da | Chất làm đầy trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn da - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20 mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3 mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat - Kim 29G, bằng thép không gỉ - Dạng gel, trong suốt - Thể tích ống tối thiểu 1 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Ống | 60
164 | 164 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio cao tần, đường kính khoảng 5 - 6mm | Lưỡi cắt đốt bằng sóng Radio cao tần . - Chất liệu thân nhựa, đầu đốt bằng thép không gỉ - Đường kính mũi khoảng 5 - 6mm. Đường kính phần thân khoảng 3.5 ± 0.25mm - Đầu mũi nghiêng khoảng 90°. Tạo plasma dày 100 - 200µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 240
165 | 165 | Màng cứng nhân tạo Collagen tự dính dùng trong phẫu thuật thần kinh thuốc 7.5 x 7.5cm (± 05%) | Màng cứng nhân tạo dùng trong phẫu thuật thần kinh có khuyết màng cứng, điều trị vá lỗ rò dịch não tuỷ - Chất liệu Collagen siêu tinh khiết - Kích thước 7.5 x 7.5cm (± 05%) - Tự tiêu và màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, tự dính, không cần khâu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 32
166 | 166 | Màng cứng nhân tạo Poly-L-Lactic Acid tự dính dùng phẫu thuật thần kinh cỡ 2.5 x 7.5cm (± 05%) | Màng cứng nhân tạo dùng thay thế màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não và cột sống - Chất liệu Poly-L-Lactic Acid - Kích cỡ 2.5 x 7.5cm (± 05%) - Có dạng miếng, không dính mô, tự dính, tự tiêu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 19
167 | 167 | Stent chuyển dòng chảy cho túi phình mạch máu não | Stent chuyển dòng chảy điều trị phình động mạch não - Chất liệu Nitinol và Platinum - Đường kính tối thiểu ≤ 2mm, đường kính tối đa ≥ 5 mm, dài tối thiểu ≤ 9mm, dài tối đa ≥ 30mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
168 | 168 | Stent graft động mạch chủ ngực, cơ chế Bóp-rồi-Thả | Stent graft cho động mạch chủ ngực, cơ chế bung stent điều khiển bằng cách bóp - thả - Khung (stent) bằng hợp kim Nitinol. - Màng (graft) bằng polyester - Đường kính tối thiểu ≤ 24 mm, đường kính tối đa ≥ 44 mm, chiều dài tối thiểu ≤ 80 mm, chiều dài tối đa ≥ 230 mm. - Đường kính dụng cụ: 20Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 8
169 | 169 | Màng cứng nhân tạo Collagen tự dính dùng trong phẫu thuật thần kinh kích thước 2.5 x 2.5cm (± 05%) | Màng cứng nhân tạo dùng trong phẫu thuật thần kinh có khuyết màng cứng, điều trị vá lỗ rò dịch não tuỷ - Chất liệu Collagen siêu tinh khiết - Kích thước 2.5 x 2.5cm (± 05%) - Tự tiêu và màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, tự dính, không cần khâu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 77
170 | 170 | Bóng nong can thiệp hẹp động mạch não, đường kính tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính tối đa ≥ 4.0mm | Bóng nong can thiệp hẹp động mạch não - Chất liệu Pebax, Silicon - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm - Chiều dài bóng ≥ 8mm - Chiều dài catheter mang bóng ≥ 150cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
171 | 171 | Dù đóng thông dò động mạch, tĩnh mạch | Dù đóng thông dò động mạch, tĩnh mạch - Chất liệu Nitinol - Kích thước: 3 - 22mm (có tối thiểu 10 cỡ) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
172 | 172 | Bộ khớp gối toàn phần di động, lồi cầu đa trục, chỉnh độ xoay trục ± 10°, mâm chày có chuôi nối dài | Bộ khớp gối toàn phần di động 1. Lồi cầu - Chất liệu Cobalt-Chrome (CoCr) - Có tối thiểu 7 cỡ - Khoảng cách trước sau khoảng từ 38 - 58mm, - Độ dày: phần xa 8mm; lồi cầu sau 8mm - Đa trục dạng cong chữ J - Chỉnh độ xoay trục ± 10° - Góc gập tối đa khoảng 140° 2. Mâm chày - Chất liệu Cobalt-Chrome - Có tối thiểu 6 cỡ - Cuống dài khoảng 33 - 35mm - Dạng vây cá 130° - Dạng di động - Có chuôi nối dài lòng tủy xương chày 3. Miếng đệm - Chất liệu Polyethylene - Có tối thiểu 6 cỡ - Bề dày 10 - 20mm 4. Xi măng - Chất liệu bột xi măng Polymethyl Methacrylate (87.3% - 87.6%) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 38
173 | 173 | Mạch máu nhân tạo 3 - 4 nhánh kết hợp stent graft tái tạo cung động mạch chủ | Mạch máu nhân tạo 3 - 4 nhánh kết hợp stent graft dùng trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực - Khung (stent) bằng Nitinol, màng (graft) bằng polyester, đường kính từ 28 - 40mm, chiều dài từ 100 - 150mm - Mạch máu làm từ polyester tẩm gelatin, đường kính từ 26 - 32mm, chiều dài ≥ 240mm. Các nhánh mạch máu phụ đường kính từ 8 - 12mm, chiều dài nhánh phụ ≥ 150mm - Phần giữa phần mạch máu và stent graft có vòng định vị - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
174 | 174 | Máy tạo nhịp, phá rung 2 buồng, trọng lượng 76 - 77g | Máy tạo nhịp, phá rung 2 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Năng lượng sốc 40J - Có chương trình tránh shock lầm - Thời gian hoạt động > 12 năm - Trọng lượng 76 - 77g, dày 10mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 1
175 | 175 | Nẹp khoá xương gót, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khoá xương gót - Chất liệu Titanium - Dài 55 - 70mm, có 10 - 12 lỗ khóa - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
176 | 176 | Stent graft động mạch chủ ngực kèm mạch máu nhân tạo trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực | Stent graft động mạch chủ ngực kèm mạch máu nhân tạo trong phẫu thuật phình hoặc bóc tách động mạch chủ ngực - Khung (stent) bằng Nitinol - Màng (graft) bằng polyester, dạng thẳng/ có nhánh, dài 50 - 70mm - Stent dài 120 -180mm - Đường kính đoạn mạch 22- 40mm - Phần chuyển tiếp giữa phần mạch máu và stent graft có vòng định vị - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2
177 | 177 | Dây dẫn can thiệp mạch vành, đường kính khoảng 0.014'' | Dây dẫn can thiệp mạch vành - Chất liệu phần lõi đầu xa làm bằng hợp kim Titanium, phủ lớp ái nước Hydrophylic, lớp cuộn bên ngoài là Platinum ở đoạn xa, thép không gỉ ở đoạn gần - Đường kính ≥ 0.014'', dài ≥ 180cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1000
178 | 178 | Vòng van tim hai lá nhân tạo hình yên ngựa, lõi cứng phần trước, mềm phần sau, cỡ 24 - 40mm | Vòng van tim hai lá nhân tạo - Chất liệu lõi cấu tạo từ dải elgiloy - Kích cỡ 24 - 40mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
179 | 179 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 0, dài 100 - 110 cm, 1 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 0, dài 100 - 110 cm - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 31 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 36
180 | 180 | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở, 30 mm | Dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở 30 mm - Chất liệu tay cầm bằng nhựa - Cán dài 18 - 25 cm - Chiều dài băng đạn 30 mm - Cấu tạo 3 hàng ghim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng |  | Bộ | 5
181 | 181 | Dụng cụ thổi CO2 trong mổ mạch vành | Dụng cụ thổi khí CO2 trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành - Chất liệu PVC hoặc Silicon, thân ống bằng thép không gỉ - Tay cầm tối thiểu 15cm, ống kim loại tối thiểu 15cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
182 | 182 | Máy tạo nhịp, phá rung 1 buồng, trọng lượng 74 - 75g | Máy tạo nhịp, phá rung 1 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Năng lượng sốc 40J - Thời gian hoạt động > 15 năm - Trọng lượng 74 - 75g, dày 10mm, hình dạng cong sinh lý - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 2
183 | 183 | Vòng van tim ba lá nhân tạo mềm dẻo có chọn lọc, hình dạng lượn sóng 3D, cỡ 24 - 36mm | Vòng van tim ba lá nhân tạo, dạng lượn sóng 3D - Chất liệu lõi bằng titanium - Vòng van hở - Kích cỡ 24 - 36mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
184 | 184 | Keo sinh học, 5 ml | Keo sinh học cầm máu - Thành phần protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%), chịu được áp lực ≥ 450mgHg - Thể tích ống tối thiểu 5 ml - Cấu tạo xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn, kèm 4 đầu bơm keo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tube | 210
185 | 185 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 10 - 12 cm, dọc 13 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 90
186 | 186 | Vít cột sống lưng đa trục nắn trượt hai loại ren bén nhuyễn, mũi vít nhỏ, đường kính ≤ 4mm, dài 25 - 45mm | Vít cột sống lưng đa trục nắn trượt dùng trong phẫu thuật nắn chỉnh trượt cột sống ngực, lưng - Chất liệu Titanium - Đường kính ≤ 4mm, khoảng cách ren 2.0 - 2.2mm, dài 25 - 45mm - Đầu vit có góc xoay khoảng 45 - 50⁰ - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
187 | 187 | Keo sinh học vá mạch máu bằng hỗn hợp keo gelatin và chất đông máu thrombin, 5 ml | Keo sinh học cầm máu - Thành phần hỗn hợp keo gelatin kết dính và chất tạo đông máu thrombin - Thể tích tối thiểu 5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 190
188 | 188 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng, lỗ khóa đơn hình tròn | Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng - Chất liệu Titanium - Dày khoảng 2 - 3mm - Lỗ khóa đơn hình tròn, khoảng 3 - 12 lỗ - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 18
189 | 189 | Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay mặt lòng | Nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương quay mặt lòng - Chất liệu Titanium - Có khoảng 2 -11 lỗ - Dài từ 45 - 130mm, trái/ phải - Dày 2.0 - 2.2mm, rộng 7 - 22mm - Tương thích với vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 7
190 | 190 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, bằng 96L/4D PLLA (Poly L-Lactic Acid), đường kính 5 - 6.5mm | Vít chỉ neo khâu chóp xoay khớp vai dùng cố định chóp xoay vai - Chất liệu 96L/4D PLA (Poly (L-Lactic Acid) - Đường kính khoảng 5 - 6.5mm - Chiều dài 15 - 17mm - Kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
191 | 191 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, bằng PEEK, ren ngược, chỉnh độ căng sau chốt neo | Vít chỉ neo khâu chóp xoay sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai, đính bám dây chằng - Chất liệu Polyether ether ketone - Đường kính khoảng 4.5 - 5.5mm - Vít ren ngược, chỉnh độ căng sau chốt neo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 37
192 | 192 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay, bằng PLLA phủ HA, chỉ đôi, ren chuyển tiếp | Vít chỉ neo khâu chóp xoay dùng trong phẫu thuật Nội soi chóp xoay khớp vai - Chất liệu Poly(L-lactide) tự tiêu, phủ HA - Đường kính 4.5 - 6.5mm - Kèm 2 sợi chỉ đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
193 | 193 | Vít chỉ neo khâu chóp xoay 3.5mm-4.5mm, chỉ siêu bền | Vít chỉ neo khâu chóp xoay dùng trong phẫu thuật Nội soi khớp - Chất liệu: PEEK, kèm chỉ siêu bền UHMWPE - Đường kính 3.5mm - 4.5mm - Ren kép , trục vít rỗng , vít neo được kết nối sẵn với tay đóng - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 20
194 | 194 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, số 2-0, dài 75 - 80 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 2-0, dài 75 - 80 cm, lực giữ vết mổ ít nhất 2 tuần, tiêu hoàn toàn sau 90 - 110 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1656
195 | 195 | Chỉ khâu liền kim, dùng nâng cơ thẩm mỹ, số 0, dài 185 - 190 mm, kim 18G, dài 100 mm | Chỉ khâu liền kim, dùng nâng cơ thẩm mỹ - Chỉ bằng Polydiaxanone, số 0, dài 185 - 190 mm, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Độ bền khi kéo ≥ 0.35 kgf - 1 Kim đầu tù, bằng thép không gỉ, 18G, dài 100 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cây | 112
196 | 196 | Cannula truyền dung dịch liệt tim ngược dòng, cỡ 15Fr, dài tối thiểu 30cm | Cannula truyền dung dịch liệt tim ngược dòng trong phẫu thuật tim - Chất liệu PVC và Silicon, - Thân cannula có lò xo chống gập có thể uốn cong, đuôi nối femal Leur - lock, đầu cannula có bóng chèn và có đường đo áp lực bơm - Kích thước: 15Fr, chiều dài tối thiểu 30cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 5
197 | 197 | Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng, đường kính bóng 8 - 20 mm | Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng 3 mức bơm 12 mm, 15 mm, 18 mm, có dây dẫn - Đường kính bóng 8 - 20 mm - Chiều dài bóng ≥ 5.5 cm - Áp suất bóng 2 - 8 atm (30 - 120 psi) - Chiều dài catheter ≥ 240 cm - Đường kính catheter ≥ 8 Fr - Đường kính kênh làm việc từ 2.8 - 4.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 6
198 | 198 | Bộ mở dạ dày qua da bằng silicon | Bộ mở dạ dày qua da - Chất liệu bằng silicon - Bao gồm: Ống nuôi ăn ≥ 24Fr, thòng lọng kéo, dây dẫn, kim chọc, miếng dán cố định - Đường kính kênh dụng cụ ≥ 2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 15
199 | 199 | Vít vỏ xương cứng đường kính 1.5 - 4.5mm, đầu vít dạng sao, chữ thập và lục giác | Vít vỏ xương cứng - Chất liệu Titanium - Đường kính 1.5 - 4.5mm - Thân vít dài 6 - 60mm - Có dạng đầu vít dạng sao và chữ thập - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 13
200 | 200 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu đỏ | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon - Màu đỏ - Kích thước: dài 40 - 45 cm, rộng 1 - 1.5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 240
201 | 201 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 6-0, dài 75 - 80 cm, 2 kim, dài 9 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 6-0, dài 75 - 80 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 9 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 900
202 | 202 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 8-0, dài 60 - 65 cm, 2 kim, dài 6 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 8-0, dài 60 - 65 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 6 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 180
203 | 203 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, các cỡ | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, các cỡ - Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dây nối bằng polyurethane, không latex, không PVC, không DEHP - Kích cỡ 20G, 22G, dài 15 - 20 mm, chiều dài dây nối 25 - 30 cm - Cấu tạo kim gập góc có đế cố định nối với dây nối, có khóa kẹp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cái | 400
204 | 204 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43 - 50 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 2 Khăn mổ thận lấy sỏi qua da 200 x 270 cm + 1 Khăn có keo 80 x 200 cm + 2 Khăn thấm 30 x 40 cm + 1 Bao chụp đầu đèn, kich cỡ L, đường kính 75 - 80 cm + Màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo dính chặt + Túi chứa dịch lỏng với màng lọc và co nối - cấu tạo lỗ 15 x 15 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 20
205 | 205 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 15 x 20 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu: polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 10
206 | 206 | Kim gây tê đám rối thần kinh 21G, 100 mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 21G, dài 80 - 100 mm - Thân kim có chia vạch, mặt vát 30 - 40 độ, cách điện - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc - Có dây dẫn kích thích điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex Dig RC |  | Cái | 240
207 | 207 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 4-0, dài 80 - 90 cm, 2 kim, dài 22 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 4-0, dài 80 - 90 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1224
208 | 208 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 4-0, dài 15 - 20 cm, 1 kim, dài 17 mm, 3/8 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer, số 4-0, có gai, dài 15 - 20 cm, lực giữ vết mổ ít nhất 2 tuần, tiêu hoàn toàn 90 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 17 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 108
209 | 209 | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản, kích thước 272 µm | Sợi truyền quang dùng điều trị sỏi niệu quản - Chất liệu: Lõi sợi bằng thạch anh - Kích thước 272 µm - Chiều dài 2.8 - 3 m - Mức năng lượng phù hợp tối đa 70 W - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy tán sỏi 65 W laser Raykeen |  | Sợi | 3
210 | 210 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 2-0, 70 - 75 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi, kháng khuẩn - Chỉ bằng polyglactin, số 2-0, dài 70 - 75 cm, phủ chất kháng khuẩn, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 26 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Tép | 1080
211 | 211 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực theo dòng chảy | Bộ dẫn lưu dịch não tủy có thang đo áp lực dòng chảy dùng trong phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài 1. Chất liệu bộ dẫn lưu Silicone mềm, nhựa nhiệt 2. Catheter não thất: đặt vào não thất, chất liệu silicone, chiều dài 30 - 40cm, đường kính trong ≤ 1.5mm, đường kính ngoài ≤ 2.8mm 3. Dây dẫn: kết nối một đầu với catheter não thất và đầu còn lại với thang đo thông qua van khoá, dài 30 - 100cm, chất liệu nhựa hoặc tương đương. 4. Túi chứa: chứa dịch não tuỷ, thể tích chứa 500 - 700ml 5. Van điều chỉnh dòng chảy: giúp khoá mở dòng chảy dịch não tuỷ 6. Trocar: đặt vào lõi dây dẫn lúc đặt vào não thất, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, chiều dài tương ứng với catheter não thất 7. Thang đo áp lực dẫn lưu dịch: 0 - 25 mmHg hoặc tương đương - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 25
212 | 212 | Đầu dao 36khz, đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài khoảng 11.7 - 11.8cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô xơ, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao là titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 1.6mm, dài khoảng 11.7 - 11.8cm. Biên độ dao động 165 - 203μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng khoảng 7.5 - 7.8g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích máy Cusa Excel - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
213 | 213 | Chỉ khâu đa sợi liền kim, Polyethylen cao phân tử, kim số 2 | Chỉ khâu đa sợi liền kim dùng trong nội soi khớp vai và gối - Chất liệu Polyethylen cao phân tử - Dài khoảng 78 - 80cm - 1 kim số 2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 90
214 | 214 | Đầu dao 36khz, đường kính khoảng 1.1 - 1.2mm, dài khoảng 11.4 - 11.5cm | Đầu dao 36kHz, là đầu mũi dao dành cho mô canxi hoá, phẫu thuật thần kinh - Đầu dao là titanium - Đường kính khoảng 1.1 - 1.2mm, dài khoảng 11.4 - 11.5cm. Biên độ dao động 117 - 135μm tương ứng với 10 chế độ trên máy chính. - Trọng lượng khoảng 9 - 10g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tương thích máy Cusa Excel - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2
215 | 215 | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành - Chất liệu bằng vải không dệt SMMMS 43 - 50 gsm - Bao gồm: + 2 khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm + 1 khăn trải bàn dụng cụ 120 x 120 cm + 1 khăn phủ vùng sinh dục 19 x 35 cm + 6 khăn có keo 80 x 120 cm + 1 khăn phủ đầu 170 x 230/280 cm + 1 khăn phủ chân 160 x 230 cm + 2 khăn phủ bên 100 x 150 cm + 2 khăn không keo thấm 30 x 35 cm + 1 khăn phủ dụng cụ 150 x 160 cm + 1 khăn phủ dụng cụ có keo 100 x 200 cm + 1 túi dụng cụ 35 x 40 cm + 1 túi kim chỉ 18 x 20 cm: nhựa trong + 2 băng keo 9 x 50 cm + 1 khăn trải bàn 140 x 200 cm: nhựa trong - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 50
216 | 216 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 2-0, dài 80 - 90 cm, 2 kim, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 2-0, dài 80 - 90 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu cắt, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1260
217 | 217 | Dao siêu âm không dây dùng trong mổ nội soi, đường kính 5 mm, dài 30 - 40 cm | Dao siêu âm không dây dùng trong mổ nội soi, tần số ≥ 55000Hz - Chiều dài 30 - 40 cm, đường kính 5 mm - Chiều dài lưỡi dao 5.0 - 15 mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, lưỡi dao cong - Kích thước mạch máu có thể hàn tối đa ≥ 5 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với các dụng cụ không dây đi kèm |  | Cái | 12
218 | 218 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 5-0, dài 75 - 80 cm, 2 kim, dài 13 mm, 1/2 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 5-0, dài 75 - 80 cm, phủ polyethylene glycol - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 13 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 792
219 | 219 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, đa sợi, số 1, dài 70 - 75 cm, 1 kim, dài 31 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin, số 1, dài 70 - 75 cm, phủ chất kháng khuẩn, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 31 mm, 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 2664
220 | 220 | Keo sinh học, 4 ml | Keo sinh học cầm máu - Chất liệu hydrogel tổng hợp - Thể tích tối thiểu 4 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 60
221 | 221 | Kẹp cầm máu, ngàm dài 7.0 - 8.0 mm | Kẹp cầm máu dùng cầm máu trong cắt polyp ống tiêu hóa - Cấu tạo góc ≥ 135 độ - Chiều dài ngàm 7.0 - 8.0 mm - Tương thích loại tay cẩm gắn kẹp cầm máu xoay được - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1800
222 | 222 | Bộ khăn sanh mổ có túi | Bộ khăn sanh mổ có túi Bao gồm: - 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp SMMMS 35 - 50 gsm) - 1 Khăn sanh mổ có túi chứa dịch: + khăn sanh mổ: * Kích thước 240 x 455 cm * Chất liệu vải bán thấm 60 - 70 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới, có vùng thấm hút đặc biệt xung quanh phẫu trường + Màng phẫu thuật: * Kích thước 30 x 32 cm * Chất liệu Polyurethane mỏng dẻo, dính chặt khi phẫu thuật + Túi chứa dịch * kích thước 75 x 105 cm * chất liệu nhựa * có vạch chia chính xác từng ml từ 0 - 2000 ml - 1 Khăn lót nôi 98 x 120 cm, chất liệu vải bán thấm 60 - 70 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới, có vùng thấm hút xung quanh phẫu trường - 4 Khăn thấm 30 x 40 cmchất liệu vải siêu thấm 65 - 70 gsm - 2 Khăn em bé 60 x 100 cmchất liệu vải siêu thấm 65 - 70 gsm - Tất cả kích thước sai số cho phép ± 5% - Chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - 4, chống thấm cồn - Các đường nối được ép chắc chắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 1200
223 | 223 | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | Đinh Kirschner hai đầu nhọn - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính tối thiểu 1.0mm, đường kính tối đa 2.5mm - Dài tối thiểu 150mm, dài tối đa 300mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 140
224 | 224 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride, định hình 3D | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 10 - 12 cm, dọc 13 - 15 cm - Khả năng chịu lực ≥ 16 N/ cm - Định hình lưới 3D - Đường kẽ định hình không gian: có - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 60
225 | 225 | Chỉ khâu liền kim, dùng điều trị và trẻ hóa làn da, số 7-0, dài 30 - 40 mm, kim 31G, 30 mm | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da - Chỉ bằng Polydiaxanone, số 7-0, dài 30 - 40 mm, thời gian tiêu tối thiểu 6 tháng - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, 31G, dài 30 mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO |  | Cây | 8625
226 | 226 | Dụng cụ thắt polyp | Dụng cụ thắt polyp dùng để cầm máu trước thủ thuật cắt polyp trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu: nylon - Lọng thắt cầm máu đã lắp sẵn với tay cầm nhựa - Lọng thắt có đường kính ≤ 30 mm - Chiều dài làm việc 2250 - 2350 mm - Đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 30
227 | 227 | Chỉ khâu tiêu, bằng Lactomer 9-1, đa sợi số 0, dài 80 - 90 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1, số 0, dài 80 - 90 cm, lực căng kéo 138 - 140% USP (tiêu chuẩn dược điển Mỹ và châu Âu) - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 1080
228 | 228 | Clip mạch máu, chiều cao clip khi mở 6 - 6.4 mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Chiều cao clip khi mở 6 - 6.4 mm, chiều dài clip khi đóng từ 8.8 - 9 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với kìm kẹp clip có tại bệnh viện |  | Cái | 3996
229 | 229 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài 80 - 90 cm, 2 kim, dài 10 mm, 3/8 C, miếng đệm 2 x 3.5 mm | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 6-0, dài 80 - 90 cm, có miếng đệm 2 x 3.5 mm - 2 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 10 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 180
230 | 230 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 25 cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25 cm - Khả năng chịu lực ≥ 32 N/ cm theo chiều dọc, ≥ 22 N/ cm theo chiều ngang - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Miếng | 10
231 | 231 | Nẹp dọc cột sống lưng, dài 250 - 500mm, đường kính khoảng 5.5mm | Nẹp dọc cột sống lưng - Chất liệu titanium - Chiều dài 250 - 500mm, đường kính tối thiểu 5.5mm, nẹp thẳng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 25
232 | 232 | Kim gây tê tủy sống, đầu kim bút chì 27G | Kim gây tê tủy sống - Kim gây tê tủy sống bằng thép không gỉ, cỡ 27G, dài 85 - 90 mm - Kim dẫn đường bằng thép không gỉ, cỡ 22G, dài 30 - 35 mm - Đầu kim dạng bút chì giúp giảm tổn thương mô - Chuôi kim trong suốt, có phản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 200
233 | 233 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 1, dài 75 - 80 cm, 1 kim tam giác, dài 30 mm, 3/8 C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 1, dài 75 - 80 cm, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) 50 N - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, dài 30 mm, 3/8 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Tép | 432
234 | 234 | Vít tự tiêu sinh học dùng trong nội soi tái tạo, cố định dây chằng chéo có phủ HA, loại ren cùn, rỗng ruột | Vít tự tiêu sinh học dùng trong nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, cố định dây chằng vào đầu đường hầm xương chày hoặc xương đùi. - Chất liệu sinh học tự tiêu PLLA (Poly-L-Lactic Acid) kết hợp với Hydroxyapatite (HA) - Đường kính 7 - 11 mm; chiều dài 20 - 35mm - Ren cùn, đường kính rỗng khoảng 1 - 2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10
235 | 235 | Áo phẫu thuật cỡ (160 - 165) x (135 - 140) cm | Áo phẫu thuật - Chất liệu vải không dệt SMMMS từ 35 - 43 gsm chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3, chống tĩnh điện - Kích thước (160 - 165) x (135 - 140) cm - Các đường nối được ép chắc chắn - Có 2 khăn thấm, kích thước khoảng (30 - 40) x (40 - 45) cm, thấm hút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 8000
236 | 236 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...), ghim bằng titan | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim bằng titan - Kích thước: * Chiều dài thân dụng cụ 36 - 45 cm * Đường kính dụng cụ ≤ 5 mm * Chiều dài ghim 3 - 5 mm, rộng 4 - 5 mm - cấu tạo: * Hình dạng ghim xoắn ốc * Số lượng ghim 15 - 30/cây - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 15
237 | 237 | Chỉ khâu tiêu, bằng polyglactin, số 1, dài 70 - 75 cm, 1 kim, dài 30 mm, 1/2 C | Chỉ khâu tiêu, tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng polyglactin, số 1, chỉ dài 70 - 75 cm, phủ chất kháng khuẩn, lực căng kéo nút thắt (lực căng của chỉ) tối thiểu 49 N, lực giữ vết mổ 50% ít nhất 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - 1 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 30 mm 1/2 C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Tép | 1008
238 | 238 | Bộ khăn phẫu thuật sọ | Bộ khăn phẫu thuật sọ - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 50 - 55 gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200 cm 1 Khăn phẫu thuật sọ 250 x 300 cm, với vùng thấm mỏng vừa đủ kích thước 40 x 45 cm Màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo, dính tốt, kích thước 20 x 25 cm Túi chứa dịch lỏng có nút xả (không có dây, miệng túi 70 cm, cao 40 cm) Tấm cố định ống dây 1 Khăn đa dụng 70 x 160 cm 4 Khăn có keo 45 x 60 cm 1 Băng keo 9 x 50 cm 2 Khăn thấm 30 x 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Bộ | 100
239 | 239 | Nẹp khóa xương bàn ngón chân, nhiều hình dạng nẹp | Nẹp khóa xương bàn ngón chân - Chất liệu Titanium - Có tối thiếu 5 dạng, có từ 2 - 6 lỗ - Tương thích vít cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 4
240 | 240 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - Chất liệu không mủ cao su - Có kênh phun nước - Đầu thắt trong suốt, có thể nhìn được vật đối diện, có móc kéo dây, có ống nối bơm rửa - Tương thích đầu ống soi: 8 - 12 mm - Đường kính trong đầu thắt ≥ 9.5 Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 100
241 | 241 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn - Chất liệu nhựa trong suốt - Đường kính 60 - 65 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) |  | Cái | 900
242 | 242 | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu, dùng cho tay dao 23 kHz | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu - Có nắp bọc nút bấm bằng silicone, giắc nối 3 chân bằng đồng - Tương thích với tay dao mổ siêu âm 23 kHz cho phép phẫu thuật siêu âm và cầm máu bằng điện cùng một lúc, ngay trên cùng 1 tay dao - Tương thích tay dao CUSA 23 kHz tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 20
243 | 243 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển dày 400µm và 600µm | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển - Kích thước: * Chiều dài catheter 2.5 - 3 m * Đầu tip 1 - 2 mm - Đầu típ phát quang phóng tia tỏa tròn 360° 1 vòng và 2 vòng góc lệch 60 độ so với trục sợi quang - Bước sóng 1400 - 1500 nm - Độ dày 400 µm, 600 µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy NeoV 1470 |  | Cái | 60
244 | 244 | Vít khóa đường kính từ 1.5 - 6.5mm | Vít khóa - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 1.5 - 6.5mm - Chiều dài khoảng 6 - 110mm - Đường kính lõi vít khoảng 1.4 - 5.7mm - Đầu vít có ren khoá, vít tự taro, đầu vít dạng chữ thập và ngôi sao - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 40
245 | 245 | Vít khóa đường kính khoảng 3 - 4mm, đầu vít hình nón khoảng 2° | Vít khóa dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 3 - 4mm, dài 10 - 90mm - Đầu vít hình nón khoảng 2° - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 16
246 | 246 | Vít khóa đa hướng, đầu dạng sao, đường kính 2.5 - 5.0mm | Vít khóa đa hướng, đầu dạng sao - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 2.5 - 5.0mm, dài khoảng 8 - 100mm - Đầu vít có ren khoá đa hướng, vít tự taro - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 50
247 | 247 | Vít khóa đường kính khoảng 2 - 3mm, đầu vít hình nón khoảng 2° | Vít khóa dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu Titanium - Đường kính khoảng 2 - 3mm, dài 8 - 50mm - Đầu vít hình nón khoảng 2° - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 24
248 | 248 | Đĩa đệm cột sống cổ chuyển động sinh lý | Đĩa đệm cột sống cổ chuyển động sinh lý dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước - Chất liệu Có 2 bề mặt Endplate bằng titanium, polymer polyether ether ketone (PEEK) - Chiều ngang tối thiểu 16mm, chiều ngang tối đa 18mm, dài ≥ 15mm, chiều cao tối thiểu 5mm, chiều cao tối đa 8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 9
249 | 249 | Đĩa đệm cột sống lưng thẳng, cao 6 - 16mm | Đĩa đệm cột sốt lưng thẳng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực - Chất liệu polymer polyether ether ketone (PEEK) hoặc tương đương - Độ nghiêng khoảng 0º - 8º, cao 6 - 16mm, sâu 28 - 32mm, rộng 10 - 12mm - Đầu thẳng - Có điểm đánh dấu cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 10