## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cáp nối Catheter cắt đốt điện sinh lý tim | Cáp nối Catheter cắt đốt điện sinh lý tim - Chiều dài ≥ 2.5m - Tương thích máy cắt đốt điện sinh lý IBI 1500 của Bệnh viện và Dụng cụ cắt đốt điện sinh lý tim, uống cong khoảng 270°, cỡ 7Fr Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 4
2 | 2 | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim, uống cong khoảng 270°, cỡ 7Fr | Catheter cắt đốt điện sinh lý tim - Chấu liệu: đầu Platinum /Iridium - Cỡ 7Fr, dài ≥ 110cm - Đầu đốt loại 4mm, khoảng cách điện cực là 2 - 5 - 2mm - Kích cỡ nhẫn trong khoảng 1.5 - 2mm - Có thể uống cong khoảng 270° - Tương thích máy cắt đốt điện sinh lý IBI 1500 của Bệnh viện Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 50
3 | 3 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 20 → 21g | Máy tạo nhịp 1 buồng đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 3 Tesla - Điều chỉnh không dây, tự động phát hiện từ trường MRI, có thể hoạt động 14 ngày sau khi lập trình - Trọng lượng trong khoảng 20 - 21g, dày trong khoảng 6 - 7mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 2
4 | 4 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 22 → 24g, cho phép chụp MRI toàn thân 3T | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Điều chỉnh không dây, tự động phát hiện từ trường MRI có thể hoạt động 14 ngày sau khi lập trình - Trọng lượng trong khoảng 22 - 24g, dày trong khoảng 6 - 7mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 30
5 | 5 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, trọng lượng 23 → 24g | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng nhịp theo vận động, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5 Tesla - Có thể ghi lại 4 cơn điện tim ECG tối đa 10s mỗi cơn, và 75% tiền sử cơn ở cả 2 kênh - Có chương trình giảm tạo nhịp thất IRS+, giảm suy tim, nhịp cơ bản lên đến 200bpm - Trọng lượng trong khoảng 23 - 24g, dày trong khoảng 6 - 7mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 53
6 | 6 | Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng, trọng lượng 31→ 32g | Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 3T - Điện cực thất trái 4 cực chuẩn IS-4 - Truyền dữ liệu không dây thông qua kết nối Bluetooth - Tự động đảm bảo phương pháp tái đồng bộ tim - Trọng lượng trong khoảng 31 - 32g Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 3
7 | 7 | Máy tạo nhịp, phá rung 2 buồng, trọng lượng 76 → 77g | Máy tạo nhịp, phá rung 2 buồng, cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T - Năng lượng sốc 40J - Có chương trình tránh shock lầm - Thời gian hoạt động > 12 năm - Trọng lượng trong khoảng 76 - 77g, dày 10mm - Bao gồm: máy, dây dẫn, kim chọc Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 2
8 | 8 | Vi ống thông, dài 105 → 150cm | Vi ống thông can thiệp mạch máu tạng và ngoại biên - Chất liệu phủ ái nước - Đường kính đầu xa tối thiểu có cỡ 1.7 F - Chiều dài trong khoảng 105 - 150cm, tối thiểu có 3 cỡ - Tương thích dây dẫn 0.016" Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 100
9 | 9 | Điện cực cắt rạch hình mũi nhọn | Điện cực cắt rạch hình mũi kim 45 độ, dùng cho cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, - Tương thích với ống soi 12 độ và 30 độ - Tương thích với máy cắt đốt cao tần ESG-400 của Bệnh viện |  | cái | 10
10 | 10 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính 8 → 10mm, dài 70 → 80mm | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên dùng thông tĩnh mạch gan xuống tĩnh mạch cửa - Chất liệu Nitinol, phủ PTFE - Đường kính từ 8mm đến 10mm - Chiều dài từ 70mm đến 80mm - Tương thích dụng cụ mở đường 9F Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 6
11 | 11 | Bộ kit cấy ghép hỗ trợ thất trái | Bộ cấy ghép hỗ trợ thất trái: 1. Bơm máu: - Vỏ ngoài chất liệu làm từ Titanium - Kích thước (thân máy bơm): Đường kính < 55 mm - Trọng lượng (thân máy bơm) ≤ 200 g; - Thể tích thân máy bơm: ≤ 80 cc; - Lưu lượng tối thiểu 2,5 L/phút 2. Ống dẫn máu: - Dẫn máu vào bơm: bằng titanium - Dẫn máu từ bơm lên động mạch chủ bằng Polyester dệt tẩm gelatin 3. Cáp bơm có vỏ silcon, dễ kết nối với bộ điều khiển 4. Bộ điều khiển có đèn báo, âm thanh và màn hình hiển thị về trạng thái hoạt động, tình trạng cảnh cho người sử dụng. có có thể sử dụng liên tục trên 15 giờ Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 2
12 | 12 | Bộ dụng cụ đặt thông tiểu | Bộ dụng cụ đặt thông tiểu: - Chất liệu vải không dệt ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3, bao gồm: - 1 khăn gói chống thấm 80 x 80 cm - 1 khăn có lỗ tròn: * Chất liệu vải bán thấm tối thiểu 120 gsm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới * Đường kính khoảng 8 - 9 cm * Kích thước 90 x 90 cm (± 0.1 cm) - Tối thiểu 5 miếng gạc không dệt 8 lớp, 7.5 x 7.5 cm (± 0.1 cm) - Tối thiểu 10 gòn viên - 1 túi gel bôi trơn tối thiểu 4g - 1 kẹp dài khoảng 13 - 15 cm - 1 khay bằng nhựa PVC có 4 ngăn với chiều dài khoảng 23 - 25 cm, chiều rộng khoảng 13 - 15 cm, chiều cao khoảng 3 - 4 cm. - Tiệt khuẩn khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 13000
13 | 13 | Khăn trải bàn dụng cụ, kích thước 200 x 300 cm | Khăn trải bàn dụng cụ - Cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS, tối thiểu 45 gsm) - Kích thước: 200 x 300 cm (± 2cm) - Tiệt khuẩn khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Cái | 500
14 | 14 | Khăn trải bàn dụng cụ, kích thước 165 x 200 cm | Khăn trải bàn dụng cụ - Cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS, tối thiểu 45 gsm) - Kích thước: 165 x 200 cm (± 2cm) - Tiệt khuẩn khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Cái | 1000
15 | 15 | Bộ khăn phẫu thuật chi dưới | Bộ khăn phẫu thuật chi dưới - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3. - Bộ khăn bao gồm: + 2 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) + 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm + 1 Khăn phẫu thuật chi 240 x 310 cm, vùng xung quanh phẫu trường vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới kích thước 70 x 115 cm có lỗ đàn hồi đường kính 10 cm. + 2 khăn phủ 160 x 200 cm + 1 Khăn tiếp cận 90 x 100 cm + 2 Khăn thấm 35 x 40 cm + 1 Bao chi dưới 28 x 85 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 500
16 | 16 | Bộ khăn phẫu thuật chi trên | Bộ khăn phẫu thuật chi trên - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3. - Bộ khăn bao gồm: + 1 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) + 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm + 1 Khăn phẫu thuật chi 200 x 300 cm, vùng xung quanh phẫu trường vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới kích thước 50 x 50 cm, có lỗ đàn hồi đường kính 6 cm. + 1 Khăn tiếp cận 90 x 100 cm + 2 Khăn thấm 35 x 40 cm + 1 Bao chi trên 23 x 50 cm, chất liệu vải bán thấm cấu tạo chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 500
17 | 17 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ khăn phẫu thuật nội soi cột sống - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Bộ khăn bao gồm: * 2 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) * 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm * 1 Khăn phẫu thuật cột sống 220 x 310 cm, lỗ vùng phẫu trường kích thước 20 x 20 cm nằm ở trung tâm, vùng xung quanh phẫu trường vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới thấm kích thước 60 x 60 cm, có túi chứa dịch ở bên tối thiểu 50 lít, có co nối. * 4 khăn phủ có keo 80 x 100 cm * 1 túi dụng cụ 35 x 40 cm * 2 Khăn thấm 35 x 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 500
18 | 18 | Bộ khăn phẫu thuật đầu mặt cổ | Bộ khăn phẫu thuật đầu mặt cổ - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Bộ khăn bao gồm: * 2 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) * 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm * 1 khăn phẫu thuật với kích thước: chiều ngang đầu trên khăn 280 cm, chiều ngang đầu dưới khăn 210 cm, chiều dài toàn bộ khăn 310 cm, vùng xung quanh phẫu trường vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới với kích thước 80 cm x 60 cm, có lỗ đàn hồi kích thước 13 x 13 cm * 2 Khăn thấm 35 x 40 cm, * 1 Màng phẫu thuật 28 x 30 cm, chất liệu PU mỏng dẻo, dính * 1 Túi dụng cụ 40 x 40 cm, 2 ngăn * 1 túi kim chỉ: chất liệu bằng nhựa trong, có 2 ngăn, chiều cao 30 cm, chiều rộng 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 500
19 | 19 | Bộ khăn phẫu thuật cắt phổi | Bộ khăn phẫu thuật cắt phổi - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) * 1 Khăn phẫu thuật cắt phổi 240 x 320 cm, vùng phẫu trường kích thước 30 x 35 cm, vùng xung quanh phẫu trường vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới kích thước 60 x 80 cm, tích hợp 2 túi chứa dịch 2 bên 30 x 40 cm * 4 khăn có keo 100 x 120 cm * 1 khăn trải bàn mayo 60 x 140 cm * 1 túi dụng cụ 40 x 40 cm, có 2 ngăn * 1 túi kim chỉ: chất liệu bằng nhựa trong, có 2 ngăn, chiều cao 30 cm, chiều rộng 40 cm * 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm * 2 Khăn thấm 35 x 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 450
20 | 20 | Bộ khăn phẫu thuật mạch máu chi dưới | Bộ khăn phẫu thuật đầu mặt cổ - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Bộ khăn bao gồm: * 2 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) * 1 Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da 10 x 50 cm * 2 Khăn thấm 35 x 40 cm * 2 khăn lót chi dưới 140 x 160 cm * 1 khăn phủ bán thấm 100 x 120 cm * 1 Khăn phủ đầu 200 x 220 cm, vùng khăn bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới với kích thước 40 x 60 cm * 2 Khăn phủ bên 90 x 100 cm, vùng khăn bán siêu thấm 30 x 40 cm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới * 1 Khăn phủ chân 180 x 200 cm, vùng khăn bán siêu thấm 40 x 40 cm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới * 2 khăn không keo vải bán thấm 35 x 40 cm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới * 1 khăn phủ vùng sinh dục 19 x 35 cm * Bao chi dưới 28 x 85 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | Bộ | 150
21 | 21 | Áo phẫu thuật, cỡ 160 x 140 cm | Áo phẫu thuật - Chất liệu vải không dệt ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3. - Kích thước 160 x 140 cm - Các đường nối được ép chắc chắn - Có tối thiểu 2 khăn thấm, kích thước 40 x 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | cái | 20000
22 | 22 | Áo phẫu thuật, cỡ 150 x 130 cm | Áo phẫu thuật - Chất liệu vải không dệt ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3. - Kích thước 150 x 130 cm - Các đường nối được ép chắc chắn - Có tối thiểu 2 khăn thấm, kích thước 40 x 40 cm - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | cái | 20000
23 | 23 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp ≥ 5 lớp SMMMS, tối thiểu 45 gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn AAMI tối thiểu mức 3 - Chất liệu vải bán siêu thấm tối thiểu 120 gsm, chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới - Băng keo y tế không gây mẫn cảm và kích ứng da - Bộ khăn bao gồm: * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200 cm, chất liệu cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa plastic màu và 1 lớp vải ≥ 3 lớp SMS tối thiểu 45 gsm) * 1 Băng keo 10 x 50 cm * 2 Khăn thấm 35 x 40 cm, chất liệu vải siêu thấm * 4 khăn có keo 100 x 120 cm * 1 Khăn phủ đầu 200 x 250 cm, vùng khăn bán siêu thấm 40 (rộng) x 60 (dài) cm * 2 Khăn phủ bên 100 x 120 cm, vùng khăn bán siêu thấm 40 (rộng) x 70 (dài) cm * 1 Khăn phủ chân 180 x 200 cm, vùng khăn bán thấm 60 (rộng) x 90 (dài) cm * 1 Túi dụng cụ 40 x 40 cm, có 2 ngăn * 1 túi kim chỉ 30 (cao) x 40 (rộng) cm, có 2 ngăn, nhựa trong * 1 Màng phẫu thuật 28 x 30 cm, chất liệu PU mỏng dẻo, dính - Kích thước sai số cho phép ± 5% - Tiệt khuẩn bằng khí EO, đạt chuẩn EN ISO 11135 - Tiêu chuẩn CE theo luật định EU (MDR) class 1s |  | bộ | 3500
24 | 24 | Mũi khoan vùng hàm mặt, loại dài | Mũi khoan dài phẫu thuật vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: + Đường kính 1.6mm ± 0.01mm + Chiều dài mũi khoan: trong khoảng 70 - 75mm (tối thiểu phải có cỡ 72mm) + Chiều dài làm việc: trong khoảng 20 - 25mm (tối thiểu phải có cỡ 22mm) - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
25 | 25 | Mũi khoan vùng hàm mặt, loại ngắn | Mũi khoan ngắn phẫu thuật vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: + Đường kính 1.6mm ± 0.01mm + Chiều dài mũi khoan: trong khoảng 50 - 55mm (tối thiểu phải có cỡ 52mm) + Chiều dài làm việc: trong khoảng 5 - 7mm (tối thiểu phải có cỡ 6mm) - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
26 | 26 | Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm | Vít loại nhỏ cố định xương vùng hàm mặt - Chất liệu: titanium - Đường kính ngoài: trong khoảng 1.5 - 2.3mm (tối thiểu phải có cỡ 1.95mm), đường kính trong 1.25 ± 0.01mm . Bước ren 0.8mm ± 0.01mm - Chiều dài vít có các cỡ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm - Đầu vít có góc trong khoảng 60 - 62˚ - Tương thích "Mũi khoan vùng hàm mặt, loại dài", "Mũi khoan vùng hàm mặt, loại ngắn" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 1000
27 | 27 | Nẹp nhỏ cố định xương gãy vùng hàm mặt, hình chữ X, dạng gấp, 4 lỗ | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, hình chữ X, dạng gấp, 4 lỗ - Chất liệu: titanium - Kích cỡ: rộng 11.2mm ± 0.01mm, dài 15.3mm ± 0.01mm, dày 0.6 - 0.65mm (tối thiểu phải có cỡ 0.6mm) - Dạng gấp bậc thang, độ dày bậc thang nhiều kích cỡ 2, 4, 6, 8, 10, 12mm - Cấu tạo: hình chữ X, 4 lỗ - Tương thích "vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 21
28 | 28 | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, dạng thẳng, 18 lỗ | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, dạng thẳng, 18 lỗ - Chất liệu: titanium - Kích thước: dày trong khoảng 1 - 1.5mm (tối thiểu phải có cỡ 1.0mm), khoảng cách 2 lỗ 5.5mm ± 0.01mm, độ rộng đoạn nối 2 lỗ 2.0mm ± 0.01mm - Chiều dài nẹp 98mm ± 0.01mm - Cấu tạo: dạng thẳng, 18 lỗ - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 54
29 | 29 | Nẹp nhỏ cố định xương gãy vùng hàm mặt, chữ L phẳng, 4 lỗ | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, hình chữ L dạng phẳng, 4 lỗ - Chất liệu: titanium - Kích thước: dày trong khoảng 1.0 - 1.2mm (tối thiểu phải có cỡ 1.0mm), khoảng cách 2 lỗ 5.5mm ± 0.01mm; khoảng cách bắc cầu 8.5mm ± 0.01mm và 11.5mm ± 0.01mm. Rộng 10mm ± 0.01mm, dài 18.5mm ± 0.01mm và 21.5mm ± 0.01mm - Cấu tạo: hình chữ L góc trong khoảng 90 - 92º, dạng phẳng, 4 lỗ, - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 52
30 | 30 | Nẹp nhỏ cố định xương gãy vùng hàm mặt, hình chữ L, dạng gấp, 4 lỗ | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, hình chữ L, dạng gấp, 4 lỗ - Chất liệu: titanium - Kích cỡ: trong khoảng 0.8 - 0.9mm (tối thiểu phải có cỡ 0.8mm), độ dày đoạn gấp tối thiểu có các cỡ 2, 3, 4, 5, 6mm. - Khoảng cách 2 lỗ: 5.5mm ± 0.01mm. - Cấu tạo: hình chữ L, dạng gấp, 4 lỗ - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 1.5 - 2.3mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 36
31 | 31 | Mũi khoan vùng hàm mặt, tương thích vít trong khoảng 2.4 - 2.5mm | Mũi khoan lớn vùng hàm mặt dùng để khoan lỗ đặt vít trong cố định xương gãy vùng hàm mặt - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính: 2.0mm ± 0.01mm - Chiều dài mũi khoan: trong khoảng 7.0 - 7.5cm (tối thiểu phải có cỡ 7.2cm) - Chiều dài mũi khoan: trong khoảng 11 - 11.5cm (tối thiểu phải có cỡ 11cm) - Chiều dài làm việc 2.5 - 3.0cm (tối thiểu phải có cỡ 2.5cm) - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 2.4 - 2.5mm" tại hồ sơ mời thầu |  | Cái | 6
32 | 32 | Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 2.4 - 2.5mm | Vít loại lớn cố định xương vùng hàm mặt - Chất liệu: Titanium - Đường kính ngoài: trong khoảng 2.4 - 2.5mm (tối thiểu phải có cỡ 2.4mm), đường kính trong: 1.6mm ± 0.01mm. Bước ren 1.0mm ± 0.01mm - Chiều dài vít có các cỡ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm - Đầu vít có góc trong khoảng 60 - 62˚ - Tương thích "Mũi khoan vùng hàm mặt, tương thích vít trong khoảng 2.4 - 2.5mm" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 120
33 | 33 | Nẹp lớn cố định giữ chỗ 20 lỗ, trái và phải | Nẹp lớn cố định giữ chỗ 20 lỗ, trái và phải dùng cố định xương gãy vùng hàm mặt - Chất liệu: titanium - Kích thước: Dày 2.0mm và 2.6mm. Khoảng cách từ tâm lỗ đầu đến tâm lỗ cuối trong khoảng 137 - 138mm - Cấu tạo: hình chữ L trái và phải, 20 lỗ (5 lỗ + 15 lỗ) - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 2.4 - 2.5mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 2
34 | 34 | Nẹp lớn cố định giữ chỗ 26 lỗ, trái và phải | Nẹp lớn cố định giữ chỗ 26 lỗ, trái và phải dùng cố định xương gãy vùng hàm mặt - Chất liệu: titanium - Kích thước: Dày 2.0mm và 2.6mm. Khoảng cách từ tâm lỗ đầu đến tâm lỗ cuối trong khoảng 185 - 186mm - Cấu tạo: hình chữ L trái và phải, 26 lỗ (5 lỗ + 21 lỗ) - Tương thích "Vít cố định xương vùng hàm mặt, đường kính trong khoảng 2.4 - 2.5mm" - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 1
35 | 35 | Thân trụ răng cấy ghép implant, kết nối côn | Thân trụ răng cấy ghép implant, kết nối côn dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: titanium - Kích thước: đường kính: trong khoảng 4.0 - 5.8mm (tối thiểu phải có các cỡ 4.0mm, 4.8mm, 5.5mm, 5.8mm) - Tương thích "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1)", "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3)" tại hồ sơ mời thầu - Cấu tạo: dạng thẳng, nghiêng, kết nối côn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 72
36 | 36 | Cây lấy dấu khay mở, các cỡ | Cây lấy dấu khay mở dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: titanium - Kích cỡ: đường kính: trong khoảng 2.5 - 5.0mm (tối thiểu phải có các cỡ 2.8, 3.2mm, 3.3mm, 3.75mm, 4.1mm, 5.0mm), chiều cao trong khoảng 11 - 15mm - Lực vặn: trong khoảng 20 - 25Ncm. - Tương thích "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1)", "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3)" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 250
37 | 37 | Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1) | Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1) - Chất liệu: Titanium + Đường kính tối thiểu có các cỡ 3.3, 3.75, 4.2, 5.0mm + Chiều dài tối thiểu có các cỡ 8, 10, 11.5, 13, 16mm - Đóng gói: 01 chân răng nhân tạo, 01 trụ phục hình tạm thời , 01 mũi khoan hoàn tất, 01 nắp đậy chân răng nhân tạo - Bước ren: 1.5mm - Cổ hình tròn, áp dụng tạo hình thông thường - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 220
38 | 38 | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 1.2cc | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 1.2cc ứng dụng ghép các vùng xương khuyết hỏng, ổ răng, nâng xoang. - Chất liệu: xương heo - Kích thước hạt: trong khoảng 0.25 - 2.0mm - Độ xốp toàn thể: 78.4% - Trọng lượng: ≥ 0.5g - Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 35
39 | 39 | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 1.8cc | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 1.8cc ứng dụng ghép các vùng xương khuyết hỏng, ổ răng, nâng xoang. - Chất liệu: xương heo - Kích thước hạt: trong khoảng 1.0 - 2.0mm - Độ xốp toàn thể: 78.4% - Trọng lượng: ≥ 0.5g - Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 40
40 | 40 | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, 15 x 20mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong thủ thuật cấy ghép implant (chân răng nhân tạo) - Chất liệu: Collagen - Kích thước: 15 x 20mm - Kích thước lỗ: < 0.01µm - Lực kéo căng: 285 ± 75 gram - Thời gian tiêu chậm nhất 6 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 90
41 | 41 | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, 20 x 30mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong thủ thuật cấy ghép implant (chân răng nhân tạo) - Chất liệu: Collagen - Kích thước: 20 x 30mm - Kích thước lỗ < 0.01µm - Lực kéo căng: 285 ± 75 gram - Thời gian tiêu chậm nhất được 6 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 15
42 | 42 | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, 30 x 40mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong thủ thuật cấy ghép implant (chân răng nhân tạo) - Chất liệu: Collagen - Kích thước: 30 x 40mm - Kích thước lỗ < 0.01µm - Lực kéo căng: 285 ± 75 gram - Thời gian tiêu chậm nhất được 6 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 11
43 | 43 | Nắp chụp lành thương cấy ghép implant, kết nối côn, các cỡ | Nắp chụp lành thương cấy ghép implant, kết nối côn dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: titanium - Kích thước: + Loại thuôn (ít nhất 16 kích cỡ): Đường kính: trong khoảng 3.3 - 4.8mm, chiều cao: trong khoảng 2 - 8mm + Loại tiêu chuẩn (ít nhất 16 kích cỡ): Đường kính: trong khoảng 3.9 - 5.8mm, chiều cao: trong khoảng 2 - 8mm + Loại rộng (ít nhất 6 kích cỡ): Đường kính: trong khoảng 5.5 - 6.3mm, chiều cao: trong khoảng 2 - 5mm - Lực vặn trong khoảng 20 - 25Ncm - Tiệt khuẩn - Tương thích "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1)", "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3)" tại hồ sơ mời thầu |  | Cái | 224
44 | 44 | Thân tuốc nơ vit dùng trong nha khoa | Thân tuốc nơ vit dùng để vặn vít cố định xương vùng hàm mặt, kết nối vít và đầu vặn vít, cố định vít vào nẹp và vùng xương gãy - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài: trong khoảng 88 - 120mm (tối thiểu phải có cỡ 89.7mm và 117mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
45 | 45 | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn nghiêng | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn nghiêng có tác dụng nâng đỡ và tiếp nối cho răng phục hình trên chân răng đã cấy ghép - Vật liệu: titanium - Kết nối côn. - Dạng nghiêng: ≥ 17 độ (tối thiểu có cỡ 17 độ và 30 độ) - Đường kính ≥ 4.8mm, chiều cao nướu ≥ 1mm (tối thiểu phải có cỡ 1mm và 2mm). - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 45
46 | 46 | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn thẳng | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn thẳng có tác dụng nâng đỡ và tiếp nối cho răng phục hình trên chân răng đã cấy ghép - Vật liệu: titanium - Dạng thẳng, kết nối côn - Đường kính: ≥ 4.8mm (tối thiểu có cỡ 4.8mm), chiều cao nướu trong khoảng 1 - 5mm (tối thiểu phải có cỡ 1mm, 2mm, 3mm, 4mm) - Chiều cao phần trên trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng ≥ 2.0mm (tối thiểu có cỡ 2.0mm) - Lực vặn 30Ncm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 25
47 | 47 | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 0.6cc | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 0.6cc ứng dụng ghép các vùng xương khuyết hỏng, ổ răng, nâng xoang. - Chất liệu: xương heo - Kích thước hạt: trong khoảng 0.25 - 1.0mm - Độ xốp toàn thể: 78.4% - Trọng lượng: ≥ 0.25g - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
48 | 48 | Màng collagen tự tiêu 15x25mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong kỹ thuật GBR và GTR - Chất liệu: Collagen liên kết chéo gốc đường. - Màng tự tiêu, dai, chắc, dễ tạo hình - Kích thước: 15 x 25mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 5
49 | 49 | Màng collagen tự tiêu 25x30mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong kỹ thuật GBR và GTR - Chất liệu: Collagen liên kết chéo gốc đường. - Màng tự tiêu, dai, chắc, dễ tạo hình - Kích thước: 25 x 30mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 5
50 | 50 | Màng collagen tự tiêu 30x40mm | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn dùng trong kỹ thuật GBR và GTR - Chất liệu: Collagen liên kết chéo gốc đường. - Màng tự tiêu, dai, chắc, dễ tạo hình - Kích thước: 30 x 40mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 5
51 | 51 | Màng xương tự tiêu 10x12.5mm | Màng xương tự tiêu, sử dụng đường để liên kết chéo các phân tử collagen tạo ra khung Collagen, dùng trong kỹ thuật GBR và GTR. - Chiết xuất từ xương heo. - Dày lên và nở ra khi ướt. - Kích thước: 10 x 12.5mm - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
52 | 52 | Màng xương tự tiêu 15x25mm | Màng xương tự tiêu, sử dụng đường để liên kết chéo các phân tử collagen tạo ra khung Collagen, dùng trong kỹ thuật GBR và GTR. - Chiết xuất từ xương heo. - Dày lên và nở ra khi ướt. - Kích thước: 15 x 25mm - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
53 | 53 | Màng xương tự tiêu 25x30mm | Màng xương tự tiêu, sử dụng đường để liên kết chéo các phân tử collagen tạo ra khung Collagen, dùng trong kỹ thuật GBR và GTR. - Chiết xuất từ xương heo. - Dày lên và nở ra khi ướt. - Kích thước: 25 x 30mm - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 10
54 | 54 | Nẹp nhỏ cố định xương gãy vùng hàm mặt, chữ Y, 5 lỗ | Nẹp nhỏ cố định vùng hàm mặt, hình chữ Y, 5 lỗ - Chất liệu: titanium - Độ dày: trong khoảng 0.65 - 0.75mm (tối thiểu phải có cỡ 0.7mm), khoảng cách 2 lỗ 4.5mm ± 0.01mm - Cấu tạo: hình chữ Y, 5 lỗ - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 52
55 | 55 | Bản sao chân răng | Bản sao chân răng, dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: titanium - Kích thước: + Đường kính trong khoảng 3.2 - 5.0mm (tối thiểu phải có cỡ 3.3mm, 3.75mm, 5.0mm), cao trong khoảng 12 - 13mm - Tương thích "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1)", "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3)" tại hồ sơ mời thầu - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 120
56 | 56 | Vật liệu cấy ghép chân răng, đường kính trong khoảng 3.0 - 5.5mm (trong nhổ răng và gắn phục hình tức thì) | Vật liệu cấy ghép chân răng sử dụng thay thế chân răng, trong những trường hợp nhổ răng đặt implant và gắn phục hình tức thì. - Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4 - Kích thước: Đường kính có tối thiểu cỡ 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm; Chiều dài có tối thiểu cỡ 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18mm. - Cấu tạo: Ren cắt hai chiều, kết nối trong, hình nón, lục giác - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 36
57 | 57 | Bản sao chân răng cấy ghép kết nối lục giác, các cỡ | Bản sao chân răng cấy ghép kết nối lục giác, các cỡ dùng làm bản sao chân răng cấy ghép trong quy trình phục hình mão răng đối với cấy ghép chân răng xương gò má - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Kích thước: Đường kính 3.0, 3.5, 3.75, 4.3, 5.0, 5.5mm - Cấu tạo: Kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 27
58 | 58 | Trụ chân răng nhân tạo xương gò má các cỡ | Trụ chân răng nhân tạo xương gò má, các cỡ sử dụng thay thế chân răng, trong những trường hợp mất xương trầm trọng phải cấy ghép vào xương gò má. - Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4. - Kích thước: Đường kính có tối thiểu các cỡ 4.1mm, 5mm; Chiều dài có tối thiểu các cỡ 30, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50, 52.5mm - Cấu tạo: Vật liệu cấy ghép chân răng 0° và 45°, kết nối ngoài dạng lục giác - Tiệt khuẩn -Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 16
59 | 59 | Dụng cụ lấy dấu trụ chân răng nhân tạo các cỡ | Dụng cụ lấy dấu trụ chân răng nhân tạo, các cỡ dùng sao chép vị trí cấy ghép từ trong miệng ra ngoài, cho quy trình phục hình mão răng. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiếu cỡ 3.0, 3.5, 3.75, 4.3, 5.0, 5.5mm. Khay mở với chiều dài: 10mm, 14mm. Khay đóng với chiều dài: 9mm, 13mm - Cấu tạo: Kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 48
60 | 60 | Thân trụ răng cấy ghép cho nhiều đơn vị kết nối lục giác dạng nghiêng 17° và 30° | Thân trụ răng cấy ghép cho nhiều đơn vị kết nối lục giác dạng nghiêng 17° và 30° dùng trong những trường hợp phục hình răng nhiều đơn vị hướng nghiêng 17° và 30°, phục hình bắt vít. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Kích thước: đường kính có tối thiểu các cỡ 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm, Chiều cao nứơu có tối thiểu các cỡ 1.5, 2.5, 3.5 4.5mm - Cấu tạo: bắt vít phục hình dạng nghiêng 17° và 30°, kết nối hình nón lục giác - Yêu cầu kỹ thuật: Có mã màu hệ thống dễ dàng sử dụng, có thể xoay vòng tròn, dễ dàng gắn phục hình. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 40
61 | 61 | Nắp đậy trụ chân răng nhân tạo, các cỡ | Nắp đậy trụ chân răng nhân tạo, các cỡ dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.0, 3.5, 4.3mm - Cấu tạo: Kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 80
62 | 62 | Ống nhựa bảo vệ môi | Ống nhựa bảo vệ môi sử dụng để bao bọc dây cung niti, SS trong chỉnh nha giúp các đầu dây cung không làm tổn thương niêm mạc môi má - Chất liệu: nhựa, không có latex - Chiều dài: ≥ 3m (tối thiểu có loại 3m) - Đường kính: ≤ 0.27mm (tối thiểu có loại 0.27mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485 |  | Cuộn | 100
63 | 63 | Thân trụ răng cấy ghép cho nhiều đơn vị kết nối lục giác dạng thẳng | Thân trụ răng cấy ghép cho nhiều đơn vị kết nối lục giác dạng thẳng dùng trong những trường hợp phục hình răng nhiều đơn vị hướng thẳng, phục hình hình bắt vít. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm, Chiều cao nứơu có tối thiểu các cỡ 1.5, 2.5, 3.5 4.5mm - Cấu tạo: bắt vít phục hình dạng thẳng, kết nối hình nón lục giác - Yêu cầu kỹ thuật: Có mã màu hệ thống dễ dàng sử dụng, có thể xoay vòng tròn, dễ dàng gắn phục hình. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 38
64 | 64 | Trụ chân răng nhân tạo có bao phủ màng sinh học các cỡ | Trụ chân răng nhân tạo có bao phủ màng sinh học, các cỡ sử dụng thay thế chân răng, trong những trường hợp: nâng đỡ và tích hợp mô vùng cổ implant, tăng tích hợp vùng xương D1, nhổ răng đặt implant và gắn phục hình tức thì. - Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4 - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm; Chiều dài có tối thiểu các cỡ 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18mm. - Cấu tạo: bề mặt cấu trúc nano dẫn đến bề mặt nhám và xốp. Cổ màu vàng, ren cắt hai chiều, kết nối trong, hình nón, lục giác. - Yêu cầu kỹ thuật: Siêu ưu nước, tích hợp xương tức thì, ren cắt thuận lợi cho việc chuyển hướng, chính xác, an toàn cho tái định vị phục hình. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 13
65 | 65 | Trụ chân răng nhân tạo song song có bao phủ màng sinh học các cỡ | Trụ chân răng nhân tạo song song có bao phủ màng sinh học, các cỡ sử dụng thay thế chân răng, trong những trường hợp mất răng toàn hàm hoặc bán hàm hoặc có nâng xoang ghép xương, để phục hồi chức năng ăn nhai, nâng đỡ và tích hợp mô vùng cổ implant, tăng tích hợp vùng xương D1. - Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.75, 4.3, 5.0mm; Chiều dài có tối thiểu các cỡ 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18mm. - Cấu tạo: bề mặt cấu trúc nano dẫn đến bề mặt nhám và xốp. Cổ màu vàng, kết nối trong, hình nón, lục giác. - Yêu cầu kỹ thuật: Có thể đặt implant nghiêng đến 45°, quy trình mũi khoan đơn giản, chính xác, an toàn cho tái định vị phục hình tích hợp xương tức thì. - Các bộ phận đi kèm: Có nắp đậy đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 32
66 | 66 | Trụ phục hình thẩm mỹ nghiêng 15° cho chân răng nhân tạo, các cỡ | Trụ phục hình thẩm mỹ 15° cho chân răng nhân tạo các cỡ dùng trong những trường hợp phục hình răng đơn lẻ hướng nghiêng 15°, dán mão răng với xi măng dán trong nha khoa. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm, Chiều cao nướu có tối thiểu các cỡ 1.5, 3, 4.5mm - Cấu tạo: dạng nghiêng 15°, kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 60
67 | 67 | Trụ phục hình thẩm mỹ cho chân răng nhân tạo, các cỡ | Trụ phục hình thẩm mỹ cho chân răng nhân tạo, các cỡ dùng trong những trường hợp phục hình răng đơn lẻ hướng thẳng, dán mão răng với xi măng dán trong nha khoa. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 5.5mm, Chiều cao nướu có tối thiểu các cỡ 1.5, 3, 4.5mm - Cấu tạo: dạng thẳng, kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 88
68 | 68 | Vật liệu cấy ghép chân răng, đường kính trong khoảng 3.75 - 5.0mm (trong mất nhiều răng, có nâng xoang, ghép xương) | Vật liệu cấy ghép chân răng sử dụng thay thế chân răng, trong những trường hợp mất răng toàn hàm hoặc bán hàm hoặc có nâng xoang ghép xương, để phục hồi chức năng ăn nhai. - Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 3.75, 4.3, 5.0mm; Chiều dài có tối thiểu các cỡ 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 15, 18mm. - Cấu tạo: Kết nối bên trong, hình nón, lục giác. - Yêu cầu kỹ thuật: Có thể đặt implant nghiêng đến 45°, quy trình mũi khoan đơn giản, chính xác, an toàn cho tái định vị phục hình. - Các bộ phận đi kèm: Có nắp đậy đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 24
69 | 69 | Cây lấy dấu khay đóng, các cỡ | Cây lấy dấu khay đóng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: titanium - Cấu tạo: khay đóng - Đường kính: trong khoảng 4.0 - 5.5mm (tối thiểu phải có các cỡ 4.0mm, 4.8mm, 5.5mm) - Chiều cao nướu: trong khoảng 2 - 2.5mm - Chiều cao phục hình: trong khoảng 6 - 6.5mm - Lực vặn trong khoảng 20 - 25Ncm. - Tương thích "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng titanium các cỡ (Implant C1)", "Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3)" tại hồ sơ mời thầu Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 250
70 | 70 | Bệ đỡ, bảo vệ và tái tạo mô mềm trong phục hình răng | Bệ đỡ, bảo vệ và tái tạo mô mềm trong phục hình răng được gắn vào thời điểm đặt implant, bảo vệ và tái tạo mô mềm trong phục hình răng. - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Kích thước: đường kính trong khoảng 3-5mm, Chiều cao nướu trong khoảng 2-8mm - Cấu tạo: Kết nối trong và ngoài, lục giác - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 37
71 | 71 | Vật liệu cấy ghép chân răng bằng Titanium các cỡ (Implant V3) | Vật liệu cấy ghép chân răng (Implant V3) giải pháp thay thế cho chân răng bị mất - Chất liệu: Titanium + Đường kính tối thiểu có các cỡ 3.3, 3.9, 4.3, 5.0mm + Chiều dài tối thiểu có các cỡ 8, 10, 11.5, 13, 16mm - Cổ hình tam giác, áp dụng tạo hình cho vùng thẩm mỹ - Đóng gói: 01 chân răng nhân tạo, 01 mũi khoan hoàn tất, 01 nắp đậy chân răng nhân tạo - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 165
72 | 72 | Đài cao su đánh bóng răng | Đài cao su đánh bóng răng trong điều trị nha chu, trám răng, phục hình - Chất liệu: phần đầu bằng cao su, phần thân bằng thép không gỉ - Chiều dài: trong khoảng 2.5 - 3cm - Tương thích Tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm (mã hiệu WE - 56 T/HE - 43 T ) - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 1800
73 | 73 | Dung dịch sát trùng ống tủy | Dung dịch bơm rửa sát khuẩn ống tủy được sử dụng trong quá trình điều trị nội nha - Dạng nước hoặc gel - Thành phần: Citric Acid (≥ 40%) . - Trọng lượng: ≥ 200g - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Lọ | 20
74 | 74 | Nút lành thương trụ chân răng nhân tạo, các cỡ | Nút lành thương trụ chân răng nhân tạo, các cỡ sử dụng cho trụ cấy ghép chân răng, dùng trong thủ thuật, phẫu thuật cấy ghép implant - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính trong khoảng 3.0 - 6.0mm (tối thiểu 3 cỡ), Chiều dài trong khoảng 2.0 - 8.0mm (tối thiểu 3 cỡ) - Cấu tạo: Kết nối hình nón lục giác - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Cái | 140
75 | 75 | Sáp lá | Sáp lá dùng trong phục hình răng - Thành phần: sáp nến - Kích thước: 17 x 10 x 0.2cm (± 15%), hình chữ nhật - Trọng lượng: ≥ 200g |  | Hộp | 50
76 | 76 | Keo quang trùng hợp trám răng | Keo quang trùng hợp dùng trong trám răng giúp tăng độ kết dính của vật liệu trám vào men răng - Thành phần: + Keo kích hoạt: Dung dịch Ethanolic aryl sulfonate + Keo A: Nhựa matrix Bis-GMA ưa nước, chất xúc tác + Keo B: Nhựa matrix Bis-GMA ưa nước, benzoyl peroxide - Phù hợp để gắn chốt, tái tạo cùi, kết dính các vật liệu trám răng, men răng và ngà răng. - Đóng gói: 1 lọ keo A 5ml, 1 lọ keo B, 1 lọ keo kích hoạt 5ml, 1 tuýp tạo nhám và phụ kiện - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Bộ | 75
77 | 77 | Thun buộc mắc cài, cố định hàm mặt | Thun buộc mắc cài, cố định hàm mặt trong thủ thuật chỉnh hình hàm mặt - Chất liệu: cao su latex thiên nhiên - Đường kính vòng thun 3/8" (9.35mm) - Lực kéo: ≥ 14 Oz - Tương thích với dụng cụ đặt thun, cố định hàm, mắc cài chỉnh nha. - Quy cách đóng gói: ≥ 100 cái/gói - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Gói | 220
78 | 78 | Lò xo kéo răng để tạo khoảng trống trên cung hàm, các cỡ | Lò xo kéo răng các cỡ tạo khoảng trống trên cung hàm, sắp đều các răng trong thủ thuật chỉnh nha - Chất liệu: Niken titan - Kích thước khi mở ≥ 15mm (có tối thiểu cỡ 15mm) - Khi lò xo đặt trên dây cung và nén ở giữa các mắc cài đạt đến kích thước: ≤ 3mm (có tối thiểu cỡ 3mm) - Đường kính trong: ≥ 0.035 inch (có tối thiểu cỡ 0.035 inch) - Lực nén trong khoảng 100 - 200gm (tối thiểu 3 mức 100, 150, 200gm) - Cấu tạo: Hai đầu hình tròn dẹp, một đầu to, một đầu nhỏ, lò xo nằm giữa |  | Sợi | 45
79 | 79 | Cannula truyền dung dịch liệt tim qua gốc động mạch chủ, cỡ 12G, 14G, dài ≥ 30cm | Cannula truyền dung dịch liệt tim qua gốc động mạch chủ trong phẫu thuật tim ít xâm lấn - Chất liệu Cannula bằng PVC, nòng trong bằng thép không gỉ - Cannula dạng thẳng đầu có nút chặn và cố định, đuôi nối female Leur - lock - Có tối thiểu các cỡ 12G, 14G, chiều dài ≥ 30cm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 60
80 | 80 | Đầu đo cung lượng tim tương thích với monitor EV 1000 | Đầu đo cung lượng tim tương thích với monitor EV 1000 tại Bệnh viện - Theo dõi huyết động ít xâm lấn, cung cấp các chỉ số huyết động chuyên sâu: CCO, CCI, SV, SVI, SVV, DO2 - Bộ cảm biến với dây áp lực dài 60 inch (152cm), các chỉ số huyết động được tự động cập nhật với tần suất mỗi 20 giây/ lần. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 290
81 | 81 | Miếng ghép tạo hình mũi, (50 x 10 x 8 x 6) mm (± 0.5) | Miếng ghép tạo hình mũi - Chất liệu: bằng ePTFE (expanded Polytetrafluoroethylene) - Kích thước: (50 x 10 x 8 x 6) mm (± 0.5) (chiều dài x chiều rộng đầu to x chiều rộng đầu nhỏ x độ dày) - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Miếng | 250
82 | 82 | Miếng ghép tạo hình mũi, cỡ (60 x 11 x 9 x 7) mm (± 0.5) | Miếng ghép tạo hình mũi Chất liệu: bằng ePTFE (expanded Polytetrafluoroethylene) - Kích thước: (60 x 11 x 9 x 7) mm (± 0.5) (chiều dài x chiều rộng đầu to x chiều rộng đầu nhỏ x độ dày) Tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Miếng | 140
83 | 83 | Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 9cm - 13.5cm | Túi đặt ngực - Chất liệu silicone gel - Hình tròn, bề mặt nano - Có lớp sắc tố để nhận biết lớp rào cản cấy ghép - Có chip bên trong túi - Kích thước: - Đường kính: 9 - 13.5cm - Thể tích: 155cc - 550cc (tối thiểu 15 thể tích) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 350
84 | 84 | Chăn làm ấm thân trên, người lớn | Chăn làm ấm thân trên, người lớn - Vật liệu gồm màng polyethylene bên trong và lớp vải không dệt bên ngoài, chống thấm dịch, chống rách, không có chất cao su gây dị ứng - Tia X xuyên qua chăn không bị cản trở. - có 3 lớp (lớp chống thấm bên trên, lớp liên kết chống phồng ở giữa, và lớp phân phối khí ấm với nhiều lỗ nhỏ bố trí đều nhau) - Kích thước: (205-209) x (70-75) cm (chưa căng phồng); (180-185) x (60-65) cm (đã căng phồng) - Có hai vị trí kết nối ống thổi linh hoạt - Chứng nhận: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tương thích máy sưởi ấm người bệnh WarmTouch hiện có tại Bệnh viện |  | Cái | 387
85 | 85 | Chăn làm ấm bệnh nhân toàn thân | Chăn làm ấm toàn thân người lớn - Vật liệu gồm màng polyethylene bên trong và lớp vải không dệt bên ngoài, chống thấm dịch, chống rách, không có chất cao su gây dị ứng - Tia X xuyên qua chăn không bị cản trở hoặc ảnh hưởng. - có 3 lớp (lớp chống thấm bên trên, lớp liên kết chống phồng ở giữa, và lớp phân phối khí ấm với nhiều lỗ nhỏ bố trí đều nhau) - Kích thước: (100-105) x (200-205) cm (chưa căng phồng); (82-85) x (185-200) cm (đã căng phồng) - Chứng nhận: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tương thích máy sưởi ấm người bệnh WarmTouch hiện có tại Bệnh viện |  | Cái | 1800
86 | 86 | Tấm lót 37cm x 36m (± 05%) | Tấm lót - Chất liệu: mặt trên vải Rayon, mặt dưới Nylon, không chứa latex - Kích thước: 37cm x 36m (± 05%) - Chứng nhận CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO 13485 |  | Miếng | 28000
87 | 87 | Bộ cảm biến đo đường huyết liên tục thời gian thực | Bộ cảm biến đo đường huyết liên tục thời gian thực - Phạm vi chỉ số glucose trong cảm biến: 30 đến 500 mg/dL - Thời gian sử dụng cảm biến: tối đa 14 ngày - Điều kiện vận hành: 5 – 40 ̊C - Truyền dữ liệu liên tục và tự động cập nhật theo thời gian thực - Chống nước của bộ máy đo: có thể ngâm nước ở độ sâu 1- 2.5m trong vòng 1 giờ - Đạt chất lượng ISO 13485 - Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng tin cậy, có trên tạp chí uy tín. |  | Bộ | 150
88 | 88 | Kim điện cơ 26G | Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần, dùng để ghi nhận sóng điện cơ. - Chất liệu: thân kim bằng thép không gỉ, cảm biến bằng vonfram (W), đầu nối điện cực kim bằng CuZn/Au. Đầu nối kim mạ vàng, mũi kim được vát Robotic để chèn kim tốt hơn và giảm đau. - Kích cỡ: dài 40 - 42mm, đường kính kim 0.45 0.07mm² 0.46mm, 26G, diện tích ghi 0.07mm2 - Đạt tiêu chuẩn môi trường: không mù latex, không PVC - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy điện cơ Sierra Summit Cadwell và Medtronic và Neurosoft tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE/MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 12000
89 | 89 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm thép không gỉ miếng lót Polyethylene, chuyển động đôi, có ≥ 1 quai bắt vít trên bờ ổ cối | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi xương đùi - Chất liệu: Hợp kim Titanium, phủ Titanium và Hydroxyapatite - Có rãnh chống lún mỗi bề mặt trước và sau - Góc cổ thân trong khoảng 125 - 135 độ - Chiều dài có ≥ 10 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 120 - 140mm 2. Ổ cối - Chất liệu: thép không gỉ, toàn bộ bề mặt ngoài ổ cối được phủ 1 lớp Titanium Hydroxyapatite - Có ≥ 10 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 40 - 44mm - Trên vành ổ cối có ≥ 1 quai bắt vít phía trên bờ ổ cối hướng về xương chậu và ≥ 2 lỗ vít bên trong ổ cối tại vị trí xương mu và xương ngồi - Ổ cối được thiết kế theo kiểu chuyển động đôi 3. Chỏm - Chất liệu thép không gỉ 4. Lót ổ cối - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử 5. Vít bắt bờ ổ cối - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính: trong khoảng 4 - 6mm. Chiều dài ≥ 20mm, có ≥ 4 cỡ vít Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 8
90 | 90 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm thép không gỉ miếng lót Polyethylene, chuyển động đôi, có 2 quai bắt vít trên bờ ổ cối | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi xương đùi - Chất liệu hợp kim Titanium, phủ 1 lớp Hydroxyapatite - Góc cổ thân 130 độ. - Chiều dài có ≥ 10 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 110 - 120mm 2. Ồ cối - Chất liệu: thép không gỉ, toàn bộ bề mặt ngoài ổ cối được phủ 1 lớp Titanium và lớp Hydroxyapatite - Có ≥ 10 cỡ, trong đó có cỡ trong khoảng 40 - 44mm - Ổ cối thiết kế chuyển động kép - Vành ổ cối có 2 quai mỗi quai bắt 2 vít và 1 móc cố định nằm sau bờ ổ cối, 2 vít bên trong ổ cối . 3. Chỏm - Chất liệu: thép không gỉ 4. Lót ổ cối - Chất liệu Polyethylene cao phân tử 5. Vít ổ cối tự taro - Chất liệu - Đường kính: trong khoảng 4 - 5mm. Chiều dài ≥ 20mm có ≥ 5 cỡ vít Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 5
91 | 91 | Đinh Kirschner một hoặc hai đầu nhọn | Đinh Kirschner một hoặc hai đầu nhọn - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính có tối thiểu 3 cỡ trong khoảng 1.0 - 2.5mm - Chiều dài có tối thiểu cỡ 150mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc Tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 450
92 | 92 | Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng | Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng - Chất liệu: CoCrMo, Titanium và UHMWPE - Mâm chày có 4 - 5 cỡ - Chiều dài lồi cầu: 70mm, có khớp nối với chuôi khớp cố định ống tủy. - Cỡ mâm chày tương thích với size lồi cầu: 2/4/6/8/10 . - Đệm mâm chày cao: 9mm. - Xi măng - Tương thích với "Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu", "Khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2
93 | 93 | Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu | Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu - Chất liệu: Titanium - Côn 12/14, Góc nghiêng 135 độ - Chiều dài cổ có tối thiều cỡ 50mm - Đường kính thân tối thiều có cỡ 24mm - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng", "Khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
94 | 94 | Khớp nối đầu xa lồi cầu | Khớp nối đầu xa lồi cầu - Chất liệu: Titanium và UHMWPE - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 105, 115, 125, 135mm - Đường kính: trong khoảng 11 - 13mm, mỗi bước tăng 1mm - Chiều dài modul kết nối trong khoảng 30 - 60mm, mỗi bước tăng 10ml - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần lồi cầu bản rộng", "Chuôi khớp nối đầu xa lồi cầu" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
95 | 95 | Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng | Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng - Chất liệu: CoCrMo, Titanium và UHMWPE - Kích cỡ mâm chày: 2(58mm)/ 4(64mm)/ 6(70mm)/ 8(76mm)/ 10(82mm). - Chiều dài mâm chày: 62mm, có khớp nối với chuôi khớp cố định ống tủy. - Cỡ lồi cầu tương thích với size mâm chày: 2/ 4/ 6/ 8/ 10 . - Đệm mâm chày cao: 9mm. - Xi măng - Tương thích với "Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bộ | 2
96 | 96 | Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối | Chuôi khớp nối mâm chày cho khớp gối - Chất liệu: Titanium. - Chiều dài khớp nối ≥ 8 cỡ, trong khoảng 40 - 120mm, mỗi bước tăng 10mm - Đường kính khớp nối có tối thiểu cỡ 24mm - Tương thích với "Bộ khớp gối với phần mâm chày bản rộng" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 2
97 | 97 | Bộ đinh nội tủy thân xương chày, rỗng nòng, ≥ 4 cỡ đường kính | Bộ đinh nội tủy thân xương chày 1. Đinh rỗng nòng đa hướng, có khung định vị 3 chiều cho xương chày. Bề mặt trơn láng, có một đầu thuôn nhọn. Cổ đinh dài tạo góc nghiêng cố định so với thân 10°. - Chất liệu đinh hợp kim Titanium - Đường kính có tối thiểu cỡ 8.2, 9, 10, 11mm. - Chiều dài trong khoảng 240 - 360mm, bước tăng 20mm 2. Vít khóa đầu gần tạo khung định vị 3 chiều - Đường kính có tối thiểu cỡ 4.8mm - Chiều dài trong khoảng 25 - 90mm, mỗi bước tăng 5mm 3. Vít khóa ngoại biên/đầu xa - Đường kính có tối thiểu cỡ 4.5mm - Chiều dài trong khoảng 25 - 70mm, mỗi bước tăng 5mm. 4. Nắp khóa - Kích thước trong khoảng 0 - 15mm, mỗi bước tăng 5mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Bộ | 14
98 | 98 | Bơm rửa vết thương bằng sóng xung với 2 tốc độ | Bơm rửa vết thương bằng sóng xung với 2 tốc độ: - Tốc độ cao: Lưu lượng dòng chảy ≥ 500 ml / phút, Tần số xung nước ≥ 4 lần /s - Tốc độ thấp: Lưu lượng dòng chảy ≥ 300 ml / phút, Tần số xung nước ≥ 3 lần /s - Áp suất xả xung: 4.4 - 10 Psi Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Cái | 50
99 | 99 | Đầu đốt C3, đốt lạnh dây thần kinh vùng cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt, đường kính 1.3 - 2.1mm | Đầu đốt C3, đốt lạnh dây thần kinh vùng cột sống lưng, cổ và xương cùng cụt - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính: trong khoảng 1.3 - 2.1mm - Thiết kế: Đầu tù Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 2
100 | 100 | Đầu đốt lập thể TC đơn cực dẫn sóng RF đốt nhân sâu trong não, dài 190mm, 300mm (tái sử dụng) | Đầu đốt lập thể TC dẫn sóng RF đốt dây thần kinh não, tái sử dụng - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài: 190mm, 300mm, Đơn cực, chiều dài đầu tiếp xúc: 1.5 - 3.5 - 4mm, đường kính đầu tiếp xúc: trong khoảng 1 - 2mm, đường kính sắc: trong khoảng 2 - 2.2mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 2
101 | 101 | Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu, 45 x 45mm (± 05%) | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu dùng cầm máu, bịt kín vết thương trong phẫu thuật thần kinh - Thành phần cấu tạo từ collagen bò - Bề mặt tiếp xúc với mô có lớp N-hydroxysuccinimide Polyethylene Glycol (NHS-PEG) - Kích thước 45 x 45mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 8
102 | 102 | Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu, 45 x 90mm (± 05%) | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu dùng cầm máu, bịt kín vết thương trong phẫu thuật thần kinh - Thành phần cấu tạo từ collagen bò - Bề mặt tiếp xúc với mô có lớp N-hydroxysuccinimide Polyethylene Glycol (NHS-PEG) - Kích thước 45 x 90mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 8
103 | 103 | Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu, khoảng 27 x 27mm (± 05%) | Miếng keo sinh học dán mô cầm máu dùng cầm máu, bịt kín vết thương trong phẫu thuật thần kinh - Thành phần cấu tạo từ collagen bò - Bề mặt tiếp xúc với mô có lớp N-hydroxysuccinimide Polyethylene Glycol (NHS-PEG) - Kích thước 27 x 27mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 8
104 | 104 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu Polycaprolacton, 100 x 2 x 3.5mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lắp khoảng trống và tái tạo xương đường cắt sọ sau phẫu thuật cắt sọ - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, cỡ 100 x 2 x 3.5mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 60
105 | 105 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu Polycaprolacton, 100 x 3.5 x 4mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lắp khoảng trống và tái tạo xương đường cắt sọ sau phẫu thuật cắt sọ - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, cỡ 100 x 3.5 x 4mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 55
106 | 106 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu, Polycaprolacton tái tạo lỗ khoan sọ trong phẫu thuật shunt, dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu tái tạo các lỗ khoan sọ trong phẫu thuật đặt shunt - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, dày trong khoảng 0.5 - 30mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 30
107 | 107 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu, Polycaprolacton tái tạo lỗ khoan sọ, dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu tái tạo các lỗ khoan sọ - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, hình dáng tròn - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, dày trong khoảng 0.5 - 30mm Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 30
108 | 108 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu, Polycaprolacton, cỡ 25 x 25 x 1.25mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, cỡ 25 x 25 x 1.25mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 23
109 | 109 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu, Polycaprolacton, cỡ 50 x 50 x 1.25mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, cỡ 50 x 50 x 1.25mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 30
110 | 110 | Miếng vá khuyết sọ tự tiêu, Polycaprolacton, cỡ 50 x 50 x 2mm (± 05%), dạng xốp | Miếng vá khuyết sọ não tự tiêu dùng lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, - Chất liệu Polycaprolacton trong khoảng 40 - 85%, dạng xốp, tự tiêu - Kích thước lỗ trong khoảng 250 - 1600µm, cỡ 50 x 50 x 2mm (± 05%) Tiệt khuẩn Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 15