## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: BF-UC190F, Serial: 7211789 | + Hình ảnh có rất nhiều chấm đen + Kênh sinh thiết bị bong tróc và rò rỉ | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CHF-V2, Serial: 2100217 | + Hình ảnh bị lóe sáng + Kênh sinh thiết bị rò rỉ và bong tróc + Bộ phận điều khiển bị gỉ sét | Cái | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: URF-V, Serial: 2140613 | + Đầu ống soi: Nắp đậy bị cháy, dẫn dẫn sáng bị gãy; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết rách và rò rỉ; + Thân ống soi: móp tại nhiều vị trí; + Bộ phận điều khiển: núm xoay thân bị rò rỉ và gỉ sét. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-Q150, Serial: 2104234 | + Hình ảnh bị sai màu hiển thị; + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và nứt; + Bộ phận uốn cong hướng lên không đủ (120 độ) và quá nặng (70 cNm) + Thân ống soi bị mòn; + Núm xoay điều khiển bị rò rỉ + Bộ phận điều khiển núm xoay điều khiển bị rò rỉ; nút điều khiển số 1 có vết cắt, miệng kênh sinh thiết bị biến dạng + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị rò rỉ và gỉ sét. | Cái | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-Q150, Serial: 2821675 | + Hình ảnh bị sai màu hiển thị; + Đầu ống soi: thấu kính chip thu hình có vết trầy xước và mẻ, dây dẫn sáng có vết mẻ; + Bộ phận uốn cong hướng lên không đạt (130 độ) và quá nặng (75 cNm) +Thân ống soi bị mòn; + Bộ phận điều khiển không điều khiển được núm U/D; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị gỉ sét. | Cái | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-H170I, Serial: 2821840 | + Hình ảnh chập chờn , báo lỗi E216 + Đầu dây soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị mẻ; + Thân ống soi bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận điều khiển bị tuột hướng lên; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Dây dẫn chip thu hình có vết cắt và rò rỉ + Bộ phận kết nối điện có vết cắt, gỉ sét và rò rỉ...; + Bộ phận kết nối ống soi bị gỉ sét; | Cái | 1
7 | 7 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-H170I, Serial: 2821841 | + Đầu dây soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Thân ống soi bị nhăn và lão hóa và rỏ rỉ; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa; + Dây dẫn chip thu hình bị nhăn và lão hóa + Bộ phận kết nối ống soi gãy kết nối cấp khí và nước. | Cái | 1
8 | 8 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2858923 | + Đầu ống soi: thấu kính chip thu hình có vết mẻ, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong hướng lên không lên đủ (135 độ), hướng lên quá nặng (100cNm); +Thân ống soi có vết cắt và rò rỉ; + Bộ phận điều khiển không thể khóa chặt núm lên xuống; + Dây dẫn chung bị nhăn và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi bị mòn và dập. | Cái | 1
9 | 9 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2169327 | + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị trầy xước, dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (140 độ), hướng lên quá nặng (100 cNm); + Thân ống soi: bị nhăn, lão hóa và mòn; + Bộ phận điều khiển: không thể khóa chặt núm xoay lên xuống; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa tại nhiều vị trí; + Bộ phận kết nối ống soi: bị mòn và dập. | Cái | 1
10 | 10 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2963839 | + Hình ảnh không hiển thị do bộ phận kết nối điện và chíp thu hình bị hư; + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước, kính dây dẫn sáng bị bể và ố; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (130 độ) và quá nặng (78 cNm); + Thân ống soi: bị mòn và nhăn tại nhiều vị trí; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi bị hư hỏng; + Bo mạch kết nối chíp thu hình hư hỏng. | Cái | 1
11 | 11 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2858921 | + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị trầy xước, thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (170 độ), hướng lên quá nặng (860 cNm); + Thân ống soi: bị mòn và nhăn; + Dây dẫn chung: bị nhăn và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi: chân bị mòn và dập. | Cái | 1
12 | 12 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: GIF-HQ190, Serial: 2169410 | + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình có vết mẻ và trầy xước, kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong: hướng lên không đủ (130 độ) và nặng (86 cNm); + Thân ống soi: bị nhăn tại nhiều vị trí; + Bộ phận điều khiển: núm xoay U/D không được khóa chặt; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa. | Cái | 1
13 | 13 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962646 | + Đầu ống soi: thấu kính dây dẫn sáng bị bể; + Hình ảnh bị ố ở góc trên; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (160 độ) và nặng (78 cNm); + Bộ phận điều khiển: núm xoay điều khiển bị rò rỉ, có chất lỏng ngấm vào và bị gỉ sét; + Dây dẫn chung: bị nhăn. | Cái | 1
14 | 14 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962645 | + Hình ảnh: chức năng lấy nét chậm; + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (140 độ) và nặng (82 cNm); + Bộ phận điều khiển: chốt chặn cáp điều khiển hướng lên bị trượt, thanh chặn vỏ dây cáp điều khiển bị gãy, dây xích điều khiển góc uốn cong bị gỉ sét, núm xoay điều khiển U/D không được khóa chặt, hộp công tắc bị trầy xước nhiều; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa; + Bộ phận kết nối ống soi: bị nứt và rò rỉ. | Cái | 1
15 | 15 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2962505 | + Hình ảnh có vệt mờ; + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước; + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (130 độ) và quá nặng (100 cNm); + Thân ống soi: bị nhăn; + Dây dẫn chung: bị nhăn; + Bộ phận kết nối ống soi: có chất lỏng ngấm vào, chân kết nối bị mòn và dập. | Cái | 1
16 | 16 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2862182 | + Đầu ống soi: thấu kính chíp thu hình bị trầy xước; + Hình ảnh: không hiển thị do chất lỏng ngấm toàn bộ vào ống soi; + Công tắc điều khiển: bị bể, trầy xước, rò rỉ, gỉ sét và có chất lỏng ngấm vào; + Ống soi: chất lỏng ngấm vào và gỉ sét. + Bộ phận uốn cong: hướng xuống không đủ (130 độ) và quá nặng (84 cNm) | Cái | 1
17 | 17 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: TJF-Q180V, Serial: 2506152 | + Đầu ống soi: Thấu kính chíp thu hình có vết nứt, kính dây dẫn sáng bị nứt và mẻ, nắp đậy bị cháy và rò rỉ, lực giữ cần dụng cụ không đạt tiêu chuẩn; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết cắt và rò rỉ; + Thân ống soi: toàn bộ thân ống soi bị nhăn; + Bộ phận điều khiển: núm xoay điều khiển bị rò rỉ; + Dây dẫn chung: bị nhăn và lão hóa. + Bộ phận kết nối điện bị gỉ sét | Cái | 1
18 | 18 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: TJF-160VR, Serial: 2500233 | + Đầu ống soi: thấu kính dây dẫn sáng có vết mẻ, dây cáp cần nâng bị đứt, kênh cần nâng bị rò rỉ; + Bộ phận uốn cong: cao su di động có vết cắt và rò rỉ; + Thân ống soi: bị nhăn và trầy xước; + Bộ phận kết nối ống soi: bộ phận kết nối điện bị gỉ sét và rò rỉ. | Cái | 1
19 | 19 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2163024 | +Hình ảnh không rõ nét do keo dán thấu kính chíp thu hình bị bong tróc toàn bộ. + Đầu ống soi: nắp đậy bị nứt, mẻ và biến dạng, thấu kính chíp thu hình bị mẻ và trầy xước nhiều, kính dây dẫn sáng bị bể; + Bộ phận uốn cong bị gỉ sét; + Thân ống soi bị nhăn, rách và rò rỉ; + Bộ phận điều khiển: dây cáp hướng lên bị tuột, núm xoay U/D không điều khiển được, hộp công tắc bị mẻ và trầy xước nhiều; + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa. | Cái | 1
20 | 20 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, Serial: 7665844 | + Bộ phận kết nối ống soi: bị gỉ sét, báo lỗi E204; + Mặt điều khiển bị ố vàng và gỉ sét | Cái | 1
21 | 21 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CLV-190, Serial: 7457730 | + Bộ phận kết nối ống soi: bị gỉ sét; + Mặt điều khiển bị ố vàng và gỉ sét + Nắp máy bị gỉ sét hư hỏng do chất lỏng. | Cái | 1
22 | 22 | Thay thế linh kiện và sửa chữa thiết bị nội soi mềm của hãng Olympus Model: CF-HQ190I, Serial: 2163165 | + Hình ảnh bị mờ khi chíp thu hình nóng lên + Thấu kính chíp thu hình bị trầy xước, keo dán thấu kính chíp thu hình bị bong tróc toàn bộ + Kính dây dẫn sáng bị bể + Bộ phận uốn cong có chất lỏng ngấm vào + Thân ống soi bị rách và rò rỉ + Núm xoay điều khiển U/D không được khóa chặt bởi cần khóa điều khiển và bị xoay cùng nhau + Hộp công tắc điều khiển bị trầy xước nhiều + Dây dẫn chung bị nhăn và lão hóa + Chân tiếp xúc của bộ phận kết nối điện bị biến dạng và mòn | Cái | 1