## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Máy chạy thận nhân tạo | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời gian giao hàng trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 1. Thông tin chung: - Lọc máu thường (HD – Hemodialysis) - Lọc máu siêu lọc (UF – Ultrafiltration) 2. Hệ thống bơm máu: - Lưu lượng bơm máu: 50 – 600 ml/phút - Áp lực tĩnh mạch: -50 đến +500 mmHg - Áp lực động mạch: -300 đến +500 mmHg 3. Hệ thống dịch lọc: - Dẫn dịch bicarbonate và axetat - Kiểm soát độ dẫn điện: 12 – 16 mS/cm - Nhiệt độ dịch lọc: 30 – 39°C - Siêu lọc (UF): 0 – 4,0 l/h, độ chính xác ±1% - Giám sát áp lực dịch lọc: -700 đến +700 mmHg 4. Tính năng an toàn: - Cảm biến khí tĩnh mạch: Phát hiện bọt khí trong máu - Cảm biến rò rỉ máu: Hệ thống quang học tự động phát hiện - Giám sát nhiệt độ dịch lọc: Cảnh báo khi có sai lệch - Tự động xả khí, sục rửa và khử trùng nội bộ 5. Nguồn điện & tiêu thụ năng lượng: - Điện áp: ~ 220V / 50Hz - Công suất tiêu thụ: 1500 – 2000 VA 6. Màn hình & giao diện điều khiển: - Màn hình LCD/TFT màu, hiển thị đầy đủ thông số điều trị - Điều khiển bằng núm xoay hoặc màn hình cảm ứng (tùy dòng máy) - Lưu trữ và hiển thị thông số bệnh nhân | Cái | 1