## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống soi bể thận 12 độ, chiều dài 22 cm, đường kính 12Fr. | Ống soi quang học bể thận: Cấu tạo: - Góc soi 12 độ - Thị kính gập góc - Chiều dài: 22 cm (±3%) - Vỏ dụng cụ: 12 Fr. - Kênh làm việc: 6.7Fr. - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn (số lượng: 01 cái) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 460x150x80 mm (±3%) - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
2 | 2 | Ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr | Ống vỏ ngoài phẫu thuật Cấu tạo: + Kích cỡ 16.5/ 17.5 Fr. + Chiều dài: 15 cm (±3%) + Dùng để tưới và hút liên tục - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
3 | 3 | Ống thông sử dụng với ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr | Ống thông Cấu tạo: + Có kênh trung tâm và kênh lệch tâm thứ hai cho dây dẫn + Sử dụng với ống vỏ ngoài 16.5/ 17.5 Fr. - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
4 | 4 | Ống soi niệu quản bể thận 6 độ, đường kính 6.5 Fr. | Ống soi niệu quản bể thận nhỏ 6 độ Cấu tạo: - Góc soi 6 độ - Thị kính gập góc - Chiều dài: 43 cm (±3%) - Đường kính đầu xa: 6.5 Fr. - Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 7 Fr. - 9.9 Fr. - Kênh làm việc 4.8 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 4 Fr. - Có kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Khóa điều khiển dòng chảy (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 644x150x80 mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
5 | 5 | Ống soi niệu quản bể thận 6 độ, đường kính 8 Fr. | Ống soi niệu quản bể thận Cấu tạo: - Góc soi 6 độ - Thị kính gập góc - Chiều dài: 43 cm (±3%) - Đường kính đầu xa: 8 Fr. - Đường kính ngoài ống soi tăng dần từng bậc từ 9.5 Fr. - 12 Fr. - Kênh làm việc 6 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. - Có kênh làm việc có thể tưới rửa được - Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: + Cổng dụng cụ với nắp chặn nước, 01 kênh (số lượng: 01 cái) + Nắp chặn nước (số lượng: 01 gói (10 cái)) + Ống nối khóa LUER, đường kính ống 9 mm (số lượng: 01 cái) + Ống nối khóa LUER, có khóa nước, tháo rời được (số lượng: 01 cái) + Khóa điều khiển dòng chảy (số lượng: 01 cái) + Dụng cụ hỗ trợ chèn, dùng với dây dẫn (số lượng: 01 cái) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi, kích thước (dài x rộng x cao): 644x150x80 mm - Tương thích với hệ thống nội soi của hãng Karl Storz có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
6 | 6 | Ống soi bàng quang, 30 độ, chiều dài 30 cm, đường kính 4mm | Ống soi bàng quang Cấu tạo: - Hướng nhìn 30 độ - Đường kính: 4 mm - Chiều dài: 30 cm (±3%) - Khay lưới đựng ống soi để làm sạch, tiệt khuẩn và bảo quản ống soi - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
7 | 7 | Dây dẫn sáng chiều dài 230 cm, đường kính 3,5 mm | Dây cáp quang học - Cấu tạo: + Chiều dài 230 cm (±3%) + Đường kính 3,5 mm - Tương thích với ống soi quang học hãng Karl Storz, model: 27830KAK có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO 13485/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7