## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN, MÁY ĐO ĐIỆN TIM, MÁY SỐC TIM |  |  | 0
2 | 2 | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) : - Phạm vi đo: từ 6cm đến 11cm; bề rộng bao đo: 4cm (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
3 | 3 | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần: - Phạm vi đo: từ 8cm đến 13cm, bề rộng bao đo: 5cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 45
4 | 4 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 23cm đến 33cm, bề rộng bao đo: 13cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 450
5 | 5 | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn cỡ lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 33cm đến 45cm, bề rộng bao đo: 15cm (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
6 | 6 | Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Ống hơi đo huyết áp: - Kích thước: dài 350cm, (±5%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 75
7 | 7 | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 nhi, sơ sinh: - Sử dụng cho nhi, sơ sinh kẹp ngón tay, ngón chân hoặc mu bàn chân - Dài: 160 cm, (±5%). - Vệ sinh được bằng nước trước và sau khi tiệt trùng, khử trùng bằng dung dịch Glutaraldehyde với nồng độ 2.0% - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: ≥ IPX7. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 45
8 | 8 | Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Đầu dò SpO2 người lớn: - Kích thước dài: 1.6m, (±5%). - Độ chính xác SpO2: 80% ≤ SpO2 ≤ 100%: ±2%SpO2; 70% ≤ SpO2 ≤ 80%: ±3%SpO2 - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: ≥ IPX4. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 750
9 | 9 | Dây nối cho đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cho đầu dò SpO2: - Dài: 250cm, (±5%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 75
10 | 10 | Cáp đo huyết áp xâm lấn sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo huyết áp xâm lấn: - Kích thước: dài 350 cm, (±5%). - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 75
11 | 11 | Cáp đo nhiệt độ thực quản sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo nhiệt độ thực quản: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 75
12 | 12 | Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 3 điện cực: - Gồm 3 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%).. - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 450
13 | 13 | Cáp điện tim 6 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 6 điện cực: - Gồm 6 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài 80cm, (±5%). - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
14 | 14 | Dây nối cáp đo điện tim sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Dây nối cáp đo điện tim: - Kích thước: dài 300cm, (±5%). - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 75
15 | 15 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Koden model: PVM-2701 | Pin sạc: - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 90
16 | 16 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Koden model: BSM-3562 | Pin sạc: - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden, model: BSM-3562 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 210
17 | 17 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Koden model: BSM-3763 | Pin sạc: - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh hãng Nihon Kohden, model: BSM-3763 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 83
18 | 18 | Pin sạc dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Koden model: CSM-1501 | Pin sạc: - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: CSM-1501 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
19 | 19 | Bộ kit đo CO2 qua mũi sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bộ kit đo CO2 qua mũi : - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
20 | 20 | Module đo độ co giãn cơ dùng cho máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 | Module đo độ giãn cơ gồm: + 1 máy chính, AF-101P kèm phụ kiện tiêu chuẩn + 1 giá đỡ, DH-101P + 1 Hand adapter, YS-114P2 + 1 đầu dò gia tốc cho ngón cái, YS-114P2 + 1 adaptor cho cơ vòng mi mắt YS-114P3 - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
21 | 21 | Modul theo dõi độ mê sâu dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: BSM-3562, BSM-3763 | Modul theo dõi độ mê sâu gồm: + 01 bộ xử lý BISx LOC2 CHANNEL + 01 cáp nối YJ-671P + 01 cảm biến BIS sensor Thông số kỹ thuật: - Chỉ số hôn mê sâu (BIS) : 0 – 100 - Tỉ lệ dồn nén (SR) : 0 – 100% - Chỉ số điện cơ (EMG) : 30 – 80 dB - Chỉ số chất lượng tín hiệu (SQI) : 0 – 100 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 – 40 độ C (50 – 104 độ F) + Độ ẩm: 30 – 85% (không ngưng tụ) - Tiêu chuẩn an toàn: + Cấp độ bảo vệ chống shock điện: loại BF + Cấp độ bảo vệ chống nước: ≥ IPX4 - Chiều dài dây cáp nối với monitor: 270cm, ±5% - Chiều dài dây cáp nối với bệnh nhân: 140cm, ±5% - Tương thích với máy monitor theo dõi người bệnh Nihon Kohden, model: BSM-3562, BSM-3763 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 3
22 | 22 | Cáp điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Cáp điện tim 10 điện cực: - Đường kính đầu cắm: 3mm. - Trở kháng cách điện: 1500VAC - Trở kháng dây dẫn: 29,7kΩ đến 36,3kΩ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 90
23 | 23 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi: - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm. - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng niken bạc - Vệ sinh được bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc vải mềm làm ẩm với cồn (15 độ C, 76,9 đến 81,4% ) - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 90
24 | 24 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực: - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone - Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc hoặc chất tẩy rửa trung tính - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 90
25 | 25 | Điện cực chi trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi trẻ em: - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
26 | 26 | Điện cực hút ngực trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực trẻ em: - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 8
27 | 27 | Pin sạc sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-1250, ECG-2150 | Pin sạc: - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: ECG-1250, ECG-2150 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
28 | 28 | Pin sạc sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Pin sạc: - Điện áp: 12V - Dung lượng pin: ≥ 2.800 mAh -Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
29 | 29 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG PHILIPS |  |  | 0
30 | 30 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò cơn gò: - Chịu được độ cao rơi ≥1m - Chịu được độ sâu ≥1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp: 250cm, (±5%) - Phương thức đo: Cảm biến áp lực - Độ nhạy: 1 đơn vị = 2.5g - Độ phân giải: 1 đơn vị - Dải đo: 400 đơn vị Dãi tín hiệu: 0-127 đơn vị - Cài đặt Baseline tại: 20 đơn vị - Bù trừ tự động: 3 giây sau khi kết nối đầu dò sẽ thiết lập gía trị 20 đơn vị - Nhịp đo từ đầu dò: 40-240 nhịp/ phút với độ phân dải 1, độ chính xác ±2% hoặc 1 nhịp. - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
31 | 31 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Đầu dò tim thai: - Chịu được độ cao rơi ≥1m - Chịu được độ sâu ≥1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp : 250cm, (±5%) -Phương thức đo: Siêu âm doppler - Dải đo: 50-240 Nhịp/ phút - Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Công suất ra trung bình: (7.4 ± 0.4) mW - Tần số siêu âm: 1 MHz ± 100 Hz - Dải tín hiệu siêu âm: 3.5 μVpp – 350 μVpp tại 200 Hz - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
32 | 32 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG HUNTLEIGH |  |  | 0
33 | 33 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB | Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
34 | 34 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB | Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
35 | 35 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MONITOR THEO DÕI TRONG MÔI TRƯỜNG MRI |  |  | 0
36 | 36 | Kẹp ngón tay cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Kẹp ngón tay cho module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
37 | 37 | Cảm biến cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Cảm biến cho module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
38 | 38 | Module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Module SpO2: - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
39 | 39 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY THỞ HÃNG DRAGER |  |  | 0
40 | 40 | Bộ linh kiện bảo dưỡng dùng cho máy thở hãng Drager, model: Savina 300 | Bộ linh kiện bảo dưỡng: - Tương thích với máy thở hãng Drager, model: Savina 300 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 14
41 | 41 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy thở hãng Drager | Cảm biến lưu lượng: - Tương thích với máy thở hãng Drager đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 72
42 | 42 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY THỞ HÃNG ACUTRONIC |  |  | 0
43 | 43 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
44 | 44 | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
45 | 45 | Đầu đo nhiệt độ làm ấm dây thở sử dụng cho máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng Wilamed, model : AIRniva | Đầu đo nhiệt độ máy làm ấm dây thở: - Tương thích máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng Wilamed, model : AIRniva đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
46 | 46 | Màng van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Màng van thở ra: - Chất liệu: silicon - Hấp tiệt khuẩn được 134 độ - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy thở cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 5
47 | 47 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em dưới 10kg sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em dưới 10kg: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy thở cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 5
48 | 48 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy thở cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 5
49 | 49 | Dây máy thở xâm lấn cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Dây máy thở xâm lấn cho trẻ sơ sinh: - Chất liệu: silicon - Dùng với loại cảm biến nhiệt trong lòng ống, hấp khử khuẩn được nhiệt độ cao bằng hơi nước. - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
50 | 50 | Dây máy thở không xâm lấn cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Dây máy thở không xâm lấn cho trẻ sơ sinh: - Chất liệu: silicon - Dùng với loại cảm biến nhiệt trong lòng ống, hấp khử khuẩn được nhiệt độ cao bằng hơi nước. - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
51 | 51 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY CHẠY THẬN |  |  | 0
52 | 52 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm tách khí: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
53 | 53 | Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Đầu bơm : - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
54 | 54 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm dòng: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 38
55 | 55 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC TIM MẠCH - HÔ HẤP |  |  | 0
56 | 56 | Cảm biến dòng sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Cảm biến dòng: - Phạm vi đo dòng: ± 16l/s - Phạm vi đo thể tích: từ 0 đến 20l - Phạm vi đo thông gió: từ 0 đến 300l/phút - Sức kháng dòng: từ 0,12 l/s đến 14 l/s - Khoảng chết: < 32ml - Độ chính xác lưu lượng: ±3% hoặc 50 ml/s - Độ chính xác thể tích: ±3% hoặc 50 ml - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
57 | 57 | Mặt nạ và nút chuyển đổi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Mặt nạ và nút chuyển đổi: - Mặt nạ gồm 02 cái size XS và 01 cái size S - Kích thước size XS: 12,2 x 7,8 x 10 cm, (±5%). - Khối lượng: ≤ 89g - Kích thước size S: 13,2 x 8,1 x 10,2 cm, (±5%). - Khối lượng: ≤ 100g - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
58 | 58 | Mặt nạ size P và nút chuyển đổi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Mặt nạ và nút chuyển đổi: - Mặt nạ size P dành cho nhi - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
59 | 59 | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi: - Tương thích với mặt nạ size P của hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
60 | 60 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY ĐO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH KHÔNG XÂM LẤN |  |  | 0
61 | 61 | Bao đo cánh tay trái kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Bao đo cánh tay trái: - Tương thích với máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
62 | 62 | Bao đo cánh tay phải kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Bao đo cánh tay phải: - Tương thích với máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
63 | 63 | Bao đo cổ chân trái kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Bao đo cổ chân trái: - Tương thích với máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
64 | 64 | Bao đo cổ chân phải kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Bao đo cổ chân phải: - Tương thích với máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
65 | 65 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY BƠM BÓNG ĐỐI XUNG VÀ ECMO |  |  | 0
66 | 66 | Đĩa an toàn dùng cho máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung) hãng Maquet, model: CS300 | Đĩa an toàn: - Tương thích với máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung) hãng Maquet, model: CS300 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
67 | 67 | Bộ kit 5000h dùng cho máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung) hãng Maquet, model: CS301 | Bộ kit 5000h: - Tương thích với máy đặt bóng dội ngược động mạch chủ (máy bơm đối xung) hãng Maquet, model: CS300 đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
68 | 68 | Pin sạc dùng cho hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO) hãng Maquet, model: Rotaflow | Pin sạc: - Tương thích với hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO) hãng Maquet, model: Rotaflow đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
69 | 69 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT KHỐI TỪ CỦA HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ |  |  | 0
70 | 70 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Avanto | Máy nén: - Công suất: 15Hp - Môi chất: R134a - Điện áp: 380V/3Pha/50hz - Bao gồm: + Bộ lọc gas + Phụ kiện kết nối máy nén: Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… - Tương thích với hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Avanto đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
71 | 71 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ máy chụp cộng hưởng từ hãng Siemens, model: Verio | Máy nén: - Công suất: 12Hp - Môi chất: R22 - Điện áp: 380V/3Pha/50hz - Bao gồm: + Bộ lọc gas + Phụ kiện kết nối máy nén: Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… - Tương thích với hệ thống giải nhiệt khối từ của hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T hãng Siemens, model: Verio đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
72 | 72 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO NGUỒN SÁNG NỘI SOI |  |  | 0
73 | 73 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn xenon 300W: - Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 75
74 | 74 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn Xenon 175W: - Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl storz đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: ≥ 500h sử dụng | Cái | 15
75 | 75 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY ĐO THÍNH LỰC, NHĨ LƯỢNG HÃNG INVENTIS |  |  | 0
76 | 76 | Đầu dò nhĩ lượng dùng cho máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Đầu dò nhĩ lượng: - Bao gồm: đầu dò, hộp điều khiển và cáp kết nối. - Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Inventis đang sử dụng tại bệnh viện. - Đầu dò đã được hiệu chuẩn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
77 | 77 | Núm tai đo nhĩ lượng dùng cho máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus | Núm tai đo nhĩ lượng: - Tương thích với máy đo nhĩ lượng hãng Inventis, model: Clarinet Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 180
78 | 78 | Bộ chụp tai đo đường khí tần số cao dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Bộ chụp tai đo đường khí tần số cao: - Dải tần số đáp ứng: 250Hz đến 20KHz - Trở kháng: 40Ω - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
79 | 79 | Bộ khối rung đo đường xương dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Bộ khối rung đo đường xương: - Dải tần số đáp ứng: 250Hz đến 8KHz - Trở kháng: 10Ω - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
80 | 80 | Dây insert masking dùng cho máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus | Dây insert masking: - Tương thích với máy đo thính lực hãng Inventis, model: Piano Plus đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
81 | 81 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY ĐO THÍNH LỰC, NHĨ LƯỢNG HÃNG DGS DIAGNOSTICS |  |  | 0
82 | 82 | Tai nghe đường khí tần số cao sử dụng cho máy đo thính lực hãng, model: Interacoustics AC40 | Tai nghe đường khí tần số cao: - Tương thích với máy đo thính lực hãng, model: Interacoustics AC40 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
83 | 83 | Đầu dò dùng cho máy đo sàng lọc OAE -AABR hãng DGS Diagnostics, model: Sera | Đầu dò đo OAE - AABR: - Tương thích với máy đo sàng lọc OAE -AABR hãng DGS Diagnostics, model: Sera đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
84 | 84 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY THỞ KHÔNG XÂM LẤN |  |  | 0
85 | 85 | Dây đeo mặt nạ | Dây đeo mặt nạ: - Chất liệu: vải cuộn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
86 | 86 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
87 | 87 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astra 150 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astra 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
88 | 88 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 | Mask thở không xâm lấn : - Chất liệu miếng đệm: silicon - Dây cố định: khóa bằng từ - Khung mặt nạ nằm dưới mắt. - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
89 | 89 | Dây máy thở dùng cho người lớn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 | Dây máy thở dùng cho người lớn : - Chất liệu: Flexible plastic - Kích thước: dài 200 cm, (±5%). - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Stellar 100/150, Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
90 | 90 | Lọc bụi dùng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 | Lọc bụi dùng cho máy thở không xâm lấn - Chất liệu: Hypoallergenic - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed, model: Astral 150 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 45
91 | 91 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG GE |  |  | 0
92 | 92 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 60.8 x 13 mm. - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 1.8; 2.1; 2.5; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
93 | 93 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 5 đến 11MHz - Số chấn tử: 128 - Trường nhìn cực đại: 38.4 mm - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 38.4 x 4 mm. - Tần số mode B: 7; 9; 11 MHz - Tần số Harmonic: 9; 11; 12 MHz - Tần số Doppler: 4.2; 5; 6.3; 8.3 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa, Sơ sinh, Cơ xương khớp - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
94 | 94 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHOMÁY SIÊU ÂM HÃNG SAMSUNG |  |  | 0
95 | 95 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số: - Dải tần số: 4-9 MHz - Bán kính cong: 10.073mm - Trường nhìn: 148.092° - Số chấn tử: 128 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
96 | 96 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số: - Dải tần số: 2-8 MHz - Bán kính cong: 60.365 mm - Trường nhìn: 58° - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 21
97 | 97 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số: - Dải tần số: 3-16 MHz - Bán kính cong: đầu dò phẳng - Trường nhìn: 38.4° - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 21
98 | 98 | Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Màn hình chính: - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Kích thước: 21.5 inch - Loại màn hình: Led - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
99 | 99 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG PHILIPS |  |  | 0
100 | 100 | Đầu dò siêu âm X5-1 sử dụng cho máy siêu âm hãng Philips, model: Affiniti 70 và EPIQ 7C | Đầu dò siêu âm: - Số lượng chấn tử tối thiểu: ≥ 3000 chấn tử. - Dải tần số hoạt động từ 5 đến 1MHz - Góc quét ảnh xoay từ 0 đến 360 độ. - Phương thức đo: 2D, khối 3D động, M-Mode, M-Mode màu, Doppler xung (PW), Doppler liên tục (CW), Doppler cơ tim (TDI), TDI PWD. - Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn/nhi, siêu âm Doppler xuyên sọ, bụng tổng quát. - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 70 và EPIQ 7C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
101 | 101 | Đầu dò siêu âm S4-2 sử dụng cho máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50 và Affiniti 70 | Đầu dò siêu âm: - Số lượng chấn tử: 80 - Góc quan sát: 90° - Độ dài khẩu độ: 20.3mm - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, , Harmonic Imaging, 2D Live. XRES, AutoSCAN, iSCAN. - Tần số siêu âm: 2 - 4MHz - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50 và Affiniti 70. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
102 | 102 | Đầu dò siêu âm S8-3 sử dụng cho máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và EPIQ 7C | Đầu dò siêu âm: - Số chấn tử tối thiểu 96 chấn tử; - Dải tần số thăm khám: 3.0-8.0 MHz; - Trường nhìn tối thiểu 90 độ; - Các chế độ thu ảnh: 2D, Doppler liên tục (CW), Doppler xung (PW), Doppler tần số lặp xung cao (HPRF), Doppler màu, Dopler mô; lọc nhiễu lốm đốm (XRES), và chế độ hòa âm mô (harmonic) - Ứng dụng siêu âm tim nhi/ người lớn, siêu âm Doppler xuyên sọ, bụng tổng quát - Tương thích với máy siêu âm hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và Epic 7C đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
103 | 103 | Dây cáp điện tim | Dây cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50, Affiniti 70 và EPIQ 7C đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
104 | 104 | Bàn phím sử dụng cho máy siêu âm tim Philips: Affiniti 50G, Affiniti 70G | Bàn phím: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50G, Affiniti 70G đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
105 | 105 | Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm tim Philips: Affiniti 50G, Affiniti 70G | Màn hình chính: - Tương thích với máy siêu âm tim hãng Philips, model: Affiniti 50G, Affiniti 70G đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
106 | 106 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG FUJIFILM |  |  | 0
107 | 107 | Đâù dò tim 2D qua ngã thực quản dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Đâù dò tim 2D qua ngã thực quản: - Khoảng tần số tạo hình: 2-9 MHz - Tần số trung tâm: 5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
108 | 108 | Đầu dò tim | Đầu dò tim: - Khoảng tần số tạo hình: 1-5 MHz - Tần số trung tâm: 2.5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
109 | 109 | Cáp điện tim dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
110 | 110 | PHẦN LÔ: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY THỞ HÃNG MEDTRONIC |  |  | 0
111 | 111 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | - Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 23
112 | 112 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
113 | 113 | Pin sạc sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Pin sạc: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
114 | 114 | CÁC PHẦN LÔ KHÁC |  |  | 0
115 | 115 | Bóng phát tia X | Bóng phát tia X: - Điện thế đỉnh: ≥ 150 kV - Tiêu điểm: 1.0/2.0 - Nhiệt lượng tối đa: ≥ 300 kHU - Anode quay - Ống cáp cao thế 90°. - Phụ kiện đi kèm: + Đệm silicon cách điện cao thế + Cửa sổ chì giới hạn tia X tán xạ + Bộ lọc tia X thứ cấp - Tương thích với máy chụp X-Quang hãng GE, Shimadzu, Quantum đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
116 | 116 | Dây cáp của máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất dùng cho máy tạo nhịp tạm thời hãng Medtronic | Dây cáp: - Loại dài và dùng nhiều lần -Tương thích với máy tạo nhịp tạm thời hãng Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Dây | 38
117 | 117 | Chăn dùng cho trẻ em/người lớn sử dụng cho máy trao đổi nhiệt | Chăn trao đổi nhiệt: - Kích thước khoảng: - Trẻ em: rộng 55,9cm x dài 76,2 cm, (±5%). - Người lớn: rộng 61cm x dài 152,4cm, (±5%). - Tương thích máy trao đổi nhiệt dùng cho trẻ em/ người lớn, sử dụng trong tuần hoàn cơ thể đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
118 | 118 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ Maquet, model: Alpha classic pro | Tay điều khiển có dây : - Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 17
119 | 119 | Đầu hút đường kính 50mm cho máy giác hút sản khoa hãng ATMOS, model: Atmos S 351 Natal | Đầu hút: - Chất liệu: silicon - Đường kính: 50mm - Hấp tiệt trùng được nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với máy giác hút sản khoa hãng ATMOS, model: Atmos S 351 Natal đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
120 | 120 | Đầu hút đường kính 60mm cho máy giác hút sản khoa hãng ATMOS, model: Atmos S 351 Natal | Đầu hút: - Chất liệu: silicon - Đường kính: 60mm - Hấp tiệt trùng được nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với máy giác hút sản khoa hãng ATMOS, model: Atmos S 351 Natal đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3