## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần 1: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG GE |  |  | 0
2 | 2 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 60.8 x 13 mm. - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 1.8; 2.1; 2.5; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
3 | 3 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 5 đến 11MHz - Số chấn tử: 128 - Trường nhìn cực đại: 38.4 mm - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 38.4 x 4 mm. - Tần số mode B: 7; 9; 11 MHz - Tần số Harmonic: 9; 11; 12 MHz - Tần số Doppler: 4.2; 5; 6.3; 8.3 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa, Sơ sinh, Cơ xương khớp - Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
4 | 4 | Phần 2: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG FUJIFILM |  |  | 0
5 | 5 | Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Đầu dò tim 2D qua ngã thực quản: - Khoảng tần số tạo hình: 2-9 MHz - Tần số trung tâm: 5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
6 | 6 | Đầu dò tim | Đầu dò tim: - Khoảng tần số tạo hình: 1-5 MHz - Tần số trung tâm: 2.5 MHz - Góc quét: 90 độ - Số lượng chấn tử: 64 - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
7 | 7 | Cáp điện tim dùng cho máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE | Cáp điện tim: - Tương thích với máy siêu âm hãng Fujifilm, model: Arietta 750VE đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
8 | 8 | Phần 3: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY SIÊU ÂM HÃNG SAMSUNG |  |  | 0
9 | 9 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số: - Dải tần số: 4-9 MHz - Bán kính cong: 10.073mm - Trường nhìn: 148.092° - Số chấn tử: 128 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
10 | 10 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Convex 2D đa tần số: - Dải tần số: 2-8 MHz - Bán kính cong: 60.365 mm - Trường nhìn: 58° - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
11 | 11 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Đầu dò siêu âm Linear 2D đa tần số: - Dải tần số: 3-16 MHz - Bán kính cong: đầu dò phẳng - Trường nhìn: 38.4 mm - Số chấn tử: 192 - Hướng dẫn sinh thiết: có - Ứng dụng: Ổ bụng, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, mạch máu, Sản phụ khoa, Nhi - Mức an toàn: BF - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
12 | 12 | Màn hình chính sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Màn hình chính: - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Kích thước: 21.5 inch - Loại màn hình: Led - Số lượng màu: ≥ 16,7 triệu - Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 10
13 | 13 | Phần 4: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG PHILIPS |  |  | 0
14 | 14 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Phlips, model: FM20 | Đầu dò cơn gò: - Chịu được độ cao rơi ≥ 1m - Chịu được độ sâu ≥ 1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp: 250cm, (±5%) - Phương thức đo: Cảm biến áp lực - Độ nhạy: 1 đơn vị = 2.5g - Độ phân giải: 1 đơn vị - Dải đo: 400 đơn vị - Dải tín hiệu: 0-127 đơn vị - Cài đặt Baseline tại: 20 đơn vị - Bù trừ tự động: 3 giây sau khi kết nối đầu dò sẽ thiết lập giá trị 20 đơn vị - Nhịp đo từ đầu dò: 40-240 nhịp/ phút với độ phân dải 1, độ chính xác ±2% hoặc 1 nhịp. - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 20
15 | 15 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Phlips, model: FM20 | Đầu dò tim thai : - Chịu được độ cao rơi ≥ 1m - Chịu được độ sâu ≥ 1m trong 5h - Đường kính: 76mm, (±5%) - Chiều dài cáp: 250cm, (±5%) - Phương thức đo: Siêu âm doppler - Dải đo: 50-240 Nhịp/phút - Độ phân giải: 1 nhịp/phút - Công suất ra trung bình: (7.4 ± 0.4) mW - Tần số siêu âm: 1 MHz ± 100 Hz - Dải tín hiệu siêu âm: 3.5 μVpp - 350 μVpp tại 200 Hz - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 20
16 | 16 | Phần 5: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY MONITOR THEO DÕI SẢN KHOA HÃNG HUNTLEIGH |  |  | 0
17 | 17 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB | Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
18 | 18 | Đầu dò tim thai dùng cho máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB | Đầu dò cơn gò: - Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Huntleigh, model: Team 3A B và Team 3A NSB đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
19 | 19 | PHẦN 6: LINH KIỆN THEO MÁY SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0T, HÃNG: SIEMENS, MODEL: VERIO |  |  | 0
20 | 20 | Máy nén F70 | Máy nén F70: - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
21 | 21 | PHẦN 7: DỊCH VỤ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0T, HÃNG: SIEMENS, MODEL: VERIO |  |  | 0
22 | 22 | Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, hãng: Siemens, model: Verio | Dịch vụ sửa chữa hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0T, bao gồm: - Thay mới cuộn phát tín hiệu sóng RF và cáp tín hiệu; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu; - Yêu cầu: + Quy trình thực hiện thay thế linh kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng Siemens; + Nhân sự thực hiện phải có chứng chỉ đào tạo thực hiện dịch vụ bảo trì/sửa chữa từ hãng Siemens đối với hệ thống chụp cộng hưởng từ. | Gói | 1
23 | 23 | PHẦN 8: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY LASER SÓNG KÉP HÃNG FOTONA |  |  | 0
24 | 24 | Thấu kính 4mm của tay cầm R33T | Thấu kính 4mm của tay cầm R33T: - Tương thích với máy laser sóng kép, hãng: Fotona, model: SP Dynamis, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
25 | 25 | Cáp quang dẫn tia laser | Cáp quang dẫn tia laser: - Tương thích với máy laser sóng kép, hãng: Fotona, model: SP Dynamis, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
26 | 26 | PHẦN 9: LINH KIỆN THEO MÁY CHO BÀN MỔ HÃNG MAQUET |  |  | 0
27 | 27 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ hãng: Maquet, model: Alpha Classic Pro | Tay điều khiển có dây: - Tương thích với bàn mổ, hãng Maquet, model: Alpha Classic Pro, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
28 | 28 | PHẦN 10: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY TRAO ĐỔI OXY MÀNG NGOÀI CƠ THỂ (ECMO) HÃNG MAQUET |  |  | 0
29 | 29 | Pin cho máy trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO), hãng: Maquet, model: Rotaflow | Pin: - Loại pin: Ni-Cd; - Nguồn: 24 VDC; - Dung lượng: ≥ 5000 mAh; - Tương thích với máy trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO), hãng: Maquet, model: Rotaflow, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 3
30 | 30 | PHẦN 11: LINH KIỆN THEO MÁY CHO MÁY GIÚP THỞ HÃNG COVIDIEN |  |  | 0
31 | 31 | Pin cho máy giúp thở, hãng: Covidien, model: Puritan Bennett 980 | Pin: - Loại pin: Lithium-ion; - Nguồn: 25,9 VDC; - Dung lượng: ≥ 4300 mAh; - Tương thích với máy giúp thở, hãng: Covidien, model: Puritan Bennett 980, đang sử dụng tại Bệnh viện; - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 5